Załącznik nr 4A – Laser CO2 – Poradnia Dermatologiczna

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Typ lasera: CO₂, szklana rura laserowa. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Zasilanie: 220–240 V ~, 50/60 Hz. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Moc dostarczana do tkanki (CW): min. 1 – 40 W. | TAK, opisać |  |  | (±10%) |
|  | Pobór mocy: maks. 1,5 kVA. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Moc szczytowa (Ultra Pulse): 315 W. | TAK, opisać |  |  | (±10%) |
|  | Tryby pracy: chirurgiczny (ciągły lub impulsowy) frakcjonujący. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Długość fali: 10,6 µm (10600 nm) | TAK, opisać |  |  | (± 5%) |
|  | Czas trwania impulsu Ultra Pulse: Min. 100–1000 µs. | TAK, opisać |  |  | (±10%) |
|  | Wielkość obszaru zabiegowego: od 2 × 2 mm do 20 × 20 mm. | TAK, opisać |  |  | (±10%) |
|  | Dostępne kształty obszaru minimum: kwadrat, sześciokąt, trójkąt, okrąg. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wzory emisji: szereg, siatka, losowy. | TAK, opisać | . |  |  |
|  | Regulacja głębokości: poziomy 1–5 | TAK, opisać |  |  | (±1 poziom). |
|  | Czas powtórzenia impulsu: 0,5 – 2,5 s (±1 s) oraz tryb pojedynczy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wielkość plamki: 200 µm. | TAK, opisać |  |  | (±10%) |
|  | Wbudowane programy zabiegowe: minimum 35 | TAK, opisać |  | 35-40 programów – 1 pkt. >40 programów – 5 pkt. | (±10%) |
|  | W skład zestawu wchodzą co najmniej: Głowice chirurgiczne: 50 mm oraz 100 mm Skaner frakcjonujący Okulary ochronne – minimum 2 par. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ramię przegubowe o długości min. 100 cm | TAK, opisać |  | 100 cm – 1 pkt. >100 cm – 3 pkt. |  |
|  | Ramię aplikatora: minimum siedmioprzegubowe, w pełni regulowane. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Typ chłodzenia: ciecz (w układzie zamkniętym). | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w ewakuator dymu zabiegowego posiadające Filtr: minimum trójwarstwowy Możliwość integracji z laserem (połączenie przewodowe) Możliwość jednoczesnego uruchamiania lasera i ewakuatora za pomocą jednego pedału nożnego. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: szerokość: max. 500 mm głębokość: 520 mm wysokość: 1250 mm | TAK, opisać |  |  | +/- 3cm |
|  | Waga urządzenia: max. 55 kg | TAK, opisać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy