Załącznik nr 2.2A– Defibrylator półautomatyczny ze stolikiem – 2 szt. – Oddział Chirurgii Jednego Dnia

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 - produkt fabrycznie nowy, niedemonstracyjny i nierekondycjonowany | TAK, podać |  |  |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań, defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, niemodułowe (urządzenie bez możliwości rozłączania głównych jego elementów). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci, na wyposażeniu min. 2 akumulatory, oraz z zasilacza 230V AC. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego domówienia ładowarki zewnętrznej 12V – 230V dwustanowiskowej | TAK, podać |  |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – standardowo 180 minut monitorowania i 200 defibrylacji x 360J | TAK, podać |  |  |  |
|  | Waga Podstawowego monitora/ defibrylatora z nową rolką papieru i dwoma akumulatorami: max.7,9 kg, | TAK, podać |  | 7,9 kg – 10 pkt. >7,9 kg – 0 pkt. |  |
|  | Codzienny o stałej godzinie autotest bez udziału użytkownika dla bezpieczeństwa bez możliwości przestawiania godziny testu przez personel, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V, z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu z numerem aparatu, datą i godziną wykonania testu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia autotesty również działające w trybie akumulatorowym przy wyłączonym urządzeniu bez ograniczeń stopnia naładowania akumulatorów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Czas ładowania (przy całkowicie rozładowanym akumulatorze): < 190 minut | TAK, podać |  |  |  |
|  | Norma IP44 lub równoważna | TAK, podać |  |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK, podać |  |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK, podać |  |  |  |
|  | W trybie AED Zakres wyboru energii w 150J-360J; możliwość pracy w trybie AED 8 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń | TAK, podać |  |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej 25 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK, podać |  |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK, podać |  |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK, podać |  |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | TAK, podać |  |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK, podać |  |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 4cm/Mv, 8 rozmiarów zapisu EKG | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wytrzymałość mechaniczna na szarpnięcia kabli do terapii i EKG potwierdzona w materiałach producenta (podać ilość szarpnięć i siłę na którą kable są odporne) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK, podać |  |  |  |
|  | Defibrylator przygotowany do rozbudowy o transmisję danych medycznych przez wbudowany lub zewnętrzny modem do istniejących i funkcjonujących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej i hemodynamiki w woj. Śląskim (np. Centrum SCCS Zabrze, Kliniki American Heart of Poland) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pomiar SpO2 w technologii Masimo w zakresie 50-100% z czujnikiem wielorazowym typu klips dla dorosłych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar temperatury, z dokładnością czujnika przynajmniej ±0,2°C | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dedykowane, usztywniane, wodoodporne: torba transportowa z 2 kieszeniami bocznymi na akcesoria, oraz kieszeń tylna na akcesoria przykręcane do obudowy defibrylatora | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. min. 60 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 60 miesięcy) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy