Załącznik nr 4A - Ssak elektryczny na wózku- Oddział Chirurgii Jednego Dnia

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie po demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji minimum 2025r. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny 82 kPa -0,082 MPa. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli . | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sterownik nożny. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 1 litra. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 6 kg, w wersji na wózku do 15 kg. | TAK, podać |  | Waga ssaka = 6 kg – 5 pkt Waga ssaka < 6 kg – 10 pkt |  |
|  | Wymiary ssaka w wersji przenośnej 430 x200 x 370 mm +/- 20 mm, w wersji na wózku - 500 x 450 x 1000 +/- 20 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Długość przewodu zasilającego minimum 3 metry. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 2 lub 4 litrowe oraz zbiorniki 2 litrowe z metalowymi zakręcanymi pokrywami przystosowane do wkładów jednorazowych. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system zabezpieczający przed przelaniem działający w oparciu o bezdotykowy czujnik objętościowy – automatyczne wyłącznie pompy ssaka po napełnieniu zbiornika na wydzielinę. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Głośność do 45dB. | TAK, podać |  | = 45 dB – 5 pkt < 45 dB – 10 pkt |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak, opisać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) |  |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 60 miesięcy) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy