## zadanie 1 -27
OPZ + kosztorysy Dostawa materiałów sterylizacyjnych oraz akcesoriów dla Centralnej Sterylizacji - 27 zadań ZDZ.261.39.26
| Zadanie nr 1 - Papier sterylizacyjny i włóknina do sterylizacji | [7 empty] | Załacznik nr 1 .1
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | J.m | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
A | Papier do sterylizacji I generacji ( kolor zielony lub/i biały ) w rozmiarze: |  |  | x | x | x | x | x | x
1. | 600 x 600 mm |  |  | szt | 1000
2. | 750 x 750 mm |  |  | szt | 3000
3. | 1000x1000 mm |  |  | szt | 1500
4. | 1200 x 1200 mm |  |  | szt | 1000
B | Włóknina polipropylenowa do sterylizacji ( kolor niebieski/fioletowy) w rozmiarze : |  |  | x | x
1. | 750 x 750 mm |  |  | szt | 5000
2. | 1000 x 1000 mm |  |  | szt | 40000
3. | 1200 x 1200 mm |  |  | szt | 46000
C | Włóknina IV generacji pakowana naprzemiennie ( kolor zielony , niebieski ) w rozmiarze : |  |  | x | x
1. | 750 x 750 mm |  |  | szt | 6720
2. | 1000 x 1000 mm |  |  | szt | 6480
3. | 1200 x 1200 mm |  |  | szt | 1800
| *) dopuszcza się asortyment o wymiarach z tolerancją + 1% od podanych |  |  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zestawienie parametrów obligatoryjnych:
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis *)
Ad. A
1. | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,06 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,33 kN/m | TAK
2. | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,53 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m | TAK
3. | Gramatura nominalna +/- 5 % 60 g/m2(tolerancja wg. PN EN 868-2 lub normy równoważnej ) | TAK
4. | Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - min. 180 dni | TAK
5. | Wytrzymałość na rozdarcie przy użyciu ciężkich zestawów. | TAK
Ad. B
1. | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,96 kN/m | TAK
2. | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,99 kN/m | TAK
3. | Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 166 kPa na mokro nie mniej niż 178 kPa | TAK
4. | Wydłużenie nie mniej niż 66% w obu kierunkach | TAK
5. | Gramatura nominalna 43 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2 lub normy równoważnej), dwustronna, kolory niebieski i fioletowy | TAK
6. | Włóknina bez zawartości celulozy | TAK
7. | Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - min. 180 dni | TAK
8. | Wytrzymałość na rozdarcie przy użyciu ciężkich zestawów. | TAK
Ad. C
1. | Warstwa wewnętrzna włóknina sterylizacyjna (włókna celulozy wzmocnione włóknami syntetycznymi), mikrokrepowana, kolor zielony | TAK
a) | Gramatura nominalna 57 g/m² (PN EN 868 – 2 lub normy równoważnej) | TAK
b) | Wytrzymałość na rozerwanie na sucho nie mniej niż 260 kPa i 125 kPa na mokro | TAK
c) | Wytrzymałość na rozdarcie przy użyciu ciężkich zestawów. | TAK
d) | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,83 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,54 kN/m | TAK
e) | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,08 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0 ,76 kN/m | TAK
f) | Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 180 dni | TAK
2 | Warstwa zewnętrzna włóknina sterylizacyjna (włókna syntetyczne 100% polipropylenu, pięciowarstwowa SSMMS), kolor niebieski | TAK
a) | Gramatura nominalna włóknina niebieska 43 g/m² (PN EN 868 – 2 lub normy równoważnej) | TAK
b) | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,65 kN/m | TAK
c) | Wytrzymałość na wydłużenie min. 60 % w obu kierunkach | TAK
d) | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,75 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0 ,5 kN/m | TAK
e) | Zapewniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym - okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 180 dni | TAK
* wypełnia Wykonawca
Jeżeli oferowany asortyment nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
Zestawienie parametrów oceny jakościowej
Lp. | Asortyment | Parametry podlegające ocenie jakościowej | Zakres punktacji
0 – 5 pkt.*)
1. | 10 arkuszy produktu z pozycji: a) poz. A4 b) poz. B3 c) poz. C3 | Łatwość pakowania, podatność papieru i włókniny na formowanie.
Zachowanie trwałości opakowanego wyrobu po procesie sterylizacji.
*) Każda z powyższych trzech próbek asortymentu będzie pdlegała indywidualnej ocenie w ramach każdego z dwóch podkryteriów – parametrów. Ocena dla parametru nastąpi w zakresie od 0 pkt (próbka najmniej spełnia oczekiwania) do 5 pkt (próbka najpełniej odpowiada oczekiwaniom).
Ocena końcowa za jakość będzie sumą uzyskanych punktów cząstkowych (max. 30 pkt)
Zadanie nr 2 - Rękawy i torebki do sterylizacji
Załacznik nr 1.2
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
A | rękaw papierowo- foliowy z fałdą (wysokość fałdy dowolna) ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, rozmiar rolki : | x | x | x | x | x | x | x | x
1. | 75 mm x 100 m |  |  | szt
2. | 100 mm x 100 m |  |  | szt
3. | 150 mm x 100 m |  |  | szt
4. | 200 mm x 100 m |  |  | szt
5. | 250 mm x 100 m |  |  | szt
6. | 300 mm x 100 m |  |  | szt
7. | 380 mm x 100 m |  |  | szt
B | rękaw foliowo-papierowy płaski ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, rozmiar rolki : | x | x | x
1. | 50 mm x 200 m |  |  | szt
2. | 75 mm x 200 m |  |  | szt
3. | 100 mm x 200 m |  |  | szt
4. | 125 mm x 200 m |  |  | szt
5. | 150 mm x 200 m |  |  | szt
6. | 200 mm x 200 m |  |  | szt
7. | 250 mm x 200 m |  |  | szt
8. | 300 mm x 200 m |  |  | szt
C | rękaw włókninowo –foliowy (płaski) i torebki rozmiar : | x | x | x
1. | rękaw 250 mm x 100 m |  |  | szt
2. | rękaw 420 mm x 100 m |  |  | szt
3. | torebki włókninowo – foliowe 50 cm x 60 cm |  |  | szt
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zestawienie parametrów obligatoryjnych:
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis*)
Ad. A) i B)
1. | Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 lub normą równoważną , nawinięte folią do wewnątrz, zabezpieczone folią. | TAK
2. | Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii | TAK
3. | Minimum dwa wskaźniki sterylizacji do pary wodnej i tlenku etylenu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 / ISO 11140-1 lub normą równoważną | TAK
4. | Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania | TAK
5. | Zgrzew fabryczny wielokrotny (min. 3 ścieżki). | TAK
6. | Papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3) lub normą równoważną | TAK
a) | Zawartość chlorków poniżej 0,05% | TAK
b) | Zawartość siarczanów poniżej 0,25 % | TAK
c) | Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 8 kn/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kn/m | TAK
d) | Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 650 mN wzdłuż kierunku walcowania oraz 750 mN w kierunku poprzecznym | TAK
e) | Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 350 kPa na sucho | TAK
f) | Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro | TAK
g) | Niezwilżalność wodą powyżej 25 s | TAK
7. | Folia co najmniej ośmiowarstwowa, nie licząc warstwy kleju, | TAK
a) | Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów | TAK
b) | Grubość nie większa niż 54 μm | TAK
c) | Zgrzewalna w temperaturze minimum 175 – 190 st. C | TAK
d) | zapewniające długi okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe, w okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy | TAK
e) | Wykonawca w ramach ceny oferty - wykona dwie walidacje (na zasadach opisanych w umowie) zgrzewów wykonanych na posiadanych przez Szpital zgrzewarkach zgodnie z PN- EN ISO 11607 i PN-EN 868-5 lub normą równoważną przed i po sterylizacji. | TAK
f) | Elastyczna [wydłużenie nie mniej niż 70%] | TAK
8. | Wszystkie pozycje pochodzą od jednego producenta, ze względu na wymagania procedury zgrzewania | TAK
9 | Łatwość otwarcia pakietu po procesie sterylizacji (oddzielanie warstwy folii od warstwy papieru). Z zachowaniem zasad aseptyki | TAK
10 | Oznaczenie napisów i testów na całej długości rękawa | TAK
Ad.C)
1. | Folia co najmniej pięciowarstwowa, nie licząc warstwy kleju, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów | TAK
2. | Folia zgrzewalna w temperaturze 175- 190 0C | TAK
3. | Gramatura włókniny min. 60 g/m2 | TAK
4. | Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania | TAK
5. | Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania | TAK
6. | Wskaźnik procesu sterylizacji parowej i EO | TAK
7. | Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PN-EN 868-5]lub normą równoważną | TAK
8. | Zgodność z normą ISO 11607 lub równoważną | TAK
9. | W oryginalnych opakowaniach firmowych | TAK
10. | Zapewniające długi okres przechowywania wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy włókninowo –foliowy, w okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy | TAK
11. | Łatwość otwarcia pakietu po procesie sterylizacji (oddzielanie warstwy folii od warstwy papieru). Z zachowaniem zasad aseptyki | TAK
12. | Oznaczenie napisów i testów na całej długości rękawa | TAK
* wypełnia Wykonawca
Jeżeli oferowany asortyment nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.
Lp. | Asortyment/próbki | Parametry podlegające ocenie jakościowej | Zakres punktacji
0 – 5 pkt. *)
1. | 10 arkuszy produktu z pozycji: a) poz. A4 b) poz. B4 c) poz. C3 | Łatwość pakowania, podatność papieru i włókniny na formowanie.
Zachowanie trwałości opakowanego wyrobu po procesie sterylizacji.
*) Każda z powyższych trzech próbek asortymentu będzie pdlegała indywidualnej ocenie w ramach każdego z dwóch podkryteriów – parametrów. Ocena dla parametru nastąpi w zakresie od 0 pkt (próbka najmniej spełnia oczekiwania) do 5 pkt (próbka najpełniej odpowiada oczekiwaniom).
Ocena końcowa za jakość będzie sumą uzyskanych punktów cząstkowych (max. 30 pkt)
Zadanie nr 3 - Materiał eksploatacyjny do komputerowego systemu zarządzania narzędziami chirurgicznymi
Załacznik nr 1.3
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do komputerowego systemu dokumentacji o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm,kompatybilne z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Rolka zawierająca min 1000 szt. etykiet Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. |  |  | rolka | 600
2. | Etykiety z podwójnym wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu do komputerowego systemu dokumentacji o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, kompatybilne z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Rolka zawierających min 1000 szt. etykiet . Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. |  |  | rolka | 12
3. | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do komputerowego systemu dokumentacji o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, kompatybilne z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Rolka zawierająca min 1000 szt. etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. |  |  | rolka | 20
4. | Etykiety poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, do komputerowego systemu dokumentacji, o wymiarach pojedynczej etykiety 30x80mm, kompatybilne z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w Centralnej Sterylizatornii. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfekataorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. Rolki zawierające min 1000 szt. etykiet . Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm. |  |  | rolka | 6
5. | Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet foliowych, kompatybilna z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Długość 74m. Dopuszczalna szerokość taśmy 85mm,-110mm. Wewnętzna średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny |  |  | szt | 3
6. | Taśma barwiąca woskowa do zadruku etykiet obiegowych, kompatybilna z drukarkami Gk420t firmy Zebra. Długość 74m. Dopuszczalna szerokość taśmy 84mm - 110mm. Wewnętrzna średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. |  |  | szt | 200
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zadanie nr 4 - Preparat czyszczący i pielęgnujący do narzędzi, stali nierdzewnej i kontenerów Aesculap
Załacznik nr 1.4
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Olej w rozpylaczu nie pozostawiający tłustych plam na pakietach po sterylizacji, do oliwienia blokad zamknięć i części ruchomych narzędzi przed sterylizacją o poj. 300 ml-320 ml, ergonomicznym kształcie dopasowanym do dłoni , umożliwiającym łatwość aplikacji. Zawierający biały olej parafinowy w stężeniu min 2% oraz butan,propen i pentan w całkowitym stężeniu min 70 % ,bez freonu i silikonu, zgodny z normą bezpieczeństwa ISO 10993, lub normą równoważną. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl 1. |  |  | szt | 600
2. | Olej w kroplomierzu przeznaczony do lubrykacji narzędzi chirurgicznych zawierający olej parafinowy min 80 % stężenia. Pojemność 75-80 ml. Bez zawartości silikonu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl 1. |  |  | szt | 30
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zadanie nr 5 - Szczotki do czyszczenia narzędzi kanałowych/ koszyki metalowe
Załacznik nr 1.5
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
A | Szczotki do mycia ręcznego narzędzi kanałowych | x | x | x | x | x | x | x | x
1. | szczotka do mycia wstępnego, powierzchnia włosia 0,6 x 10 mm dł. 450mm |  |  | szt | 70
2. | szczotka wielokrotnego użytku do mycia wstępnego, powierzchnia włosia 1,0 x 13 mm dł. 450mm |  |  | szt | 300
3. | szczotka wielokrotnego użytku do mycia wstępnego, powierzchnia włosia 1,6 x 13 mm dł. 450mm |  |  | szt | 250
4. | szczotka wielokrotnego użytku do mycia wstępnego, powierzchnia włosia 2,0 x 100 mm dł. 300 mm |  |  | szt | 200
5. | szczotka wielokrotnego użytku do mycia wstępnego, powierzchnia włosia 2,5 x 50 mm dł. 300 mm |  |  | szt | 200
B | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, przeznaczone do czyszczenia wstępnego elastycznych endoskopów oraz do weryfikowania czystości w kanałach, długi elastyczny przewód zakończony główką z włókna poliestrowego | x | x | x | x
1. | długość przewodu 2,3 m, średnica główki 2,5 mm |  |  | szt | 200
2. | długość przewodu 2,3 m, średnica główki 3,0 mm |  |  | szt | 200
3. | długość przewodu 2,3 m, średnica główki 5,0 mm |  |  | szt | 50
C | Koszyk metalowy z zamknięciem, wykonany ze stali szlachetnej, ściany wykonane z blachy dziurkowanej | x | x | x | x | x | x | x | x
1. | 220x125x40 mm |  |  | szt | 3
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
*) dopuszcza się asortyment o wymiarach z tolerancją +/- 1% od podanych
Zadanie nr 6 Preparaty dezynfekcyjne
Załacznik nr 1.6
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray 2 .Opakowanie 1 litr |  |  | op | 350
2. | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray 2 i Nocomax . Opakowanie 20 litrów. |  |  | op | 8
3. | Paski testowe do fumigacji kompatybilne z posiadanym urządzeniem Nocospray 2. Opakowanie 100 sztuk pasków testowych. |  |  | op | 60
4. | Roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Opakowanie 2 litry |  |  | op | 102
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0
0
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis*)
Ad 1
1. | Gotowy do użycia roztwór wodny, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. | TAK
2. | Produkt posiadający ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. | TAK
3. | W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. | TAK
4. | Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. | TAK
5. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. | TAK
6. | Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu | TAK
7. | W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność | TAK
8. | Opakowanie 1 Litr | TAK
9. | Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. | TAK
Ad 2
1. | Gotowy do użycia roztwór wodny, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. | TAK
2. | Produkt posiadający ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. | TAK
3. | W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem NOCOSPRAY, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. | TAK
4. | Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. | TAK
5. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. | TAK
6. | Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu | TAK
7. | W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność | TAK
8. | Opakowanie 20 Litrowe | TAK
9. | Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. | TAK
| Ad 3 | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis *)
1. | Testy paskowe do sprawdzania penetracji środka rozprowadzanego w postaci suchej mgły przy użyciu urządzenia typu NOCOSPRAY, NOCOMAX. Opakowanie zawierające 100 pasków kolorymetrycznych, które wykrywają obecność i koncentrację nadtlenku wodoru wyrażoną w ppm. Posiadające pozwolenie na obrót w postaci certyfikatu zgodności wystawionego przez producenta. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji. | TAK
| Ad 4 | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis*)
1. | Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. | TAK
2. | W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym potwierdzenie możliwości stosowania wraz z urządzeniem GLOSAIR, z którym wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. | TAK
3. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 150 m3 z zastosowaniem jednego urządzenia. | TAK
4. | W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. | TAK
5. | Na butelce preparatu powinna być nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu | TAK
6. | Na opakowaniu kod RFID do automatycznego odczytu środka w urządzeniu | TAK
7. | Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie. | TAK
8. | Opakowanie 2 litry | TAK
9. | Okres ważności- 2 lata od produkcji | TAK
* wypełnia Wykonawca
Zadanie nr 7 Lampa do przeglądania narzędzi
Załacznik nr 1.7
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Lampa stołowa do przeglądania narzędzi z podświetleniem |  |  | szt | 6
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis*)
1. | Lampa powiększająca ze szklaną soczewką | TAK
2. | Przeznaczona do kontrolowania delikatnych narzędzi chirurgicznych | TAK
3. | Długie w pełni regulowane ramię umożliwiające komfortową pracę z możliwościami ustawienia wudług aktualnej potrzeby | TAK
4. | Głowica lupy obracająca się we wszystkich kierunkach ułatwiająca ustawienie w najdogodniejszej pozycji. | TAK
5. | Klapka przykrywającą soczewkę zabezpieczająca przed osiadaniem kurzu | TAK
6. | Mocowana do stołu poprzez zacisk(grubośc blatu stołu 4 cm) | TAK
7. | Powiększenie minimum 5 dioptrii( x 2,25) | TAK
8. | Średnica szkła powiększającego minimum 120 mm | TAK
9. | Zasilanie sieciowe:220-240 V | TAK
10. | Regulacja barwy: ciepła/pośrednia/zimna | TAK
11. | Płynna regulacja natężenia światła | TAK
12. | Kolor biały | TAK
* wypełnia Wykonawca
Zadanie nr 8 Koperta ,,dziennej kontroli procesów sterylizacji"
Załącznik nr 1.8
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Koperta dziennej kontroli procesów - biała format C4 dwustronnie zadrukowana o treści zgodnej z dołączonym wzorem. Zamknięcie koperty zaopatrzone w warstwę klejącą ( pasek lub klej ) |  |  | szt. | 2000
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zadanie nr 9 Opakowania polyolefinowo - foliowe
Załacznik nr 1.9
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
A | Opakowania polyolefinowo - foliowe w formie rękawów. rozmiar rolki : | x | x | x | x | x | x | x | x
1. | 160 mm x 70 m |  |  | rolka | 70
2. | 220 mm x 70 m |  |  | rolka | 30
3. | 285 mm x 70 m |  |  | rolka | 25
4. | 320 mm x 70 m |  |  | rolka | 10
5. | 380 mm x 70 m |  |  | rolka | 30
6. | 470 mm x 70 m |  |  | rolka | 25
7. | 520 mm x 70 m |  |  | rolka | 15
8. | 580 mm x 70 m |  |  | rolka | 10
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis *)
1 | Gramatura polyolefinu 93g/m². | TAK
2 | Grubość folii min. 50 µm, min 6-warstwowa, zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach, bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach. | TAK
3 | Oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5 lub normą równoważną | TAK
4 | Temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C. | TAK
5 | Certyfikat jednostki notyfikowanej lub producenta potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji. | TAK
6 | Certyfikat lub inny dokument producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową. | TAK
* wypełnia Wykonawca
Zadanie nr 10 Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aesculap
Załacznik nr 1.10
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Filtr papierowy jednorazowego użytku o rozmiarze 118x235 mm +/- kompatybilny z kontenerem do sterylizacji narzędzi firmy Aesculap. Opakowanie a' 100 |  |  | op. | 10
2. | Filtr papierowy jednarozowego użytku okrągły o średnicy 190mm z wskaźnikiem do sterylizacji parowej kompatybilny z kontenerem do sterylizacji narzędzi firmy Aesculap. Opakowanie a' 100 |  |  | op. | 25
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 11 Filtry jednorazowe do kontenerów firmy CHM
Załacznik nr 1.11
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Filtr papierowy jednorazowego użytku okrągły o średnicy 185mm, ze wskaźnikiem, kompatybilny z kontenerem do sterylizacji narzędzi firmy CHM. Opakowanie a' 100 |  |  | op. | 25
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 12 Koszyk metalowy z zamknięciem do bezpiecznego mycia i dezynfekcji drobnych i delikatnych narzędzi w myjniach dezynfektorach
Załacznik nr 1.12
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
| Koszyk metalowy z zamknięciem. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Ściany wykonane z blachy dziurkowanej. Stal nie ulega deformacji i nie zmienia swoich właściwości pod wpływem preparatów chemicznych i pary wodnej. Koszyki wykonane w całości z siatki ze stali o wielkości oczek 2 mm oraz grubości drutu 1 mm Wymiary: | x | x | x | x | x | x | x | x
1. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą na zatrzask. Wykonane z drutu o średnicy 0,5 mm i wielkości oczek 2 x 2 mm. Wymiary 40 x 40 x 40 mm. |  |  | szt. | 4
2. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą na zatrzask. Wykonane z drutu o średnicy 0,5 mm i wielkości oczek 2 x 2 mm. Wymiary 60 x 60 x 60 mm. |  |  | szt. | 4
3. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą na zatrzask. Wykonane z drutu o średnicy 0,5 mm i wielkości oczek 2 x 2 mm. Wymiary 240 x 240 x 60 mm. |  |  | szt. | 3
4. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą na zatrzask. Wykonane z drutu o średnicy 0,5 mm i wielkości oczek 2 x 2 mm. Wymiary 240 x 240 x 100 mm. |  |  | szt. | 2
5. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą. Wymiary 191 x 130 x 34 mm. |  |  | szt. | 4
6. | Kosz ze stali nierdzewnej na drobne elementy z pokrywą. Wymiary 138 x 124 x 48 mm. |  |  | szt. | 4
7. | Zawieszka do oznaczania tac i koszyków do sterylizacji, wykonana ze stali kwasoodpornej o grubości 1mm, rozmiar 90 x 30 mm. |  |  | szt. | 500
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 13 Materiały konserwacyjne kompatybilne z systemem napędów firmy Synthes
Załacznik nr 1.13
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Zestaw do konserwacji rękojeści i nasadek narzędzi chirurgicznych Electric Pen Drive i Air Pen Drive firmy Synthes zawierający : 1 butelkę oleju o poj. 35-40 ml bez zawartości silikonu oraz filtr zapasowy do stosowania przed ich sterylizacją. |  |  | szt. | 4
2. | Olej nie zawierający silikonu w sprayu o poj. 350-400 ml , do konserwacji narzędzi chirurgicznych Electric Pen Drive i Air Pen Drive firmy Synthes, do stosowania przed ich sterylizacją. |  |  | szt. | 4
3. | Olej bez zawartości silkonu , poj. opakowania 35-40 ml , przeznaczony do smarowania i konserwacji narzędzi chirurgicznych oraz ich komponentów firmy Synthes przed ich sterylizacją. |  |  | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 14 Papier termiczny do drukarek stosowanych w myjniach, dezynfekatorach firmy BHT
Załącznik nr 1.14
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
2. | Papier do drukarek igłowych 76mmx30m kompatybilny z drukarką myjni do endoskopów Innova E2 firmy BHT będącą własnością Zamawiającego. |  |  | szt. | 80
3. | Papier termiczny 57mmx30m z gwarancją trwałości zapisu min 5 lat kompatybilny z drukarką myjni-dezyfektora Innova M5 firmy BHT będącą własnością Zamawiającego. |  |  | szt. | 60
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 15 Papier termiczny do drukarki w sterylizatorze Sterrad 100NX
Załącznik nr 1.15
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Papier termiczny z gwarancją trwałości zapisu min 10 lat kompatybilny z drukarką w sterylizatorze plazmowym STERRAD 100NX |  |  | szt. | 24
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 16 Taśmy samoprzylepne kompatybilne z urządzeniem – RS PRO BD50
Załacznik nr 1.16
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego (neutralna) do sterylizacji parowej (szer. 25 mm a 50 mb) |  |  | szt | 4000
2 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem chemicznym parowym szer. 19 mm a' 50 mb zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną |  |  | szt | 480
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 17 Testy chemiczne do kontroli pracy sterylizatora parowego
Załącznik nr 1.17
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Zamawiana ilość testów na 24 m-ce | Proponowana ilość testów w opakowaniu | Proponowana ilość opakowań | cena jedn. netto opakowania | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1 | Test niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii typ 6. Zamawiający wymaga na każde min. 400 wskaźników (testów) dołączenia przyrządu PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Rozmiar wskaźnika nie większy niż 75 x 6 mm. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. |  |  | op | 2400 | 400 | 6
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 18 Wskaźniki biologiczne
Załącznik nr 1.18
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Zamawiana ilość testów na 24 m-ce | Proponowana wielkość opakowania | Proponowana ilość opakowań | cena jedn. netto opakowania | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii w ciągu 24 minut inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" oraz wyodrębnioną komorę wzrostu wraz z nośnikiem spor. Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem Attest 490/490M. Opakowanie zawierające 50 sztuk wskaźników. |  |  | op | 800 | 50 | 16
2 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Attest Auto Reader tlenek etylenu/390G/ w op. 25 szt . zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawiez EN ISO 11138 lub normy równoważnej ,potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej |  |  | op | 600 | 25 | 24
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny oraz wskaźnik chemiczny typu 5. Wskaźniki umieszczone w przeźroczystej komorze, co umożliwia inspekcję wskaźników chemicznych przed i po procesie sterylizacji. Zestaw testowy posiada kanał stanowiący wyzwanie dla procesu sterylizacji zgodnie z wymaganiami dla PCD ze wskaźnikiem biologicznym opisanymi w ANSI/AMI ST 79. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego w ciągu 24 minut inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" oraz wyodrębnioną komorę wzrostu wraz z nośnikiem spor. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Pola odczytu prawidłowego i nieprawidłowego zróżnicowane kolorami oraz wyraźnie przedzielone w celu ułatwienia odczytu wyniku wskaźnika. Tył wskaźnika przynajmniej dwukolorowy, (z wyłączeniem koloru szarego/srebrnego), w celu ułatwienia znalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Na wskaźnikach kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność obu wskaźników z odpowiednimi normami referencyjnymi potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Zgodność wskaźnika z EN ISO 11138 lub normą równoważną |  |  | op | 18000 | 24 | 750
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zestawienie parametrów obligatoryjnych:
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis *)
| Ad. 1 | xxx
1 | Określenie warunków zabicia w temperaturze 1210C i 1340C | TAK
2 | Test zawierający: spory bakterii Geobacillus stearothermophilus.
3 | Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem Attest 490/90 M | TAK
| Ad. 2 | xxx
2 | Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. | TAK
3 | Ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. | TAK
4 | Test zawierający: spory bakterii Bacillus atrophaeus | TAK
5 | Kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem Attest 390 G Auto- reader | TAK
| Ad. 3 | xxx
1 | Określenie warunków zabicia w temperaturze 1340C. | TAK
2 | Zapewniający ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 min. inkubacji. | TAK
3 | Test zawierający: spory bakterii Geobacillus stearothermophilus. | TAK
4 | Kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego autoczytnikiem Attest 390 G Auto- reader | TAK
* wypełnia Wykonawca
Zadanie nr 19 Naboje gazowe kompatybilne ze sterylizatorem Steri-Vac 8XL i GS
Załącznik nr 1.19
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1 | Naboje gazowe jednorazowego użytku kompatybilne ze sterylizatorem Steri-Vac 8XL i GS, zawierające 100% czystego tlenku etylenu. Waga netto naboju 170 g |  |  | szt | 600
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 20 Testy do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych
Załącznik nr 1.20
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość testów na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1 | Test chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni/dezynfektorze |  |  | szt | 26000
2 | Test do kontroli procesu mycia maszynowego. |  |  | szt | 26000
3 | Test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. |  |  | szt | 200
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zestawienie parametrów obligatoryjnych:
Lp. | Parametr | Warunek graniczny | TAK/NIE
Opis *)
Test chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni/dezynfektorze
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powodujące jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 lub normy równoważne we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 (na każdym opakowaniu oznaczenie CE ,nadrukowany numer normy i typ wskaźnika, na każdym wskaźniku nadrukowany typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | TAK
Test do kontroli procesu mycia maszynowego
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 lub normą równoważną - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | TAK
Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych
3 | Gotowe do użycia testy nie wymagające inkubacji , do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych na poziomie 1 µg, gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajdują się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. | TAK
* wypełnia Wykonawca
Zadanie nr 21 Testy chemiczne
Załącznik nr 1.2 1
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Zamawiana ilość testów/sztuk na 24 m-ce | Proponowana wielkość opakowania | Proponowana ilość opakowań/sztuk | cena jedn. netto opakowania/sztuka | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. |  |  | op | 5280 | 480 | 11
2. | Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Pola odczytu prawidłowego i nieprawidłowego zróżnicowane kolorami oraz wyraźnie przedzielone w celu ułatwienia odczytu wyniku wskaźnika. Tył wskaźnika przynajmniej dwukolorowy, (z wyłączeniem koloru szarego/srebrnego), w celu ułatwienia znalezienia wskaźnika w zestawie narzędzi. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Wskaźnik posiada lepny pasek na spodniej stronie wskaźnika co umożliwia przylepienie wskaźnika do dokumentacji. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. |  |  | op | 95000 | 500 | 190
3. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny, typ 4, do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Substancja wskaźnikowa w okienku odczytu podzielonym na dwa pola akceptacji, (wynik nieprawidłowy/prawidłowy), zmieniająca kolor z niebieskiego na różowy. Technologia odczytu umożliwiające kontrolę penetracji nadtlenku wodoru przez pola odczytu. Biało-czerwony spód wskaźnika umożliwiający łatwe odnalezienie wskaźnika w kontrolowanym pakiecie. Na wskaźniku kod QR umożliwiający identyfikację produktu, numer LOT i datę przydatności do użycia. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. Ilość sztuk w opakowaniu 250 |  |  | op | 10000 | 250 | 40
4. | Elektroniczny System testowy Bowie-Dick, składający się z poniższych elementów: 1. Automatyczny czytnik służący do odczytu elektronicznych kart testowych Bowie-Dick mierzący zmianę rezystancji elektrycznej karty po jej wystawieniu na działanie nasyconej pary wodnej. Wynik PRAWIDŁOWY, widoczny jako zielony znak "V" na autoczytniku, wynik NIEPRAWIDŁOWY, widoczny jako czerwony znak "+" na autoczytniku. Czas pojawienia się wyniku 5 sekund. Autoczytnik posiadający dostęp do oprogramowania online służącego do prowadzenia dokumentacji kontroli BD oraz jej elektronicznej archiwizacji. Autoczytnik dostarczany razem z dwoma wielorazowymi uchwytami na karty testowe - 2 sztuki autoczytników w zestawie. 2. Jednorazowa elektroniczna karta testowa Bowie-Dick równoważna pod względem wydajności z pakietem ręczników Bowie-Dick, składająca się z laminowanej konstrukcji z bezołowiowym wskaźnikiem ekspozycji wrażliwym na parę umieszczonym na końcu kanału utrudniającego penetrację pary wodnej. Rezystancja elektryczna karty testowej ulega zmianie po wystawieniu na działanie nasyconej pary wodnej i jest odczytywana za pomocą automatycznego czytnika. Karta testowa osiąga wartość PRAWIDŁOWĄ, (zielony znak "V" na autoczytniku), gdy zostanie osiągnięte odpowiednie usuwanie powietrza i penetracja pary wodnej. Niepowodzenie usuwania powietrza i/lub niepowodzenie penetracji pary jest wskazywane przez wynik NIEPRAWIDŁOWY, (czerwony znak "+" na autoczytniku). Spełniający normę ISO 11140-4 lub normę równoważną i jest wskaźnikiem typu 2 zgodnie z kategorią ISO 11140-1:2014, potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Karta testowa eBD jest testem niezlaeżnym od pracy sterylizatora i urzadzeń sterujących pracą sterylizatora zgodnie z normą 17665:2024. lub normą równoważna- 840 sztuk w zestawie. |  |  | zestaw | 1 | 1 | 1
5. | Jednorazowa elektroniczna karta testowa Bowie-Dick równoważna pod względem wydajności z pakietem ręczników Bowie-Dick, składająca się z laminowanej konstrukcji z bezołowiowym wskaźnikiem ekspozycji wrażliwym na parę umieszczonym na końcu kanału utrudniającego penetrację pary wodnej. Rezystancja elektryczna karty testowej ulega zmianie po wystawieniu na działanie nasyconej pary wodnej i jest odczytywana za pomocą automatycznego czytnika. Karta testowa osiąga wartość PRAWIDŁOWĄ, (zielony znak "V" na autoczytniku), gdy zostanie osiągnięte odpowiednie usuwanie powietrza i penetracja pary wodnej. Niepowodzenie usuwania powietrza i/lub niepowodzenie penetracji pary jest wskazywane przez wynik NIEPRAWIDŁOWY, (czerwony znak "+" na autoczytniku).Karta testowa eBD jest testem niezlaeżnym od pracy sterylizatora i urzadzeń sterujących pracą sterylizatora zgodnie z normą 17665:2024. Spełnia normę ISO 11140-4 i jest specjalnym wskaźnikiem typu 2 zgodnie z kategorią ISO 11140-1:2014, co jest potiwerdzone certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. |  |  | op | 3240 | 120 | 27
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
0
Zadanie nr 22 Testy chemiczne do kontroli pracy sterylizatora na tlenek etylenu, etykiety z testem chemicznym, sprawdziany zgrzewania oraz inne akcesoria
Załacznik nr 1.22
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Szacowana ilość rolka/szt na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka vat | Wartość bruttto
1 | Wskaźniki chemiczne zintegrowane do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu, pokryte polimerem, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanym przyrządem testowym procesu zgodnymi z normą PN EN 867-5 lub normą równoważną z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. |  |  | szt | 1000
2 | Etykiety o zapisie informacji wzduż przesuwu etykiet z testem chemicznym kompatybilne z metkownicą alfanumeryczną Gke-Steri-Rekord | x | x | x | x
a | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną a' 750 szt |  |  | rolka | 840
b | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji tlenek etylenu a'750 szt |  |  | rolka | 96
c | Etykiety dwukrotnie przylepne bez wskaźnika chemicznego a'750 szt |  |  | rolka | 12
3 | Metkownica alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiety |  |  | szt | 4
4 | Sprawdzian zgrzewania – kontrola prawidłowości działania zgrzewarek rotacyjnych |  |  | szt | 3000
5 | Szczotki do mycia ręcznego z twardym nylonowym włosiem do mocno przywartych zabrudzeń długość całkowita 175 mm, długość szczotki 35 mm oraz 25 mm, długość włosia 10 mm oraz 5 mm |  |  | szt | 50
6 | Szczotki do mycia ręcznego z twardym nylonowym włosiem do mocno przywartych zabrudzeń długość całkowita 165 mm, długość szczotki 40 mm oraz 25 mm, długość włosia 10 mm |  |  | szt | 50
7 | Szczotki do mycia ręcznego z twardym nylonowym włosiem do mocno przywartych zabrudzeń długość całkowita 235 mm, długość szczotki 75 mm, długość włosia 15 mm |  |  | szt | 50
8 | Marker do oznaczania pakietów odporny na warunki sterylizacji |  |  | szt | 200
8 | Tace siatkowe ze stali kwasoodpornej z pokrywą 80 mm x 80 mm x 40 mm rozmiar oczek 1,7 x 1,7mm |  |  | szt | 2
9 | Tace siatkowe ze stali kwasoodpornej z pokrywą 150 mm x 50 mm x 35 mm rozmiar oczek 1,7 x 1,7mm |  |  | szt | 2
10 | Szczotki do mycia z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporna na warunki mycia i sterylizacji 450 mm x 13 mm x 1 mm |  |  | szt | 20
| Szczotki do mycia z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporna na warunki mycia i sterylizacji 450 mm x 13 mm x 1,6 mm |  |  | szt | 20
| Szczotki do mycia z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporna na warunki mycia i sterylizacji 450 mm x 13 mm x 1,8 mm |  |  | szt | 20
11 | Szczotki do mycia z okrągłą główką, szczotki z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej odporna na warunki mycia i sterylizacji. 450 mm x 0,6 mm x 10 mm |  |  | szt | 40
12 | Szczotki do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej odporna na warunki mycia i sterylizacji. 350 mm x 60 mm x 2 mm |  |  | szt | 10
13 | Szczotki dwustronne do mycia zaworów jednorazowego użytku z czyścikiem i nylonowym włosiem. Pakowane pojedynczo. 156 mm x 19,5mm /28,5 mm x 5,2 mm /11 mm |  |  | szt | 100
14 | Czyściki do czyszczenia metalu rdzy i innych zabrudzeń 150 mm x 100 mm – delikatny |  |  | szt. | 100
| Czyściki do czyszczenia metalu rdzy i innych zabrudzeń 150 mm x 100 mm – szorstki |  |  | szt | 1000
15 | Szczotki do ręcznego wstępnego czyszczenia kanałów roboczych, portów biopsyjnych do różnych typów endoskopów giętkich i akcesoriów. Szczotki posiadające plastikową głowicę kulową ze średnio twardym nylonowym włosiem Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm) | x | x | x | x | x | x | x | x
a | Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm) 2,0/1000 |  |  | szt | 200
b | Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm)3,0/1000 |  |  | szt | 150
c | Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm)2,5 /2300 |  |  | szt | 150
d | Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm)3,0 /2300 |  |  | szt | 80
e | Wymiary głowicy szczotki (mm) i długość całkowita ( mm) 5,0 /2300 |  |  | szt | 50
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
*) dopuszcza się asortyment o wymiarach z tolerancją +/- 1% od podanych
Zadanie nr 23 Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach - dezyfektorze
Załacznik nr 1.23
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Szacowana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka vat | Wartość bruttto
1 | Przyrząd testowy procesu HF-PCD do symulacji narzędzi chirurgii małoinwazyjnej, zbudowany z kapsuły na test kontroli mycia wykonanej z tworzywa sztucznego termicznie odpornego z dwoma różnymi zakrętkami o szer. szczelin 2 mm i 4 mm oraz złącza typu Luer-Lock ze stali kwasoodpornej i łączącej te elementy silikonowej rurki. Przyrząd symulujący narzędzia rurowe i endoskopy giętkie. |  |  | szt | 8
2 | Testy do kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfektorze, zgodny z normą PN-EN ISO 15883-5 zał C lub normą równoważną ; Testy do zastosowania łącznie z przyrządem symulującym instrumenty rurowe i endoskopy giętkie. Okres ważności testu min. 12 m-cy od daty zakupu. |  |  | szt. | 10000
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 24 Pokrowce ochronne do tac transportowych systemu Cleanascope będących własnością Zamawiającego
Załącznik nr 1.24
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Szacowana ilość opakowań na 24 m-ce | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka vat | Wartość bruttto
1 | Jałowy zestaw zabezpieczający endoskopy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu, wyścielający tace do transportowania endoskopów wraz z pokrowcami nakrywającymi, pakowany po 200 kompletów (1 kpl. = 3 szt. - przeźroczysty, zielony i czerwony pokrowiec), spełniający normę EN ISO 11607 lub normę równoważną , zgodny z Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG |  |  | op | 16
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 25 Maty silikonowe do tac sterylizacyjnych
Załacznik nr 1.25
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | Nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m | Szacowana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka vat | Wartość bruttto
1 | Mata silikonowa jeżykowa niebieska, siatkowa o wymiarach 500x300x19 mm, odporna na temp. od -40°C do +230°C |  |  | szt | 10
2 | Mata silikonowa jeżykowa różowa o wymiarach 245x1000mm, podzielona na sekcje o wymiarach 10x100 mm |  |  | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 26 Asortyment do czyszczenia narzędzi przed sterylizacją
Załacznik nr 1.26
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z bardzo sztywnym włosiem, wymiary 77 x 20 x 10 mm (dł. x szer. x wys.). Opakowanie 3 szt. |  |  | op. | 10
2. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzedzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm ze sztywnym włosiem, wymiary 77 x 20 x 15 mm (dł. x szer. x wys.). Opakowanie 3 szt. |  |  | op. | 10
3. | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon-3 szt. |  |  | op. | 10
4. | Szczotka wielkrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z nylonowym włosiem. Opakowanie 3 szt. |  |  | op. | 10
5. | Proszek do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni narzędzi ze stali nierdzewnej. Łatwy w użyciu preparat do usuwania plam i osadów z narzędzize stali nierdzewnej. Przyjazny w zapachu dzięki zawartości związków uzyskanych z owoców cytrusowych. Zawiera: Kwas 1,2,3- propanotrikarboksylowy, 2-hydroksy. Opakowanie 85g |  |  | op. | 50
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Zadanie nr 27 Olej do konserwacji napędów
Załacznik nr 1.27
Lp. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta ( wypełnia Wykonawca ) | nr Katalogowy (Wypełnia Wykonawca) | j.m. | Zamawiana ilość na 24 m-ce | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka vat | wartość brutto
1. | Olej w aerozolu do konserwacji napędów, stosowany przed sterylizacją, do smarowania zawiasów, ruchomych złączy i łożysk. Konserwuje i zmniejsza tarcie ruchomych części, zabezpiecza przed korozją, nietoksyczny i niedrażniący, nie zawiera silikonu Opakowanie 300ml |  |  | szt | 18
[6 empty] | RAZEM | 0 |  | 0

## Total (hidden)
LP | Nazwa zadania | wartość netto | wartość brutto | EURO
1 | Papier sterylizacyjny i włóknina do sterylizacji | 0 | 0 | 0
2 | Rękawy i torebki | 0 | 0 | 0
3 | Plomby do kontenerów | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Materiał eksploatacyjny do komputerowego systemu zarządzania narzędziami chirurgicznymi | 0 | 0 | 0
5 | Preparat czyszczący i pielęgnujący do narzędzi, stali nierdzewnej i kontenerów Aesculap | 0 | 0 | 0
6 | Akcesoria do centralnej sterylizacji | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Szczotki do czyszczenia narzędzi kanałowych/ koszyki metalowe | 0 | 0 | 0
8 | Arkusze opakowaniowe do zestawów ortopedycznych i innych wymagających zastosowań | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Preparaty dezynfekcyjne | 0 | 0 | 0
10 | Lampa do przeglądania narzędzi | 0 | 0 | 0
11 | Osłonki do zabezpieczenia ostrych i delikatnych narzędzi | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Koperta ,,dziennej kontroli procesów sterylizacji" | 0 | 0 | 0
13 | Opakowania polyolefinowo - foliowe | 0 | 0 | 0
14 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aesculap | 0 | 0 | 0
15 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy CHM | 0 | 0 | 0
16 | Koszyk metalowy z zamknięciem do bezpiecznego mycia i dezynfekcji drobnych i delikatnych narzędzi w myjniach dezynfektorach | 0 | 0 | 0
17 | Materiały konserwacyjne kompatybilne z systemem napędów firmy Synthes | 0 | 0 | 0
18 | Papier termiczny do drukarek stosowanych w myjniach, dezynfekatorach firmy BHT | 0 | 0 | 0
19 | Sól w tabletkach | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Papier termiczny do drukarki w sterylizatorze SELECTOMAT | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Papier termiczny do drukarki w sterylizatorze STERI-VAC 8XLP | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Papier termiczny do drukarki zamontowanej fabrycznie w sterylizatorze STERRAD 100NX | 0 | 0 | 0
23 | Materiały konserwacyjne do narzędzi firmy BIEN AIR | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Materiały konserwacyjne do pielęgnacji narzędzi przed sterylizacją parową | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Materiały konserwacyjne do narzędzi firmy OLYMPUS | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Olej do konserwacji molceratora | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Taśmy samoprzylepne kompatybilne z urządzeniem – RS PRO BD50 | 0 | 0 | 0
29 | Testy chemiczne do kontroli pracy sterylizatora parowego | 0 | #REF! | 0
30 | Wskaźniki biologiczne | 0 | #REF! | 0
31 | Naboje do tlenku etylenu | 0 | 0 | 0
32 | Testy do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych | 0 | #REF! | 0
33 | Testy chemiczne | 0 | #REF! | 0
RAZEM |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Razem (hidden)
LP | Nazwa zadania | wartość netto | wartość brutto | EURO
1 | Papier sterylizacyjny i włóknina do sterylizacji | 0 | 0 | 0
2 | Rękawy i torebki do sterylizacji | 0 | 0 | 0
3 | Materiał eksploatacyjny do komputerowego systemu zarządzania narzędziami chirurgicznymi | 0 | 0 | 0
4 | Preparat czyszczący i pielęgnujący do narzędzi, stali nierdzewnej i kontenerów Aesculap | 0 | 0 | 0
5 | Szczotki do czyszczenia narzędzi kanałowych/ koszyki metalowe | 0 | 0 | 0
6 | Preparaty dezynfekcyjne | 0 | 0 | 0
7 | Lampa do przeglądania narzędzi | 0 | 0 | 0
8 | Koperta ,,dziennej kontroli procesów sterylizacji" | 0 | 0 | 0
9 | Opakowania polyolefinowo - foliowe | 0 | 0 | 0
10 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aesculap | 0 | 0 | 0
11 | Filtry jednorazowe do kontenerów firmy CHM | 0 | 0 | 0
12 | Koszyk metalowy z zamknięciem do bezpiecznego mycia i dezynfekcji drobnych i delikatnych narzędzi w myjniach dezynfektorach | 0 | 0 | 0
13 | Materiały konserwacyjne kompatybilne z systemem napędów firmy Synthes | 0 | 0 | 0
14 | Papier termiczny do drukarek stosowanych w myjniach, dezynfekatorach firmy BHT | 0 | 0 | 0
15 | Papier termiczny do drukarki w sterylizatorze Sterrad 100nx | 0 | 0 | 0
16 | Taśmy samoprzylepne kompatybilne z urządzeniem – RS PRO BD50 | 0 | 0 | 0
17 | Testy chemiczne do kontroli pracy sterylizatora parowego | 0 | 0 | 0
18 | Wskaźniki biologiczne | 0 | 0 | 0
19 | Naboje gazowe kompatybilne ze sterylizatorem Steri-Vac 8XL i GS | 0 | 0 | 0
20 | Testy do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych | 0 | 0 | 0
21 | Testy chemiczne | 0 | 0 | 0
22 | Testy chemiczne do kontroli pracy sterylizatora na tlenek etylenu, etykiety z testem chemicznym, sprawdziany zgrzewania oraz inne akcesoria | 0 | 0 | 0
23 | Testy do kontroli skuteczności mycia w myjniach - dezyfektorze | 0 | 0 | 0
24 | Pokrowce ochronne do tac transportowych systemu Cleanascope będących własnością zamawiającego | 0 | 0 | 0
25 | Maty silikonowe do tac sterylizacyjnych | 0 | 0 | 0
26 | Asortyment do czyszczenia narzędzi przed sterylizacją | 0 | 0 | 0
27 | Olej do konserwacji napędów | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  | 0 | 0 | 0