## cz.1_nici chirurgiczne
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.1 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 1 - Nici chirurgiczne
Lp. | Rozmiar igły (mm) | Rodzaj igły | Grubość nici | Długośc nici (cm) | ilość szt. ogółem | Cena jedn. netto za 1 szt. | Cena jedn. brutto za 1 szt. | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu/ Ilość szt w opakowaniu
Syntetyczny niewchłanialny pleciony szew poliestrowy, zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylanem.
1 | 22 mm | 1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 3/0 | 75 cm zielony | 180
2 | 31 mm | 1/2 koła, igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2/0 | 75 cm zielony | 144
3 | 36 mm | 1/2 koła okrągła posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 75cm | 72
4 | 40 mm | 1/2 koła okrągło tnąca posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2 | 75cm | 72
5 | 0 | Szwy bezigłowe | 0 | Zielony, 180 cm | 60
6 | 0 | Szwy bezigłowe | 1 | Zielony, 180 cm | 24
7 | 0 | Szwy bezigłowe | 2 | Zielony, 180 cm | 24
8 | 55 mm | 1/2 koła okrągło tnąca posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 5 | 4X75CM | 12
Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu.
9 | 60 mm | Igła prosta odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm niebieski | 72
10 | 31 mm | 1/2 koła okrągła posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2/0 | 75CM | 72
11 | 40 mm | 1/2 koła, wzmocniona, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 100 cm | 24
12 | 2 x 10 mm | 1/2 koła igła okrągła podwójna, TAPER POINT. Średnica 254μ. Kąt 180° | 6/0 | 75 cm niebieski | 36
Syntetyczny, wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MetycylinoopornyStaphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
13 | 26 mm | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2/0 | 70 cm fioletowy | 36
14 | 31 mm | 1/2 koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 0 | 70 cm fioletowy | 36
15 | 45 mm | 1/2 koła, igła okrągła, przeciwzakłuciowa ETHIGUARD posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 90 cm fioletowy | 36
16 | 31 mm | 1/2 koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 70 cm fioletowy | 108
17 | 40 mm | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 70 cm fioletowy | 72
18 | 45 mm | 1/2 koła, igła okrągła, przeciwzakłuciowa ETHIGUARD posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2 | 90 cm fioletowy | 36
19 | 45 mm | 1/2 koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2 | 70 cm fioletowy | 540
20 | 48 mm | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2 | 90 cm fioletowy | 540
21 | 36 mm | 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2 | 90 cm fioletowy | 72
22 | 0 | Nici podwiązkowe – bezigłowe | 0 | Fioletowy dł. 2 x 70 cm | 24
23 | 0 | Nici podwiązkowe – bezigłowe | 2/0 | Fioletowy dł. 2 x 70 cm | 24
Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni.
24 | 17 mm | 3/8 koła igła okrągła TAPER POINT | 5/0 | 70 cm fioletowy | 36
25 | 2 x 22 mm | 1/2 koła igła okrągła podwójna TAPER POINT | 4/0 | 90 cm fioletowy | 36
26 | 20 mm | 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 3/0 | 70 cm fioletowy | 36
27 | 26 mm | 1/2 koła igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 2/0 | 70 cm fioletowy | 36
28 | 31 mm | 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 0 | 70 cm fioletowy | 72
29 | 40 mm | 1/2 koła, okrągła stożkowa TAPERPOINT, wzmocniona | 1 | 90 cm | 72
Syntetyczny niewchłanialny poliamidowy szew monofilmentowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakownia.
30 | 90 mm | 3/8koła,konwencjonalnie tnąca 2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową MULTI STRAND posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 2x50 cm czarny | 24
31 | 31 mm | 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej | 1 | 100 cm czarny | 48
Syntetyczny, wchłaniały szew jednowłóknowy wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni.
32 | 70 mm | ½ koła igła tępa | 1 | 90 cm fioletowy | 48
Antybakteryjny szew chirurgiczny, monofilamentowy, wchłanialny z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z dodatkiem antyseptyku(triklosanu), który posiada testem in-vitro działnie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. Okres wchłaniania 90-120 dni.
33 | 60 mm | Igła prosta odwrotnie tnąca | 2/0 | 70 cm niebarwiony | 396
RAZEM | [8 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ………………………….. zł
|  | ………………………………... | [6 empty] | Wykonawca :
|  | ( miejscowość, data ) | [7 empty] | ----------------------------------------
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.2_materiały szewne
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.2 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 2 - Materiały szewne
Lp. | Rozmiar igły (mm) | Rodzaj igły | Grubość nici | Długośc nici (cm) | ilość szt ogółem | Cena jedn. netto za 1 szt. | Cena jedn. brutto za 1 szt. | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu/ Ilość szt w opakowaniu
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy
1 | 19 mm | 3/8 koła, tnąca | 4/0 | 75 | 180
2 | 19 mm | 3/8 koła, tnąca | 3/0 | 75 | 900
3 | 24 mm | 3/8 koła, tnąca | 2/0 | 75 | 1080
Szew syntetyczny,niewchłanialny, monofilamentowy, polibutester
4 | 48 mm | 1/2 koła, odwrotnie tnąca | 1 | 100 | 72
Wchłanialny syntetyczny system do bezwęzłowego szycia tkanek miękkich, system składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. System wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Wytrzymałość na rozciąganie 90% po 1 tygodniu, 75% po dwóch tygodniach, ponad 40% po 3 tygodniach od wszczepienia. Czas wchłaniania 90-110 dni.
5 | 27 mm | 1/2 koła, okrągła | 2/0 | 23 | 24
6 | 27 mm | 1/2 koła, okrągła | 0 | 45 | 24
Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 80% pierwotnej siły, a po 3 tygodniach min. 30 % czas wchłaniania 56 - 70 dni.
7 | 17mm | 1/2 koła, okrągła cienka, kolor | 4/0 | 75 | 72
8 | 22 mm | 1/2 koła, okrągła cienka, kolor | 3/0 | 75 | 288
9 | 26 mm | 1/2 koła, okrągła cienka, kolor | 2/0 | 75 | 1080
10 | 40 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 2/0 | 75 | 360
11 | 26 mm | 1/2 koła, okrągła cienka, kolor | 0 | 75 | 288
12 | 37 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 0 | 75 | 720
13 | 40 mm | 1/2 koła, 40 mm, okrągła, kolor | 0 | 75 | 360
14 | 30 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 1 | 75 | 108
15 | 48 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 1 | 75 | 108
16 | 40 mm | 1/2 koła, 40 mm, okrągła, kolor | 1 | 75 | 1080
17 | 37 mm | 1/2 koła, 37 mm, okrągła, kolor | 2 | 75 | 108
18 | 40 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 2 | 75 | 1440
19 | 48 mm | 1/2 koła, okrągła, kolor | 2 | 75 | 108
20 | - | Podwiązki, kolor | 2/0 | 150 | 432
21 | - | Podwiązki, kolor | 0 | 150 | 216
22 | - | Podwiązki, kolor | 1 | 150 | 72
23 | - | Podwiązki, kolor | 2 | 150 | 432
24 | - | pętla podwiązkowa | 0 | 52 | 48
25 | 32 mm | 1/2 koła, okrągła, haczyk, kolor | 1 | 75 | 72
26 | 22 mm | 3/8 koła, okrągła, kolor | 2/0 | 75 | 72
RAZEM | [8 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ………………………….. zł
|  | ………………………………... |  |  |  | Wykonawca :
|  | ( miejscowość, data ) |  |  |  |  | ----------------------------------------
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.3_żyłki szewne
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.3 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 3 - Żyłki szewne
Lp. | Rozmiar igły (mm) | Rodzaj igły | Grubość nici | Długośc nici (cm) | ilość szt ogółem | Cena jedn. netto za 1 szt. | Cena jedn. brutto za 1 szt. | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu/ Ilość szt w opakowaniu
1 | 20 mm | ½ koła, okrągła | 4/0 | 75 cm | 48
2 | 17 mm | ½ koła, podwójna okrągła | 4/0 | 90 cm | 36
3 | 22 mm | ½ koła, okrągła | 3/0 | 75 cm | 72
4 | 26 mm | ½ koła, okrągła | 3/0 | 75 cm | 120
5 | 26 mm | mocna, ½ koła, okrągła | 2/0 | 75 cm | 120
6 | 26 mm | ½ koła, podwójna okrągła | 2/0 | 90 cm | 48
7 | 35mm | mocna haczyk, okrągła | 2/0 | 70 cm | 36
8 | 30 mm | ½ koła, okrągła | 0 USP | 75 cm | 96
9 | 40 mm | mocna, ½ koła okrągła | 1 USP | 90 cm | 144
10 | 26 mm | ½ circle | 3/0 | 90 cm | 72
11 | 40 mm | ½ koła pętla okrągła z tnącym końcem ( przyostrzona ) | 1 | 240 cm | 48
RAZEM | [8 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ………………………….. zł
|  | ………………………………... |  |  |  | Wykonawca :
|  | ( miejscowość, data ) |  |  |  |  | ----------------------------------------
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.4_szwy chirurgiczne
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.4 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 4 - Szwy chirurgiczne
L.p | Rozmiar igły (mm) | Rodzaj igły | Grubość nici | Długość nici (cm) | ilość szt ogółem | Cena jedn. netto za 1 szt. | Cena jedn. brutto za 1 szt. | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | Nazwa handlowa produktu/ Ilość szt w opakowaniu
Szew syntetyczny wchłanialny monofilamentowy z poli-p-dioksanonu o początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie 65-90% po 28 dniach. Całkowita absorbcja masy szwu: 220 dni.
1 | 30 mm | okrągła haczykowata typu "J" o zakończeniu krótkim tnącym (S) - pogrubiona | 1 | 70 cm | 72
Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z włókien poliestrowych (rdzeń otoczony kilkoma spoistymi splotami) powlekany silikonem
2 | 21 mm | odwrotnie tnąca 1/2 koła | 2/0 | 75 cm | 72
3 | 40 mm | okrągła 1/2 koła, o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 75 cm | 144
RAZEM | [8 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ………………………….. zł
| ………………………………... |  |  |  | Wykonawca :
| ( miejscowość, data ) |  |  |  |  | ----------------------------------------
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.5_Siatki przepuklinowe
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.5 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 5 - Siatki przepuklinowe
L.p | Nazwa artykułu |  | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentowy o wadze 137,1 g/m2. Grubość siatki 0,69mm. Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. MEDIUM Lewa 8.5 x 13.7 cm LARGE Lewa 10.8 x 16.0 cm XLARGE Lewa 12.4 x 17.3 cm MEDIUM Prawa 8.5 x 13.7 cm LARGE Prawa 10.8 x 16.0 cm XLARGE Prawa 12.4 x 17.3 cm |  | szt. | 18
2 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentowy o wadze 42,2 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania. MEDIUM Lewa 7.9 x 13.4 cm LARGE Lewa 10.3 x 15.7 cm XLARGE Lewa 12.2 x 17 cm MEDIUM Prawa 7.9 x 13.4 cm LARGE Prawa 10.3 x 15.7 cm XLARGE Prawa 12.2 x 17 cm |  | szt. | 18
3 | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0,99 mm. | koło 4,3 cm | szt. | 2
|  | koło 6,4 cm | szt. | 2
|  | koło 8 cm | szt. | 2
4 | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. | 10 x 15 cm | szt. | 3
|  | 15 x 15 cm | szt. | 3
|  | 6 x 13,7 cm | szt. | 3
5 | Siatka polipropylenowa. Masa 105.4 g\m² , grubość siatki: 0,71 mm, wielkość porów: 0,55 mm², średnica włókna 0,17 mm. Rozmiar 6 x 13,7 cm |  | szt. | 3
6 | Siatki do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. .Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni , na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2 | 10,2 x 15,2 cm | szt. | 1
|  | 15,2 x 20,3 cm | szt. | 1
|  | 20,3 x 25,4 cm | szt. | 1
7 | Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni. Siatka z wchłanialnym pierścieniem. | 8 x 12 cm | szt. | 1
|  | 13,8 x 17,8 cm | szt. | 1
|  | 19,6 x 24, 6 cm | szt. | 1
RAZEM | [7 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ………………………….. zł
| ………………………………... |  |  |  | Wykonawca :
| ( miejscowość, data ) |  |  |  |  | ----------------------------------------
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.6_siatki przepuklinowe
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.6 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 6 - Siatki przepuklinowe
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
1 | Siatka przepuklinowa ,ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej, powierzchnia porów ok. 6mm2, masa powierzchniowa 25 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,31 mm +/- 0,05; grubość nitki 0,1mm; niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność w polu operacyjnym . Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 60x110mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 4
2 | Siatka przepuklinowa ,ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej, powierzchnia porów ok . 6mm2, masa powierzchniowa 25 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,31 mm +/- 0,05; grubość nitki 0,1mm; niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność w polu operacyjnym . Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 80x150mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 8
3 | Siatka przepuklinowa,ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej powierzchnia porów ok . 4mm2, masa powierzchniowa 37 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,36 mm +/- 0,06; grubość nitki 0,1mm. Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 60x110mm pakowane po 1 sztuce | szt. | 50
4 | Siatka przepuklinowa,ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej powierzchnia porów ok . 4mm2, masa powierzchniowa 37 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,36 mm +/- 0,06; grubość nitki 0,1mm. Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 80x150mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 30
5 | Siatka przepuklinowa,ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej powierzchnia porów ok . 4mm2, masa powierzchniowa 37 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,36 mm +/- 0,06; grubość nitki 0,1mm. Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 300x300mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 3
6 | Siatka przepuklinowa, ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej powierzchnia porów ok . 1.3mm2, masa powierzchniowa 35 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,32 mm +/- 0,05; grubość nitki 0,1mm; niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność w polu operacyjnym . Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 60x110mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 6
7 | Siatka przepuklinowa, ultralekka wytworzona z monofilamentowych przędz polipropylenowych o jakości medycznej powierzchnia porów ok . 1.3mm2, masa powierzchniowa 35 g/m2 +/- 5,0 ; grubość siatki 0,32 mm +/- 0,05; grubość nitki 0,1mm; niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność w polu operacyjnym . Do zastosowania w leczeniu przepuklin brzusznych - pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych i w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną , dobrą układalnością, wielokierunkową pamięcią kształtu i niską masą powierzchniową. Wyjaławiane tlenkiem etylenu EO. Rozmiar 80x150mm, pakowane po 1 sztuce | szt. | 6
| Razem | [5 empty] | x |  |  | x
Wartośc netto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
Wartośc brutto : ……………zł ( słownie : ………………………………………………….………..………………….. zł )
Wartość VAT : ………………………..zł
| ………………………………... | [6 empty] | Wykonawca :
| ( miejscowość, data ) | [6 empty] | ………………………………..………
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.7_taśmy
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
Adres : ………………………………………………………….
Załącznik Nr 2.7 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 7 - Taśmy
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
1 | Taśma urologiczna z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej. Na obydwu końcach uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt zabezpieczony przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm2 długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm +/- 3 i 60 cm +/- 3. Taśma z bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT wyjałowiona w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu EO, pakowane pojedyńczo | szt. | 30
| Razem | [5 empty] | x |  |  | x
Wartośc netto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
Wartośc brutto : ……………zł ( słownie : ………………………………………………….………..………………….. zł )
Wartość VAT : ………………………..zł
| ………………………………... | [6 empty] | Wykonawca :
| ( miejscowość, data ) | [6 empty] | ………………………………..………
kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.8_zestawy do operacji
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 2.8 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 8 - Zestawy do operacji
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
1 | Komplety do operacji cięć cesarskich: a/ serweta do cięcia 320 x 180 z workiem, otworem 35x32 oraz folią chirurgiczną z wycięciem w folii wykonana z 2 warstw, barierowa na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. b/ serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150 cm- 1szt. c/ serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm składana teleskopowo - 1 szt. d/ serwety do rąk - 2 szt. e/ taśma przylepna 9 cm x 50 cm - 1 szt. f/ serweta z włókniny kompresowej 60 cm x 80 cm - 1 szt. g/ 5 x 10 sztuk, kompres 10 cm x 10 cm, 16- warstwowy z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG h/ 8 sztuk, serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4- warstwowa z gazy bawełnianej 17 -nitkowej i/ 3 sztuki, tupfery-kule, 30 cm x 30 cm, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG w miseczce plastikowej 250 ml j/ skalpel z rączką nr 22 k/ serweta dla noworodka z włókniny 90 x160 TMS l/ końcówka do odsysania CH 28 zagięta ł/ dren do odsysania pola CH 25 - 350 cm, antyzgięciowy, żeńska końcówka m/ dodatkowy pojemnik plastikowy 250 ml | kpl. | 360
2 | Zestaw ortopedyczny jałowy w składzie : 5x 10 sztuk kompres 7,5 cm x 7,5 cm, 16 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną, 5 x 10 sztuk kompres 10 cm x 10 cm, 16 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną, 2 sztuki opaska dziana 15 cm x 4 m, 2 sztuki serweta 50 cm x 50 cm, 4 - warstwowa, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką radiacyjną | kpl. | 40
3 | Komplety podstawowe zabiegowe w składzie : a/ serwety z przylepnym brzegiem wykonane z 2 warstw, barierowe na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. 240 cm x 150 cm - 1 szt. 180 cm x 170 cm -1 szt. 90 cm x 75 cm - 2 szt. b/ 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150 cm, c/ 1 szt. serweta- pokrowiec na stolik Mayo: 80 cm x 145 cm składana teleskopowo, d/ 1 szt. taśma samoprzylepna : 9 cm x 50 cm, e/ 4 szt. serwety do rąk, f/ 4x 20 sztuk , kompres 7,5 cm x 7,5 cm , 8- warstwowy z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, z nitką RTG g/ 15 szt. tupfery- fasolki 15 cm x 15 cm, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej z nitką RTG h/ 1 szt. serweta z nitką RTG i tasiemką 45 cm x 45 cm, 4-warstwowa, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej, i/ 1 szt. ostrze z rączką nr 22 j/ pojemnik plastikowy 250 ml x 2 sztuki | kpl. | 72
4 | Pakiet zabiegowy do operacji wyrostka robaczkowego jałowy w składzie: 2 x 20 sztuk, kompres z nitką RTG, 7,5 cm x 7,5 cm, 8 -warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej 10 sztuk, kompres z nitką RTG, 10 cm x 10 cm, 8 - warstwowy, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej 1 sztuka, serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4 - warstwowa, z gazy bawełnianej 17 -nitkowej 1 sztuka, seton 5 cm x 2 m, z gazy bawełnianej 17 - nitkowej | kpl. | 50
5 | Komplety podstawowe ( pęcherzyk ) w składzie : a/ serwety z przylepnym brzegiem wykonane z 2 warstw, barierowe na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. 240 cm x 150 cm - 1 szt. 180 cm x 170 cm -1 szt. 90 cm x 75 cm - 2 szt. b/ serweta na stolik instrumentariuszki 190 cm x 150 cm - 1 szt. c/ serweta- pokrowiec na stolik Mayo: 80 cm x 145 cm składana teleskopowo - 1 szt. d/ taśma samoprzylepna : 9 cm x 50 cm - 1 szt. e/ serwety do rąk - 4 szt. f/ 5 x 10 szt. kompres z gazy bawełnianej 16 warstw, 17-nitkowy, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką RTG g/ 15 szt. tupfery – fasolki z nitką rtg z gazy bawełnianej 17 – nitkowej, 15 cm x 15 cm h/ 3 szt. serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4- warstwowa, z gazy bawełnianej 17- nitkowej i/ skalpel z rączką nr 22 - 1 szt. j/ 3 sztuki tupfer kula 30x30 w pojemniku plastikowym 250 ml k/ serweta z włókniny foliowanej 90x130 - 1 sztuka l/ końcówka do odsysania Yankauer CH 28 zgięta - 1 szt. ł/ dren do odsysania CH 25 - 350 cm, końcówka antyzgięciowa żeńska - 1 szt. m/ dodatkowy pojemnik 250 ml | kpl. | 136
6 | Pakiet zabiegowy do operacji pęcherzyka żółciowego, jałowy w składzie : 10 x 10 szt. kompres z gazy bawełnianej 16 warstw, 17-nitkowy, 7,5 cm x 7,5 cm, z nitką RTG 15 szt. tupfery – fasolki z nitką rtg z gazy bawełnianej 17 – nitkowej, 15 cm x 15 cm 3 szt. serweta z nitką RTG, 45 cm x 45 cm, 4- warstwowa, z gazy bawełnianej 17- nitkowej | op. | 20
7 | Pakiet zabiegowy do histeroskopii, jałowy, w składzie : 1 x 20 szt. kompres gazowy 17- nitkowy , 12 – warstwowy 7,5 cm x 7,5 cm, przewiązany 1szt. serweta z kieszenią i kształtką do zbierania płynów 113x90 2 szt. serweta z włókniny 2-warstwowej, 90 cm x 75 cm z przylepcem 2 szt. pokrowce na nogi z włókniny 2- warstwowej. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. Opakowanie papier krepowany min. 100 x 100 cm, papier – folia plus TAG | kpl. | 500
8 | Zestaw do laparoskopii w składzie : a/ serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 190 cm - 1 szt. b/ serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 cm x 145 cm - 1 szt. c/ serweta do zabiegów laparoskopii z zintegrowanymi nogawicami T 260 cm x 240 cm z oknem 28 cm x 26 cm - 1 szt. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. d/ ręczniki 40 cm x 20 cm - 2 szt. e/ taśma medyczna 50x9- 1 sztuka f/ kieszeń dwukomorowa 42x35 - 1 sztuka g/ rękawice lateksowe L- 2 sztuki h/ tupfer kula 30x30 - 6 sztuk i/ miseczka plastikowa 250 ml - 1 sztuka j/ kompres gazowy 10x10 17 N 8 W z nitką rtg - 20 sztuk k/ fartuch chirurgiczny 35 g rozmiar L. Rękaw prosty, zakończony niepylącym mankietem o długości min. 8 cm . Wiązany na 4 troki. Zapięcie na rzep w części szyjnej szer 2cm, długość 13 i 5 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O - 1 sztuka | kpl. | 60
9 | Zestaw do porodu z włókniny dwuwarstwowej, jałowy w składzie : 1 sztuka, serweta 150 cm x 90 cm 1 sztuka, serweta 130 cm x 90 cm serweta z kieszenią i kształtką do zbierania płynów 113x90 gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. 1 sztuka podkład celulozowy ( typu Seni Soft ) 90 cm x 60 cm chłonność min. 2000 g 1 sztuka podkład celulozowy ( typu Seni Soft ) 60 cm x 60 cm chłonność min. 1400 g 1 sztuka, ręcznik włókninowy 80 cm x 60 cm 6 szt. ręcznik włókninowy 25 cm x 20 cm | kpl. | 40
10 | Zestaw dla noworodka, jałowy w składzie : 2 szt. serweta kompresowa 80 cm x 60 cm, 1 szt. podkład chłonny 60 cm x 60 cm, 1 szt. czapeczka dla noworodka, 1 szt. kocyk flanelowy 160 cm x 75 cm 1 szt. centymetr do mierzenia | kpl. | 650
11 | Ręcznik włókninowy 80 cm x 60 cm, jałowy, opakowanie x 5 sztuk | op. | 800
12 | Serweta włókninowa 60 cm x 40 cm, jałowa, opakowanie x 1 sztuka | op. | 4600
13 | Serweta z włókniny foliowanej dwuwarstwowej, jałowa, 45 cm x 75 cm | szt. | 2700
14 | Serweta z włókniny foliowanej dwuwarstwowej, jałowa, 75 cm x 90 cm | szt. | 3700
15 | Podkład ginekologiczny niejałowy, 34 cmx 9 cm, nadający się do sterylizacji, opakowanie x 10 sztuk | op. | 2100
16 | Serweta sterylna pod pośladki z włókniny foliowanej, dwuwarstwowej, ( min. 56 g ), z kieszenią na płyny 113 cm x 90 cm | szt. | 240
17 | Spodnie z włókniny do kolonoskopii, krótkie z rozcięciem | szt. | 20
18 | Zestaw uniwersalny w skłądzie : Serweta z przylepcem 240x150 – 1 sztuka Serweta z przylepcem 180x170- 1 sztuka Serweta z przylepcem 75x90 – 2 sztuki Taśma medyczna 50x9 – 1 sztuka Serweta na stół instrumentalny 190x150 – 1 sztuka Serweta na stolik Mayo 145 x80 – 1 sztuka Serwetki do rąk 40x20- 2 sztuki. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. | kpl. | 128
19 | Zestaw do operacji dłoni i stopy wykonany z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 73 g/m2 , min. chłonność 820 %, nasiąkliwość min. 48%, I klasa palności, w składzie: 1 szt. serweta 300 cm x 240 cm z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4 cm, 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki 190 cm x 150 cm, 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 cm x 80 cm, 4 szt. serwetki do rąk 40 cm x 20 cm 2 szt. taśma medyczna 9 x 50 cm | kpl. | 24
20 | Zestaw do artroskopii w składzie: 1 szt. serweta z włókniny 2 – warstwowej 320x240 z elastycznym otworem fi 6 i workiem na płyny. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395 %. 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 x80, 1 szt. pokrowiec na nogę pacjenta z włókniny 2 warstwowej 75x37, 2 szt. serweta na stolik instrumentalny 190x150, 3 szt. taśma medyczna 50x9, 20 szt. ( 2x 10 ) kompres gazowy 17 N 12 W 10x10 z nitką rtg, 2 sztuki bandaż elastyczny 5 m x 15 cm pojemnik plastikowy 250 ml - 1 sztuka 1 sztuka Fartuch chirurgiczny wzmocniony o łącznej gramaturze w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz, umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha - rozmiar L ( długość 126 cm ) 1 sztuka Fartuch chirurgiczny wzmocniony o łącznej gramaturze w miejscu wzmocnienia min. 75g/m2. Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz, umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha - rozmiar X L ( przedłużony, długość 150 cm ) | kpl. | 100
21 | Zestaw ginekologiczny w składzie: 1 szt. serweta ze zintegrowanymi nogawicami 275x200 z otworem 10x15 i workiem na płyny 2- warstwowa.Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. 1 szt. serweta na stół instrumentalny 190x150, 1 szt. serweta na stolik Mayo 145 x80, 10 szt. kompres gazowy 12 W 17 N 10x10, z nitką rtg, 40 szt. (4x10) kompres gazowy 17 N 12 W -7,5x7,5, z nitką rtg, 2 szt. seton gazowy 2mx5cm, z nitką rtg, 3 szt. tupfer kula 50x50, 2 szt. sklapel nr 20, 1 szt. strzykawka 10 ml, 1 szt. pojemnik plastikowy | kpl. | 10
22 | Serweta niejałowa 210 cm x 80 cm, z włókniny sms o gramaturze 35g/m2, opakowanie x 25 szt. | op. | 120
23 | Serweta niejałowa 180 cm x 75 cm, 2-warstwowa z włókniny chłonnej, chłonność minimum 480%, gramatura laminatu min. 55g/m2, opakowanie x 20 szt. | op. | 80
24 | Koszula do porodu. Przeznaczona dla pacjentek w okresie okołoporodowym - przed, w trakcie oraz po porodzie - krój umożliwiający kangurowanie i karmienie noworodka. Dwa rozmiary S-M. Koszula wykonana jest z włókniny sms o gr. 35g/m2, antystatycznej, nieprześwitującej, miłej w dotyku, paroprzepuszczalnej. Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 lub równoważnej, w zakresie odzieży na blok operacyjny. Nie uczula i nie podrażnia zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-10 lub równoważną. Opakowanie foliowe z etykietą po 10 sztuk. | op. | 20
25 | Koszula do porodu. Przeznaczona dla pacjentek w okresie okołoporodowym - przed, w trakcie oraz po porodzie - krój umożliwiający kangurowanie i karmienie noworodka. Dwa rozmiary. Koszula wykonana jest z włókniny sms o gr. 35g/m2, antystatycznej, nieprześwitującej, miłej w dotyku, paroprzepuszczalnej. Spełnia wymogi normy PN-EN 13795 lub równoważnej, w zakresie odzieży na blok operacyjny. Nie uczula i nie podrażnia zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-10 lub równoważną. Opakowanie foliowe z etykietą po 10 sztuk. | op. | 100
26 | Niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze S z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. | szt. | 50
27 | Niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze M z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. | szt. | 50
28 | Niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze L z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. | szt. | 50
29 | Niejałowa sukienka z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Sukienka z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały wyrób w celu braku podrażnienia. Naszyte 3 praktyczne kieszenie. Wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa umożliwijające dopasowanie do kobiecej sylwetki. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarze XL z oznaczeniem rozmiaru na metce. Zgodna w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonana z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. | szt. | 20
30 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w S z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. | kpl. | 100
31 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w M z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. |  | 200
32 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w L z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. |  | 500
33 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej włókniny polipropylenowej typu sms o gramaturze 45g/m2. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie w rozmiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Zgodny w pełnym zakresie z normą PN EN 13795 lub równoważną. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10 lub równoważnej. Cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. |  | 500
34 | Zestaw do porodu : a) serweta do osuszania 80x60 cm -3 szt. b) serweta z włókniny 2 warstwowejz kieszenią i kształtką do zbierania płynów 113 x 90 - 1 sztuka Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O c) fartuch wzmocniony z włókniny 35 g, rozm. M – 1 szt. d) kompres gazowy 17 N 8 W 7, rozm. 7,5X7,5 - 12 sztuk e) nożyczki metalowe do pępowiny 10,5 cm – 1 szt. f) serweta do owinięcia zestawu 80 x 90 cm 1 szt. zaciskacz do pępowiny 2 szt., naklejka TAG min. 2 szt. | kpl. | 300
35 | Zestaw do szycia krocza a) imadło metalowe 20 cm– 1 szt. b) nożyczki metalowe 17 cm tempo-tempe, proste – 1 szt. c) pęseta anatomiczna metalowa 14 cm – 1 szt., narzędzia znaczone kolorem obustronnie symbolem jednorazowego użytku, d) kompres gazowy 17 N 8 W, 7,5x 7,5 – 10 szt. e) serweta foliowana 43g/m2 do owinięcia zestawu 90x 60 cm – 1 szt., - f) serweta z włókniny 2 warstwowejz kieszenią i kształtką do zbierania płynów 113 x 90 - 1 sztuka Laminat spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o maksymalnej gramaturze 55 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H2O , wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kp, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa. g) naklejka TAG min. 2 szt | szt. | 150
36 | Nożyczki do cięcia krocza - metalowe, jałowe, bransze zakrzywione, końcówka tępo-tępa, długość 14-15 cm, znaczone kolorem, obustronne oznakowanie symbolem jednorazowego użytku | szt. | 100
37 | Zestaw do operacji barku w składzie: serwety wykonane z 2 warstw, barierowe na całej powierzchni. Gramatura materiału operacyjnego 55g/m2. Zgodny z normą PN EN 13 795-1:2019 lub równoważną, potwierdzone raportem badań wykonanym w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Odporność na przenikanie cieczy powyżej 300cm H2O, chłonność minimum 395%. a/ serweta 240x200 z wycięciem U (60 x 7) z przylepnym brzegiem - 1 szt., b/ serweta 150 x 180 - 1 szt., c/ serweta 240 x 150 z przylepnym brzegiem - 1 szt., d/ serweta 190 x 150 na stolik instrumentariuszki - 1 szt., e/ pokrowiec na stolik mayo 145 x 80 z warstwą chłonną - 1 szt., f/ taśma medyczna 50 x 9 - 2 szt., g/ pokrowiec na kończynę 75 x 37 wykonany z włókniny 2-warstwowej min. 55 g/m2 - 1 szt. h/ ściereczki do rąk - 2 szt. | kpl. | 30
38 | Zestaw do laparoskopii w składzie : 1. serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 cm x 190 cm - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80 cm x 145 cm - 1 szt. 3. serweta do zabiegów laparoskopii z zintegrowanymi nogawicami T 260 cm x 290 cm z oknem 28 cm x 20 cm x19 ( trapez ) i trzema rzepami oraz -, otworem 12 x8 - 1 szt. wykonana z materiału 3 warstwowego chłonnego na całej powierzchni obłożenia o odporności na przenikanie płynów min 190 cm H2O i chłonności minimum 650 %, gramatura laminatu min 73g/m²; materiał do wykonania serwety spełniający normę PN-EN 13795:1-3, 4. taśma rzep 20x250 mm - 2 sztuka 5. kieszeń dwukomorowa 42x35 - 1 sztuka 6 kleszcze okienkowe niebieskie 7 tupfer kula 50x50 -3 sztuki 8 osłona na kamerę 244x13 cm złożona teleskopowo 9. miseczka plastikowa 250 ml - 1 sztuka 10. miseczka plastikowa 500 ml- 1 sztuka 11. Ostrze nr 11 – 1 sztuka 12. Opatrunek wyspowy 5 x7,2 cm – 1 sztuka 13. Opatrunek do caniuli 6x8 cm 14. fartuch chirurgiczny 35 g rozmiar XL. Rękaw prosty, zakończony niepylącym mankietem o długości min. 8 cm . Wiązany na 4 troki. Zapięcie na rzep w części szyjnej szer 2cm, długość 13 i 5 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O - 2 sztuka 15 fartuch chirurgiczny 35 g rozmiar L. Rękaw prosty, zakończony niepylącym mankietem o długości min. 8 cm . Wiązany na 4 troki. Zapięcie na rzep w części szyjnej szer 2cm, długość 13 i 5 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O - 1 sztuka | op. | 10
39 | Plastikowy przezroczysty pojemnik jednorazowego użytku, okrągły, pojemność 500 ml, średnica denka 9,5 cm, wysokość 6 cm, podziałka co 50 ml , jałowy, opakowanie a 1 sztuka | op. | 10
40 | Plastikowy przezroczysty pojemnik jednorazowego użytku, okrągły, pojemność 250 ml, średnica denka 7 cm, wysokość 5,5 cm, podziałka co 50 ml, jałowy, opakowanie a 1 sztuka | op. | 20
41 | Plastikowy przezroczysty pojemnik jednorazowego użytku, okrągły, pojemność 250 ml, średnica denka 7 cm, wysokość 5,5 cm, podziałka co 50 ml, jałowy, opakowanie a 2 sztuki | op. | 10
42 | Podkład na rolce, rozmiar 33x50 cm, 1 op.= długość nawoju 25m, Budowa dwuwarstwowa,warstwa chłonna włokninowa oraz nieprzemakalna folia zabezpieczająca, gramatura 39g/m2 | op. | 200
Razem | [6 empty] | x |  |  | x
Wartość oferty brutto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość oferty netto : …………………zł ( słownie : ………………………………………………………………………………………. zł )
Wartość VAT : ……………………… zł
| …………….………………………dn. …………………………. |  |  |  | ………………………….…………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.9_zestawy do operacji
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 2.9 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 9 - Zestawy do operacji
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1 | Serweta na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowa, jałowa, rozmiar 150 cm x 100 cm, opakowania a`35 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 10
2 | Serweta na stolik instrumentariuszki dwuwarstwowa, jałowa, rozmiar 150 cm x 200 cm, opakowania a`18 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 4
3 | Serweta 2-częściowa z regulowanym otworem przylepnym, jałowa, rozmiar 45 cm x 75 cm, opakowanie a` 65 szt. ( każda sztuka pakowana oddzielnie ). Każda serweta z naklejkami do dokumentacji. | op. | 4
4 | Taśma samoprzylepna do mocowania serwet i drenów, rozmiar 10 cm x 50 cm | szt. | 10
5 | Osłona na kończynę długą, rozmiar 75 cm x 140 cm | szt. | 44
6 | Kieszeń samoprzylepna, sterylna, jednosekcjowa , rozmiar 30 cm x 32 cm | szt. | 135
7 | Osłona na sprzęt medyczny, sterylna, o rozmiarze 85 cm x 150 cm | szt. | 6
8 | Serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm, sterylna, dwuwarstwowa | szt. | 300
9 | Jednorazowy, jałowy zestaw do zamykania małych ran w składzie : a/ serweta 2 - warstwowa na stół narzędziowy ( owinięcie pakietu ) 75 cm x 75 cm- 1 szt. b/ serweta nieprzylepna 2 - warstwowa, otwór 5 cm centralnie, 60 cm x 50 cm - 1 szt. c/ nożyczki chirurgiczne, jednorazowe ze stali nierdzewnej, proste, ostro tępe 14,5 cm- 1 szt., klasa med. IIa d/ imadło chirurgiczne, jednorazowe ze stali nierdzewnej, typu Mayo - Hegar 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ pęseta chirurgiczna jednorazowa ze stali nierdzewnej, standardowa prosta, 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego typu pean 14 cm - 1 szt. g/ opatrunek na ranę operacyjną chłonny przylepny 7,2 cm x 5 cm - 1 szt. h/ kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm, 4-warstwowe - 8 szt. i/ tupfery z gazy 20 cm x 20 cm, 20 nitek - 2 szt. | kpl. | 250
10 | Jałowy jednorazowy pakiet chirurgiczny w składzie : a/ serweta 2 - warstwowa na stół narzędziowy ( owinięcie pakietu ) 90 cm x 75 cm- 1 szt. b/ serweta przylepna 2 - warstowowa, 2- częściowa z regulacją otworu, 75 cm x 90 cm - 1 szt. c/ skalpel jednorazowy Nr 10 - 1 szt. d/ nożyczki ze stali nierdzewnej zagięte, typu Metzenbaum tępo tępe 14,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej typu Mayo - Hegar 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ pęseta chirurgiczna ze stali nierdzewnej, jednorazowa, standardowa prosta, 14 cm - 1 szt., klasa med. IIa g/ kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito, jednorazowe ze stali nierdzewnej, 12,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa h/ narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego typu pean, 14 cm - 1 szt. i/ pojemnik plastikowy 250 ml- 1 szt. j/ kompresy z gazy, 7,5 cm x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek - 10 szt. k/ kompresy z włókniny 5 cm x 5 cm - 5 szt. l/ tupfery z gazy 20 cm x 20 cm, 20 nitek - 3 szt. | kpl. | 130
11 | Zestaw chirurgiczny, jednorazowy, jałowy w składzie : a/ nożyczki ze stali nierdzewnej zagięte typu Metzenbaum, 14,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa b/ kleszczyki anatomiczne ze stali nierdzewnej zagięte, typu Halsted - Mosquito, 12,5 cm - 1 szt., klasa med. IIa c/ pęseta anatomiczna ze stali nierdzewnej typu Adson, prosta, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa d/ pęseta chirurgiczna ze stali nierdzewnej typu Adson, prosta, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa e/ imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej typu Mayo - Hegar, 12 cm - 1 szt., klasa med. IIa f/ tupfery typu Pagasling - 5 szt. | kpl. | 2
Razem | [6 empty] | x |  |  | x
Serwety operacyjne wykonane z wodoszczelnej, absorbcyjnej włókniny polietylen/polipropylen, minimum dwie warstwy na całej powierzchni, gramatura
minimum 55 g/m², niepylące, klasa palności I, klej wodoodporny umożliwiający repozycję serwet i nie klejący się do rękawiczek, materiał spełniający wymogi
PN EN 13795 :1-3, w zakresie podwyższonej funkcjonalności, posiadające oznaczenie CE, pakowane w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji.
wartośc oferty brutto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartośc oferty netto : ….……………zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartość VAT : ………….………………zł
| …………….………………………dn. …………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………..
| miejscowość, data |  |  |  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## cz.10_ubrania operacyjne
Nr Postępowania SPZOZ/ZP/271/06/05/2026
Nazwa Wykonawcy : …………………………………………….
| Adres : …………………………………………………………. | Załącznik Nr 2.10 do SWZ - Formularz Asortymentowo – Cenowy
Część Nr 10 - Ubrania operacyjne
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość/ rok | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto | stawka podatku vat % | wartość podatku VAT | wartość brutto | producent
1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką, wykonany z włókniny typu spunbond o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 150 szt., w kolorze zielonym lub niebieskim | op. | 40
2 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej wyprodukowanej w technologii printbond, wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu. Dookoła głowy wstawka z włókniny polipropylenowej pochłaniającej pot. W górnej części z włókniny perforowanej paraprzepuszczalnej o gramaturze 28 g/m2, a w pozostałej części czepka wykonana z włókniny o gramaturze 25 g/m2. Nieuciskowa bezlateksowa gumka z tyłu czepka z wyprofilowaniem umożliwiającym schowanie włosów typu "kok". Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 60 szt., w kolorze zielonym | op. | 6
3 | Czepek chirurgiczny męski, boki wykonane z dwóch warstw: chłonnej i przewiewnej włókniny. Bez ściągacza. Pakowany w kartonik w formie podajnika, po 150 szt., w kolorze zielonym | op. | 4
4 | Czepek chirurgiczny damski ściągnięty z tyłu gumką, wykonany z włókniny typu printbonded, spojone włókna sztucznego jedwabiu o gramaturze 28g/m2, Pakowany w kartonik w formie podajnika po 120 szt. Kolor fioletowy | op. | 24
5 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50szt. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II lub równoważnej | op. | 36
6 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika po 50szt. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II lub równoważnej | op. | 36
7 | Ubranie chirurgiczne - bluza jedorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h) Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap/guzik (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarze: XS, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 200
8 | Ubranie chirurgiczne - bluza jedorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h) Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap/guzik (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarze: S, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 700
9 | Ubranie chirurgiczne - bluza jedorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h) Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap/guzik (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarze: M, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 1000
10 | Ubranie chirurgiczne - bluza jedorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h) Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap/guzik (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarze: L, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 700
11 | Ubranie chirurgiczne - bluza jedorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza wykonana z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h) Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap/guzik (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Bluza pakowana oddzielnie, w rozmiarze: XL, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadająca indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 100
12 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jedorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap/guzik. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarze: XS, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 100
13 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jedorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap/guzik. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarze: S, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 700
14 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jedorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap/guzik. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarze: M, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 1000
15 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jedorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap/guzik. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarze: L, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 400
16 | Ubranie chirurgiczne - spodnie jedorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,3 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Spodnie wykonane z tkaniny paroprzepuszczalnej ( współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m2 24h). Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap/guzik. Spodnie pakowane oddzielnie, w rozmiarze: XL, w kolorze zielonym, niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. | szt. | 50
17 | Bluza operacyjna wykonana z materiału typu SPUNBOND ( włókniny bawełnopodobnej ) o gramaturze minimalnej 45 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 1,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 1,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy/guziki, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Rozmiar: S w kolorze zielonym, niebieskim | szt. | 48
18 | Bluza operacyjna wykonana z materiału typu SPUNBOND ( włókniny bawełnopodobnej ) o gramaturze minimalnej 45 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 1,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 1,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy/guziki, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Rozmiar: M, w kolorze zielonym, niebieskim | szt. | 96
19 | Bluza operacyjna wykonana z materiału typu SPUNBOND ( włókniny bawełnopodobnej ) o gramaturze minimalnej 45 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 1,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 1,5 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy/guziki, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Rozmiar: L, w kolorze zielonym, niebieskim | szt. | 10
20 | Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SPUNBOND ( włóknina SMS ) o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 3,3 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar: L | szt. | 2160
21 | Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SPUNBOND ( włóknina SMS ) o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch powinien charakteryzować się niskim poziomem pylenia 3,3 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar: XL | szt. | 1800
22 | Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SPUNBOND ( włóknina SMS ) o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia maks. 2,6 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar: L. | szt. | 150
23 | Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SPUNBOND ( włóknina SMS ) o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia maks. 2,6 Log 10 (liczby cząstek). Rozmiar: XL. | szt. | 150
Razem | [6 empty] | x |  |  | x
wartośc oferty brutto : ……………. zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartośc oferty netto : ….……………zł ( słownie : ………………………………………………………………………….. zł )
wartość VAT : ………….………………zł
…………………………………………
………………………………..dnia…………………… |  |  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika
miejscowość, data