Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Część Nr 1 - Dostawa przenośnego analizatora biochemicznego

| L. p | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny analizator do diagnostyki POINT OF CARE określonych parametrów z krwi tętniczej, żylnej lub włośniczkowej. | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do użytku przy łóżku chorego, na wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w transporcie sanitarnym. | TAK |  |
| 3. | Ilość próbki potrzebna do wykonania badania max. 95µl. | TAK, podać |  |
| 4 | Czas badania max. 60 sekund. | TAK, podać |  |
| 5. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 6. | Wbudowana bateria gwarantuje 24 godzinne czuwanie w trybie standby | TAK |  |
| 7. | Pamięć wyników do 60 000 pacjentów | TAK |  |
| 8 | Wbudowany port komunikacji USB, RS 232, WLAN/WiFi, | TAK |  |
| 9. | Integracja z LIS/HIS/DMS | TAK |  |
| 10. | Waga max. 5 kg | TAK, podać |  |
| 11. | Wymiary 30x30x30 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | TRYBY PRACY |  |  |
| 12. | Analizator oparty o wkłady jednorazowego użytku z wieloma testami | TAK |  |
| 13. | Aparat posiada tryb gotowości bez zużycia i całkowicie bezobsługowy | TAK |  |
| 14 | Szybka, dokładna i wygodna automatyczna kalibracja | TAK |  |
| 15. | Automatyczne pobieranie próbek - pomiar oparty na optycznej fluoroscencji w celu osiągnięcia precyzyjnych i miarodajnych wyników | TAK |  |
|  | BADANIA |  |  |
| 16. | Pomiar następujących wartości w zależności od użytego wkładu jednorazowego – kartridża: pH, PCO2, PO2, tHb, Na, K, Cl, Ca, SO2, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb Lac, Glu | TAK |  |
| 17. | Wartości kalkulowane min: cH+, pH(std), HCO3-(act), HCO3-(std), tCO2, BE(ecf), BE(act), BE(B), BB(B), ctO2, P50, sO2(est), Ca++(7.4), AnGap, Hct(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm) | TAK, podać |  |
| 18. | Kasety płynów kalibracyjnych dostępne na 50; 100; 200 lub 300 badań | TAK |  |
| 19. | Ważność kasety płynów kalibracyjnych od momentu zainstalowania w aparacie min 60 dni | TAK, podać |  |
| 20. | Kartridże przechowywane w temperaturze pokojowej - nie ma wymogu przechowywania oraz transportu w lodówce | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE |  |  |
| 21 | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 10” | TAK, podać |  |
| 22 | Rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, podać |  |
| 23 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 24 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Wbudowany przewodnik z filmami instruktażowymi | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 26. | Kaseta pomiarowa jednorazowego użytku oznaczająca parametry krwi 4 opakowania (25 sztuk w opakowaniu) Pomiar pH, PCO2, PO2, tHb, Na, K, Cl, Ca | TAK |  |
| 27. | Wymienny kartridż płynów kalibracyjnych na 100 badań – 1 szt. | TAK |  |
| 28. | Płyny kontroli jakości dwa poziomy – po 1 opakowaniu każdego poziomu (po 6 ampułek w opakowaniu) | TAK |  |
| 29. | Papier do drukarki w analizatorze – 5 sztuk | TAK |  |
|  | GWARANCJA, SERWIS, SZKOLENIE |  |  |
| 30. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 31. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski min. 4 punkty | TAK, podać |  |
| 32. | Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu ( 1 szkolenie) | TAK |  |