Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 3 - Defibrylatory

| Lp. | przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator kliniczny z transmisją danych do szybkiej interwencji kardiologicznej | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator kliniczny z trybem dla dorosłych i dzieci | 1 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny )

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 3 – Defibrylatory

| Defibrylator kliniczny z transmisją danych do szybkiej interwencji kardiologicznej - szt 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Aparat fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak podać |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki | - | Tak podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | - | Tak podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie | - | Tak podać |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora- min. 200 lub min.160 minut stymulacji ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji | - | Tak podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny | - | Tak podać |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, | - | Tak podać |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | - | Tak podać |  |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | - | Tak podać |  |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym | - | Tak podać |  |
|  | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IP44 | - | Tak podać |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni | - | Tak podać |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg | - | Tak/podać |  |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. | - | Tak podać |  |
|  | Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | - | Tak podać |  |
|  | Defibrylacja: |  |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | - | Tak podać |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | - | Tak podać |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | - | Tak podać |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | - | Tak podać |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | - | Tak podać |  |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji | 24 różne poziomy – 0 pkt >24 różnych poziomów – 10 pkt | Tak/podać |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | - | Tak podać |  |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | - | Tak podać |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | - | Tak podać |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | - | Tak podać |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) | - | Tak podać |  |
|  | Rejestracja |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' | Przekątna ekranu 8” – 0 pkt >8” – 10 pkt | Tak podać |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | - | Tak podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | - | Tak podać |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm | - | Tak/podać |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. | - | Tak/podać |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, opcjonalnie z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | - | Tak/podać |  |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | - | Tak/podać |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach(4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv) | 8 poziomów wzmocnienia – 0 pkt >8 różnych poziomów – 5 pkt | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | - | Tak/podać |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | - | Tak/podać |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |  |
|  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | - | Tak/podać |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | - | Tak/podać |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę | - | Tak/podać |  |
|  | SpO2 |  |  |  |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo . | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | - | Tak/podać |  |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min | - | Tak/podać |  |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund | - | Tak/podać |  |
|  | NIBP |  |  |  |
|  | Pomiar oscylometryczny z prezentacją ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 255 mmHg Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 15 do 220 mmHg Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: min. od 20 do 235 mmHg Dokładność pomiaru min. +/- 5 mmHg | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 240 uderzeń na minutę z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 uderzenia | - | Tak/podać |  |
|  | Interwał pomiarowy regulowany w trybie auto w zakresie min. 2-60 minut. | - | Tak/podać |  |
|  | Funkcja automatycznego opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg | - | Tak/podać |  |
|  | Wyposażenie | - | Tak/podać |  |
|  | Przewód EKG 10 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | - | Tak/podać |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet | - | Tak/podać |  |
|  | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | - | Tak/podać |  |
|  | Min. 2 komplety elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych | - | Tak/podać |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych | - | Tak/podać |  |
|  | Mankiet NIBP dla dorosłych | - | Tak/podać |  |
|  | Torba z miejscem na akcesoria | - | Tak/podać |  |
|  | Modem 4G Do transmisji danych z defibrylatora do systemu LIFENET lub programu CODE-STAT. | - | Tak/podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/podać |  |
| Defibrylator kliniczny z trybem dla dorosłych i dzieci - szt 1 |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Aparat fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/podać |  |
|  | Defibrylator przenośny o masie nie większej niż 6,5 kg z akumulatorem i wbudowanym uchwytem transportowym | - | Tak/podać |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | - | Tak/podać |  |
|  | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości 30:2; 15:2 i ciągły | - | Tak/podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 3 s przy w pełni naładowanym akumulatorze | - | Tak/podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J poniżej 7 s przy w pełni naładowanym akumulatorze | - | Tak/podać |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | 24 poziomu – 0 pkt >24 poziomy -10 pkt | Tak/podać |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J w trybie manualnym | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min.100J-360J w trybie AED. | - | Tak/podać |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasilającego. | - | Tak/podać |  |
|  | Ekran TFT o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali, rozdzielczości min. 800x480 pikseli | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i „stały” przez elektrody defibrylacyjno – stymulacyjne. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-210 imp./min. Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0-200 mA | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość defibrylacji pacjentów dorosłych i dzieci. Możliwość monitorowania wszystkich kategorii wiekowych dorosłych, dzieci oraz noworodków, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. | - | Tak/podać |  |
|  | Codzienny autotest z możliwością ustawienia godziny wykonania testu min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. | - | Tak/podać |  |
|  | Zintegrowane łyżki twarde dla dorosłych i dzieci. Na łyżkach dostępne przyciski wyboru energii, ładowania i dostarczenia energii | - | Tak/podać |  |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora np. na ramie łóżka | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm, szybkość wydruku min. 6,25 mm/sek , 12,5 mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. Możliwość wydruku jednocześnie 3 krzywych. Regulacja czasu wydruku min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciągły wydruku. | - | Tak/podać |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 150 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta | 150 godz. – 0 pkt >150 godz. – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 32 sekund | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG ,HR ,Respiracja ,Saturacja ,Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Zakres HR min. 15-350 min. | - | Tak/podać |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | - | Tak/podać |  |
|  | Funkcja kaskady | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | Tak/podać |  |
|  | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | - | Tak/podać |  |
|  | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | - | Tak/podać |  |
|  | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | - | Tak/podać |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | - | Tak/podać |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | - | Tak/podać |  |
|  | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość zapisu min. 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądu | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar Respiracji |  |  |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | - | Tak/podać |  |
|  | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | - | Tak/podać |  |
|  | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min. 10 - 60 sekund | - | Tak/podać |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar Saturacji (SpO2) |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | - | Tak/podać |  |
|  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | - | Tak/podać |  |
|  | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | - | Tak/podać |  |
|  | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SPO2 w technologii Nellcor lub Masimo | - | Tak/podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | - | Tak/podać |  |
|  | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | - | Tak/podać |  |
|  | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | - | Tak/podać |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | - | Tak/podać |  |
|  | Inne parametry |  |  |  |
|  | Obsługa defibrylatora przy pomocy pokrętła i przycisków | - | Tak/podać |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | - | Tak/podać |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. | - | Tak/podać |  |
|  | Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | - | Tak/podać |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 10 poziomów | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 25 poziomów. | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość ustawienia ekranu wysokiego kontrastu dla poprawy wizualizacji przy słabszej widoczności | - | Tak/podać |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwość podłączenie pod system centralnego monitoringu razem z kardiomonitorami oraz aparatami KTG tego samego producenta | - | Tak/podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły : |  |  |  |
|  | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.2-150 odd./min. | - | Tak/podać |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora : | - | - | - |
|  | łyżki twarde -kabel przyłączeniowy do elektrod samoprzylepnych -komplet elektrod samoprzylepnych dla dorosłych -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -Dedykowana podstawa Jezdna na pięciu kołach z koszykiem na akcesoria | - | Tak/podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/podać |  |
|  | Instrukcja obsługi , oprogramowanie w języku polskim | - | Tak/podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym