Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 2  - Łóżka szpitalne , szafki przyłóżkowe , wózki do przewożenia chorych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne z wagą dla pacjentów kardiologicznych, przezierne rtg , z materacem przeciwodleżynowym | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym do iv stopnia | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżka szpitalne elektryczne dla pacjentów kardiologicznych z materacem z pianki w pokrowcu | 13 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łóżka szpitalne elektryczne dla pacjentów kardiologicznych z materacem z pianki w pokrowcu z tzw. zimna pianka | 13 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | 32 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | 3 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x | x |  |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 2 - Łóżka szpitalne , szafki przyłóżkowe , wózki do przewożenia chorych

| ŁÓŻKO SZPITALNE Z WAGĄ DLA PACJENTÓW KARDIOLOGICZNYCH, PRZEZIERNE RTG - szt 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną, potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych (certyfikat lub oświadczenie producenta). | - | Tak/ podać |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | - | Tak/ podać |  |
|  | Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm | - | Tak/ podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 16 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | 16 cm – 0 pkt >16 cm -5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. trzy segmenty ruchome. | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 10 cm | - | Tak/ podać |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | - | Tak/ podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka: 1.Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: 2.Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. 3.Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. 4.Funkcja CPR, przycisk serwisowy. 5.Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD. 6.Dodatkowo pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) . 7. Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. 8.Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (min. 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek. | 7.Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 5°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Tak – 10 pkt Nie-0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | - | Tak/ podać |  |
|  | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) Zakres regulacji wysokości leża góra/dół min . 550mm Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża. | Zakres regulacji wysokości leża góra/dół 550 mm-0 pkt powyżej 550 mm –5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52 Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 41 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości leża. | Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach , uchwyty stanowią część barierek Tak – 5 pkt Nie - 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | - | Tak/ podać |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | Przedłużenie leża 28 cm -0 pkt >28 cm – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac | - | Tak/ podać |  |
|  | Koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | - | Tak/ podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | - | Tak/ podać |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta. Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL. Cechy szczególe: Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia Dokładność ważenia: min. 200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - wieszak kroplówki -oświetlenie pod leżem -materace przeciwodleżynowe ( jak niżej ) | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
| Materac przeciwodleżynowy do łóżka – szt 2 |  |  |  |  |
|  | Materac przeznaczony jako środek dodatkowy przy terapii przeciwodleżynowej dla pacjentów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac o wysokości min. 140 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Krawędzie materaca wzmocnione zimną pianką PUR o gęstości min. 37 kg/m3. | Gęstość 37kg/m3 – 0 pkt > 38 kg/m3- 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Gęstość objętościowa materaca min. 50-40 kg/m3. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wytrzymałość na ściskanie min. 5,0 na krawędziach, 4,0 kPa na podstawie – warstwa górna wiskoelastyczna min. 35 N. | Warstwa górna 35 N- 0 pkt. >38 N-10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Warstwa podstawowa materaca o grubości min. 90 mm wykonana z pianki zimnej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Warstwa górna o grubości min. 50 mm wykonana z pianki wiskoelastycznej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac z możliwością prania w automatycznych stacjach myjących w temperaturze min. Do 70 stopni C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec materaca odporny na działanie bakterii i pleśni zgodnie z ATCC 6538/9642. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością prania i suszenia w temperaturze min. 95 stopni C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII Z MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYMI DO IV STOPNIA - szt 4 |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym który potwierdza, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny | - | Tak/ podać |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6. Łóżko przystosowane do mycia w myjni automatycznej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: -długość 2180 mm (+/- 20 mm) -szerokość 1020 mm (+/- 20 mm) - wymiar leża min. 900 mm x 2000 mm | - | Tak/ podać |  |
|  | Przedłużenie leża min. 24 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | 24 cm -0 pkt >26 cm – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe | - | Tak/ podać |  |
|  | Szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki wyróżniające się kolorystycznie. | - | Tak/ podać |  |
|  | Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG, pozostałe segmenty leża wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 430-860 mm (+/-20mm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segmentu oparcia pleców 0-68° (+/- 2°) - segmentu uda 0- 38° (+/- 2°) - poz. Trendelenburga 0-17° (+/- 2°) - poz. Anty-Trendelenburga 0-17° (+/- 2°) - przechyły boczne leża – ok. 30° (+/- 5°) | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie przechyłu bocznego pod kątem 100- w celu ułatwieniu pacjentowi wstania z łóżka (procedura wczesnej mobilizacji pacjenta) | - | Tak/ podać |  |
|  | Minimum segment oparcia pleców z autoregresją min. 10 cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | - | Tak/ podać |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR | - | Tak/ podać |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | - | Tak/ podać |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka bateria litowo-jonowa. | - | Tak/ podać |  |
|  | Sterowanie nożne: -nachylenie boczne i regulacja wysokości | - | Tak/ podać |  |
|  | Podświetlenie leża | - | Tak/ podać |  |
|  | Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji). Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek | - | Tak/ podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w półkę na pilota zapobiegająca jego uszkodzeniem w czasie transportu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD | Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°,30°, 45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. Tak – 10 pkt Nie-0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Obciążenie robocze min. 255 kg | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 42 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Z możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. Barierki zabezpieczające na całej długości leża | - | Tak/ podać |  |
|  | Koła podwójne o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 chromowanymi dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta: Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL. Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu. Autokompensacja - pozwala na późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia (+/- 50kg) Dokładność ważenia: min. 200 g Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie. Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min. Możliwość sterowania oświetleniem pod leżem łóżka ze sterownika wagi Funkcja automatycznego włączenia oświetlenia pod leżem w przypadku opuszczenia pacjenta łóżka i jego wyłączenie przy powrocie do łóżka | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie łóżka: - wieszak kroplówki | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac do łóżka – do łóżka – 4 szt. |  |  |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do min. 220 kg lub większej wadze | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | - | Tak/ podać |  |
|  | Rozmiar materaca 88 (+/- 3cm)x 210 cm (+/- 10cm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość 16 cm (+/-1 cm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze – min. 5 komór | - | Tak/ podać |  |
|  | Statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia – min. 2 komory | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac wyposażony w kanał zabezpieczający przewód zasilający | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac posiadający trwałe oznaczenie zawierające informacje m.in.: o modelu materaca, wymiarach materaca, dopuszczalnej wadze użytkownika | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie zawierające informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny ze zintegrowanymi uchwytami na komory, przeznaczony do prania w temp. Min. 90°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze 180 gr.m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 500 gm/m2/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze 270 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykanego na suwak z okapnikiem, przeznaczonego do prania w temp. min. 95oC i suszenia w suszarce, przystosowanego do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%. | - | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | - | Tak/ podać |  |
|  | Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w min.: - funkcja blokady panelu - przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji - przycisk funkcji automatycznej deflacji z indykatorem aktywacji - diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR - diodowy wskaźnik wystąpienia błędu - diodowy wskaźnik kodu błędu - przyciski wyboru trybu naprzemiennego, pulsacyjnego i statycznego niskociśnieniowego, z indykatorem wyboru - przycisk ustawienia komfortu - przycisk ustawienia długości czasu cyklu, z indykatorem wyboru | - | Tak/ podać |  |
|  | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/ kardiologicznej i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień przez personel | - | Tak/ podać |  |
|  | Minimum 4 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 1:2) - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie (co druga), zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali - tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problemem bólu - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po max. 25 min | - | Tak/ podać |  |
|  | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany m.in.: 10, 15, 20 lub 25 min | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja pełnego wypełnienia - pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po ok. 20 minutach, uruchamiana na panelu pompy | - | Tak/ podać |  |
|  | Min. dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 17 db(A) (pomiar wg. EN ISO 11201:2012 lub równoważną normą) | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę. Po wybraniu tej funkcji pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie materaca do dezynfekcji, przechowywania lub przemieszczenia, zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum min. IP42 | - | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalna waga pompy nie większa niż 4 kg | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100-240V / 50 - 60 Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | - | Tak/ podać |  |
|  | Przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne | - | Tak/ podać |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego | - | Tak/ podać |  |
|  | System recyrkulacji - przepompowania powietrza między komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. | - | Tak/ podać |  |
|  | Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa wyposażona w czujnik RFID służący do rozpoznania rodzaju podłączonego materaca | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompa kompatybilna z oferowanym materacem zmiennociśnieniowym | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do min. 220 kg lub większej wadze | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżka szpitalne elektryczne z materacami dla pacjentów kardiologicznych – 26 szt. |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko szpitalne pacjenta o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, przy czym powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z podstawą pozbawioną kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, co wpływa na łatwość w utrzymaniu czystości łóżka. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z leżem czterosegmentowym, z czego min. 3 ruchome. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko o długości zewnętrznej całkowitej max. 2200 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z leżem o wymiarach min. 860x1950 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V. | - | Tak/ podać |  |
|  | Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | - | Tak/ podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 170 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 260 mm. | 260 mm – 0 pkt >280 mm – 5 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-72° (± 2°). | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34° (± 2°). | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) oraz anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°). | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z regulacją segmentu podudzia za pomocą ręcznego mechanizmu zapadkowego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszącym max. 24 sekundy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko ze sterowaniem za pomocą przewodowego pilota z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny przy użyciu blokady magnetycznej | - | Tak/ podać |  |
|  | Pilot sterujący pracujący w min. 2 trybach – pielęgniarski oraz pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pilot pracujący w trybie pacjenta posiadający dostęp do funkcji min.: - regulacja segmentu pleców, - regulacja wysokości leża, - regulacja segmentu uda, - dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego), - dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. pozycja do spania). | - | Tak/ podać |  |
|  | Pilot pracujący w trybie pielęgniarskim posiadający dostęp do wszystkich funkcji jak w trybie pacjenta oraz funkcji ratunkowych CPR i pozycji antyszokowej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z funkcją krzesła kardiologicznego. Pozycja dostępna na pilocie, barierkach od strony pacjenta oraz na panelu pielęgniarskim. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa (polipropylenu) z kolorowymi wklejkami o grubości ściany min. 4 mm w technologii Rotomuldingu odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem podczas transportu pacjenta za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panele polipropylenowe odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | - | Tak/ podać |  |
|  | . Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego - sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery tworzywowe barierki zabezpieczające pacjenta zgodnie z normą EN 60601-2-52. | - | Tak/ podać |  |
|  | Każda z czterech barierek opuszczana i podnoszona niezależnie, ruchem półkolistym przy użyciu jednej ręki – regulacja wspomagana pneumatycznie. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki boczne zabezpieczające pacjenta na wysokość min. 390 mm | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa wypełnione wkleją kolorystyczną – min. 6 kolorów do wyboru z dostępnego wzornika Producenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki wyposażone w wytłaczany kątomierz. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta: umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek umożliwiający zastosowanie funkcji, min.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, pozycja fotelowa, pozycja anty-trendelenburga. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR i krzesła kardiologicznego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia oznaczonej kolorem pomarańczowym. | - | Tak/ podać |  |
|  | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). | - | Tak/ podać |  |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i ud. | - | Tak/ podać |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 350 mm, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn- także stóp. | - | Tak/ podać |  |
|  | Półka do odkładania pościeli wysuwana spod ramy, nie wystająca poza obrys łóżka. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | - | Tak/ podać |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w oświetlenie pod leżem | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżka z podstawą jezdną wyposażoną w koła o średnicy min. 150 mm (w tym min. 1 antystatyczne), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym min. 250 kg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Łóżko z możliwością montażu m.in. ramy wyciągowej, wysięgnika ręki z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak kroplówki | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące wraz z bezpłatnymi przeglądami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac szpitalny do łóżka z poz.126 – 13 szt - |  |  |  |
|  | Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac o wysokości min. 120 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac wykonany z pianki o gęstości min. 40 kg/m3 oraz twardości min. 4,1 kPa. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z min. 2 stron (zapięcie w kształcie litery ,,L’’), który zapewnia ochronę całego materaca. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec materaca odporny na przemakanie, zanieczyszczenia, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość prania pokrowca w temp. Min. 95 stopni C oraz suszenia w bębnie w min. 100 stopniach C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość prania pokrowca w komorach myjących typu para-próżnia-para w temp. Min. 100 stopni C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
| Materac szpitalny do łóżka z poz. 126 – 13 szt - |  |  |  |  |
|  | Materac przeznaczony jako środek dodatkowy przy terapii przeciwodleżynowej dla pacjentów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac o wysokości min. 140 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Krawędzie materaca wzmocnione zimną pianką PUR o gęstości min. 37 kg/m3. | - | Tak/ podać |  |
|  | Gęstość objętościowa materaca min. 50-40 kg/m3. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wytrzymałość na ściskanie min. 5,0 na krawędziach, 4,0 kPa na podstawie – warstwa górna wiskoelastyczna min. 35 N. | - | Tak/ podać |  |
|  | Warstwa podstawowa materaca o grubości min. 90 mm wykonana z pianki zimnej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Warstwa górna o grubości min. 50 mm wykonana z pianki wiskoelastycznej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Materac z możliwością prania w automatycznych stacjach myjących w temperaturze min. Do 70 stopni C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec materaca odporny na działanie bakterii i pleśni zgodnie z ATCC 6538/9642. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pokrowiec materaca z możliwością prania i suszenia w temperaturze min. 95 stopni C. | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 32 szt. |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowa ,nie używana | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Szafka szpitalna przyłóżkowa pacjenta o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad z frontami z płyty HPL. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. | - | Tak/ podać |  |
|  | Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo | - | Tak/ podać |  |
|  | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym (lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych). | - | Tak/ podać |  |
|  | Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, która pozwala na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka, jak również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. | Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość zewnętrzna szafki 900 mm (± 20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość szafki przy złożonym blacie bocznym 600 mm (± 20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość całkowita szafki przy rozłożonym blacie 1160 mm (± 20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Głębokość całkowita szafki 445 mm (± 20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | - | Tak/ podać |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem. | - | Tak/ podać |  |
|  | Ogranicznik na blacie głównym wyposażony w min. 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę. | - | Tak/ podać |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w uchwyty tworzywowe o ergonomicznym kształcie. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szuflada górna i szuflada dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. Tylna strona zamknięta korpusem. | - | Tak/ podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. | - | Tak/ podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości w zakresie: od 765 do 1145 mm (± 20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji kąta min. 28° - 62° (+/-2°). | - | Tak/ podać |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 20 kg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. | - | Tak/ podać |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | - | Tak/ podać |  |
|  | Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm (w tym min. 2 z blokadą), z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pod korpusem szafki dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS. | Tak -5 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Blat boczny szafki o wymiarach 560x405 mm +/- 10 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru koloru ramy z min. 2 kolorów, w tym szary. | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej - szt 3 |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek do transportu pacjenta o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z leżem dwusegmentowym, przy czym jeden segment ruchomy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w prowadnice pod leżem na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonana zdjęcia. | - | Tak/ podać |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz z wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Podstawa na kołach o średnicy min. 150 mm z blokadą centralną kół. | Dźwignia blokady centralnej przy każdym kole Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak, podać |  |
|  | Koła wózka bez widocznej metalowej osi obrotu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek o szerokości całkowitej 850 mm (+/-30 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek o długości całkowitej 2170 mm (+/-30 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Leże z podziałem sekcji 760-1190 mm (+/-20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z regulacją wysokości w zakresie 450 – 800mm (+/-30mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej przy użyciu pedałów umieszczonych z dwóch stron wózka. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga z blokadą w zakresie 0˚ - 12˚ (+/2˚) – płynna regulacja za pomocą sprężyny gazowej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z możliwością uzyskania pozycji anty-Trendelenburga z blokadą w zakresie 0˚ - 12˚ (+/2˚) – płynna regulacja za pomocą sprężyny gazowej. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony nóg i wezgłowia Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców z blokadą w zakresie 0-70˚ (+/-3˚) – płynna regulacja za pomocą sprężyny gazowej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózka z przesuwnymi uchwytami do mocowanie akcesoriów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. | - | Tak/ podać |  |
|  | Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu oraz z możliwością wyciągnięcia w celu uzyskania lepszego dostępu do pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Szczyty wózka wyposażone w listwy ze stali nierdzewnej do mocowania akcesoriów dodatkowych, np. pomp, stojaków lub systemu dostarczania tlenu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 4 krążki odbojowe , w celu uniknięcia uszkodzenia. | Wózek wyposażony w krążki dwuosiowe Tak -5 pkt Nie – 0 pkt | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami, w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listwę odbojową na całej długości. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki o wysokości min. 350 mm powyżej leża, składające się z 3 poziomych poprzeczek. | - | Tak/ podać |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z możliwością montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z materacem z pianki w pokrowcu zmywalnym o grubości 90 mm (+/-20 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym min. 200 kg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Prześwit do podłogi przy najniższej pozycji leża 85 mm (+/- 10 mm). | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - tworzywowa taca do podawania posiłków | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym