Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 11 – Zestaw kardiomonitorów z centralą.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala monitorująca | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitory | 4 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny )

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 11  – Zestaw kardiomonitorów z centralą.

| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
| 1 | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |
| 3 | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak podać |  |
| Centrala monitorująca – szt 1 |  |  |  |  |
| 4 | Centrala wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, kolorowy, min. 23,5”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080 | - | Tak/ podać |  |
| 5 | Centrala umożliwia podpięcie posiadanych kardiomonitorów serii BSM | - |  |  |
| 6 | Wyświetlanie min. 8 stanowisk/ekran Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe przy 8 stanowiskach | - | TAK, podać |  |
| 7 | Centrala przygotowana do monitorowania min. 16 stanowisk pacjenta z możliwością dalszej rozbudowy | - | TAK, podać |  |
| 8 | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci | - | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów. | - | TAK, podać |  |
| 10 | Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. | - | TAK, podać |  |
| 11 | Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane. | - | Tak/ podać |  |
| 12 | Możliwość kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor z sieci z poziomu centrali | - | Tak/ podać |  |
| 13 | Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału. | - | Tak/ podać |  |
| 14 | Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego. | - | Tak/podać |  |
| 15 | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. | - | Tak/podać |  |
| 16 | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). | - | Tak/podać |  |
| 17 | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 h. | - | Tak/ podać |  |
| 18 | Archiwizacja z min 100 godzin, min 6 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska. | - | Tak podać / |  |
| 19 | Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami | - | Tak podać / |  |
| 20 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | - | Tak/ podać |  |
| 21 | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie. | - | Tak/ podać |  |
| 22 | Historia alarmów: min. 500 dla każdego łóżka. | - | Tak/ podać |  |
| 23 | Pamięć min. 600 plików z pomiarem odcinka ST. | - | Tak/podać |  |
| 24 | Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. | - | Tak/ podać |  |
| 25 | Funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) | - | Tak/ podać |  |
| 26 | Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych | - | Tak/ podać |  |
| 27 | Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku. | - | Tak/ podać |  |
| 28 | Funkcja definiowania interwału automatycznych wydruków raportów. | - | Tak/ podać |  |
| 29 | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi | - | Tak/ podać |  |
| 30 | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami | - | Tak/ podać |  |
| 31 | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. | - | Tak/ podać |  |
| 32 | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. | - | Tak/ podać |  |
| 33 | Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | - | Tak/ podać |  |
| 34 | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego | - | Tak/ podać |  |
| 35 | Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi | - | Tak/ podać |  |
| 36 | Drukarka laserowa format A4 | - | Tak/ podać |  |
| 37 | Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika | - | Tak/ podać |  |
| 38 | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. | - | Tak/ podać |  |
| Kardiomonitory – szt 4 |  |  |  |  |
| - A | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia | - | Tak/ podać |  |
|  | Waga monitora max. 5kg | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Tryb nocny z przyciemnionym ekranem, wyłączonym dźwiękiem synchronizacji i wyłączonym wskaźnikiem alarmu | - | Tak/ podać |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 15,6” | - | Tak/ podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych na ekranie | - | Tak/ podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu dla przekątnej ekranu min 15”: min. 1300x700 | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji jasności ekranu | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 9 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Tryb „Stand by” | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja „stoper” | - | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowany kalkulator powierzchni ciała (BSA) oraz kalkulator dawek leków. | - | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | - | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja bez użycia pokrętła (pokrętło nie występuje) | - | Tak/ podać |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora dla przekątnej ekranu min 15” min. 240 minut pracy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora w kardiomonitorze po podłączeniu do zasilania sieciowego | - | Tak/ podać |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | - | Tak/ podać |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | - | Tak/ podać |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk | - | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 8 stanowisk. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | - | Tak/ podać |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów graficznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | - | Tak/ podać |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Dwa niezależne okna trendu graficznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych mierzonych parametrów min. 240 godzin | - | Tak/ podać |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 15 parametrów w trendzie tabelarycznym. | - | Tak/ podać |  |
|  | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 krzywych z co najmniej 240 godzin | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru krzywych do zapisu w funkcji „holterowskiej” | - | Tak/ podać |  |
|  | Historia alarmów min. 80 000 zdarzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | Przegląd arytmii min. 80 000 zdarzeń. | - | Tak/ podać |  |
|  | Dedykowana pamięć przebiegu odcinka ST z ostatnich min. 240 godzin. Odcinek ST reprezentowany w postaci krzywej i wartości cyfrowej ST. | - | Tak/ podać |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Każde zdarzenie arytmii zawierające wartości parametrów zmierzone w chwili wystąpienia arytmii i fragment krzywej EKG z min. 5 sekund przed i po wystąpieniu arytmii. | - | Tak/ podać |  |
|  | Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 240 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana. | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 30 min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo | - | Tak/ podać |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | - | Tak/ podać |  |
|  | EKG Monitorowanie 3, 8, 12 odprowadzeń w zależności od podłączonego przewodu pomiarowego. Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | - | Tak/ podać |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 18 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. | - | Tak/ podać |  |
|  | Analiza odcinka ST z min. 12 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 10 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | - | Tak/ podać |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | - | Tak/ podać |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym lub rozszerzonym | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar QTc/QRSd z wyświetlaniem danych numerycznych na ekranie głównym. Możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | - | Tak/ podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 8 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | - | Tak/ podać |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu (do wyboru przez użytkowania) | - | Tak/ podać |  |
|  | Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlanie i zapis RPP (Rate Pressure Product) | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlanie i zapis SI (Shock Index) | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną | - | Tak/ podać |  |
|  | Wodoszczelny czujnik do saturacji | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach wraz z wyświetlaniem różnicy temperatur | - | Tak/ podać |  |
|  | Alarm różnicy temperatur, regulowany w zakresie min 0,5 - 40°C | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pomiaru IBP inwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Zakres pomiarowy min.: od -50 do +300mmHg. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | - | Tak/ podać |  |
|  | pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Pomiar na wydechu. Realizacja pomiaru po podłączeniu czujnika pomiarowego | - | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar CO2 w zakresie min. 0 – 120 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. Pomiar możliwy max. 10 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym lub bocznym | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość pomiaru kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym przy użyciu dedykowanych od producenta masek pomiarowych umożliwiającą jednoczesne realizację tlenoterapii | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca pomiar w zakresie od min 0,5 do 20 L/min. |  | Tak/ podać |  |
|  | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlanie EWS (Early Warning Score) oraz GCS (Glasgow Coma Scale) celem oceny poziomu stopnia stanu klinicznego pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznej punktacji dla EWS | - | Tak/ podać |  |
|  | Zapis EWS w trendzie | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. | - | Tak/ podać |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami serii BSM | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyposażenie: - Kabel EKG x 4 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 4 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 4 szt. - mankiet wielorazowy, rozmiar standardowy x 4 szt. - mankiety wielorazowe dla dorosłych duże 4 szt. - mankiety wielorazowe dla dorosłych małe 4 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 4 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 4 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej lub powierzchniowej x 4 szt. - mocowanie ścienne z koszem na akcesoria x 4 szt. | - | Tak/ podać |  |
| 86 | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |
| 87 | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
| 88 | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

-

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,