Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 4 - Zestawy pomp infuzyjnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1 | pompy infuzyjne | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Statywy do wieszania pomp i i stacji dokujących | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stacja dokująca kompatybilna z zaoferowanymi pompami | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stojak kroplówki przystosowany do pomp infuzyjnych | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 3 do swz

Cześć nr 4 - Zestawy pompy infuzyjnych

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

| Zestawy pompy infuzyjnych – szt 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Pompy infuzyjne – szt 24 |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | - | Tak/ podać |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | - | Tak/ podać |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Ramie niewychodzące-10 pkt Ramie wychodzące- 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | klawiatura alfanumeryczna- 10 pkt klawiatura symboliczna i fizyczna -0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość pompy 11,5 cm | - | Tak/ podać |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | - | Tak/ podać |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | - | Tak/ podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | - | Tak/ podać |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | - | Tak/ podać |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | - | Tak/ podać |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: -nazwy leku, -10 koncentracji leku, -szybkości dozowania (dawkowanie), -całkowitej objętości (dawki) infuzji, -parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, -limitów dla wymienionych parametrów infuzji: -miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, -twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. -Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | - | Tak/ podać |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | - | Tak/ podać |  |
|  | Cechy pompy : | - | Tak/ podać |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | - | Tak/ podać |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | - | Tak/ podać |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. | 10 poziomów – 0 –pkt 12 poziomów i więcej -10 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | - | Tak/ podać |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | - | Tak/ podać |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak – 10 pkt Nie-0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak – 10 pkt Nie-0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak – 10 pkt Nie -0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | - | Tak/ podać |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | - | Tak/ podać |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | - | Tak/ podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | - | Tak/ podać |  |
|  | Waga do 2,3 kg. | - | Tak/ podać |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | - | Tak/ podać |  |
|  | Statywy do wieszania pomp i i stacji dokujących - szt 6 |  |  |  |
|  | Statyw jest przeznaczony do wieszania stacji dokujących i pomp , kompatybilny z zaoferowanymi pompami i stacjami dokującymi . | - | Tak/ podać |  |
|  | Stabilna metalowa konstrukcja zapewnia wygodne i bezpieczne mocowanie stacji dokujących i pomp. | - | Tak/ podać |  |
|  | Umożliwia bezpieczny i wygodny transport stacji dokujących z zestawem zaoferowanych pomp. | - | Tak/ podać |  |
|  | umożliwia powieszenie wieszaka na płyny infuzyjne, instalowanego do kolumny za pomocą dedykowanego mocowania | - | Tak/ podać |  |
|  | Stacja dokująca kompatybilna z zaoferowanymi pompami – szt 6 | - | Tak/ podać |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Szybka i wygodna instalacja 4 pomp obu typów: pompy strzykawkowe i objętościowe | - | Tak/ podać |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu elementów pompy | - | Tak/ podać |  |
|  | Stacja z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Sygnalizacja świetlna alarmów | - | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC,50 Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Komunikacja z systemem informatycznym medycznym za pomocą sieci Ethernet | - | Tak/ podać |  |
|  | Mocowanie stacji do kolumn pionowych lub rur . | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej dowolnej pompy | - | Tak/ podać |  |
|  | Stojak kroplówki przystosowany do pomp infuzyjnych – szt 8 |  |  |  |
|  | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1300-2250 mm, przystosowany do instalacji i transportu pomp infuzyjnych | - | Tak/ podać |  |
|  | lekka podstawa z tworzywa sztucznego, pięcioramienna na 5 kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą | - | Tak/ podać |  |
|  | - kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 25 mm | - | Tak/ podać |  |
|  | kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej. o średnicy 16 mm | - | Tak/ podać |  |
|  | głowica (na 4 haczyki) ze stali kwasoodpornej | - | Tak/ podać |  |
|  | możliwość zawieszenia butelek i worków z płynem | - | Tak/ podać |  |
|  | możliwość zamocowania 1-2 pomp infuzyjnych | - | Tak/ podać |  |
|  | listwa zasilająca na 5 gniazd | - | Tak/ podać |  |
|  | dopuszczalne całkowite obciążenie: 16 kg | - | Tak/ podać |  |
|  | waga: do 8 kg | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym