Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 5 - Aparaty EKG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG | 3 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

Cześć nr 5 – aparaty EKG

| Aparaty EKG – SZT 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Dotykowy ekran min. 12,1 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. | - | Tak/ podać |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): -Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. -Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. -Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | - | Tak/ podać |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | - | Tak/ podać |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | - | Tak/ podać |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | - | Tak/ podać |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: -sygnału dźwiękowego, -ikony na wyświetlaczu, -diody LED | - | Tak/ podać |  |
|  | Taca na papier mieszcząca 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | - | Tak/ podać |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Oraz Długość 280 mm ± 0.2 m m; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. Wykrywanie znacznika perforacji. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: -Informacje o pacjencie -Data i godzina wykonania badania -Rodzaj i długość badania -Login wykonującego badania -Odprowadzenia EKG -Sugerowana interpretacja -Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG -Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST -Wstęga rytmu w badaniu EKG -Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG -Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG -Pole podsumowania -Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | - | Tak/ podać |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: -Tętno, -imię i nazwisko pacjenta, -identyfikator pacjenta, -godzina, -wskaźnik naładowania baterii, -powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, -zapis krzywych EKG, -ciśnienie krwi, -waga i wzrost pacjenta, -oznaczenia elektrod, -ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, -asystent podłączenia elektrod, -wskazanie odłączenia elektrod, -login wykonującego badanie, -Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | . | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | - | Tak/ podać |  |
|  | Rejestracja i ocenę późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG | - | Tak/ podać |  |
|  | Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG. -Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG -Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut -Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania. | - | Tak/ podać |  |
|  | Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania. -Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych). -Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia | Tak – 20 pkt Nie -0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | - | Tak/ podać |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | - | Tak/ podać |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | - | Tak/ podać |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | - | Tak/ podać |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | - | Tak/ podać |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | - | Tak/ podać |  |
|  | 12 kanałów EKG | - | Tak/ podać |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | - | Tak/ podać |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | - | Tak/ podać |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | - | Tak/ podać |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG | - | Tak/ podać |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | - | Tak/ podać |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania | - | Tak/ podać |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | Tak - 20 pkt Nie – 0 pkt | Tak/ podać |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: -Predefiniowany zestaw -Automatyczny dobór filtrów. -Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | - | Tak/ podać |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | - | Tak/ podać |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | - | Tak/ podać |  |
|  | Innowacyjny system zdalnego sterowania umożliwiający przeprowadzenie zapisu EKG ze znacznej odległości oraz ocenę jakości kontaktu elektrod | - | Tak/ podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | - | Tak/ podać |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | - | Tak/ podać |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | - | Tak/ podać |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | - | Tak/ podać |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | - | Tak/ podać |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1,5 godziny | - | Tak/ podać |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godzin | - | Tak/ podać |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | - | Tak/ podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | - | Tak/ podać |  |
|  | Tryb Hotspot WiFi i LAN | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | - | Tak/ podać |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | - | Tak/ podać |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | - | Tak/ podać |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia -Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny -Kuwetę na akcesoria -Uchwyt na kabel pacjenta | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiący wraz z bezpłatnymi przeglądami. | - | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym