Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 6 - Sprzęt medyczny nr 1 (automatyczny ciśnieniomierz , pompa żywieniowa, pulsoksymetry, skanery żył, spirometr , ssaki elektryczne , system ogrzewania pacjenta  , wagi do ważenia pacjenta,  mobilny zestaw tlenowy )

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny automatyczny ciśnieniomierz ze stołkiem i siedziskiem | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa żywieniowa do zaawansowanej terapii | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przenośny pulsoksymetr | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Skaner żył | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Spirometr | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ssak elektryczny | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | System ogrzewania pacjenta | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Waga do ważenia pacjenta na krześle ,łóżku | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Waga do ważenia pacjenta | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mobilny zestaw tlenowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

CZEŚĆ NR 6 – Sprzęt medyczny nr 1 (automatyczny ciśnieniomierz , pompa żywieniowa, pulsoksymetry, skanery żył, spirometr , ssaki elektryczne , system ogrzewania pacjenta  , wagi do ważenia pacjenta, zestaw do intubacji  , mobilny zestaw tlenowy )

| Stacjonarny automatyczny ciśnieniomierz ze stołkiem i siedziskiem – szt 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Metoda pomiaru: oscylometryczna | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Pozycja podczas pomiaru: siedząca | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Otrzymywane parametry: 1. ciśnienie krwi skurczowe 2. ciśnienie krwi rozkurczowe 3. średnie ciśnienie tętnicze 4. ciśnienie tętna 5. puls 6. analiza (wykresy pulsu, ocena ciśnienia tętniczego) | - | Tak / podać |  |  |
|  | Wyświetlacz: 7 cali, kolorowy LCD | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Transmisja danych: RS-232C | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 1.ciśnienie krwi: 30 - 300 mmHg 2.puls: 30 - 240 bpm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: 1.ciśnienie ±3 mmHg 2.puls ±3% | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Skład zestawu: 1.ciśnieniomierz oscylometryczny 2.stolik 3.krzesło z regulowaną wysokością 4.2x na rękę lewą i prawą | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary (szerokość/ głębokość/ wysokość): maksymalnie 470 mm/ 325 mm/ 280 mm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Masa: maksymalnie 11 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
| Pompa żywieniowa do zaawansowanej terapii – szt 1 |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szybkość infuzji: - od 1 ml do 500 ml/godz. - od 1 ml do 550 ml/godz. - od 1 ml do 600 ml/godz. | - od 1 ml do 500 ml/godz. – 5 punktów - od 1 ml do 550 ml/godz. – 10 punktów - od 1 ml do 600 ml/godz. – 20 punktów | Tak/ podać |  |  |
|  | Objętość infuzji: - do 9000 ml -do 9500 ml - do 9999 ml | - do 9000 ml – 5 punktów -do 9500 ml – 10 punktów - do 9999 ml – 20 punktów | Tak/ podać |  |  |
|  | Dokładność podaży ± 5% w temp. 20°C ± 2°C | - | Tak / podać |  |  |
|  | Wymiary pompy: W/S/G 156,4 x 129,7x 49 mm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: 660 g (pompa bez uchwytu) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Napięcie wejściowe AC: 100-240 VAC | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Częstotliwość akumulatora: do 24 godzin przy przepływie 25 ml/h minimum 14 godzin przy przepływie 600 ml/h | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość pracy stacjonarnej lub mobilnej | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
| Przenośny pulsoksymetr – szt 5 |  |  |  |  |  |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany / podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji: w zakresie nie gorszym niż 0-100% | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Błąd pomiaru saturacji: nie większy niż +/- 2% dla SpO2 od 70% do 100% | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Pomiar pulsu: w zakresie nie gorszym niż 30-250 bpm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Błąd pomiaru pulsu: nie większy niż +/- 2 bpm dla częstotliwości pulsu od 30-250 bpm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyświetlacz: czytelny kolorowy wyświetlacz LCD z 5 konfiguracjami ekranu, menu w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas pracy: do 20 h | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Alarmy: odłączenie czujnika, odłączenie pacjenta, niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, nieprawidłowa częstotliwość pulsu bądź saturacji | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Regulacja: regulowane granice alarmowe, alarmy dźwiękowe i wizualne | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe 230 VAC +/- 10 %, 50 Hz, akumulatorowe z 4 akumulatorów NiMH AA | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga z bateriami: maksymalnie 260 g | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary: maksymalnie 75 x 135 x 30 mm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Skaner żył – szt 2 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Skaner naczyń krwionośnych ze stojakiem jezdnym | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 5 kolorów wyświetlania | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 3 rozmiary wielkości obrazowania | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimalna długość podczerwieni dual 850nm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Projekcja światła: 10-15 lumenów | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyraźne wskazanie linii żył | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 4 poziomy regulacji jasności | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Odległość́ wykrywania: 20-25 cm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozdzielczość projekcji 720×576 pikseli | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 500g | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Rozmiar: maksymalnie 22 x 7 x 6,5 cm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Bateria: akumulator litowo - jonowy wielokrotnego ładowania o pojemności minimalnej 2750mA | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas pracy: minimum do 2, 5 h lub tryb ciągły przy zasilaniu sieciowym | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Spirometr – szt 1 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie diagnostyczne służące do precyzyjnego pomiaru funkcji oddechowych | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system pozwalający uzyskać natychmiastowy i precyzyjny pomiar parametrów oddechowych bez konieczności kalibracji | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Analiza krzywych przepływ-objętość | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Automatyczna ocena jakości przeprowadzonych badań | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w oprogramowanie | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Kompaktowa, przenośna konstrukcja | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Tryby pomiarowe: FVC , FVL , SVC , MVV , PRE/POST | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Mierzone parametry: FEV1 , FVC , PEF , FEV1/FVC , MEF 25/50/75 , VC IC , ERV | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Interfejs: USB 2.0 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: max. 140g | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary: 160 x 120 x 70 mm +/- 5 mm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Ssak elektryczny – szt 3 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/podać |  |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa ABS o dużej odporności zarówno na przegrzanie jak i uszkodzenie mechaniczne | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wbudowane 4 koła o maksymalnej średnicy 80 mm, dwa z nich z hamulcem i jeden antystatyczny | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Bezobsługowa, bezolejowa pompa tłokowa Pokrętło regulacji ssania | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Pokrętło regulacji ssania |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Kabel zasilający o długości minimum 3 m | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wbudowany wskaźnik wartości podciśnienia | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Filtr bakteryjny w każdym zbiorniku oraz dodatkowy filtr hydrofobowy | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zbiorniki wielorazowe na odsysane płyny wykonane z materiały nietłukącego, sterylizowane w temp. 135oC (PC) lub 121 oC (PSU) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | 1 lub 2 zbiorniki wielorazowe z poliwęglanu o pojemności 4 l (skalowane do 3,5 l), posiadające zawory bezpieczeństwa przed przelaniem (możliwość adaptacji do innego systemu wielorazowego i jednorazowego) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Przepływ: minimum 70 L/min | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Przewód ssący silikonowy minimum 3 m dren z PVC (wewnętrzna średnica 8 mm – zewnętrzna średnica 15 mm) |  | Tak/ podać |  |  |
|  | Filtry antybakteryjne | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Maximum vacuum: 93 kPa – 933 mbar – 700 mmHg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Poziom głośności: maksymalnie 50 dB | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 100 x 45 x 35 cm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 25 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta - szt 1 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie medyczne przeznaczone do ogrzewania pacjenta metodą wymuszonego obiegu ogrzanego powietrza | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy z jednorazowymi lub wielorazowymi kocami grzewczymi przeznaczonymi do ogrzewania pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych oraz w okresie okołooperacyjnym | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 4 poziomy temperatury pracy, w tym: temperatura otoczenia (tryb chłodny), 38°C, 43°C, tryb wysokiej temperatury do 45°C | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż ±1°C | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Minimum 3 poziomy prędkości przepływu powietrza / wentylatora | - | Tak/ podać |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed przegrzaniem pacjenta | - | Tak/ podać |  |  |
|  | System alarmów co najmniej: przegrzanie, zbyt wysoka temperatura, brak filtra, konieczność wymiany filtra | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Czas pracy filtra powietrza minimum 1000 godzin | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytelny panel sterowania umożliwiający łatwą zmianę parametrów pracy | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca ustawienie urządzenia: przy łóżku pacjenta, na stojaku do kroplówek, na wózku aparaturowym lub wózku transportowym | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Masa urządzenia nie większa niż 7 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Elastyczny przewód powietrzny umożliwiający podłączenie do koca grzewczego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Bezpieczny system połączenia przewodu z kocem (np. złącze zatrzaskowe lub równoważne) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr powietrza zabezpieczający przed zanieczyszczeniami | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga do ważenia pacjenta na krześle ,łóżku– szt 1 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | System obliczający Body Mass Index (BMI) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: minimum 300 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary maksymalne (szer. x wys. x gł.) [mm]: 640 x 45 x 600 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary minimalne platformy (szer. x wys. x gł.) [mm]: 560 x 55 x 560 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Masa [kg]: maksymalnie 15 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Funkcje: | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Klasa dokładności: III | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesięcy . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga do ważenia pacjenta – szt1 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostromierzem | - | Tak/ podać |  |  |
|  | System obliczający Body Mass Index (BMI) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: minimum 200 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: maksymalnie 300 x 1350 x 420 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.) [mm]: minimum 270 x 75 x 280 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Masa [kg]: maksymalnie 7 | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie wzrostomierz o zakresie pomiaru 60 – 200 cm i podziałce 1 mm | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Klasa dokładności: III | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Mobilny zestaw tlenowy – szt 1 |  |  |  |  |
|  | Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |  |
|  | Fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Przepływ tlenu: 0,5 – 5 litrów na minutę (regulowany co 0,5 l/min) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Stężenie tlenu: 93% ±3% | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 5,5 PSI | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Poziom hałasu: maksymalnie 45 dB | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zużycie energii: maksymalnie 300 W | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Waga: maksymalnie 14 kg | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 60 cm (wys.) × 40 cm (szer.) × 25 cm (głęb.) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Obsługa za pomocą pokrętła | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Alarmy: niskiego przepływu, braku zasilania, niskiej czystości tlenu | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Kółka transportowe: Tak | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza: Tak | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Filtracja: filtr zewnętrzny (zmywalny), filtr wewnętrzny (wymienny co 2 lata) | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Wyposażenie: koncentrator, przewód tlenowy, pojemnik, nawilżacz, filtr | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - | Tak/ podać |  |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym