Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 8 - Lampy zabiegowe

| Lp. | przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampy zabiegowe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Cześć nr 8- Lampy zabiegowe

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

| Lampy zabiegowe – szt 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min 2025 |  |  |  |  |
|  | Opis parametru | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany /podać/ |
|  | Fabrycznie nowe , nie używane | - |  |  |
|  | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak/ podać |  |
|  | Lampa zabiegowa w wersji mobilnej. Min. 5 kół, każde z hamulcem | - | Tak/ podać |  |
|  | Lampa z zamocowaną na stelażu czaszą oświetleniową. Konstrukcja zapewniająca stabilność lampy i umożliwiająca jej łatwe przemieszczanie | - | Tak/ podać |  |
|  | Stelaż wyposażony w uchylne ramię umożliwiające zmianę pozycji czaszy w płaszczyźnie pionowej w zakresie: +350 / -450 – nie dopuszcza się ramienia typu „gęsia szyja” jako utrudniającego czyszczenie i dezynfekcje | - | Tak/ podać |  |
|  | Czasza osadzona na obrotowym podwójnym przegubie - obrót o 3600 w osi czaszy (pozioma oś pomiędzy ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy) | - | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja wysokości ustawienia czaszy oświetleniowej w zakresie: powyżej 1200mm | - | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość ustawienia czaszy oświetleniowej (horyzontalnie) na wysokości 2200 mm ( +/- 70mm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Max. promień obrotu lampy: powyżej 1100mm (licząc od osi obrotu do brzegu czaszy oświetleniowej) | - | Tak/ podać |  |
|  | Czasza o ergonomicznej budowie, płaska, o średnicy max 300mm (+/- 10mm) | - | Tak/ podać |  |
|  | Czasza wyposażona w 2 uchwyty „brudne”, zlokalizowane symetrycznie wokół czaszy. Uchwyty w formie relingu lub wyraźnych rączek przez które można przełożyć dłoń | - | Tak/ podać |  |
|  | Powierzchnia czaszy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | - | Tak/ podać |  |
|  | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej. Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie min 14 diod LED (jednak nie więcej niż 17 diod) | - | Tak/ podać |  |
|  | Żywotność źródła światła: min 50 000 h | - | Tak/ podać |  |
|  | Matryca w której wszystkie zastosowane diody są tego samego koloru, tj. emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej Nie dopuszcza się lamp w których zastosowane są diody o różnych kolorach (także zastosowanie diod białych o różnych tonach np. białe „zimne” i białe „ciepłe” ) | - | Tak/ podać |  |
|  | Natężenie światła Ec max: min. 65 000 lux | - | Tak/ podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: min (20 – 100%) w min 5 krokach – regulacja za pomocą uchwytu sterylizowanego umieszczonego niecentralnie w czaszy (uchwyt nie może być w polu świetlnym czaszy). Funkcja sterowana elektronicznie. | Regulacja (20 -100 %) – 0 pkt Regulacja szersza – 10 – pkt | Tak/podać |  |
|  | Regulacja średnica pola operacyjnego d10: w zakresie min 50 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) poprzez obrót uchwytu ze zdejmowalną rękojeścią | - | Tak/ podać |  |
|  | Włączanie i wyłączanie lampy za pomocą uchwyty sterylnego umieszczonego w czaszy | - | Tak/ podać |  |
|  | Stała temperatura barwowa światła głównego o wartości: 4400 0 K | - | Tak/ podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra: min 95% | - | Tak/ podać |  |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy dominującej w polu zabiegowym tj. barwy czerwonej R9: min. 97% | - | Tak/ podać |  |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy skóry ludzkiej: R13: min. 97% | - | Tak/ podać |  |
|  | Duża wgłębność oświetlenia: - dla L1+L2 dla Ec: 60%: min. 215 cm - dla L1+L2 dla Ec 20%: min. 300cm | 215 cm- 0 pkt . >215 cm – 5 pkt 300cm-0 pkt >300 cm – 5 pkt | Tak/podać |  |
|  | Czasza z wbudowanym diodowym wskaźnikiem intensywności oświetlenia, przedstawiającym możliwe do ustawienia poziomy intensywności (co najmniej 5 poziomów) | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja zwiększenia średnicy pola operacyjnego d10 do wartości: powyżej 200mm | - | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja załączenia / wyłączenia lampy poprzez uchwyt ze zdejmowalną sterylną rękojeścią | - | Tak/ podać |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania czaszy, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 3 rękojeści sterylne w komplecie na czaszę | - | Tak/ podać |  |
|  | Całkowita waga lampy: poniżej 25kg | - | Tak/podać |  |
|  | Przewód zasilający o długości min. 5 metrów |  | Tak/ podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
|  | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące . | -- | Tak/ podać |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym