Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Cenowy   - cześć nr 12  - Kardiomonitory na wózku

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitory na wózku | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  | x |  |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3 do swz

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno- użytkowych)

Cześć nr 12  – Kardiomonitory na wózku – szt. 4

| Wykonawca /Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2025 |  |  |  |  |
| 1 | Opis parametru, funkcji | Parametr punktowany | Parametr wymagany | Parametr oferowany / podać/ |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy ,nie używany | - | Tak/ podać |  |
| 3 | Serwis …………………………………………………………. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe,adres | - | Tak podać |  |
| 4 | Platforma monitorująca stacjonarno – transportowa z odłączanym od stacji dokującej panelem przednim i automatyczną rotacją obrazu pion-poziom –z modułami pomiarowymi ciśnienia nieinwazyjnego NIBP, temperatury, saturacji SpO2, pulsu, respiracji – 4 szt. | - | Tak/ podać |  |
| 5 | Urządzenia z najnowszą wersją oprogramowania | - | Tak/ podać |  |
| 6 | Platforma integrująca nieinwazyjne technologie, dostępne w wielu oddzielnych urządzeniach, w jeden kompleksowy wydajny system monitorowania parametrów życiowych | - | Tak/ podać |  |
| 7 | Platforma zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny. Załączyć wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | - | Tak/ podać |  |
| 8 | Urządzenia umieszczone na statywie jezdnym, wyposażonym w 5 skrętnych kół z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich, koszyk i wieszaki na akcesoria; szybkie wypinanie platformy z wózka przy pomocy przycisku zwalniającego; w min. 1 statywie zintegrowany uchwyt lub ramię pozwalające na montaż mobilnego systemu akwizycji 12 kanałowego spoczynkowego zapisu EKG w formie tabletowej i korzystanie z urządzenia w zainstalowanej pozycji | - | Tak/ podać |  |
| 9 | Zintegrowany ekran stacji bazowej do prezentacji; wielodotykowy, TFT LCD, kolorowy, 24 bitowy, o przekątnej min. 10” i rozdzielczości min. 1280x800 pikseli | - | Tak/podać |  |
| 10 | Ekran z wbudowanym czujnikiem jasności otoczenia i adaptacyjnym dostosowywaniem jasności ekranu (rozwiązanie 1) lub ręcznym wyborem jasności ekranu z minimum 4 dostępnych poziomów jasności (rozwiązanie 2) | Rozwiązanie nr 1 – 10 pkt Rozwiązanie nr 2 – 0 pkt | Tak/ podać |  |
| 11 | Skaner kodów kreskowych do identyfikacji danych pacjenta i personelu na wyposażeniu każdego urządzenia | - | Tak/ podać |  |
| 12 | Pomiar i prezentacja co najmniej następujących parametrów: SpO2, PR, PI, RRp, HR, NIBP,temperatura krzywa pletyzmograficzna, liczbowo indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość, granice progów alarmowych oraz w wybranych urządzeniach: parametry hemodynamiczne, PVI, SpHb, przenośny systemem akwizycji 12 kanałowego spoczynkowego zapisu EKG | - | Tak/ podać |  |
| 13 | Możliwość pracy w min dwóch trybach: - pomiar punktowy typu spot-check, - monitorowanie ciągłe | - | Tak/ podać |  |
| 14 | Możliwość podłączenia modułu bezprzewodowego pomiaru SpO2 oraz temperatury dla pacjentów izolowanych lub wymagających mobilizacji | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
| 15 | System pomiaru indexu zmienności pletyzmograficznej PVI mierzony czujnikiem saturacji – w min. 1 urządzeniu | - | Tak/ podać |  |
| 16 | Moduł pomiaru hemoglobiny całkowitej SpHb – w min. 1 urządzeniu | - | Tak/podać |  |
| 17 | Modułu monitorowania hemodynamicznego - w min. 1 urządzeniu | - | Tak/podać |  |
| 18 | Pomiar temp. do wyboru przez użytkownika: dotykowo (pod język, pacha, odbyt), bezprzewodowo dotykowo (klatka piersiowa), bezdotykowo i bezprzewodowo z przesyłaniem danych poprzez bluetooth do platformy we wszystkich oferowanych urządzeniach | - | Tak/podać |  |
| 19 | Pomiar ciśnienia u dorosłych w zakresie co najmniej 40 - 260 mmHg (skurczowe) i 20 – 200mmHg (rozkurczowe)z dokładnością ±3 mmHg | - | Tak/ podać |  |
| 20 | Mankiety pomiarowe wielorazowe min. 3 rozmiary/ 1 urządzenie | - | Tak podać / |  |
| 21 | Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o skrajnie niskiej perfuzji już od 0,02 % | - | Tak podać / |  |
| 22 | Szybkie uśrednianie pomiarów z czujnika saturacji od co: 2 sek do co 16 sekund | - | Tak/ podać |  |
| 23 | Parametry z czujnika saturacji wyświetlane na dotykowym ekranie platformy lub panelu transportowym | - | Tak/ podać |  |
| 24 | Minimum 3 zakresy czułości pomiaru SpO2: - dla pacjentów z krytycznymi parametrami, zimnymi lub obrzękniętymi kończynami - dla pacjentów stabilnych - dla pacjentów rzadziej monitorowanych | - | Tak/ podać |  |
| 25 | Regulacja zakresu czasu wyświetlanych trendów na ekranie od 10 min do 96h | - | Tak/podać |  |
| 26 | Podgląd na ekranie definicji każdego mierzonego parametru | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/podać |  |
| 27 | Wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec z pomiarem PVI i RRp na każdy monitor 1 szt. dla pacjentów o wadze >30kg | - | Tak/podać |  |
| 28 | Pasek działań umożliwiający: wybór pacjenta, przesłanie danych pomiarowych do systemu HIS, uruchomienie menadżera sesji pomiarowych z możliwością zapisania wielu sesji o czasie trwania do 96 godzin, zaznaczenie zdarzenia oraz dostęp do konfiguracji urządzenia | - | Tak/podać |  |
| 29 | Możliwość zrzutu zawartości ekranu do pliku .png i przenoszenia zapamiętanych obrazów do komputera za pomocą nośnika USB | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak,/opisać |  |
| 26 | W trybie monitorowania możliwość wyświetlenia informacji w postaci trendów wraz z zakresem parametrów, aktualnymi wartościami numerycznymi, granicami alarmowymi oraz etykietami parametrów | - | Tak/podać |  |
| 27 | Diody LED sygnalizujące stany systemowe i alarmy | - | Tak/ podać |  |
| 28 | Regulowane progi alarmowe NIBP, SpO2 i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. | - | Tak/ podać |  |
| 29 | Automatyczne obliczanie skali wczesnego ostrzegania EWS zgodnie z ustaleniami Royal College of Physicians | - | Tak/ podać |  |
| 30 | Wartości EWS obliczane na podstawie zmierzonych wartości i wprowadzonych danych, a następnie łączone w zagregowaną wartość EWS i wyświetlane na ekranie monitora | - | Tak/ podać |  |
| 31 | Prezentacja na ekranie monitora wartości EWS i wartości cząstkowych przypisanych parametrom branych pod uwagę przy wyliczaniu zsumowanej wartości EWS z zaznaczeniem kolorami stanu ryzyka klinicznego każdego z nich | - | Tak/ podać |  |
| 32 | Możliwość zaimplementowania różnych protokołów EWS: np. NEWS, PEWS oraz opracowanych przez użytkownika- min. 8 różnych protokołów | - | Tak/ podać |  |
| 33 | Obsługa do 14 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | - | Tak/ podać |  |
| 34 | Możliwość dołączenia modułu pomiarowego monitorującego nieinwazyjnie stan mózgu oraz przetwarzania sygnałów EEG u pacjentów będących w stanie znieczulenia lub sedacji | - | Tak/ podać |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy urządzeń m.in. o SpMet, SpCO, ORI | - | Tak/ podać |  |
| 36 | Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS w zakresie minimum: - identyfikacja pacjentów przez komunikaty HL7 ADT - identyfikacja personelu przez integrację z Active Directory lub skan identyfikatora - przesyłania standardowych parametrów do karty pacjenta tj.: ciśnienie, temperatura, saturacja, tętno, ilość oddechów, wzrost, waga, oraz parametry konfigurowalne zależnie od oddziału: poziom bólu, skala świadomości, etap gojenia rany, poziom glikemii, stan odleżyn, bilans płynów, EWS – wskaźnik wczesnego ostrzegania, nawrót włośniczkowy, reakcja ruchowa | - | Tak/ podać |  |
| 37 | Współpraca z posiadaną platformą monitorowania parametrów życiowych | - | Tak/ podać |  |
| System akwizycji 12 kanałowego spoczynkowego zapisu EKG- na wyposażeniu 1 urządzenia |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Android | - | Tak/ podać |  |
| 38 | Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu mobilnym typu tablet z systemem operacyjnym Android | - | Tak/ podać |  |
| 39 | Oprogramowanie przystosowane do współpracy z ekranem dotykowym | - | Tak/ podać |  |
| 40 | Dedykowane przyciski do wprowadzania danych demograficznych, wydruków auto i ręcznych, zmiany przesuwu, wzmocnienia, filtrów, układu krzywych EKG oraz aktywacji/deaktywacji monitora arytmii | - | Tak/ podać |  |
| 41 | Pamięć min. 1000 zapisów EKG | - | Tak/ podać |  |
| 42 | Rejestracja zapisu EKG w trybie: automatycznym (10 sekund), ręcznym, wykrywania arytmii, interwałowym | - | Tak/ podać |  |
| 43 | Możliwość włączenia i/lub deaktywacji sygnału dźwiękowego tętna | - | Tak/ podać |  |
| 44 | Możliwość rejestracji w paśmie częstotliwości 0,05-300 Hz | - | Tak/ podać |  |
| 45 | Możliwość włączenia filtrów dolnoprzepustowych 25, 40, 150 Hz | - | Tak/ podać |  |
| 46 | Wykrywanie zamienionych elektrod | - | Tak/ podać |  |
| 47 | Możliwość wprowadzania danych dodatkowych takich jak: wzrost, waga, ciśnienie skurczowe i rozkurczone, saturacja, stosowane leki, wskazania | - | Tak/ podać |  |
| 48 | Cyfrowe filtry dolnoprzepustowe 25/40 do wyświetlania i wydruku | - | Tak/ podać |  |
| 49 | Możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce laserowej | - | Tak/ podać |  |
| 50 | Zapamiętywanie i wydruk w trybie automatycznym w układach: 15x1, 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 3x5, 3x5+1, 3x5+3 | - | Tak/ podać |  |
| 51 | Możliwość prezentacji i zapamiętywania uśrednionych odprowadzeń EKG | - | Tak/ podać |  |
| 52 | Wydruk w trybie ręcznym w układzie: 3, 6, 12 kanałów; Standard lub Cabrera, Frank | - | Tak/ podać |  |
| 53 | Prędkość wydruku w trybie automatycznym 25, 50 mm/s | - | Tak/ podać |  |
| 54 | Prędkość wydruku w trybie ręcznym 5, 10, 25, 50 mm/s | - | Tak/ podać |  |
| 55 | Regulacja wzmocnienia: 5, 10, 20 mm/mV | - | Tak/ podać |  |
| 56 | Algorytm interpretacji Glasgow 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia | - | Tak/ podać |  |
| 57 | Wykonywanie pomiarów: HR, średni RR, interwał PR, czas QRS, QT, QTc (z formułami Hodgesa, Bezzeta, Fridericia), pomiary osi P, R, T maks. R(V5); (V6) i S(V1), indeks Sokolow-Lyon | - | Tak/ podać |  |
| 58 | Możliwość automatycznego zapamiętywania zapisów EKG w formatach PDF i SCP | - | Tak/ podać |  |
| 59 | Rodzaje wydruków: z i bez siatki, kolorowy, czarno-biały | - | Tak/ podać |  |
| 60 | Rodzaje siatki: pełna (linia ciągła co 5 mm i linia przerywana co 1 mm), półpełna (linia ciągła co 5 mm), brak | - | Tak/ podać |  |
| 61 | Komunikacja USB,LAN, Wi-Fi | - | Tak/ podać |  |
| 62 | Interfejs komunikacyjny DICOM | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. | Tak/ podać |  |
| 63 | Eksport w formatach min. SCP, PDF, XML, GDT | - | Tak/ podać |  |
| 64 | Możliwość modyfikacji nazwy pliku wynikowego w oparciu o dane demograficzne pacjenta | - | Tak/ podać |  |
| 65 | Bezprzewodowy moduł akwizycji 12 odprowadzeniowego zapisu EKG | - | Tak/ podać |  |
| 66 | Komunikacja Bluetooth Low Energy | - | Tak/ podać |  |
| 67 | CMRR > 100 dB TAK | - | Tak/ podać |  |
| 68 | Przetwarzanie A/C min. 24 bit | - | Tak/ podać |  |
| 69 | Próbkowanie sygnału min. 128 000 próbek/sekundę/kanał | - | Tak/ podać |  |
| 70 | Detekcja stymulatora serca o czasie trwania impulsu 0,2-2 ms i zakresie amplitudy impulsu 2-250 mV | - | Tak/ podać |  |
| 71 | Analiza sygnału i zapis z częstotliwością 1000 próbek/sekundę/kanał | - | Tak/ podać |  |
| 72 | Pasmo przenoszenia min. 0,05-300 Hz | - | Tak/ podać |  |
| 73 | Zakres pomiaru rytmu min. 30-300 ud./min. | - | Tak/ podać |  |
| 74 | Moduł z wbudowaną diodą LED sygnalizującą stan urządzenia | - | Tak/ podać |  |
| 75 | Ochrona przed przypadkowym przedostawaniem się wody min. IP40 | - | Tak/ podać |  |
| 76 | Moduł odporny na upadki z wysokości 1m, pod każdym kątem | - | Tak/ podać |  |
| 77 | Waga modułu maks. 90 g z bateriami | - | Tak/ podać |  |
| 78 | Zasilanie modułu z 2 baterii AAA | - | Tak/ podać |  |
| 79 | Żywotność baterii min. 10 godzin lub 500 elektrokardiogramów | - | Tak/ podać |  |
| 80 | Instrukcja obsługi w języku polskim | - | Tak/ podać |  |
| 81 | Szkolenie użytkowników oraz personelu technicznego | - | Tak/ podać |  |
| 82 | Okres gwarancji min 24 miesiące. | - | Tak/ podać |  |
| 83 | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | - | Tak/ podać |  |

(Miejscowość, data i podpis osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym,