## Zestawienie warunków parametrów
MSS-DN-ZPP-26-18/26 Załącznik Nr 2 do SWZ i Umowy - Zestawienie warunków, parametrów granicznych
Zestawienie warunków/parametrów granicznych Defibrylatorów jednojamowych ICD-VR cz I
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Żywotność defibrylatora minimum 9 lat | TAK
2 | Waga max. 82 gr | TAK
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK
4 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
5 | Energia defibrylacji zmagazynowana 40J | TAK
6 | Bezprzewodowa komunikacja | TAK
7 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
8 | Programowalny biegun SVC | TAK
9 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | TAK
10 | 8 wyładowań w jednej interwencji w każdej ze stref | TAK
11 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 20 min. | TAK
12 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
13 | 2 typy dyskryminatorów różnicujących arytmie komorowe i nadkomorowe | TAK
14 | Terapia antyarytmiczna - min. 2 typy | TAK
15 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK
16 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
17 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
18 | Śrubokręty | TAK
19 | Klucz do elektrod | TAK
20 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
21 | Mozliwosc dostarczenia defibrylatora jednojamowego z funkcją detekcji przedsionka z elektrodą | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Defibrylatory dwujamowych ICD-DR cz I
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK
2 | Masa max. 82 g | TAK
3 | Żywotność min. 8 lat | TAK
4 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK
5 | Energia defibrylacji zmagazynowana 40J | TAK
6 | 8 wyładowań w jednej interwencji w każdej ze stref | TAK
7 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Automatyczna ocena żywotności | TAK
9 | Programowalny biegun SVC | TAK
10 | Możliwość dostarczania terapii ATP w strefie VF przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów | TAK
11 | Funkcja promująca własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta | TAK
12 | Rozbudowane IEGM, powyżej - 20 min. | TAK
13 | Funkcje EPS | TAK
14 | Możliwość wyłączenia aktywnej obudowy obwodu wysokoenergetycznego | TAK
15 | 3 typy dyskryminatorów różnicujących arytmie komorowe i nadkomorowe | TAK
16 | Terapia antyarytmiczna, minimum 2 typy | TAK
17 | Możliwość zapamiętywania ostatecznej skutecznej terapii ATP | TAK
20 | Mandryny do elektrod stymulujących krzywe, tzw. „J” – długość i rodzaje do wyboru | TAK
21 | Mandryny do elektrod stymulujących proste – długości i rodzaje do wyboru | TAK
22 | Śrubokręty | TAK
23 | Klucz do elektrod | TAK
24 | Zaślepki do elektrod- do wyboru | TAK
Zestawienie warunków / parametrów granicznych. Defibrylatory z funkcją resynchronizacji – CRTD cz. II
L.P. | Parametry/warunki wymagane | Wartość graniczna | Oferowane parametry | Uwagi
1 | Nazwa i nr katalogowy kardiowertera - defibrylatora | PODAĆ
2 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK
3 | Waga max. 88 g | PODAĆ
4 | Energia defibrylacji 37 J | TAK
5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | TAK
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1 | TAK
7 | Terapia ATP z możliwością programowania dostarczenia terapii z RV lub LV w zależności od warunków klinicznych | TAK
8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK
9 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK
10 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | TAK/NIE
11 | Rodzaj stymulacji | PODAĆ
12 | Algorytmy zapewniające terapię re synchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych | PODAĆ
13 | Algorytm do eliminacji oversensingu załamków T | TAK/NIE
14 | Możliwość zmiany parametrów czułości w kanale komorowym min. 8 programowalnych parametrów | TAK
15 | Różnicowanie częstoskurczu komorowego od AT/AF częstoskurczu zatokowego częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | PODAĆ
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK/NIE
17 | Pomiar trendów : HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | PODAĆ
18 | Terapia ATP przed ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK
19 | Możliwość monitorowania częstoskurcz przedsionkowych | Tak
20 | Niezależne automatyczne wyczuwanie w kanale RA, RV i LV | TAK
21 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
22 | Ilość szoków w jednej interwencji co najmniej 8 w każdej ze stref | TAK
23 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji | TAK
24 | Wszystkie informacje z follow – up zapisywane na twardym dysku w programatorze | TAK
25 | Różne typy elektrod LV z możliwością wyboru z pośród 2 długości, min 2 obszarów stymulacji (61 i 49mm), 2 różne krzywizny umożliwiające fiksację elektrody | TAK
26 | Elektrody Defibrylacyjne o średnicy poniżej 9 F | TAK
27 | Elektrody przedsionkowe długość 45 i 53 cm współpracujące z introducerem 6 F | TAK
28 | Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała | TAK
29 | Możliwość dostarczenia programatora z możliwością automatycznej aktualizacji oprogramowania przez sieć UMTS | TAK
30 | Funkcja automatycznego wykrywania pola magnetycznego w środowisku MRI z automatycznym przełączeniem się trybu pracy urządzenia przed i po badaniu w pracowni rezonansu magnetycznego | TAK