## Aparat
Załącznik nr 2A |  | WYKONAWCA: …....................................
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych
Pakiet 1
| Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Automatyczny system do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2019 po gruntownym przeglądzie | Tak, podać typ, model producent, rok produkcji
2 | Wartość analizatora | podać
3 | Pojemność aparatu min. 40 miejsc inkubacyjno pomiarowych | TAK
4 | Możliwość oznaczania identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości dla bakterii G(-) oraz G(+) w tym Streptococcus. | TAK
5 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania identyfikacji oraz lekowrażliwości bez koniecznosci wykonywania dodatkowych testów poza aparatem.Testy do Identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikalne kody kreskowe naklejone przez producenta | TAK
6 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości rozdzielnie oraz łącznie na jednym module testowym. | TAK
7 | Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium | TAK
8 | Testy do wykonywania analiz muszą być bezpieczne, szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów. | TAK
9 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK
10 | Podawanie wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC oraz S,I,R | TAK
11 | Wynik MIC w oparciu o bezpośrednie rozcieńczenia antybiotyku i generowany niezależnie od wyniku identyfikacji. | TAK
12 | Geometrycznie wzrastające stężenia antybiotyków na poszczególnych modułach testowych - bez omijania stężeń pośrednich - szczegółowe składy dołączyć do oferty. | TAK
13 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRSA, HLAR, ESBL ( fenotypowy test potwierdzający na każdym panelu G(-), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE), oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), MLSB | TAK
14 | Moduł kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem paneli testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badań | TAK
15 | Wbudowane oprogramowanie wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych wymagań EUCAST | TAK
16 | Zamawiający wyspecyfikował zapotrzebowanie na szczepy wzorcowe w pakiecie nr 2. Jeśli Wykonawca wymaga do przeprowadzenia testów qc wg zaleceń producenta innych szczepów wzorcowych, proszę o wycenę wymaganych szczepów w tabeli asortymentowej | TAK
17 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w czasie trwania umowy zgodnie z najnowszymi wymaganiami EUCAST | TAK
18 | Oprogramowanie w jezyku polskim w analizatorze | TAK
19 | Moduły testowe z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK
| Wymagania dodatkowe | Parametr wymagany / potwierdzić / TAK | Parametr oferowany
1 | Deklaracje CE | TAK
2 | Certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 lub 13485 dla wyrobów medycznych. | TAK
3 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej lub pozealające na bezpieczne zmknięcie systemu. | TAK
4 | Wyposażenie dodatkowe jeśli wymagane: densytometr, vortex, pipety + drukarka do wydruku badań + stół pod aparat | TAK
5 | Aparat musi zostać zintegrowany z systemem LIS poprzez system Epicenter który posiada jednostka, koszt integracji ponosi dostawca. Dodatkowym wymogiem jest przeniesienie obecnie wykorzystywanej bazy danych do Epicenter który jednostka otrzymała z WOŚP. | TAK
6 | Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne w języku polskim na czas trwania umowy. | TAK
7 | Wykonawca dostarczy i zainstaluje klimatyzator naścienny do pomieszczenia o kubaturze ok. 65 m3 w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy analizatora i przechowywania materiałów diagnostycznych. Bezpłatny przegląd klimatyzatora minimum 2 razy w roku | TAK
9 | Wykonawca dostarczy pakiet startowy umożliwiający instalacje i wstępną walidacje analizatora, oraz szkolenie personelu. | TAK
10 | Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, dostarczy certyfikaty przeszkolonym i instrukcję w języku polskim. | TAK
11 | Wykonawca przejmie opakowania po analizatorze | TAK
12 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy techniczne analizatora oraz klimatyzatora na czas trwania umowy. | TAK
13 | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w ciągu 48 godzin lub poniesie koszty wykonania badań w innym laboratorium. | TAK
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
| Wymagania dodatkowe | Parametr punktowany / potwierdzić / TAK | Parametr oferowany
1 | Konieczność postawienia aparatów jeden na drugim (aparat do identyfikacji I oceny lekowrażliwości oraz inkubator do posiewów krwi) | TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt.
2 | Możliwość pracy z zawiesiną o stężeniu 0.25 MFa | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
3 | Czas dostawy odczynników (maksymalnie 7 dni roboczych) | 3 dni - 20 pkt. 5 dni - 10 pkt. 7 dni - 0 pkt
…………………………………………………………….
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

## Inkubator
Załącznik nr 2B |  | WYKONAWCA: …....................................
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych
Pakiet 1
L.p. | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany / potwierdzić / TAK | Parametr oferowany
1 | Inkubator do monitorowania posiewu krwi ,aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2019 po gruntownym przeglądzie | TAK, podać,typ,model, producent, rok produkcji
2 | Wartość inkubatora | podać
3 | Deklaracje CE | TAK
4 | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie minimum 80 | TAK
| Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD) | TAK
| Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: | TAK
a. numer stacji,
b.oznaczenie rodzaju podłoża,
c. stan butelki (wynik „+”, wynik „- ”, butelka anonimowa),
d. datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu,
e. długość protokołu inkubacji,
f. datę oraz godzinę zakończenia (w przypadku wyników dodatnich oraz ujemnych),
g. datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system,
5 | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie – minimum co 10 minut. Aparat sygnalizuje butelki ujemne, dodatnie oraz anonimowe butelki dodatnie. | TAK
6 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów kreskowych (dostępna opcja wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym dodatkowe kody | TAK
7 | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 – 5ml). Możliwość zastosowania gotowego (certyfikowanego) suplementu wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych | TAK
8 | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK
9 | Podłoża w butelkach z tworzywa sztucznego w opakowaniach max. 50szt. | TAK
10 | Aparaty muszą zostać zintegrowane z systemem LIS poprzez system Epicenter który posiada jednostka, koszt integracji ponosi wykonawca. | TAK
11 | Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne na czas trwania umowy. | TAK
12 | Wyposażenie dodatkowe jeśli wymagane: UPS, czytnik kodów kreskowych + stół pod aparat i szafka | TAK
13 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim wraz z dostawą aparatu | TAK
14 | Wykonawca przeszkoli personel ZDL, dostarczy certyfikaty przeszkolonym pracownikom. | TAK
15 | Wykonawca zorganizuje 4x w roku szkolenie dla pracowników SSW z zakresu pobierania krwi na posiew | TAK
16 | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy | TAK
17 | Wykonawca przejmie opakowania po inkubatorze | TAK
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………….
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

## Barwiarka
Załącznik nr 2C |  | WYKONAWCA: …....................................
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych
Pakiet 3
L.p. | Parametry graniczne wymagane | Parametr wymagany / potwierdzić / TAK | Parametr oferowany
1 | Aparat do automatycznego barwienia metodą GRAMA, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 ( fabrycznie nowa lub po gruntownym przeglądzie ) | TAK,podać typ, model, producent, rok produkcji
2 | Wartość aparatu | podać
2 | Aparat posiada znak CE IVD | TAK
3 | System zamknęty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami) | TAK
4 | Aparat wyposażony w filtr węglowy. | TAK
5 | Ilośc barwionych preparatów w jednym cyklu: max 10 | TAK
6 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości | TAK
7 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika | TAK
8 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów. | TAK
9 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja niepawidłowości | TAK
10 | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie | TAK
12 | Jako barwnik kontrastowy wymagane stosowanie fuksyny karbolowej | TAK
13 | Zanurzeniowa metoda barwienia | TAK
14 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak koniecznośći zakupu dodatkowych odczynników) | TAK
15 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK
16 | Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, dostarczy certyfikaty przeszkolonym pracownikom. | TAK
17 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy techniczne na czas trwania umowy. | TAK
18 | Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin lub ponoszenie kosztów wykonania badań w innym laboratorium. | TAK
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………………….
elektroniczny podpis osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy