Załącznik nr 5 do SWZ

Łóżko szpitalne - 60 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Łóżko elektryczne z barierkami ciągłymi   –   60 szt.

| LP | Parametr | Parametr wymagany | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak, podać |  |  |
|  | Podstawa łóżka ramiona wznoszące podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | Tak, podać |  |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita nie więcej niż 2200mm - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 | Tak |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | Tak |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) | Tak, podać | Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 550 mm – 10 pkt, mniej 0 pkt |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na minimum pilocie pacjenta, za pomocą jednego zaprogramowanego przycisku z czytelnym piktogramem. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów rozpoczynając od podniesienia segmentu podudzia, co pozwala uniknąć zsuwania się pacjenta, następnie podnoszony jest segment pleców i przechył anty-trendelenburga. | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową, egzaminacyjną. Posiada optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | Tak, podać |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym lub pomarańczowy. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | Tak, podać |  |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. Wypełnienia leża wyposażone w otwory do montażu pasów unieruchamiających. | Tak |  |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Tak |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 20cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane, aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża barierki zintegrowane ze szczytem łóżka. Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. | Tak, podać | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Barierki w dolnej części wyposażone w uchwyty do montażu dodatkowego wyposażenia np. worki urologiczne. | Tak, podać | Uchwyty przesuwne pod barierką min. 3 szt. na jedną stronę łóżka TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, niewystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | Tak, podać |  |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. | Tak |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża. | Tak, podać | TAK PODAĆ Elastyczne tworzywowe uchwyty dopasowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak, podać |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 260 kg Sygnalizacja dźwiękowa informująca o przeciążeniu łóżka. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. | Tak, podać |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: • Wysięgnik z uchwytem ręki wraz z haczykami na płyny infuzyjne – do każdego łóżka • Uchwyt uniwersalny na worki – do każdego łóżka • Uzupełnienie przedłużenia leża wraz z materacem – 2 kpl Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary materaca dopasowane do rozmiaru leża. Gęstość objętościowa: min. 50/40 kg/m³ .Wytrzymałość na ściskanie: 5,0kPa – krawędzie /podstawa 4,0 kPa, warstwa górna wiskoelastyczna- min. 40N. Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie zgodnie z ATCC 6538/9642. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia – do każdego łóżka | Tak, podać |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oraz wskaże link do materiałów w formie elektronicznej z oferowanym wyrobem (np. strona internetowa producenta). | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | Tak, podać |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone

w kolumnie „parametr oferowany”.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Materac przeciwodleżynowy - 60 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe wyposażone w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta , dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów –   60 szt.

| LP | Parametr | Parametr wymagany | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym wspólną deklarację zgodności dla oferowanej pompy i materaca –dołączyć do oferty oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca-dołączyć do oferty. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | Tak, podać |  |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |  |
|  | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora. Trzy komory w sekcji głowy pozostają statyczne. | Tak |  |  |
|  | Tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach, stałego niskiego ciśnienia, maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 20 minutach. Każdy z trybów oznaczony osobną diodą oraz piktogramem. | Tak, podać |  |  |
|  | Materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut. | Tak |  |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie powietrznym podłączanym do pompy). Nie dopuszcza się uruchamiania tej funkcji na więcej sposobów. | Tak |  |  |
|  | Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | Tak |  |  |
|  | Materac zbudowany z 22-24 komór: 16-18 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | Tak, podać |  |  |
|  | System rotacji/przechyłów bocznych połączony na stałe z materacem, bez możliwości intencjonalnego ani przypadkowego rozłączenia. | Tak |  |  |
|  | Poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | Tak |  |  |
|  | Pompa o wymiarach nie większych niż 33 x 22 x 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. | Tak, podać |  |  |
|  | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 19cm (± 1cm). Wysokość komór 13cm (±1cm) | Tak, podać |  |  |
|  | Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). Podłączenia komór do przewodu powietrznego zlokalizowane w spodniej części komór w celu uniknięcia przypadkowego rozłączenia. Nie dopuszcza się podłączeń przewodu powietrznego znajdujących się z bocznej strony komory. | Tak |  |  |
|  | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta umieszczonym pod warstwą komór zapewniającym odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. | Tak |  |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | Tak |  |  |
|  | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | Tak |  |  |
|  | Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza). | Tak |  |  |
|  | Pompa z jednym wyświetlaczem LED. Na wyświetlaczu informacja o ustawionym czasie cyklu pracy oraz przyczynie niewłaściwej pracy lub awarii. | Tak |  |  |
|  | Materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka) zbudowany z górnej warstwy komór powietrznych oraz spodniej warstwy piankowej, z możliwością przekształcenia w jednowarstwowy (kładziony na spodni materac szpitalny) poprzez usunięcie warstwy pianki ze zintegrowanej kieszeni. | Tak | . |  |
|  | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR | Tak |  |  |
|  | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 200kg. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz. – tryb transportowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |  |
|  | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. Zabezpieczenie przed przypadkowym odłączeniem przewodu elektrycznego w postaci klapki wbudowanej w pompę. | Tak |  |  |
|  | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | Tak |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone

w kolumnie „parametr oferowany”.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy:

………………………

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - 60 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym –   60 szt.

| LP | Parametr | Parametr wymagany | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. | Tak, podać |  |  |
|  | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | Tak |  |  |
|  | Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. | Tak | Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony – TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm (± 20mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | Tak |  |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | Tak |  |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | Tak |  |  |
|  | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | Tak |  |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. | Tak, podać |  |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | Tak |  |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | Tak |  |  |
|  | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. | Tak, podać |  |  |
|  | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |  |
|  | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak, podać |  |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oraz wskaże link do materiałów w formie elektronicznej z oferowanym wyrobem (np. strona internetowa producenta). | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | Tak |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone

w kolumnie „parametr oferowany”.  Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Podpis Wykonawcy:

………………………