Załącznik nr 5 do SWZ

System do monitorowania chorych w OINK z centralą i monitorami

Dane podstawowe: Kardiomonitor z modułem transportowym, pomiarem PiCCO

i kapnografii - 14 szt.

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor z modułem transportowym, pomiarem PiCCO i kapnografii - 14 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne | Wymogi graniczne TAK/NIE | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak |  |  |
| 3 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak |  |  |
| 4 | Monitor zapewnia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów | Tak |  |  |
| 5 | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | Tak |  |  |
| 6 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak |  |  |
| 7 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |  |
| 9 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | Tak |  |  |
| 10 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak |  |  |
| 11 | Zasilanie | Tak |  |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |  |
| 13 | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
| 14 | Praca w sieci centralnego monitorowania | Tak |  |  |
| 15 | Monitor gotowy do pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Sieć teleinformatyczna zapewniona przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 16 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | Tak |  |  |
| 17 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak |  |  |
| 18 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak |  |  |
| 19 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | Tak |  |  |
| 20 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak |  |  |
| 21 | Sposób montażu | Tak |  |  |
| 22 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy , zapewniający min. obrót i wspomaganą gazowo regulację wysokości, wyposażony w haki na akcesoria. Uchwyt certyfikowany jako wyrób medyczny. | Tak |  |  |
| 23 | Monitor stacjonarny - 14 szt. | Tak |  |  |
| 24 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | Tak |  |  |
| 25 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | Tak |  |  |
| 26 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak |  |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |  |
| 28 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Tak |  |  |
| 29 | Moduł transportowy -14 szt. | Tak |  |  |
| 30 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | Tak |  |  |
| 31 | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. | Tak/Nie | co najmniej 7” - 12,00pkt poniżej 7” - 0,00 pkt |  |
| 31a | Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | Tak |  |  |
| 32 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |
| 33 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | Tak |  |  |
| 34 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | Tak |  |  |
| 35 | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | Tak |  |  |
| 36 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak |  |  |
| 37 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | Tak |  |  |
| 38 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | Tak |  |  |
| 39 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | Tak |  |  |
| 40 | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | Tak |  |  |
| 41 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | Tak |  |  |
| 42 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar 2 dodatkowych kanałów IBP oraz CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | Tak |  |  |
| 43 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak |  |  |
| 44 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak/Nie | Tak – 7,00 pkt Nie – 0,00 pkt |  |
| 45 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | Tak/Nie | Tak – 7,00 pkt Nie – 0,00 pkt |  |
| 46 | Monitorowane parametry | Tak |  |  |
| 47 | EKG | Tak |  |  |
| 48 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak |  |  |
| 49 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak |  |  |
| 50 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | Tak |  |  |
| 51 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
| 52 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak |  |  |
| 53 | Oferowane monitory zapewniają analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z pomiarami i interpretacją oraz możliwością wydruku raportu z analizy na drukarce sieciowej. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |  |
| 54 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, uwzględnia kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz występowanie bólu w klatce piersiowej, wyposażona w narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI oraz ACS), umożliwia eksport pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością wyświetlania historycznych raportów z analizy na ekranie kardiomonitora oraz raportów z seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | Tak |  |  |
| 55 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. Dodatkowo na całą instalację 1 komplet przewodów do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |  |
| 56 | Analiza arytmii | Tak |  |  |
| 57 | Wieloodprowadzeniowa naliza arytmii | Tak |  |  |
| 58 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu detekcji rzeczywistych zaburzeń i minimalizowania wystąpień fałszywych alarmów arytmii | Tak |  |  |
| 59 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym SVTachy i AFib. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | Tak |  |  |
| 60 | Analiza ST | Tak |  |  |
| 61 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak |  |  |
| 62 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | Tak |  |  |
| 63 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak |  |  |
| 64 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | Tak |  |  |
| 65 | Oddech | Tak |  |  |
| 66 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak |  |  |
| 67 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak |  |  |
| 68 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. Wybór co najmniej pomiędzy odprowadzeniami I i II. | Tak |  |  |
| 69 | Saturacja (SpO2) | Tak |  |  |
| 70 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Tak |  |  |
| 71 | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak |  |  |
| 72 | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | Tak |  |  |
| 73 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Tak |  |  |
| 74 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |
| 75 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak |  |  |
| 76 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak |  |  |
| 77 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Tak |  |  |
| 78 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |  |
| 79 | Pomiar metodą oscylometryczną | Tak |  |  |
| 80 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, schodkową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez antycypowanie wyniku pomiaru i odpowiednie, automatyczne dostosowanie wstępnego ciśnienia pompowania mankietu do ostatnio zmierzonych wartości ciśnienia | Tak |  |  |
| 81 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak |  |  |
| 82 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak |  |  |
| 83 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak |  |  |
| 84 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak |  |  |
| 85 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | Tak/Nie | Tak – 7,00 pkt Nie – 0,00 pkt |  |
| 86 | Temperatura | Tak |  |  |
| 87 | Pomiar temperatury w min. 2 kanałach z możliwością rozbudowy przynajmniej o kolejne 2 kanały. | Tak |  |  |
| 88 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: dwóch zmierzonych (T1, T2) oraz ich różnicy (delta T). | Tak |  |  |
| 89 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | Tak |  |  |
| 90 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnike temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci. | Tak |  |  |
| 91 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Tak |  |  |
| 92 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | Tak |  |  |
| 93 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 20 do 320 mmHg | Tak |  |  |
| 94 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak |  |  |
| 95 | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | Tak |  |  |
| 96 | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak |  |  |
| 97 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak |  |  |
| 98 | Pomiar kapnografii (CO2) | Tak |  |  |
| 99 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie | Tak |  |  |
| 100 | W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | Tak |  |  |
| 101 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (PiCCO) - 4 szt. na całą instalację | Tak |  |  |
| 102 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej | Tak |  |  |
| 103 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, podłączonego do kardiomonitora, zapewniającego prezentację wyników pomiarów na ekranie monitora i zapisywanie ich w pamięci trendów monitora | Tak |  |  |
| 104 | Prezentacja danych na ekranie głównym w formie graficznej, z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | Tak |  |  |
| 105 | W komplecie do każdego modułu lub urządzenia zewnętrznego: komplet akcesoriów wielorazowych do podłączenia jednorazowych zestawów pomiarowych. Dodatkowo - w przypadku urządzenia zewnętrznego - podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria lub uchwyt do kolumny medycznej | Tak |  |  |
| 106 | Możliwości rozbudowy | Tak |  |  |
| 107 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |
| 108 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym z możliwością zmiany metody pomiarowej na inną w trakcie użytkowania. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | Tak |  |  |
| 109 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG oraz elektromiografii mięśni twarzy. Prezentacja krzywej EEG oraz wartości liczbowych parametrów min. SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |
| 110 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany bezpośrednio przez kardiomonitor, z wykorzystaniem czujnika saturacji - nie wymaga stosowania jednorazowych materiałów zużywalnych. Prezentacja wyników pomiaru na ekranie głównym, w formie graficznej, na jednym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatiwający anestezjologowi ocenę prowadzonego znieczulenia. | Tak |  |  |
| 111 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar oksymetrii regionalnej (rSO2). Pomiar realizowany z metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Pomiar od 2 do 4 kanałów, w celu monitorowania oksymetrii mózgowej i somatycznej. Możliwość równoległego monitorowania oksymetrii mózgowej oraz głębokości uśpienia. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak |  |  |
| 112 | Alarmy | Tak |  |  |
| 113 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak |  |  |
| 114 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak |  |  |
| 115 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |  |
| 116 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Tak |  |  |
| 117 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | Tak |  |  |
| 118 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | Tak |  |  |
| 119 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak |  |  |
| 120 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | Tak |  |  |
| 121 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | Tak/Nie | Tak – 7,00 pkt Nie – 0,00 pkt |  |
| 122 | Trendy | Tak |  |  |
| 123 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | Tak |  |  |
| 124 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Tak |  |  |
| 125 | Inne | Tak |  |  |
| 126 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Tak |  |  |
| 127 | Kalkulator dawek leków | Tak |  |  |
| 128 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | Tak |  |  |

Dane podstawowe: Aparat EKG – 4 szt.

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG – 4 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne | Wymogi graniczne TAK/NIE | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Tak |  |  |
| 2 | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
| 3 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB | Tak |  |  |
| 4 | 24 bitowa akwizycja sygnału EKG | Tak |  |  |
| 5 | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300Hz | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual | Tak |  |  |
| 7 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak |  |  |
| 8 | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak |  |  |
| 9 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak |  |  |
| 10 | Pomiar akcji serca w zakresie 30 – 300/min | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych lub z wykorzystaniem zasobu sieciowego | Tak |  |  |
| 12 | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak |  |  |
| 13 | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach; | Tak |  |  |
| 14 | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak |  |  |
| 15 | Próbkowanie stymulatora serca 75 000 Hz | Tak |  |  |
| 16 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150 Hz | Tak |  |  |
| 17 | Korekcja QT wedle: Bazett, Framingham, Fridericia | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość włączenia/wyłączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak |  |  |
| 19 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeń: • Standard • Cabrera • inne, własne użytkownika | Tak |  |  |
| 20 | Drukarka | Tak |  |  |
| 21 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak |  |  |
| 23 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak |  |  |
| 24 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak |  |  |
| 25 | Ekran | Tak |  |  |
| 26 | Urządzenie wyposażone w kolorowy dotykowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak |  |  |
| 27 | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 10.1”, podświetlenie LED, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 1280 x 800); | Tak |  |  |
| 28 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak |  |  |
| 29 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak |  |  |
| 30 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie (3 stopniowa) | Tak |  |  |
| 31 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak |  |  |
| 32 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak |  |  |
| 33 | Wyposażenie | Tak |  |  |
| 34 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Akumulator zapewniający 170 jednostronicowych zapisów spoczynkowego EKG lub 6 godzin (typowo) ciągłego monitorowania bez drukowania | Tak |  |  |
| 35 | Pamięć 1000 pomiarów | Tak |  |  |
| 36 | Aparat wyposażony w opcję Rytmu cyfrowego dającą możliwość zapisu do pamięci aparatu do 5 min rytmu sygnału EKG. | Tak |  |  |
| 37 | Aparat wyposażony w opcję Full Disclosure w celu oceny arytmii | Tak |  |  |
| 38 | Aparat wyposażony w opcję obsługi zleceń i pobierania danych pacjenta | Tak |  |  |
| 39 | Aparat wyposażony w opcję wartości krytycznych umożliwiającą powiadomienia operatora podczas akwizycji zapisu o wykryciu wartości krytycznych, min.: Wysoki / Niski HR, STEMI, Niedokrwienie, Blok AV, wydłużony QTc | Tak |  |  |
| 40 | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku; | Tak |  |  |
| 41 | Export danych poprzez SFTP oraz folder współdzielony do formatu PDF | Tak |  |  |
| 42 | Łatwy dostęp i wymiana akumulatora bez potrzeby używania narzędzi | Tak |  |  |
| 43 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak |  |  |
| 44 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) – max. 7,0 kg | Tak |  |  |
| 45 | Wymiary urządzenia zamykające się w bryle o rozmiarach 220 mm x 330 mm x 405 mm | Tak |  |  |
| 46 | Urządzenie wyposażone w port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury lub czytnika kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 47 | Możliwość obsługi czytników kodów kreskowych. Na wyposażeniu czytnik kodów kreskowych przeznaczony do zastosowania w środowisku medycznym; | Tak |  |  |
| 48 | Współpraca i export badań do nośników USB typu PenDrive | Tak |  |  |
| 49 | Interfejs komunikacyjny LAN | Tak |  |  |
| 50 | Wbudowana opcja WiFi Obsługa Interfejsów WLAN 802.11a/b/g/n | Tak |  |  |
| 51 | Protokoły uwierzytelniania połączenia WiFi: WEP/ WPA/ WPA2 | Tak |  |  |
| 52 | Metody uwierzytelniania: PSK / Enterprise / PEAP-MSCHAPV2 / PEAP-GTC / EAP – TLS / TTLS-MSCHAPV2 / TTLS-GTC | Tak |  |  |
| 53 | Możliwość konfigurowania adresacji IP ręczej lub poprzez DHCP | Tak |  |  |
| 54 | Wbudowana obsługa LDAP | Tak |  |  |
| 55 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |  |
| 56 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria oraz uchwyt na czytnik kodów kreskowych; | Tak |  |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o: opcje automatycznego EKG z automatycznym wybraniem najlepszego fragmentu do pamięci i analizy; zaawansowana analiza ostrego zespołu wieńcowego; obsługę wydruku badania na zewnętrznej drukarce sieciowej LAN/WiFi, | Tak |  |  |
| 58 | Integracja z systemem HIS | Tak |  |  |
| 59 | Aparat zintegrowany z systemem HIS Zamawiającego w zakresie dwustronnej komunikacji z wykorzystaniem protokołu HL7 | Tak |  |  |
| 60 | Możliwość pobrania na aparat Zlecenia na badanie EKG z systemu HIS po zeskanowaniu identyfikatora pacjenta (opaski) | Tak |  |  |
| 61 | Obsługa ADT Query z wykorzystaniem identyfikatora pacjenta (odczyt opaski) | Tak |  |  |
| 62 | W ramach integracji odesłanie wyniku badania na podstawie zlecenia lub zapytania ADT Query do systemu HIS | Tak |  |  |
| 63 | Wynik badania odsyłany do systemu HIS zawierający plik PDF z wszystkimi zarejestrowanymi krzywymi EKG. Plik PDF zapisywany w systemie HIS. | Tak |  |  |
| 64 | Komunikacja pomiędzy aparatem, a systemem HIS realizowana z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania serwerowego. Pośredniczące oprogramowanie serwerowe instalowane w środowisku wirtualnym opartym na architekturze systemu Windows Server zapewnionym przez Zamawiającego. | Tak |  |  |

Dane podstawowe: Stanowisko Centralnego Monitorowania Pacjenta – 2 szt.

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Stanowisko Centralnego Monitorowania Pacjenta – 2 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne | Wymogi graniczne TAK/NIE | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Tak |  |  |
| 2 | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem klasy medycznej | Tak |  |  |
| 3 | Komputer typu All-in-One klasy medycznej, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy | Tak |  |  |
| 4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | Tak |  |  |
| 5 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 2 ekrany | Tak |  |  |
| 6 | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, dotykowe, panoramiczne, o przekątnej min. 21", certyfikowane jako wyroby medyczne. Rozdzielczość przynajmniej 1680x1050 pikseli | Tak |  |  |
| 7 | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekrany dotykowe. | Tak |  |  |
| 8 | Opis funkcjonalny | Tak |  |  |
| 9 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd do 16 kardiomonitorów | Tak |  |  |
| 10 | Stanowisko centralnego monitorowania kompatybilne z kardiomonitorami CARESCAPE firmy GE | Tak |  |  |
| 11 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | Tak |  |  |
| 12 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | Tak |  |  |
| 13 | Podgląd wybranego pacjenta realizowany na całym ekranie jednego z ekranów centrali | Tak |  |  |
| 14 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | Tak |  |  |
| 15 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 144 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak |  |  |
| 16 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak |  |  |
| 17 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 2000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |
| 18 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |  |
| 19 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak |  |  |
| 20 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |  |
| 21 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak |  |  |
| 22 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. | Tak |  |  |
| 23 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak |  |  |
| 24 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. | Tak |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymogi graniczne” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone

w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy, w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymogi graniczne TAK/NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparatem.

Podpis Wykonawcy:

………………………