Platforma hemodynamiczna

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforma hemodynamiczna Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 r. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Platforma hemodynamiczna do pomiarów parametrów hemodynamicznych oraz satuarcji tkankowej. | TAK |  |
| a) | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego. | TAK |  |
| b) | Ocena hemodynamiczna za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę Volume Clamp (zacisku objętościowego). Zrekonstruowanie krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. Mankiety na palec wyposażone w czujnik pletyzmograficzny w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu. | TAK |  |
| c) | Nieinwazyjny, ciągły pomiar saturacji tkankowej za pomocą emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) przy wykorzystaniu analizy tkankowej opartej na min. 5 długościach fal. Elektrody zapewniają głębokość penetracji światła powyżej 2 cm. | TAK podać |  |
| d) | Mózgowy wskaźnik adaptacyjny (CAI) - związek między średnim ciśnieniem tętniczym (MAP) a bezwzględnym poziomem nasycenia krwi tlenem (StO2) | TAK |  |
|  | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - rzut serca indeksowany (CI) - objętość wyrzutowa (SV); - indeks objętości wyrzutowej (SVI) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) - częstość tętna (PR) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - Saturacja tkankowa (StO2) - zmienność ciśnienia tętna (PPV) - wskaźnik ryzyka wystapienia hipotensji HPI aktualizowany z częstotliwością co min. 20 sekund - dynamiczna elastancja naczyń (Eadyn) aktualizowany z częstotliwością co min. 20 sekund - wskaźnik obwodowy kurczliwość lewej komory (dp/dt) aktualizowany z częstotliwością co min. 20 sekund - całkowita hemoglobina we krwi (tHb | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - ekran trendu graficznego umożliwiający równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie grafcznej - ekran trendu tabelarycznego umożliwiający równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej - ekran stanu fzjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym - ekran kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe - ekran ustalania pozycji celu - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 15 cali i rozdzielczości min. 1920 x1080 | TAK podać |  |
|  | Wejścia/wyjścia transmisyjne: min. RS232, RJ-45, HDMI, EKG | TAK podać |  |
|  | Możliwość transferu danych przez porty USB w postaci pliku Excel lub JPG | TAK podać |  |
|  | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga aparatu nie więcej niż 10 kg | TAK podać |  |
|  | Statyw do zamontowania monitora. | TAK |  |
|  | Zalecana przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych | TAK podać |  |
|  | Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych | TAK podać |  |
|  | Elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania przeglądu okresowego | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - instrukcja obsługi

Proponowany termin dostawy max 30 dni

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam , że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia  udzielam ...............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru  
( min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia  a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski  nie dłuższy niż 7 dni roboczych

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji max 7 dni roboczych

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.  Wszystkie czynności (w tym wymiana zalecanych przez producenta zużytych elementów) związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych i materiałów zużywalnych min. 5 lat od daty zakończenia produkcji.

- Oświadczam , że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim ( w formie elektronicznej lub papierowej ) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi i zasad bezpiecznego użytkowania przedmiotu zamówienia
 Szkolenie odbędzie się przy uruchomieniu aparatu.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności UE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.