ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Bielański

im. ks. J. Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

SPECYFIKACJA

###### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp.

na:

dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego                 oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

ZP- 50/2026

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 216 000 euro dla dostaw

………………….…………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, kwiecień 2026

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Numer tel.: (0-22) 569-02-47

godziny urzędowania od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku

Konto bankowe: Polski Bank PKO S.A.:  37 1240 6074 1111 0010 6073 3378

NIP: 118-14-17-683     Regon: 012298697

Adres poczty elektronicznej:  iwona.jasinska@bielanski.med.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem                      o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                                 z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.:

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

- Tryb udzielenia zamówienia

    - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, ustawą Pzp lub Pzp., w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych określonych w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EO z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 14, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2014/24/UE”.

    - Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego.

    - Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                                 na podstawie art. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do dostaw.

    - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp).

    - Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

    - W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy.

    - Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP-50/2026. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

    - Zakup współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”, zwanego dalej „KPO”.

    - W celu realizacji działań weryfikacyjno-kontrolnych w zakresie realizacji wskaźników osiągnięcia celu projektu, w ramach którego nabywany jest przedmiot zamówienia, wykorzystywany jest system Arachne i system SKANER. Systemy są wykorzystywane na każdym etapie realizacji Przedsięwzięcia, w tym weryfikacji i kontroli wykonania wskaźników oraz weryfikacji wydatków. W związku z tym, w ramach Przedsięwzięcia systemy te mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to pełną zgodę, zrzekając się do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do jakiegokolwiek podmiotu,                    a w szczególności Zamawiającego i Instytucji systemu wdrażania KPO.

    - Z uwagi na ciążące na Zamawiającym, jako Beneficjencie środków z KPO obowiązki w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i kontroli, Wykonawca przystępując do postępowania przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w trakcie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu w okresie trwałości projektu (zakłada się, że termin zakończenia okresu trwałości to 2031 rok) dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z przedmiotem zawartej umowy oraz ułatwienia i/lub umożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez instytucje systemu wdrażania KPO w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, o ile będzie to możliwe.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego realizowana w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych”

- Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33192000-2  Meble medyczne                                                                                                                                                                33192130-2  Łóżka z silnikiem                                                                                                                         33182100-0  Defibrylatory                                                                                                                                                                                                                                                           33100000-1  Urządzenia medyczne                                                                                                                   33194110-0  Pompy infuzyjne                                                                                                                         33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne                                                                                            30232100-5  Drukarki i plotery

39711130-9  Chłodziarki                                                                                                                            33112200-0  Aparaty ultrasonograficzne

- Zamówienie obejmuje 28  pakietów (części). Zamawiający nie określa liczby części zamówienia,                     na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę pakietów (części), na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość pakietów (części).

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie  przewiduje odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej i złożenie oferty nie wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.                W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SWZ.

- W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa                 w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania                                       w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia będą się odbywały                         w walucie polskiej, tj. w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych składanych wraz z ofertą

- Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego                                  w Załączniku nr 3 do SWZ  wykonawca składa następujące przedmiotowe środki dowodowe

- dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi tj. dokument dopuszczający do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002                                    i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG                                i 93/42/EWG, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia                       5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.                     o wyrobach medycznych bądź przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych z uwzględnieniem właściwych przepisów przejściowych;

- dla asortymentu podlegającego pod inne przepisy niż wskazane w lit. a) – deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi;

- oświadczenie wykonawcy (oparte na obiektywnych dowodach, tj. pochodzących od producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora: kartach katalogowych, instrukcjach, deklaracjach zgodności, opisach technicznych producenta; ewentualnie linkach/numerach stron), że zaoferowany sprzęt w pełni odpowiada wymaganiom określonym w SWZ;

- formularz specyfikacji technicznej. Wykonawca wypełnia i załącza do oferty odpowiednią tabelę dotyczącą zaoferowanego produktu zamieszczoną w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie wykonawcy, producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora zawierające odniesienie do poszczególnych podkryteriów określonych w kryterium oceny ofert ”aspekty środowiskowe” (zielone zamówienia i zasada DNSH "Do No Significant Harm" (Nie Czyń Znaczącej Szkody) – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do formularza oferty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia                                              w wyznaczonym terminie (art.107 ust. 2 ustawy Pzp), z zastrzeżeniem pkt 4.

- Wezwanie, o którym mowa w pkt 3, nie ma zastosowania do tych elementów dokumentów składanych wraz z ofertą, które służą ocenie oferty w ramach kryteriów oceny ofert, to jest do deklarowanego „okresu gwarancji” oraz do oświadczenia dotyczącego kryterium „aspekty środowiskowe”. W pozostałym zakresie dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami mogą podlegać złożeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu zgodnie z ustawą.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do

dnia 24.06.2026 r.

Termin graniczny wynika z harmonogramu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z KPO.

- Podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                  na podstawie:

- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 oraz 7 ustawy Pzp. oraz

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

- Informacje o podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych                         i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace                         na portalu https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego/Deklaracja dostępności.

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu Marketplanet OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy                                do złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: iwona.jasinska@bielanski.med.pl. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi: 20 MB.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: iwona.jasinska@bielanski.med.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                                       o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- Informacje o sposobie komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SWZ

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) udostępniona jest na stronie internetowej: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Stosowanie do art. 284 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego                                    z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek                    o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, licząc, zgodnie z zapisami art. 283 ustawy Pzp, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Szczegółowe wytyczne dotyczące składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zawierają „Instrukcje użytkowników”, zamieszczone na stronie internetowej:

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

- Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy Pzp - w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z treścią wyjaśnień zamieszczanych na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

- W przypadku gdy zmiany treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art.286 ust.3 ustawy Pzp).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:

Iwona Jasińska - e-mail: iwona.jasinska@bielanski.med.pl

- Informacje oraz wszelką korespondencję należy przekazywać w sposób określony w pkt X SWZ.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.05.2026 r.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Na ofertę składa się:

- Formularz systemowy wypełniany przez wykonawcę na Platformie Zakupowej Marketplanet OnePlace

- Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ

- Formularz specyfikacji cenowej stanowiący Załącznik Nr 1 do Formularza oferty

Brak dokumentów wskazanych w lit. b) i c) lub podpisanie ich niezgodnie z pkt 4 lub brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (formularz oferty wraz formularzem specyfikacji cenowej) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub                       w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną                    w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem:

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r „ o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  oraz przesłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Podpis zaufany - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

- Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie złożonej oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zostało opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, dostępnej pod adresem

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z  2017 r., poz. 2247), w szczególności: pdf, .docx, .rtf, .xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików zawierających skompresowane dane: .rar, .zip, .7z.

- Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.

- Wraz z ofertą Wykonawca składa:

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik nr 2 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie                    o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy w Wykonawców.

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodnie z pkt 15-17,                                   w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio                                              z właściwego rejestru.

Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

W celu potwierdzenia umocowania Zamawiający żąda załączenia odpisu lub informacji                            z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale V SWZ.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1 lub jest ono niekompletne, lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

- Oferta wykonawcy, który nie złoży lub nie uzupełni oświadczenia, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy Pzp.

- Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje                      w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku                   z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanym dalej „rozporządzeniem ws środków komunikacji elektronicznej”: W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca,                    w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Do Oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, zgodny                  z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, lub pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami § 7 rozporządzeniem ws środków komunikacji elektronicznej, przepisów Kodeksu cywilnego, postanowieniami ustawy Pzp oraz SWZ.

- Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej:  W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 2 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej:                                 W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej: Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa                  w § 6 ust. 2, dokonuje w przypadku: 1) dokumentów potwierdzających umocowanie                            do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 2) może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 14 oraz w innych postanowieniach SWZ, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- W myśl  §  7 ust. 1 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej                               i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,                     o którym mowa w pkt. 17, dokonuje w przypadku pełnomocnictwa: 1) mocodawca, lub 2) notariusz.

- Zgodnie z §  8 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej, w przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne                 z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporządzenia                                       ws środków komunikacji elektronicznej).

- Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt 20, zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy albo uczestnika konkursu, potwierdzający zgodność wydruku                        z treścią dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporządzenia ws środków komunikacji elektronicznej).

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:                                 1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,                        a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 3) umożliwiają prezentację treści                       w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

- Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

- Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w sposób wskazanym w SWZ.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postaci elektronicznej w następujący sposób:

- Wykonawca składa Ofertę poprzez:

- dodanie w zakładce „OFERTY": Formularza Oferty wraz z formularzem specyfikacji cenowej (Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1 do formularza oferty), oraz dokumentów wymaganych w niniejszym SWZ, - podpisanych przez osoby umocowane. Czynności określone w niniejszym ustępie realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.

- Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

- Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” - niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".

- Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”

- O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".

- Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”

- Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „wycofaj ofertę”.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2026 r.                              do godziny: 11:00.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. Oferta złożona po terminie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2026 r. o godzinie: 11:30.

- Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona na formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik nr 1 do Formularza Oferty).

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym warunki i obowiązki umowne.

Cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmiany tego wynagrodzenia przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa oraz przewidzianych w projektowanych postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Cena brutto oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę, w oparciu o ceny jednostkowe netto                                przedstawione w formularzu specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do Formularza Oferty), zgodnie                              z zasadą: ilość x cena jedn. netto = wartość netto + VAT = wartość brutto.

- Wyliczona, zgodnie z pkt 3, cena oferty brutto podana zostaje przez Wykonawcę                                   na platformie  https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wykonawca wpisuje jedynie wartość brutto oferty.

- Wykonawca poda w Formularzu specyfikacji cenowej stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

- Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy wyliczeniu ceny oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa                                w niniejszej SWZ, Wykonawca powinien w cenie oferty ująć wszelkie koszty związane                                   z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów stosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w art. 225 ust. ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                                        u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1

pkt).

- cena  -  80 %

- okres gwarancji  -  10%

- aspekty środowiskowe  -  10 %

- W kryterium „cena” ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferty brutto

liczba punktów oferty ocenianej =   cena oferty ocenianej brutto    x  100   x  80%

Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się                                 na przedmiot zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3                      do SWZ), poprzez podanie parametrów produktu. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są  precyzyjne. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

- W kryterium „okres gwarancji” wyrażonym w miesiącach, ocena ofert, niepodlegających odrzuceniu, zostanie dokonana wg następującej reguły:

• za zadeklarowanie okresu gwarancji - 24 miesiące - 0 pkt;

• za zadeklarowanie okresu gwarancji - 36 miesięcy -  10 pkt;

Ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany w formularzu specyfikacji technicznej okresu gwarancji.

- W kryterium ”aspekty środowiskowe” punkty zostaną przyznane wg następujących podkryteriów:

- Recykling sprzętu

- oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% - 5 pkt

- oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt

- Recykling opakowania

- opakowanie sprzętu nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% - 5 pkt

- opakowanie sprzętu nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt

- Wyposażenie w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, eco itp.)

- TAK – 5 pkt

- NIE – 0 pkt

- Dostępność serwisu, części zamiennych, oprogramowania itp. (wyrażona w latach)

- przez okres 7 lat włącznie – 0 pkt

- przez okres ≥ 8 lat – 5 pkt

- Stosowanie zasady gospodarki cyrkularnej przy produkcji sprzętu

- TAK – 5 pkt

- NIE – 0 pkt

optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty               i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki  o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, wszelkich produktów i materiałów.

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w rozdziale V pkt 1  lit. e) SWZ.

W przypadku braku odniesienia w oświadczeniu do któregokolwiek z podkryteriów Zamawiający przyzna za dane podkryterium 0 pkt.

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowego oświadczenia Zamawiający przyzna                 0 pkt w kryterium ”aspekty środowiskowe”.

Oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w podkryteriach (25) otrzyma w kryterium             10 pkt.

Pozostałe oferty proporcjonalnie tj.:

- za uzyskane 5 pkt w podkryteriach - Zamawiający przyzna 2 punkty

- za uzyskane 10 pkt w podkryteriach - Zamawiający przyzna 4 punkty

- za uzyskane 15 pkt w podkryteriach - Zamawiający przyzna 6 punktów

- za uzyskane 20 pkt w podkryteriach - Zamawiający przyzna 8 punktów

- Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najkorzystniejszy bilans punktów                        z kryteriów opisanych w niniejszej SWZ. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane                      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze tj. ofertę z niższą ceną. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                          w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało prze-słane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,                      o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający zaleca zawarcie Umowy w sprawie zamówienia w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym (nie dopuszcza się podpisu w osobnym pliku). Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie pisemnej (papierowej).

- Zamawiający prześle Wykonawcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej umowę                           w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych                         w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,                                          to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 ustawy Pzp).

- Zgodnie z art. 252 ust. 2-3 ustawy Pzp jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, zamawiający zwraca się                          o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania                              i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp).

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

- Data oznaczona w umowie jako data zawarcia umowy będzie pierwszym dniem jej realizacji.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

- Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane 
w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł                      lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                     na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych Średnich Przedsiębiorstw.

- Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu                                o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                            w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                                o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,                                  w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94  ustawy Pzp

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie przewiduje takiego warunku.

- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

Zamawiający nie ustala takiego obowiązku.

- RODO

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.                     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  - Administratorem jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:

W Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 56-90-432,  adres poczty elektronicznej: iod@bielanski.med.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy                w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, przez cały okres obowiązywania umowy                             w sprawie zamówienia publicznego.

7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych 
w przepisach RODO oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

8. Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu                                       o profilowanie.

- Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zamawiający informuje, iż w związku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września

2019 r. Prawo zamówień publicznych:

- skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w  sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym                         z  ustawą;

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o  którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTY

na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych”  (ZP-50/2026)

Ja/my niżej podpisani:

……………….............................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………………   NIP: ………………………… województwo: ……………………..…...

Tel. ………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

zgłaszam akces na dostawę zgodnie z przedstawioną ofertą, według cen jednostkowych netto określonych  w formularzu specyfikacji cenowej, na następujących zasadach:

- Nasza oferta dotyczy pakietów wyszczególnionych w formularzu specyfikacji cenowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte w tym informację Zamawiającego, że data oznaczona w umowie jako data zawarcia umowy będzie pierwszym dniem jej realizacji.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                                   i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności wynoszący 60 dni od daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej, rozumianej jako dzień przydzielenia numeru w Krajowym Systemie e-Faktur oraz od dołączenia wymaganych dokumentów /jeśli dotyczy/.

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,                        w tym koszty transportu.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy                       w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

mikroprzedsiębiorstwo    małe przedsiębiorstwo    średnie przedsiębiorstwa

jednoosobowa działalność gospodarcza   osoba fizyczna nieprowadząca działalności

gospodarczej   inny rodzaj: ……………………………………………………

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że:

następujące części zamówienia ………….…………… zamierzamy powierzyć podwykonawcom *

nazwa podwykonawcy ……………………………………………………… (o ile jest to wiadome) *

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom

- Oświadczamy, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):  …………………….. Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………. zł netto **.

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w rt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych                 w przedmiotowej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

..................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych” (ZP-50/2026), przeprowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu                         o następujące ceny jednostkowe netto:

PAKIET ……………..

| L.p. | Nazwa handlowa/model Producent | Ilość sztuk | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ……………….. |  |  |  |  |  |

.................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

UWAGA:

kol. 2

Wykonawca podaje model lub nazwę handlową oferowanego sprzętu oraz jego Producenta. Informacje te muszą być zgodne z informacją podaną w formularzu specyfikacji technicznej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacją o modelu/nazwie/producencie podaną w formularzu cenowym  a informacją podaną w formularzu specyfikacji technicznej Zamawiający wezwie do wyjaśnień  w trybie art. 223 ust. 1 Pzp.  Jeżeli rozbieżności nie dadzą się usunąć bez zmiany treści oferty lub poprawienie omyłki nie będzie możliwe albo nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie zaoferowanego sprzętu – Zamawiający uzna ofertę                 za niezgodną z SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp).

kol. 6

w przypadku gdy składowe wyceny obciążone będą różną stawką podatku VAT wówczas wykonawca w kolumnie 6. podaje od jakiej wartości netto dana stawka VAT jest naliczana.

Niniejszy formularz stanowi integralną część Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ)

Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty

OŚWIADCZENIE dotyczące kryterium ”aspekty środowiskowe”:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych” (ZP-50/2026), przeprowadzonym w trybie podstawowym oświadczamy:

PAKIET……..

|  | Opis podkryterium | Punktacja | Podać (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Recykling sprzętu |  |  |
|  | Oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% | 5 pkt |  |
|  | Oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu | 0 pkt |  |
| b) | Recykling opakowania |  |  |
|  | Opakowanie sprzętu nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% | 5 pkt |  |
|  | Opakowanie sprzętu nie nadaje się do recyklingu | 0 pkt |  |
| c) | Wyposażenie w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, eco itp.) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| d) | Dostępność serwisu, części zamiennych, oprogramowania itp. (wyrażona w latach): |  |  |
|  | przez okres 7 lat włącznie | 0 pkt |  |
|  | przez okres ≥ 8 lat | 5 pkt | Przy odpowiedzi TAK, podać liczbę lat |
| e) | Stosowanie zasady gospodarki cyrkularnej przy produkcji sprzętu | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |

Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) to model gospodarki, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych pętlach lub cyklach. Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie jak największej wartości produktów, części i materiałów. Kluczową kwestią jest stworzenie systemu pozwalającego na tworzenie towarów o długiej żywotności, optymalizowanie procesów ponownego użycia, renowacji, reprodukcji i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.

.................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną               w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych” (ZP-50/2026), oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp., art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp. oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.

..................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

UWAGA:

poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………

…………….…….(miejscowość), dnia………………….r.

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych”.

- Zamówienie podzielono na 28 pakietów.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - nie starszy niż 2025. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia - min. 24 miesiące.

- Zgodnie z zapisem punktu 10. Rozdz. IV SWZ Zamawiający informuje: “W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że  w odniesieniu              do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry jakościowe, a jego zastosowanie nie wpłynie w negatywny sposób na prawidłowe funkcjonowanie/użycie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.                                                                                                                                                  Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania                                       w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia”.

- FORMULARZE  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

PAKIET 1  -  WÓZKI DO PRZEWOZU PACJENTA/TRANSPORTU CHORYCH DLA ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (4 szt.) oraz BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki do przewozu pacjenta (transportu chorych) dla Oddziału Gastroenterologicznego (4 szt.) oraz dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (3 szt.) Razem - 7 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Zamawiający dopuszcza konstrukcję wykonaną z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem 25-30 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent + osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita wózka 220 cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 73 cm +/- 1 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 78 cm +/- 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): +/- 3 cm długość 190 cm, szerokość 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | TAK |  |
|  | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0-90. | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie +/- 16 przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK |  |
|  | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne z dwóch stron wózka | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości 7 - 10 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 2 -  ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ OPIEKI Z WAGĄ DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a oceniany/a | Parametr/funkcja oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko do intensywnej opieki z wagą dla Oddziału Chemioterapii Dziennej - 1 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe (polipropylen), lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. Od strony wewnętrznej wytłoczony wskaźnik wyznaczający środek szczytu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta idealnie na środku leża. | TAK |  |
|  | W narożnikach krążki odbojowe stożkowe | TAK |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe (polipropylen), odlane jednorodnie w formach). Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne) | TAK |  |
|  | Barierki boczne o wysokości minimum 46 cm nad poziomem leża, umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa. Barierki boczne dzielone | TAK |  |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | TAK, podać |  |
|  | Barierki dzielone, podwójne, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości leża. Poruszające się wraz z segmentem pleców – zabezpieczenie również w pozycji siedzącej. | TAK, podać |  |
|  | Leże wykonane z paneli tworzywowych (polipropylen). Segment pleców z płyty HPL, przeziernej dla RTG | TAK |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji w postaci dwóch kolumn cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Tworzywowa, jednolita osłona podstawy na całej długości. | TAK |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK |  |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG wyposażony w uchwyt na kasetę. Kaseta wsuwana z boku segmentu pleców z regulacją wzdłużną, możliwość przesuwu od głowy do miednicy. Kaseta wsuwana w pozycji horyzontalnej oraz przy maksymalnie podniesionym segmencie pleców | TAK |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Stalowe dźwignie z tworzywowymi nakładkami blokady hamulca umieszczone przy narożnikach od strony nóg. Dźwignie hamulca wyposażone w kolorystyczne wskaźniki stanu blokady kół. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Panel w górnej barierce bocznej z kolorowym wyświetlaczem LCD po obu stronach łóżka oraz przyciskami służącymi do wizualizowania i sterowania procesem wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta. Panel w orientacji poziomej przy segmencie pleców w pozycji 30° | TAK |  |
|  | Ekran LCD informujący m.in. o: - przeciążenie łóżka, - błąd systemu – tryb serwisowy, - kąt nachylenia segmentu pleców, - kąt nachylenia leża | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym informującą o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Wskaźnik diodowy podłączenia do sieci z funkcją informującą o ewentualnym błędzie systemu – konieczność wezwania serwisu. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. Możliwość deaktywacji akumulatora za pomocą kombinacji przycisków na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja diodowa stanu naładowania akumulatorów oraz diagnozująca przypuszczalną żywotność baterii i informująca o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia. | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150 mm (+/-50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża o min. 200 mm realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Leże wyposażone w panel podtrzymujący materac po przedłużeniu leża | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm (+/-50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 810 mm (+/- 30 mm) | TAK, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu minimalnej/ maksymalnej wysokości leża | TAK |  |
|  | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30o oraz 45o | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta. Wyniki pomiaru wyświetlane na ekranach LCD wbudowanych w górne barierki boczne. | TAK |  |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru dokładności wyświetlania wagi z dokładnością do 100 g lub 500 g | TAK |  |
|  | System monitorowania obecności pacjenta na łóżku sygnalizujący opuszczenie łóżka lub przesuwanie się pacjenta w kierunku krawędzi leża. | TAK |  |
|  | Funkcja czasowego wyłączenia monitorowania na 10 - 15 minut, np. na czas pójścia do łazienki. Alarm uruchomi się w przypadku, gdy upłynie 15 minut, a pacjent nie powróci na łóżko. Informacja na ekranie LCD o pozostałym czasie do uruchomienia alarmu. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu w min. 3 poziomach | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14 (+/-2o) za pomocą panelu centralnego | TAK |  |
|  | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg. Zasilanie akumulatorowe pozostawiające zapas energii wyłącznie dla pozycji CPR – stan sygnalizowany poprzez diodę na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Próba użycia zablokowanej funkcji uruchamia alarm dźwiękowy oraz informację w postaci piktogramu na ekranie LCD w barierkach bocznych. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem regulacji elektrycznych poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Wyświetlacz LCD w barierkach bocznych informujący za pomocą kolorowego piktogramu o konieczności użycia przycisku aktywacyjnego. | TAK |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | TAK |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. Przeciążenie uruchamia alarm dźwiękowy oraz informację na ekranie LCD w barierkach bocznych. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 szt. po każdej stronie łóżka - gniazdo ekwipotencjalne – 1szt. - poziomica trwale wbudowana w konstrukcją łóżka - materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca min. 140 mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. Łączenie pokrowca zszywane. | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 3  -  DEFIBRYLATORY DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (1 szt.) oraz ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (1 szt.) ORAZ BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a oceniany/a | Parametr/funkcja oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (1 szt.) oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego (1 szt.) oraz Bloku Operacyjnego Robotycznego (2 szt.) Razem - 4 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów o różnej masie ciała i w różnym wieku | TAK |  |
|  | Zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły / dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik na panelu czołowym, bez konieczności otwierania menu ustawień) | TAK |  |
|  | Niewielkie wymiary i masa urządzenia - wraz z łyżkami wielorazowymi i akumulatorem poniżej 8 kg | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny) | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z systemem bezpiecznego montażu i koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalanie cieczą – klasa szczelności obudowy min IP44 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy i upadki | TAK, podać normę |  |
|  | Funkcja automatycznych testów okresowych wykonywanych bez udziału użytkownika, nie wymagających włączania urządzenia | TAK |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu | TAK |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności / niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB | TAK |  |
|  | Funkcja przywracania ustawień domyślnych | TAK |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. | TAK |  |
|  | Torba transportowa z kieszeniami lub inne rozwiązanie pozwalające na przechowywanie akcesoriów pomiarowych, przewodów itp. - 1 szt. na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | ZASILANIE |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz; zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator | TAK |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypięciem przewodu zasilającego | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne akumulatorowe umożliwiające: - wykonanie co najmniej 100 defibrylacji z maksymalną dostępną energią lub - nieprzerwane monitorowanie funkcji życiowych pacjenta przez co najmniej 2,5 godziny | TAK |  |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK, podać |  |
|  | Ładowanie akumulatora bezpośrednio w defibrylatorze, czas ładowania od 0 do 100% pojemności nie więcej niż 3 godziny | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kalibracja akumulatora | TAK |  |
|  | Żywotność akumulatora przy założeniu użycia < 10 godzin tygodniowo min. 3 lata | TAK |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie lub w innym dobrze widocznym miejscu | TAK |  |
|  | Alarm niskiego poziomu akumulatora na co najmniej 10 minut przed całkowitym rozładowaniem; możliwość wykonania min. 5 defibrylacji z maksymalną energią po wystąpieniu alarmu niskiego poziomu akumulatora | TAK, podać |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej co najmniej 7 cali, rozdzielczość min. 720 x 480 pikseli | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametrów liczbowych, krzywych dynamicznych i komunikatów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min 3 krzywych, w tym widok kaskady EKG | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolejności oraz zmiany koloru prezentowanych krzywych | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych ustawień limitów alarmowych | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych ustawień limitów alarmowych | TAK |  |
|  | Konfigurowany czas wstrzymania alarmów: 1, 2, 3, 5, 10 minut oraz na stałe | TAK |  |
|  | Alarmy podzielone na co najmniej 3 poziomy ważności (priorytety): wysoki, średni i niski. | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne o różnych priorytetach sygnalizowane w różny sposób w celu łatwego rozróżnienia (np. dźwiękiem o innej częstotliwości oraz innym kolorem komunikatu itp.) | TAK |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowana – min. 5 poziomów regulacji | TAK, podać |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |
|  | Typ impulsu – dwufazowy, zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonych wartościach energii | TAK |  |
|  | Korekcja kształtu fali defibrylacyjnej w funkcji impedancji pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres energii defibrylacji 1-200J, min. 20 różnych wartości do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Dokładność dostarczanej energii nie gorsza niż ±10% lub ±1 J (większa z wartości) | TAK |  |
|  | Krótki czas ładowania do energii maksymalnej – poniżej 6 sekund | TAK, podać |  |
|  | Czas od uruchomienia urządzenia do wykonania defibrylacji w trybie ręcznym nie dłuższy niż 15 sekund | TAK |  |
|  | Automatyczne rozładowanie w przypadku niewykonania defibrylacji w określonym czasie – możliwość zaprogramowania tego czasu w zakresie min od 30 do 90 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji w trybie manualnym i półautomatycznym (AED) | TAK |  |
|  | Możliwość użycia trybu AED zarówno w przypadku pacjentów dorosłych jak i dzieci (poniżej 8 roku życia lub 25 kg masy ciała). W przypadku dzieci automatyczne ograniczenie energii defibrylacji do 50J. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji trybu AED w tym co najmniej wartości energii kolejnych wyładowań oraz czasu trwania przerwy pomiędzy seriami wyładowań | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji w trybie synchronicznym (kardiowersja) – opóźnienie impulsu względem załamka R nie większe niż 25 ms. | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji wyładowania sygnałem EKG z zewnętrznego kardiomonitora (w zestawie przewód do synchronizacji) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. | TAK |  |
|  | Zintegrowane łyżki do defibrylacji zewnętrznej dorosłych i dzieci o różnej powierzchni | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Ładowanie oraz wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach i na panelu przednim | TAK |  |
|  | Co najmniej 10-stopniowy wskaźnik jakości kontaktu łyżek ze skórą pacjenta umieszczony na obudowie łyżek, na ekranie lub na panelu czołowym | TAK |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta min. 25-250Ω | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne ograniczenie energii do max 50J w przypadku podłączenia łyżek do defibrylacji wewnętrznej | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji zewnętrznej – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Przewód do podłączania elektrod do AED – 1 szt. | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie odprowadzeń EKG: I, II, III oraz aVr, aVl, aVf, V (w zależności od użytego przewodu) | TAK |  |
|  | Odczyt EKG z łyżek i elektrod defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru HR min. 20-300 /min | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i sygnalizacja zaburzeń rytmu w tym: wysoka i niska HR, asystolia, migotanie komór, ciężka bradykardia, ciężka tachykardia, wysoka ilość przedwczesnych skurczów komorowych, tachykardia komorowa. | TAK |  |
|  | Manualna i automatyczna regulacja wzmocnienia zapisu w zakresie min. od x 0,25 do x 4,0 | TAK |  |
|  | Współczynnik CMRR dla odprowadzeń EKG min. 105 dB | TAK |  |
|  | Regulacja głośności dźwięku sygnalizującego częstość pulsu (HR) – co najmniej 5 poziomów regulacji, w tym możliwość całkowitego wyciszenia | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia zapisu EKG w formacie kaskady | TAK |  |
|  | Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elektrostymulacji przezskórnej w trybie stałym i „na żądanie”, dostępna dla każdej kategorii wiekowej pacjenta o następujących parametrach minimalnych: - zakres regulacji natężenia prądu stymulacji min. 10-200 mA - Zakres regulacji częstości stymulacji min. 30-180 imp/min. - Czas trwania impulsu do wyboru przez użytkownika 20 / 40 ms. - Okres refrakcji min 240-340 ms - Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję monitorowania kapnografii (etCO2) zamiennie w strumieniu głównym i bocznym w zależności od podłączonego czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie pulsu i saturacji (SpO2) w technologii nieinwazyjnej z tłumieniem zakłóceń, algorytm wykorzystujący analizę Fouriera (FAST) lub ekstrakcję sygnału (SET) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna zapisu ciągłego krzywych dynamicznych (co najmniej EKG), trendów mierzonych parametrów i zdarzeń z okresu min. 8 godzin | TAK |  |
|  | Zapis zdarzeń obejmuje co najmniej: krzywe dynamiczne ( co najmniej 2 kanały EKG), imię i nazwisko pacjenta, płeć, kategoria wiekowa, ID (jeśli wprowadzono), dane trendów / pomiarów, alarmy parametrów fizjologicznych i progi alarmowe, alarmy techniczne, zdarzenia defibrylacji i stymulacji (jeśli dostępna), zdarzenia oznaczone przez Użytkownika, stan akumulatora, status zasilania, decyzje o defibrylacji lub braku defibrylacji (tryb AED) | TAK |  |
|  | Dostęp do zarządzania danymi pacjenta chroniony hasłem | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów co najmniej 1 minuta | TAK |  |
|  | Lista zawierająca wyniki testów automatycznych i wykonywanych przez Użytkownika przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia z możliwością ich późniejszego wydrukowania | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o szerokości wydruku min. 50 mm – drukowanie zapisu w czasie rzeczywistym oraz z pamięci urządzenia, wydruk raportu trendów | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku | TAK |  |
|  | Zapis EKG drukowany z jakością diagnostyczną, pasmo przenoszenia min. 0,05-150 Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany port do zapisu danych w pamięci zewnętrznej typu USB Flash, SD lub XD | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 4 -  STOŁY ZABIEGOWE DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a oceniany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy dla Oddziału Chemioterapii Dziennej - 2 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stół zabiegowy elektryczny | TAK |  |
|  | Blat stołu 3-segmentowy, segmenty tapicerowane, segmenty pleców i nożny ruchome. | TAK |  |
|  | Długość stołu 2050 mm (+/-50 mm) Szerokość stołu 700 mm (+/-50 mm). | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu pleców 900mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie -15° do +60° (+/-5°) | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu pleców za pomocą siłownika, sterowana z pilota przewodowego. | TAK |  |
|  | Długość segmentu siedziska 470 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu siedziska (nachylenia całego blatu stołu) za pomocą pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Regulacja siedziska w zakresie -10o do +25o (+/-5o) | TAK, podać |  |
|  | Długość segmentu nożnego 620 (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego -50o do +35o (+/-5o) | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 490 mm – 960 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego z dostępem z każdej strony stołu, mocowanego do podstawy stołu oraz pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 75 mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu | TAK |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek celem stabilizacji. | TAK |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy | TAK |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min. 250 kg | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 5 -  FOTELE DO INEKCJI DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ  (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a oceniany/a | Parametr/funkcja oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel do iniekcji dla Oddziału Chemioterapii Dziennej - 3 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Fotel odpowiedni do wykonywania iniekcji, pobierania krwi |  |  |
|  | Wyposażony w dwa podłokietniki regulowane w min. dwóch płaszczyznach (góra-dół, na boki) oraz regulowane oparcie. | TAK |  |
|  | Fotel posiadający stabilną stalową konstrukcję malowaną proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Opacie regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |
|  | Szerokość: min. 800 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość: min. 800 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: min. 1250 mm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min. 130 kg | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości podłokietników: min. od 0 cm do 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): min. 180° | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta oparcia: min. 93° - 180° | TAK, podać |  |
|  | Wymiar podłokietników: min. 400 x 150 mm | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 6 -  WÓZKI Z PRZYBORAMI DO SPRZĄTANIA DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (1 szt.) oraz ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (1 szt.)

| L.p. | ## Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a oceniany/a | Parametr/funkcja oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek z przyborami do sprzątania dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (1 szt.) oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego (1 szt.). Razem – 2 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Wózek na stelażu chromowanym | TAK |  |
|  | Osadzony na kółkach samoskrętnych | TAK |  |
|  | Wyposażony w: 2 wiadra o poj. min. 20 L każde, 2 wiadra o poj. min. 6 L każde, prasę do wyciskania mopów, uchwyt z zapinkami na worek o poj. min. 120 L, koszyk metalowy. | TAK |  |
|  | Wymiary min. 785 x 680 x 1230 mm | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 7 -  STOJAKI DO KROPLÓWEK DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (12 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stojaki do kroplówek dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (12 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane, plastikowe) do podawania dożylnego u pacjentów oraz przytwierdzenia min. 3-ch pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Stojak wzmocniony o nisko położonym środku ciężkości | TAK |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Średnica podstawy jezdnej 65 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
|  | Wyposażony w 5 kółek z hamulcami | TAK |  |
|  | Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych z możliwością regulacji i blokady wysokości jedną ręką w zakresie 170-220 cm | TAK |  |
|  | Wieszak na 6 worków o nośności 6 kg | TAK |  |
|  | Obciążenie max 25 kg | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 8 -  SSAKI MEDYCZNE DLA ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (1 szt.) ORAZ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ssak medyczny dla Oddziału Gastroenterologicznego (1 szt.) oraz Bloku Operacyjnego Robotycznego (2 szt.). Razem 3 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | ssak elektryczny jezdny z kompletem akcesoriów, przeznaczony do użytkowania w warunkach bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz w innych komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego wymagających skutecznego odsysania wydzielin, krwi i płynów ustrojowych. | TAK |  |
|  | Wydajność ssania: min. 30 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: min. 90 kPa. | TAK, podać |  |
|  | Pompa tłokowa, bezolejowa, bezobsługowa, niskoobrotowa. | TAK |  |
|  | Precyzyjny regulator podciśnienia umożliwiający płynną regulację. | TAK |  |
|  | Przystosowanie do pracy ciągłej (24 godz./dobę). | TAK |  |
|  | Poziom hałasu: nie większy niż 37 dB. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja jezdna na stabilnym wózku z blokadą kół | TAK |  |
|  | Włącznik nożny umożliwiający obsługę bez użycia rąk | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych, o konstrukcji ułatwiającej utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów umożliwiający natychmiastowe użytkowanie (zbiorniki, przewody, filtry, elementy zabezpieczające przed przelaniem). | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 9 -  ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (2 szt.)

| # Lp. | Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko do intensywnej terapii dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 2 szt. | Model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi max. 990 mm | TAK, podać |  |
|  | Całkowita długość łóżka max. 2190 mm | TAK, podać |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | TAK |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi min. 750 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której leży materac. | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o | TAK |  |
|  | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | TAK |  |
|  | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji | TAK |  |
|  | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego | TAK |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
|  | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia | TAK |  |
|  | Poręcze zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Poręcze z systemem opuszczania odpowiadającym za ich ciche opadanie. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane jedną ręką. | TAK |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami | TAK |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. | TAK |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 190 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK, podać |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów. | TAK |  |
|  | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka (na 2 szt.): - materac przeciwodleżynowy pasywny zgodnie z opisem w tabeli poniżej – 2 szt. - wieszak kroplówki – 2 szt. - tunel z tacą na kasetę RTG w segmencie oparcia pleców – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny – 2 szt. |  |  |
|  | Pasywny materac o właściwościach przeciwodleżynowych do IV stadium odleżyn wg EPUAP - potwierdzone oświadczeniem producenta. | TAK |  |
|  | Materac o wysokości max. 15 cm, dostosowany do wymiarów leża. | TAK |  |
|  | Rdzeń materaca zbudowany z trzech warstw pianki z nacięciami poprzecznymi i podłużnymi o trzech różnych gęstościach w zakresie 35 - 50 kg/m3 w celu najlepszego dostosowania się do kształtu ciała pacjenta i redukcji ucisku na tkanki. | TAK |  |
|  | Rdzeń piankowy musi składać się w ponad 60% z pianki hybrydowej, która dzięki bardziej otwartej strukturze komórkowej posiada lepszą cyrkulację powietrza, zapewniając odpowiedni mikroklimat dla skóry pacjenta. | TAK |  |
|  | Pokrowiec wykonany z materiałów odpornych na penetrację przez syntetyczną krew oraz patogeny przenoszone przez krew - zabezpieczenie rdzenia materaca przed zabrudzeniem. | TAK |  |
|  | Pokrowiec wykonany z tkaniny o właściwościach ognioodpornych. | TAK |  |
|  | Pokrowiec zdejmowalny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, możliwość prania w temp. 95°C, możliwość dezynfekcji poprzez przecieranie środkami zgodnie z wykazem producenta. | TAK |  |
|  | Budowa materaca spełniająca wymogi i nadająca się do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta przy zachowaniu właściwości terapeutycznych nie mniejsza niż 150 kg. | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 10 - WÓZKI MEDYCZNE WIELOFUNKCYJNE (RATOWNICZE/REANIMACYJNE) ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (2 szt.) ORAZ DLA ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek wielofunkcyjny (reanimacyjny/ratowniczy) dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (6 szt.) oraz dla Oddziału Gastroenterologicznego (2 szt.) Razem – 8 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Wózek medyczny (ratowniczy/reanimacyjny) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w boczny blat wysuwany | TAK |  |
|  | Wysokość użytkowa szuflad wynosi max. 110 mm | TAK, podać |  |
|  | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |
|  | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron) | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria | TAK |  |
|  | Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 650 x 600 mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 690x700x985 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie wózka |  |  |
|  | Nadstawka z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników) | TAK |  |
|  | Stojak do infuzji ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) montowany do wózka | TAK |  |
|  | Tacka ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (wymiary: 300 x 200 x 60 mm) | TAK |  |
|  | Z prawej strony wózka: pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego, wiaderko z na odpadki - ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Z lewej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki | TAK |  |
|  | Wózek z półką pod defibrylator umieszczoną pod nadstawką | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w deskę do resuscytacji (RKO) | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę tlenową | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 11 - ROLKI DO PRZEKŁADANIA PACJENTA DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rolki do przekładania pacjenta dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (1 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | przenośnik taśmowo-rolkowy do poziomego transferu pacjentów w pozycji leżącej, przeznaczony do użytkowania w podmiocie leczniczym, w szczególności na oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym, OIT oraz w innych komórkach organizacyjnych wymagających bezpiecznego przemieszczania pacjentów | TAK |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać przemieszczanie pacjenta pomiędzy łóżkiem, stołem operacyjnym, wózkiem transportowym lub inną powierzchnią przeznaczoną do leżenia, bez konieczności jego podnoszenia | TAK |  |
|  | Wymiary: 1100 × 485 mm (± 5%) | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze: minimum 160 kg | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja oparta na ramie wykonanej z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium (np. duraluminium) lub materiału równoważnego o parametrach nie gorszych | TAK |  |
|  | Mechanizm transferowy oparty na systemie taśmowo-rolkowym umożliwiającym płynne i kontrolowane przesuwanie pacjenta | TAK |  |
|  | Powierzchnia transferowa wykonana z materiału odpornego na przetarcia, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach leczniczych | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca wielokrotne użytkowanie w warunkach szpitalnych | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do dezynfekcji standardowymi preparatami stosowanymi w podmiotach leczniczych | TAK |  |
|  | Masa własna umożliwiająca łatwy transport i obsługę przez personel medyczny | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 12 - WÓZEK WIELOFUNKCYJNY DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek wielofunkcyjny dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (1 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Wózek do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z dwoma pojemnikami. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili 25 x 25 x 1,5 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Wyrób wyposażony w blat zagłębiony na 25 mm oraz półkę zagłębioną na 35 mm +/- 5 mm | TAK, podać |  |
|  | Blat i półka wykonane z blachy o grubości min. 1 mm. | TAK |  |
|  | Blat montowany na stałe, wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku | TAK |  |
|  | W blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (większy z pokrywą) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (pokrywa z uszczelką) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne pojemników (dł. x szer. x gł.) w mm: większy – 530 x 325 x 200, mniejszy – 325 x 176 x 200 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne pojemników (dł. x szer. x gł.) w mm: większy – 500 x 300 x 200, mniejszy – 300 x 150 x 200 (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Półka montowana na stałe umieszczona na wysokości min. 150 mm od podłoża | TAK |  |
|  | Odległość między blatami wynosi 650 mm (pomiędzy półką a dolną krawędzią pojemników 450 mm) +/- 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa na czterech kółkach o śr. 80 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowane na trzpieniu koła | TAK |  |
|  | W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 850 x 440 x 850 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 13  -  WÓZKI TRANSPORTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki transportowe ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego Robotycznego - 3 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Wózek na odpady (brudną bielizną) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | wózek przeznaczony do przewożenia jednostek sterylizacyjnych | TAK |  |
|  | Podstawa z kółkami fi min. 160mm (w tym dwa z blokadą) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Wewnątrz wózka dwie półki z możliwością wyjęcia | TAK |  |
|  | Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270º | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę i zamek | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 960 x 680 x 1240 mm (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 14 - PODEST OPERACYJNY JEDNOSTOPNIOWY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ  DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Podest operacyjny jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 1 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Podest wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
|  | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 500 x 300 x 250 mm ( +/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 15  -  STOJAKI Z MISAMI DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Stojak z misą podgrzewaną dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 1 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stojak z misą podgrzewaną | TAK |  |
|  | W wyposażeniu dwie miski o poj. 4 - 6L (jedna zapasowa) | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85˚C | TAK |  |
|  | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą) śr. min. 50 mm | TAK |  |
|  | Obudowa kółek wykonana z polyamidu z otworem zatrzaskowym do mocowania kół meblowych, łożysko ślizgowe | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z termoplastycznej gumy, która nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przewód o długości 3mb +/- 10 cm | TAK |  |
|  | Zasilanie – 230V/600W | TAK |  |
|  | Stojak ze stałą wysokością | TAK |  |
|  | Między podstawą a miską konstrukcja o średnicy 60 x 2 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304) | TAK |  |
|  | Podstawa wykonana z profili 40 x 20 x 2 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 560 x 560 x 1100 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| II. | Stojak z misami dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 1 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
| 1 | Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 4 - 6L | TAK |  |
| 2 | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy 50mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 3 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
| 4 | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
| 5 | Maksymalne obciążenie 12 kg | TAK, podać |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 560 x 700 x 850 mm ( +/-10 mm). | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA dla I oraz II |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 16 - WÓZKI TRANSPORTOWE (STOLIKI OPATRUNKOWE) ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA BLOKU  OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek transportowy (stolik opatrunkowy) ze stali nierdzewnej dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 3 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili 25 x 25 x 1,5 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe, wykonane z blachy o grubości min. 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Odległość między blatem, a półką wynosi 445 mm | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia, wykonany z rurki o śr. 20x20 mm (+/- 10 mm) znajdujący się przy krótszym boku (umieszczony poziomo) | TAK, podać |  |
|  | Wyrób na 4. kółkach o śr. min. 100 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła | TAK, podać |  |
|  | W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary blatu (dł. x szer.) w mm: 1200 x 650 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1315 x 720 x 880 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET  17 - POMPY INFUZYJNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (1 komplet)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pompy infuzyjne dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (1 komplet = 3 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
|  | Dokładność mechaniczna << ± 0,5% | TAK, podać |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Automatyczny napęd strzykawki | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Masa pompy 1,0 - 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) +/- 10 mm Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | TAK |  |
|  | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej | TAK |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem | TAK |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Regulacja głośności w zakresie od 59 dBA do 74 dBA na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 19 h przy przepływie 5 ml/h. ; 10 h przy przepływie 25ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 do 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj. 3 ml =1-150 ml/h dla strzykawki o poj. 5 ml =1-300 ml/h dla strzykawki o poj. 10 ml =1-500 ml/h dla strzykawki o poj. 20 ml =1-800 ml/h dla strzykawki o poj. 30 ml =1-1200 ml/h dla strzykawki o poj. 50/60 ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Dostępne strzykawki i akcesoria do żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości | TAK |  |
|  | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | TAK |  |
|  | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu | TAK |  |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia okluzji od 0,1-1,2 Bara (75 mmHg do 900mmHg), z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg | TAK |  |
|  | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
|  | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min do 99:59 godzin | TAK |  |
|  | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np. RS232. | TAK |  |
|  | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | TAK |  |
|  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
|  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | TAK |  |
|  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 18 - STOJAKI DO KROPLÓWEK DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stojak do kroplówek dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 3 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  |
|  | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery „A”, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą) (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
|  | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Stojak (kolumna, głowica, podstawa) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | TAK |  |
|  | Stojak z opcją dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 8 kg | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Stojak wyposażony w kolumnę (część niewysuwana) oraz rurę (część wysuwana) | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 560 x 560 x 1200/2150 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 19 - SYSTEM DO SAL OPERACYJNYCH (SYSTEM DO PODGRZEWANIA PACJENTA) DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (1 zestaw)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | System do sal operacyjnych (system do podgrzewania pacjenta) dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (1 zestaw) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | System ogrzewania pacjenta - zestaw składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym: Jednostka sterująca – 2 szt. Element grzewczy – materac - 2 szt. Przewód dołączeniowy – 2 szt. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Przełącznik zasilania umieszczony z tyłu urządzenia | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania 3 elementami grzewczymi jednocześnie – 3 porty do podłączenia elementów grzewczych | TAK |  |
|  | Porty posiadające oznakowanie od 1 do 3 odpowiadające numeracji na interfejsie użytkownika | TAK |  |
|  | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy | TAK |  |
|  | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek – w kpl. niezbędny osprzęt lub postawienia np. na kolumnie | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym | TAK |  |
|  | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min. IP20 | TAK |  |
|  | Zasilanie 180-240 VAC / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Moc 997 VA | TAK |  |
|  | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | TAK |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia | TAK |  |
|  | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej: - nr portu grzewczego - włącznik aktywacji portu – z kolorystycznym indykatorem aktywacji - wskaźnik temperatury ustawionej, ze skokiem 0,1°C - wskaźnik temperatury rzeczywistej ze skokiem 0,1°C, wskaźniki w innych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji - wskaźnik temperatury ciała pacjenta w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego - nazwa podłączonego elementu grzewczego - wskaźnik słupkowy mocy ogrzewania - przycisk menu trybu regulacji temp. z automatycznym powrotem w przypadku braku zmiany ustawień - menu regulacji temperatury – przyciski góra / dół, zakres 30-40°C skok co 0,1°C lub 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury - wskaźnik alarmu – komunikat tekstowy z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | TAK, podać |  |
|  | Dostępne następujące komunikaty alarmowe: - odchylenia temperatury; - wysokiej temperatury; - rozłączenia elementu grzewczego; - niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia na 10 minut | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Wymiary max. 250x280x170 mm | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 4kg | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru +/-0,3°C dla elementów grzewczych, +/-0,2°C dla zewnętrznych czujników temperatury | TAK |  |
|  | Warunki pracy -10°C / +40°C | TAK |  |
|  | ELEMENT GRZEWCZY - MATERAC |  |  |
|  | W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny | TAK |  |
|  | Pokrowiec zewnętrzny elementów grzewczych o gramaturze min. 200 g/m2, materiał poliester / poliwęglan poliuretan, paroprzepuszczalne min. 500g/m2/24h, brak zawartości halogenu, z możliwością prania do 50 razy w temp. 95°C | TAK |  |
|  | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego | TAK |  |
|  | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego | TAK |  |
|  | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02 | TAK |  |
|  | Zasilanie 24V DC | TAK |  |
|  | Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej | TAK |  |
|  | Min 10 czujników temperatury NTC w elemencie grzewczym z trwale oznaczonym diagramem na pokrowcu elementu grzewczego | TAK |  |
|  | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca grzewczego posiada wbudowane pasy z trokami do mocowania do relingów stołu, aplikacja od góry z wyłogami wewnętrznymi do umieszczenia materaca | TAK |  |
|  | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości min. 1m | TAK |  |
|  | Wymiary oraz moc elementu grzewczego: Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową 120 x 50 x 4cm, 135W – 2 szt. | TAK |  |
|  | Przewód dołączeniowy wyposażony w złącze do wpięcia czujnika temperatury. | TAK |  |
|  | Długość przewodu min. 2m | TAK |  |
|  | Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w minimum 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 20 - STOJAK DO KROPLÓWEK Z PODGRZEWACZEM DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO  (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stojak do kroplówek z podgrzewaczem dla Bloku Operacyjnego Robotycznego – 1 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci dwóch niezależnie sterowanych, elastycznych profili grzewczych, o dł. 140 cm każdy, w których umieszcza się dreny infuzyjne | TAK |  |
|  | Wymiennik ciepła dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 33° do 41° (co 0,1˚) niezależnie dla każdego kanału grzewczego | TAK, podać |  |
|  | Dokładność: ±1°C | TAK |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz temperatury dla każdego z kanałów grzewczych | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32 ±1°C | TAK |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie o awarii czujnika | TAK |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42 ±1°C/43 ±2° C | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – system autokontroli | TAK |  |
|  | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 2 minuty od 20° do 36° | TAK |  |
|  | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min dla każdego kanału i min. 75 ml/min. w przypadku wykorzystania obu kanałów do podgrzania jednej infuzji | TAK |  |
|  | Waga do 2300 g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamocowania na stojakach do kroplówek o różnych średnicach za pomocą klamry montażowej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz typu LED zawierający wskaźniki temperatury ustawionej, temperatury aktualnej, czasu nagrzewania, indykator ogrzewania, indykatory alarmów i sygnałów ostrzegawczych | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą przycisków membranowych – co najmniej przyciski regulacji temperatury góra/dół, przycisk aktywacji ogrzewania | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się sterowania za pomocą dotykowych wyświetlaczy LCD/OLED, ze względu na utrudnioną obsługę w rękawiczkach oraz ryzyko uszkodzenia mechanicznego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | 100-240 VAC / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy max 180VA | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 200 x 130 x 250 mm | TAK, podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego I BF | TAK |  |
|  | Klasa ochrony min IPX2 | TAK |  |
|  | Wbudowane złącze wyrównania potencjałów | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania normy zgodnej ze standardową specyfikacją podgrzewaczy krwi | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 21 - KOZETKI LEKARSKIE MOBILNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO ROBOTYCZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kozetki lekarskie mobilne dla Bloku Operacyjnego Robotycznego (3 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie starszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Konieczne wyposażenie w kółka jezdne z możliwością blokowania | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie: minimum 180 kg | TAK |  |
|  | Całkowita wysokość: 550 mm (+/-15 mm) | TAK |  |
|  | Całkowita długość: 1900 mm (+/-15 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość: 550 mm (+/- 15 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja kątowa zagłówka: +45 do -30 stopni (+/-5°) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zagłówka za pomocą rastomatów – podniesienie zagłówka , a następnie ustalenie pod pożądanym kątem. | TAK, podać |  |
|  | Stelaż metalowy, pokryty farbą/lakierem odpornym na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK, podać |  |
|  | Zagłówek i leżysko tapicerowane, obszyte materiałem zmywalnym. | TAK, podać |  |
|  | Zagłówek pełny | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na rolkę z podkładem/prześcieradłem do badań | TAK |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET  22 - WÓZKI PODBLATOWE DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki podblatowe dla Oddziału Chemioterapii Dziennej – 2 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne i intensywne u użytkowanie, konstrukcja stabilna, | TAK |  |
|  | Wózek z jednym uchwytem na krótszym boku | TAK |  |
|  | Wózek 3-półkowy | TAK |  |
|  | gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość 800-850 mm, głębokość 500-550 mm, wysokość (bez uchwytu) 800-870 mm | TAK, podać |  |
|  | Brak ostrych krawędzi | TAK |  |
|  | 4 skrętne gumowe kółka, niebrudzące, w tym min. 2 z hamulcem zapewniające zwrotność i stabilność | TAK |  |
|  | Nośność min. 50 kg/ półkę +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Waga całkowita do 25 kg | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET  23 - WÓZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ Z BLATEM I PÓŁKĄ DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (2 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki ze stali nierdzewnej z blatem i półką dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (2 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne i intensywne u użytkowanie, konstrukcja stabilna, | TAK |  |
|  | Wózek z dwoma uchwytami na krótszych bokach | TAK |  |
|  | Uchwyty o profilu okrągłym | TAK |  |
|  | Wózek 3-półkowy | TAK |  |
|  | gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość 800-850 mm, głębokość 500-550 mm, wysokość (bez uchwytu) 800-870 mm | TAK, podać |  |
|  | Brak ostrych krawędzi | TAK |  |
|  | 4 skrętne gumowe kółka, niebrudzące, w tym minimum 2 z hamulcem zapewniające zwrotność i stabilność | TAK |  |
|  | nośność min. 50 kg/ półkę +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Waga całkowita do 25 kg | TAK, podać |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 24  -  CHŁODZIARKI DUŻE MEDYCZNE/FARMACEUTYCZNE Z SYSTEMEM POWIADAMIANIA DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (4 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Chłodziarka duża medyczna/farmaceutyczna z systemem powiadamiania dla Oddziału Chemioterapii Dziennej - 4 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja szafowa (pionowa) | TAK |  |
|  | Pojemność użytkowa komory: 680 - 695 litrów | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: nie większe niż 780 x 930 x 1960 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: nie mniejsze niż 650 x 710 x 1500 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK, podać |  |
|  | Zakres kontroli temperatury: nie gorszy niż od 2°C do 18°C | TAK, podać |  |
|  | Regulacja temperatury z dokładnością +/- 0,1°C | TAK |  |
|  | Jednorodność temperatury w obrębie całej komory roboczej i przy nastawie na 5°C i temp. otoczenia 35°C: nie gorsza niż ± 2°C | TAK |  |
|  | Wnętrze ze stali malowanej, odpornej na korozję | TAK |  |
|  | Drzwi zewnętrzne – z przeszkleniem w ponad 50% z dwuwarstwowego szkła, na zawiasach | TAK |  |
|  | System automatycznego domykania drzwi | TAK |  |
|  | Możliwość zamknięcia drzwi zewnętrznych na klucz – zamek wbudowany w drzwi zewnętrzne | TAK |  |
|  | Wymuszony obieg chłodnego powietrza | TAK |  |
|  | Wymuszone i cykliczne odszranianie, w pełni automatyczne | TAK |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne LED | TAK |  |
|  | Izolacja termiczna – pianka PUF | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w co najmniej 4 kółka oraz 2 regulowane nóżki do poziomowania | TAK |  |
|  | Brak występowania zakłóceń ustalonej temperatury w komorze roboczej w trakcie automatycznego odszraniania chłodziarki | TAK |  |
|  | Parownik skraplacza umieszczony poza komorą roboczą | TAK |  |
|  | Moc kompresora: co najmniej 200 W | TAK, podać |  |
|  | Czas schładzania komory roboczej do temperatury 5°C przy temperaturze otoczenia 35°C – nie dłuższy niż 60 minut | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w pomieszczeniu nieklimatyzowanym o temperaturze do 40° C | TAK |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej urządzenia ustawionego na 4-5°C i pracującego w temp. otoczenia do 30°C – nie więcej niż 7 kWh/dobę. | TAK |  |
|  | Czynnik chłodniczy – nowoczesny, ekologiczny gaz chłodniczy o bardzo niskim współczynniku GWP (Global Warming Potential) | TAK, podać |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy | TAK |  |
|  | Panel sterowania LED zlokalizowany nad drzwiami zewnętrznymi | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej/zbyt niskiej temperatury - braku zasilania - niedomknięcia drzwi - nieprawidłowego rozkładu temperatury | TAK |  |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek; ostrzeżenia w postaci komunikatów tekstowych, kodów lub logotypów o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia, zatrzymania pracy wentylatora wymuszającego obieg chłodnego powietrza | TAK |  |
|  | Co najmniej cztery półki druciane, każda pokryta antykorozyjną warstwą polietylenową | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia półek | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie jednej półki: co najmniej 50 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie urządzenia: co najmniej 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Fabrycznie wykonane trzy porty kablowe o średnicy co najmniej 30 mm każdy | TAK |  |
|  | Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC oraz port COM dla centralnych, zewnętrznych systemów monitorowania | TAK |  |
|  | Głośność: nie wyższa niż 48 dB | TAK, podać |  |
|  | Masa pustego urządzenia: nie większa niż 175 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz + zabezpieczenie przepięciowe w postaci listwy z co najmniej trzema gniazdami elektrycznymi i własnym wyłącznikiem/bezpiecznikiem | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 25 – DRUKARKA TERMICZNA DO BOKSU JAŁOWEGO (1 szt.) ORAZ SKANER KODÓW (1 szt.) DLA ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Drukarka termiczna do boksu jałowego dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (1 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | drukarka etykiet przeznaczona do pracy w środowisku medycznym, umożliwiająca wykonywanie wydruków metodą termiczną oraz termotransferową | TAK |  |
|  | Urządzenie musi być przystosowane do częstego czyszczenia i dezynfekcji środkami stosowanymi w placówkach ochrony zdrowia | TAK |  |
|  | Obudowa odporna na środki odkażające i promieniowanie UV, łatwa w czyszczeniu | TAK |  |
|  | Uszczelniony, zabezpieczony przed wnikaniem zanieczyszczeń panel sterowania | TAK |  |
|  | Typ wydruku: termotransferowy i termiczny | TAK |  |
|  | Rozdzielczość drukowania: 300 dpi | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna szerokość druku: 108 mm przy 300 dpi | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna szybkość druku: 102 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Długość etykiety: Minimalnie: 6,4 mm, Maksymalnie: 991 mm Rozmiar etykiet ustala Zamawiający | TAK, podać |  |
|  | Wielkość rolki nośnika: Maksymalna średnica zewnętrzna: 127 mm, Średnica wewnętrzna gilzy: 12,7 mm Szerokość taśmy barwiącej: 33,8 mm – 109,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Temperatura robocza: 4,4° do 41°C | TAK |  |
|  | Wilgotność robocza: od 10% do 90% bez kondensacji | TAK |  |
|  | Interfejsy – co najmniej: USB, Ethernet | TAK, podać |  |
|  | Drukarka wyposażona w zasilacz | TAK |  |
|  | Drukarka wyposażona w zestaw startowy umożliwiający wydruk etykiet termotransferowych po uruchomieniu urządzenia | TAK |  |
| II. | Skaner kodów kreskowych dla Oddziału Chemioterapii Dziennej (1 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Skaner typu ręcznego, przewodowego, obsługujących kody 1D i 2D. | TAK |  |
|  | Obsługiwane kody:1D (np. Code 128, EAN, UPC), 2D (np. QR, DataMatrix, PDF417) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sensora: min. 640 × 480 pikseli | TAK |  |
|  | Źródło światła: Wzór celujący: Liniowy, żółta dioda LED 624 nm | TAK |  |
|  | Podświetlenie: (2) czerwone diody LED 645 nm Super-Red | TAK |  |
|  | Odporność na upadki: Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m Odporność na wielokrotne wstrząsy: Konstrukcja odporna na 250 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed czynnikami środowiskowymi: IP52 | TAK |  |
|  | Interfejsy: USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM TGCS / RS485 | TAK |  |
|  | Zasilanie z hosta (USB) lub zewnętrzne | TAK |  |
|  | Zakres napięcia: 4,5 – 5,5 V DC | TAK |  |
|  | Pobór prądu: praca: ok. 250 mA ,tryb czuwania: ok. 150 mA | TAK |  |
|  | Typ urządzenia: ręczny, przewodowy | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: ok. 16,5 × 6,6 × 9,9 cm, | TAK, podać |  |
|  | Waga: maks. ok. 175-185 g | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja poprawnego odczytu: diody LED, sygnał dźwiękowy (regulowany) | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatycznej (po umieszczeniu w podstawce) Temperatura robocza: 0,0° do 50,0°C | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji parametrów skanowania | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji poprzez narzędzia producenta | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo elektryczne | TAK |  |
|  | GWARANCJA dla poz. I oraz II |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

PAKIET 26 -  KOZETKI LEKARSKIE ZABIEGOWE DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO (2 szt.)

| L.p. | ## Opis parametru /funkcji | Parametr/funkcja wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Kozetki lekarskie zabiegowe dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - 2 szt. | model/producent podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita – 850 mm (+/- 30 mm) długość całkowita – 2200 mm (+/- 30 mm) wymiary materaca - min. 2000 x 700 mm x 100 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulowana wysokość za pomocą pompy hydraulicznej zakresie 450-820 mm (+/- 30 mm). Regulacja za pomocą pedałów umiejscowionych z boku kozetki/wózka | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° - 12° (+/- 2°) – regulacja płynna | TAK, podać |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0° - 12° (+/- 2°) – regulacja płynna | TAK, podać |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia. | TAK, podać |  |
|  | Leże 4-segmentowe z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, w zakresie 0° - 70° (+/- 3°) | TAK |  |
|  | 6 krążków odbojowych | TAK |  |
|  | Barierki boczne o dł. min. 1400 mm | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze – min. 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny udźwig – min. 230 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - półka na kardiomonitor - komplet uchwytów do przetaczania - uchwyt na ręcznik papierowy - uchwyt na worek urologiczny - statyw kroplówki - listwy nierdzewne do montażu wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 27 – APARATY USG DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO (3 szt.)

| L.p. | Opis parametru /funkcji | Parametr /funkcja wymagany/a | Parametr/funkcja oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - 3 szt. | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
| 1 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych ≥ 850 000 | TAK, podać |  |
| 2 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu ≥ 21” o wysokiej rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 | TAK, podać |  |
| 3 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo, góra-dół, pochył, obrót. Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 4 | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| 5 | Wbudowane w aparat zasilanie bateryjne pozwalające na min. 30 minut pracy bez zasilania z sieci | TAK |  |
| 6 | Panel dotykowy LED wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności ≥ 10” o minimalnej rozdzielczości 1280 x 800 | TAK, podać |  |
| 7 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla obrazu 2D min. 14000 klatek | TAK, podać |  |
| 8 | Dynamika aparatu w trybie: B, M, PWD ≥ 250 dB z wyświetlaniem na ekranie. | TAK, podać |  |
| 9 | Wewnętrzny dysk twardy typu SSD o pojemn. ≥ 500 GB | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 11 | Głośność pracy systemu poniżej 45 dB | TAK, podać |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy aparatu 1-16 MHz | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE I PENETRACJA OBRAZU |  |  |
| 13 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm | TAK, podać |  |
| 14 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) dostępna na panelu dotykowym z możliwością programowania preferowanych ustawień. | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 17 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D ≥ 1900 obrazów na sek. | TAK, podać |  |
| 18 | Videoprinter | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie2D + Kolor ≥ 390 obrazów na sek. | TAK, podać |  |
| 20 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 21 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 22 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm - 25,0 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 24 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, pediatrycznych, urologicznych i naczyniowych ginekologicznych i położniczych | TAK |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |
| 25 | Min. 8- krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
| 26 | Min. 8- krotne powiększenia obrazu zamrożonego | TAK, podać |  |
| 27 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 28 | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  |
| 29 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie do wygładzania oraz wykontrastowania obrazu zbliżonego do obrazów MR działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 31 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych ≥ 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach, równoważne dla SonoCT, SieClear, CrossBeam. Praca w trybie 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK, podać |  |
| 32 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie z użyciem technologii odbioru pełnego spektrum sygnału (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) – działające na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 34 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
| 35 | Pomiar odległości, min. 14 pomiarów | TAK, podać |  |
| 36 | Ultrasonograf wyposażony w AI, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem operatora | TAK |  |
| 37 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom | TAK |  |
| 38 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŻWIĘKOWE |  |  |
|  | GŁOWICA TYPU CONVEX | Model/nazwa, producent - podać |  |
| 39 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości ≥ 2.0 – 8.0 MHz | TAK, podać |  |
| 40 | Liczba elementów ≥ 190 | TAK, podać |  |
| 41 | Kąt pola widzenia głowicy ≥ 58 stopni | TAK, podać |  |
| 42 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | GŁOWICA ENDOWAGINALNA | Model/nazwa, producent - podać |  |
| 43 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości ≥ 4.0 – 9.0 MHz | TAK, podać |  |
| 44 | Liczba elementów ≥ 128 | TAK, podać |  |
| 45 | Szerokość czoła głowicy poniżej 11mm i kąt pola widzenia min. 148° | TAK, podać |  |
| 46 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 47 | Niezbędne licencje komunikacyjne min.: - DICOM store, - MWL, - QR jeżeli wymaga tego konfiguracja aparatu, - SR raporty strukturalne - jeżeli wymaga tego konfiguracja aparatu. Zamawiający wymaga podłączenia aparatu (prace konfiguracyjne) do posiadanego systemu INFINITT PACS (Zamawiający posiada wymagane licencje PACS). | TAK |  |
| 48 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 49 | Funkcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | TAK |  |
| 50 | Automatyczna biometria płodu minimum dla pomiarów – BPD, AC, FL, HC, NT | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 52 | Oprogramowanie służące do tworzenia protokołu przeprowadzanego padania – funkcje uruchamiające się jedna za drugą według ustalonej wcześniej procedury i ustalonej kolejności | TAK |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do poprawy widoczności igły biopsyjnej | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic wolumetrycznych typu convex i endo. | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych, endowaginalnych | TAK |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości ≥ 3.0 – 16,0 MHz Liczba elementów ≥ 190 Szerokość czoła głowicy poniżej 39mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK (podać ilość miesięcy) |  |

PAKIET 28 -  STOJAKI DO KROPLÓWEK DLA ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGICZNEGO (6 szt.)

| L.p. | Opis parametru/funkcji | Parametr/funkcja Wymagany/a | Parametr/funkcja Oferowany/a |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stojaki do kroplówek dla Oddziału Gastroenterologicznego (6 szt.) | Model/nazwa, producent - podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniejszy niż 2025) | TAK, podać |  |
|  | Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane, plastikowe) do podawania dożylnego u pacjentów oraz przytwierdzania pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Wysokość do 223 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga do 11 kg | TAK, podać |  |
|  | Cztery haki / wieszaki | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie do 1,5 kg na hak | TAK, podać |  |
|  | Podstawa chromowana | TAK |  |
|  | Średnica podstawy do 70 cm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek obrotowych | TAK |  |
|  | Budowa teleskopowa umożliwiająca łatwą regulację wysokości. | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące - 24 miesiące - 36 miesięcy | TAK, podać liczbę miesięcy |  |

Załącznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………………… 2026 roku w Warszawie, pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809),                                      ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP: 118-14-17-683, REGON: 012298697 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -   Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę        -    Główną Księgową

a

firmą ......................... z siedzibą w .............................. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

......................................................................................................

KRS Nr ............................

REGON ...........................

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego ZP-50/2026 przeprowadzonego w trybie podstawowym                 na dostawę sprzętu medycznego, mebli medycznych oraz innego wyposażenia dla Oddziału Gastroenetrologicznego, Oddziału Chemioterapii Dziennej, Bloku Operacyjnego Robotycznego oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, realizowaną w ramach zadania „Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych”.

§ 1

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa …………………………….. (zwany dalej sprzętem), wyszczególniony w Załączniku Nr 1 do przedmiotowej umowy (zgodnie z PAKIETEM ………..). Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt fabrycznie nowy, niebędący sprzętem powystawowym.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia oraz uruchomienia (jeśli dotyczy) oraz instalacji/montażu (jeśli dotyczy) sprzętu oraz wykonania pozostałych wymagań w szczególności integracji z systemem posiadanym przez Zamawiającego określonych w formularzu specyfikacji technicznej (jeśli dotyczy). Przez uruchomienie/instalację/ montaż Strony rozumieją wszystkie czynności niezbędne do doprowadzenia sprzętu do stanu kompletnego i gotowego do użytkowania zgodnie z instrukcją producenta i wymaganiami SWZ, w szczególności: ustawienie, złożenie, podłączenie, konfigurację/kalibrację, instalację oprogramowania. Koszty tych czynności są wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu – jeśli dotyczy. Przeszkolenie pracowników nastąpi w dniu dostawy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (nie później niż w ciągu 7-u dni od dnia podpisania protokołu odbioru);

- dostarczenia instrukcji obsługi (wersja elektroniczna – na nośniku danych) i dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu w zakresie procedury wykonania przeglądu technicznego (check lista) oraz zestawienie części zamiennych – jeśli dotyczy,

- z uwagi na ciążące na Zamawiającym, jako Beneficjencie środków z KPO obowiązki w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i kontroli, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w trakcie trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu w okresie trwałości projektu (zakłada się, że termin zakończenia okresu trwałości to 2031 rok) dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z przedmiotem zawartej umowy oraz ułatwienia i/lub umożliwienia wykonania czynności kontrolnych przez instytucje systemu wdrażania KPO w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, o ile będzie to możliwe.

§ 2

- Dostawa, uruchomienie (jeśli dotyczy) oraz instalacja/montaż (jeśli dotyczy) nastąpi licząc od następnego dnia od dnia zawarcia umowy (data wskazana w nagłówku umowy (wyłączenie zasady                    z art. 70 § 1 k.c.) nie później niż do dnia 24.06.2026 r. Termin graniczny wynika z harmonogramu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z KPO, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia, okresu kwalifikowalności wydatków albo harmonogramu projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, wynikającej z aneksu do umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem albo innego dokumentu wydanego przez instytucje finansujące, jeżeli okoliczność ta ma związek z realizacją Umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim może polegać na wydłużeniu terminu realizacji Umowy o okres konieczny do prawidłowego wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż do terminu dopuszczalnego zgodnie z dokumentami projektu                 i dokumentem instytucji finansującej. Zmiana terminu realizacji Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo z innych postanowień Umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) do pomieszczenia przez niego wskazanego.

- Konkretny dzień i godzina dostawy wymaga uprzedniego uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego  w osobie pracownika Działu Zaopatrzenia tel. (22) 56-90-713/714.

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Wykonawcy: ……………………………, tel.: ………………………………………………...

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku nieuzgodnienia ostatecznego terminu dostawy, o którym mowa w ust. 3, skutkiem czego taka dostawa i okres                   do dnia uzgodnionego z Zamawiającym odbioru nie jest wliczany do prawidłowego terminu dostawy.

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania i wskazania dostępnego terminu odbioru w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia gotowości dostawy. Okres oczekiwania na termin odbioru nie stanowi zwłoki Wykonawcy, o ile Wykonawca prawidłowo zgłosił gotowość dostawy                           i uzgodnienia terminu.

- Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, uruchomienie/instalacja/montaż jest obowiązkiem Wykonawcy warunkującym podpisanie protokołu odbioru.

- Ryzyko dostarczenia, uruchomienia//instalacji/montażu sprzętu, w tym związane z transportem                                                 i rozładunkiem, ponosi Wykonawca do dnia odbioru.

§ 3

- Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym w formie pisemnej podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

- Protokolarne przyjęcie sprzętu nastąpi po spełnieniu warunków określonych w § 1 ust. 2 umowy. Protokół odbioru sprzętu stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT.

§ 4

- Wartość brutto umowy wynosi ………………… zł (słownie: ………………………../100) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu ZP-50/2026.

- Wykonawca wystawia faktury za realizację umowy zgodnie z przepisami o VAT, w szczególności: w KSeF – od dnia w którym ma taki obowiązek, z zastrzeżeniem ust. 3 – 6.

- Jeżeli z przyczyn technicznych (np. awaria lub niedostępność KSeF) Wykonawca nie może czasowo wystawić lub udostępnić faktury w KSeF, wówczas wystawia fakturę elektroniczną poza KSeF (zgodnie                            z przepisami) oraz tego samego dnia przesyła ją w PDF na adres: faktury@bielanski.med.pl, a następnie wprowadza ją do KSeF w terminie wynikającym z przepisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust. 6. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu płatności na fakturze, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich systemach  księgowych.

- W przypadku doręczenia faktury z brakami, błędami, termin płatności wystawionej faktury ulega automatycznemu wstrzymaniu do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury, w takim przypadku termin płatności zostaje przesunięty, na termin umożliwiający jej realizację (w razie upływu terminu płatności - nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W celu sprawnej weryfikacji i dekretacji dokumentów należy na każdej fakturze (np.                  w polu „Uwagi/Opis”, ewentualnie w polu przeznaczonym w systemie Wykonawcy na numer referencyjny) wskazywać: (a) numer umowy, oraz (b) numer zamówienia / numer zlecenia, których dotyczy faktura, w formacie: „Umowa nr … / Zamówienie nr …”.

- Jeżeli do rozliczenia danej faktury Umowa wymaga dokumentów potwierdzających wykonanie, Wykonawca przesyła je w PDF na adres: faktury@bielanski.med.pl. W tytule e-maila i nazwie pliku wpisuje: nr Umowy i nr faktury, w tym numer identyfikujący tę fakturę w KSeF /jeśli został nadany/. Data wystawienia faktury odpowiada dacie wskazanej na fakturze, natomiast za datę otrzymania faktury uznaje się datę doręczenia faktury przez Zamawiającego przez którą należy rozumieć datę odnotowanego wpływu faktury do skrzynki odbiorczej adresu, chyba że wcześniej przydzielony zostaje numer identyfikujący tę fakturę w KSeF. Faktura odebrana bez doręczenia wymaganych załączników  jest traktowana jako przedwczesna – Zamawiający wzywa do uzupełnienia, a Wykonawca wystawia fakturę/korektę po uzupełnieniu. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności w ciągu 60 dni od daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej tj. od dnia, w którym fakturze został nadany numer identyfikujący KSeF (NrKSeF) oraz wymaganych załączników /jeżeli dotyczy/, o których mowa w ust. 5.

- Zamawiający jest uprawniony do skrócenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 6, skutkującego dokonaniem wcześniejszej zapłaty, w szczególności w przypadku dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z zaliczki udzielonej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację dostaw objętych niniejszą umową. Skorzystanie z tego uprawnienia nie stanowi zmiany wynagrodzenia oraz nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o wcześniejszą zapłatę w odniesieniu do innych faktur.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego stanowi rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

- Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2, § 7 oraz koszty transportu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia cenę bezterminowych oraz  nieograniczonych terytorialnie licencji na dostarczone oprogramowanie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.  Do licencji, o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się przepisy o rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bieżącej aktualizacji oprogramowania producenta w okresie obowiązującej gwarancji.

- Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony podatek VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności oraz znajdujący się w wykazie  podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5

- W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

- Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 14 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie                                  z  żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.

- Koszty odbioru dostawy, o której mowa w ust. 3 w całości obciążają Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej:

- w wysokości 0,2 % wartości netto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego  w § 2 ust. 1 umowy,

- w wysokości 0,2 % wartości netto sprzętu objętego naprawą (według cen umownych) za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją lub przeglądu gwarancyjnego (liczony od upływu terminu określonego w zleceniu przeglądu, a jeśli zawiadomienia nie było, liczony według zasad ogólnych w zakresie obliczania terminów od daty protokołu zdawczo - odbiorczego),

- w wysokości 5 % wartości netto sprzętu objętego naprawą (według cen umownych) w przypadku odmowy naprawy objętej gwarancją lub przeglądu gwarancyjnego,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest on zobowiązany  do zapłaty kary umownej w wysokości 5% ceny netto przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone                    w umowie kary umowne. Zamawiający uprawniony jest do równoległego naliczania kar zastrzeżonych                 w umowie na zasadzie kumulacji.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej (również niewymagalnej) z płatności wynikających z faktur. Kary umowne naliczają się automatycznie i nie wymagają sporządzenia odrębnego dokumentu. Nota księgowa lub zawiadomienie o wysokości kary sporządzona w celach dokumentacyjnych może być doręczona jednocześnie z oświadczeniem o potrąceniu. Potrącenie jest skuteczne z dniem doręczenia oświadczenia /ewentualnie z notą lub zawiadomieniem/ i Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, określonego w § 2 ust. 1 lub niezałatwienia naprawy lub innej reklamacji w terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego na koszt                                 i ryzyko wykonawcy /w przypadku naprawy zlecenie powinno być wykonane przez autoryzowany serwis/. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów, niż wynikają z niniejszej umowy, różnicą Zamawiający obciąży Wykonawcę. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, określonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego przedmiotu zamówienia u innego dostawcy (bez wyznaczania dodatkowego terminu). W razie niezałatwienia reklamacji w terminie lub niewykonania przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia czynności osobie trzeciej  (bez wyznaczania dodatkowego terminu). W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych niż wynikają z niniejszej umowy, różnią w cenie sprzętu lub usługi lub ceną usługi zastępczej Zamawiający obciąży Wykonawcę, na podstawie noty obciążeniowej. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Wszelkie kary i obciążenia wynikające z not księgowych zastrzeżone w niniejszej umowie podlegają kumulacji.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości netto umowy.

§ 7

- Wykonawca udziela ……..-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

- Gwarancja obejmuje przeglądy sprzętu zgodnie z wymogami i wytycznymi producenta - min. 1 rocznie (jeśli producent wymaga przeglądów), naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi                          i zużywalnymi.

- W okresie gwarancji trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu/elementu powodują wymianę na nowy podzespół/element.

- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu, części zamiennych oraz – jeżeli dotyczy – oprogramowania przez okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 7 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zadeklarował okres co najmniej 8 lat, zobowiązanie to stanowi element umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu lub błędów oprogramowania                         i konieczności dokonania ich  naprawy przez 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie, faksem pod numerem telefonu …………….., faks ………………. lub e-mail …………………………………………………..       w godzinach od 7.30 do 15.30.

- W celu dokonania naprawy Wykonawca przybędzie do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2. dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii lub odbierze uszkodzone urządzenie /podzespół/część zastępczą kurierem na swój koszt (door to door).

- Wykonawca zapewni możliwość zdalnego połączenia serwisowego umożliwiającego min. aktualizację oprogramowania, zmianę parametrów obrazowania, czy ustawień aparatu bez konieczności wizyty inżyniera serwisu w placówce, bezpłatne w okresie min. 7 lat od daty instalacji. Ust. 7 stosuje się jeśli urządzenie ma taką możliwość

- W przypadku, gdy naprawa urządzeń będzie musiała trwać dłużej niż 5 dni roboczych, od szóstego dnia od podjęcia naprawy, Wykonawca wstawi na czas naprawy, sprzęt zastępczy lub podzespół/część zastępczą umożliwiającą tymczasową pracę aparatu, o nie gorszych parametrach technicznych.

- W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE Zamawiający dopuszcza czas naprawy, odpowiednio do 10 oraz do 15 dni roboczych.

- Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu                    z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji.

- W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół                                         z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy do udzielania świadczeń medycznych, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny.

- Dla dostarczonego sprzętu Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych aktualizacji oprogramowania.

- Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi oraz ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przez niego sprzęt będący przedmiotem umowy, posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu.

§ 9

dotyczy PAKIETU 27

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby zaangażowane przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Zasady przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w odrębnej umowie, stanowiącej Załącznik Nr 4 do umowy.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

    - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, ustawy Pzp,

    - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

    - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                 w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia                                 z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

    - Zamawiający jako administrator dokonał weryfikacji Wykonawcy pod względem spełniania wymagań określonych dla podmiotu przetwarzającego, na podstawie wyników Listy weryfikacyjnej według Załącznika Nr 4 do SWZ wypełnionej i przedstawionej przez Wykonawcę, względnie w przypadku nie przedstawienia tej Listy (Podmiot przetwarzający zobowiązuje się                do wypełnienia Listy weryfikacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (sporządzonej na podstawie Listy weryfikacyjnej - Załącznik  Nr 5 do SWZ/ Załącznik nr 1 do umowy powierzenia) i dostarczenia jej Administratorowi danych najpóźniej do dnia zawarcia umowy w celu weryfikacji zdolności do zapewnienia przez Podmiot przetwarzający bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych) – dotyczy PAKIETU 27.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Przed odstąpieniem od umowy w całości lub spornej części z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2 lit. b), c), d) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

§ 11

- Strony oświadczają, iż wynikające z niniejszej umowy sprawy sporne będą załatwiane polubownie                     w drodze uzgodnień  i porozumień. W przypadku zwłoki Zamawiającego w regulowaniu faktur Wykonawca zobowiązany jest przed wszczęciem sporu sądowego do wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 14 dni.

- Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji zobowiązań Zamawiającego               z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 13

- W związku z wymogami art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów                                     w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ wprowadzono Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zawierającą w szczególności rodzaje naruszeń prawa podlegające zgłoszeniom, osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych, warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, środki ochrony sygnalistów, tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

- Pełna treść procedury, o której mowa w ust. 1, dostępna jest na stronie internetowej oraz BIP Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ.

§ 14

- Zakup współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

- W celu realizacji działań weryfikacyjno-kontrolnych w zakresie realizacji wskaźników osiągnięcia celu projektu, w ramach którego nabywany jest przedmiot zamówienia, wykorzystywany jest system Arachne i system SKANER. Systemy są wykorzystywane na każdym etapie realizacji Przedsięwzięcia,  w tym weryfikacji i kontroli wykonania wskaźników oraz weryfikacji wydatków. W związku z tym,  w ramach Przedsięwzięcia systemy te mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to pełną zgodę, zrzekając się do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do jakiegokolwiek podmiotu, a w szczególności Zamawiającego i Instytucji systemu wdrażania KPO.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie postanowienia według następującej kolejności: SWZ, oferta Wykonawcy, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy o wyrobach medycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany dotyczące umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							                      ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2

do umowy Nr ZP-50/2026

|  | INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA BIELAŃSKIEGO | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | str. 33 z 2 |

Osoby wykonujące pracę na terenie Szpitala narażone są na oddziaływanie różnorodnych czynników niebezpiecznych i szkodliwych zagrażających zdrowiu i życiu. Praca w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne i szkodliwe stwarza możliwość wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników niezbędna jest identyfikacja występujących zagrożeń.

Czynnik niebezpieczny występujący w środowisku pracy jest to czynnik, którego oddziaływanie                                        na pracującego może prowadzić do urazu, natomiast czynnik szkodliwy jest to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może prowadzić do zachorowania.

Na stanowiskach pracy w Szpitalu mogą wystąpić zagrożenia spowodowane przez następujące czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy :

- czynniki biologiczne

- czynniki chemiczne

- czynniki fizyczne

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE

W Szpitalu skala narażenia na czynniki biologiczne jest duża.  Zakażenia następują m.in. przez : bezpośrednie skaleczenie, wszczepienie, kontakt z pacjentem lub materiałem biologicznym. Do tych czynników zaliczamy:

wirusy – najniebezpieczniejszymi chorobami spowodowanymi wirusami są np.: wirusowe zapalenie wątroby typu B, C ; AIDS, HIV.

bakterie – gronkowce, paciorkowce, prątki gruźlicy.

grzyby – zagrożenie powodujące choroby skóry i błon śluzowych.

pasożyty – (mikro-) organizmy żyjące na lub w innym organizmie.

ZAGROŻENIA CHEMICZNE

Skutki działania substancji chemicznych mogą być ogólne (zmiany w układzie nerwowym, wątrobie, nerkach, układzie sercowo-naczyniowym, układzie immunologicznym itd.) lub miejscowe (działanie drażniące i uczulające skórę i błony śluzowe).

W zależności od skutków oddziaływania na organizm substancje chemiczne dzielimy na:

toksyczne – po wchłonięciu przez organizm powodujące zatrucie, zatrucie ostre przewlekłe  lub śmierć. Substancją toksyczną używaną w Szpitalu jest np. formaldehyd.

drażniące – do substancji drażniących zaliczamy kwasy, zasady, rozpuszczalniki, chlor. Kontakt                          z substancją drażniącą powoduje działanie : narkotyczne, duszące, żrące, drażniące.

uczulające – są to substancje wywołujące uczulenia (alergie). Przykładem substancji uczulających używanych w Szpitalu są np. detergenty lub środki dezynfekujące.

rakotwórcze i mutagenne – substancje skutkujące chorobami nowotworowymi

lub zmianami w genach przekazywanych na następne pokolenie np.: tlenek etylenu.

upośledzające funkcje rozrodcze – substancje wpływające szkodliwie na płód - mogące doprowadzić                      do poronienia np. : alkohol etylowy, formaldehyd

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI

Do zagrożeń czynnikami fizycznymi zaliczamy:

hałas – jest to dźwięk szkodliwy, dokuczliwy i niepożądany, oddziaływujący na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka

drgania mechaniczne – jest to proces polegający na przenikaniu energii za źródła drgań do organizmu człowieka przez określoną część organizmu będącą w bezpośrednim kontakcie ze źródłem drgań.

mikroklimat – do tej szkodliwości zalicza się: temperaturę, wilgotność i ruch powietrza oraz promieniowanie cieplne.

promieniowanie widzialne (oświetlenie) – nieodpowiednie oświetlenie może być przyczyną zmęczenia wzroku i zmęczenia nerwowego.

promieniowanie podczerwone – nazywamy promieniowanie optyczne (IR)

o długości fali w zakresie 780 nm do 1 mm i dzieli się na trzy zakresy.

promieniowanie nadfioletowe – nazywamy promieniowanie optyczne o długości fali od 100 do 400 nm.

promieniowanie laserowe – jest to promieniowanie obejmujące długość fali od 180 nm do 1mm.

promieniowanie elektromagnetyczne – nazywamy emisję lub przenoszenie energii w postaci fal elektromagnetycznych i przyporządkowanym im jonom.

promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm.

Emitowane jest przez włączony aparat RTG lub przez pierwiastki promieniotwórcze

np. : Jod – 123 lub Jod – 131.

prąd elektryczny – zagrożeniem jest przepływ prądu przez ciało człowieka.

Skutki działania ww. czynników są bardzo złożone i różnorodne.

W związku z powyższym zobowiązujemy do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa                        i higieny pracy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3

do umowy Nr ZP-50/2026

|  | WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PODWYKONAWCÓW | Obowiązuje od 16.04.2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie 2 |
|  |  | Str. 1 z 1 |

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki,  Wykonawca/Dostawca ma obowiązek zapoznania się oraz zapoznania pracowników z informacją                               o zagrożeniach występujących na terenie Szpitala Bielańskiego..

- Wykonawca/Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrożonego w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - organizowania pracy na terenie Szpitala Bielańskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami BHP oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

  - informowania Zakładowy Inspektorat BHP o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych wśród pracowników podwykonawcy podczas wykonywania pracy                       na terenie szpitala,

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym: racjonalnego korzystania                            z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

- Za wszelkie odpady wytworzone podczas realizacji umowy przez pracowników Wykonawcy oraz                           za systematyczne usuwanie wytworzonych przez siebie odpadów (w celu zachowania porządku                          i estetyki budynków oraz terenów przyległych do Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki) odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - stosowania sprzętu sprawnego technicznie oraz spełniającego wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego i UDT,

  - zachowania szczególnych środków ostrożności oraz czystości w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy),

  - zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac

  - eliminowania ryzyka i zagrożenia personelu, pacjentów, osób odwiedzających,

  - utrzymania w trakcie realizacji umowy porządku w obszarze swojej działalności,

  - przestrzegania obowiązującego w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

- Na terenie Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń 
i materiałów  oraz  środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych z winy Wykonawcy/Dostawcy, przeprowadzane są przez Wykonawcę/Dostawcę i na jego koszt.

- Uprawnieni pracownicy szpitala mają prawo do kontroli prawidłowości postępowania Wykonawcy/ Dostawcy oraz oceny warunków pracy Wykonawcy/Dostawcy na terenie szpitala oraz posiadania stosownych umów i decyzji w zakresie wymaganym prawem.

- Kontrole przeprowadzane są w obecności wyznaczonego pracownika Wykonawcy/Dostawcy.

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UMOWY NR ZP-50/2026

dotyczy PAKIETU 27

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (kod 01-809), ul. Cegłowska 80, jako podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087965 oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000007199, NIP 118-14-17-683, REGON 012298697, zwanym dalej Szpitalem lub Administratorem, reprezentowanym przez:

Elżbietę Błaszczyk  -    Dyrektora ds. Ekonomicznych

Elżbietę Kmitę         -    Główną Księgową

a

firmą ………………                             z siedzibą w …………………, wpisaną do …………………….., zwaną dalej Podmiotem przetwarzającym, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

zwanymi łącznie dalej: „Stronami” o następującej treści:

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę Nr ZP-50/2026 („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową;

- Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

- Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwane dalej: „RODO”.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Oświadczenia Stron

1. Szpital oświadcza, że jest Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

2. Administrator oświadcza, że powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Podmiotowi przetwarzającemu.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.

4. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje lub inne dowody, iż Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Opis przetwarzania przedmiot, czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,                                    rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

- Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, danych osobowych, o których niżej mowa (Przedmiot przetwarzania).

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

- Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej.

- Celem przetwarzania jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeglądy dostarczonego sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta, naprawy, konserwacje.

- Przetwarzanie obejmować będzie szczególne kategorie danych osobowych, w tym dane dotyczące zdrowia. Charakter przetwarzania obejmuje dane medyczne pacjenta dotyczące zdrowia w postaci elektronicznej. Przetwarzanie obejmować będzie szczególne kategorie danych osobowych tj. dane dotyczące zdrowia.

- Przetwarzanie danych będzie dotyczyć pacjentów.

§ 3

Podpowierzenie

- Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego 
bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

- Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania 
danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”).

- W razie zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 Podmiot przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

- Dokonując podpowierzenia Podmiot przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Podmiotu przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

- Podmiot przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

§ 4

Obowiązki i prawa Administratora

- Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać mu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

- Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po uprzednim poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli ze wskazaniem na piśmie osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia kontroli. Podmiot przetwarzający umożliwia Administratorowi przeprowadzenie kontroli.

- Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z ich przetwarzaniem. Administrator uprawniony jest do żądania od Podmiotu przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania z przepisami RODO.

- Administrator jest uprawniony do żądania udzielania wszelkich informacji lub wyjaśnień, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczących danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy. Podmiot przetwarzający jest zobligowany udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.

- W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast poinformować o nich Administratora.

- Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o wszelkich postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub podejrzenia takiego naruszenia, prowadzonych przez pracowników Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.

- W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli.

- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Administratora, dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, których przetwarzanie zostało powierzone Podmiotowi przetwarzającemu.

§ 5

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający ma następujące obowiązki:

- Podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora;

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Podmiot przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG;

- Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i  działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania;

- Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych w celu wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

- Podmiot przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy;

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”). Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych;

- Podmiot przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego);

- Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych                w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”);

- Podmiot przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków określonych w art. 32−36 RODO;

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie                   do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych;

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora;

- Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z  wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzorczego.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wypełnienia Listy weryfikacyjnej, stanowiącej załącznik                   Nr 1 (sporządzonej na podstawie Listy weryfikacyjnej - Załącznik Nr 4 do SWZ) do niniejszej Umowy                            i dostarczenia jej Administratorowi danych najpóźniej do dnia zawarcia umowy w celu weryfikacji zdolności do zapewnienia przez Podmiot przetwarzający bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 6

Odpowiedzialność Stron

- Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

- Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą Umową.

- Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku                                      z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot przetwarzający lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

- Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

- Jeżeli Podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

- Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w  związku                         z wykonywaniem niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                  o ochronie danych osobowych oraz postanowień niniejszej Umowy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie                      i zaniechanie.

§ 7

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących             z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w postaci papierowej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w  tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym,                        w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Podmiot przetwarzający postanowień określonych w niniejszej Umowie;

- gdy w wyniku kontroli pracowników Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie stwierdzone naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy  Podmiot przetwarzający usuwa wszelkie dane osobowe lub jeżeli nie jest to możliwe zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, w nieprzekraczanym terminie 7 dni, licząc od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. Fakt dokonania usunięcia  lub zwrotu potwierdza się odpowiednim protokołem.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,                  w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz Kodeks cywilny.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY                                                               ADMINISTRATOR

# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ  /Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia

LISTA WERYFIKACYJNA

Do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

| L.p. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| --- | --- | --- |
|  | Czy Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych? |  |
|  | Kto wykonuje zadania dotyczące zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Podmiocie przetwarzającym (w sytuacji braku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych)? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający posiada opracowane i zatwierdzone procedury z zakresu ochrony danych osobowych? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? |  |
|  | Czy zgodnie z art. 29 RODO osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały w Podmiocie przetwarzającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? |  |
|  | Czy osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający przechowuje kopie zapasowe w bezpiecznej lokalizacji (poza miejscem przetwarzania danych osobowych) oraz zabezpiecza kopie przed ich nieuprawnionym dostępem? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych? |  |
|  | Proszę wskazać kto w Podmiocie przetwarzającym jest odpowiedzialny za kontakt i wykonywanie procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający wdrożył i stosuje zasady udzielania dostępu tylko do informacji niezbędnych do zakresu wykonywanych obowiązków oraz zasady najmniejszego uprzywilejowania? W myśl zasady najmniejszego uprzywilejowania użytkownik ma mieć dostęp tylko do tych informacji i zasobów, które są mu niezbędne do wykonywania zadań służbowych. |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający dokonuje oceny skutków dla ochrony danych? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający posiada procedury odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania? |  |
|  | Czy podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję/rejestr naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, w tym naruszeń bezpieczeństwa danych? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający zarządza dostępem do systemów oraz programów komputerowych, w którym są przetwarzane dane osobowe, poprzez proces nadawania, przeglądu i odbierania uprawnień oraz stosuje bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający posiada doświadczenie w świadczeniu usług związanych z powierzeniem przetwarzania danych? Jeśli tak, to jak długie? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający prowadzi regularnie audyty dotyczące zasad bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, w celu weryfikacji spełniania wymogów polityki ochrony danych lub innej wewnętrznej procedury, w tym ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania? (art. 32 ust. 1 lit d) RODO) |  |
|  | Czy pracownicy Podmiotu przetwarzającego będą przetwarzać powierzone dane osobowe w trybie pracy zdalnej? |  |
|  | Czy stwierdzono prawomocną decyzją PUODO lub innego organu nadzorczego lub prawomocnym wyrokiem sądu naruszenie ochrony danych osobowych przez Podmiot przetwarzający? |  |
|  | Czy Podmiot przetwarzający korzysta z usług podwykonawców z państw trzecich? |  |