Załącznik nr 3a do SWZ

Dotyczy postępowania: ZP/21/2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych .

- Stacja opisowa do zdjęć TK,  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Gwarancja ……………………………………………………………………………………

| Lp. | Szczegółowe parametry i wymagania funkcjonalne | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie diagnostyczne (Typu OsiriX MD lub równoważne) Oprogramowanie musi posiadać status wyrobu medycznego klasy II (CE) oraz certyfikat FDA. |  |  |
|  | Funkcje podstawowe: Lokalna baza SQLite, pełna zgodność ze standardem DICOM (Send, Receive, Query/Retrieve, Print). |  |  |
|  | Przetwarzanie 2D/3D: Rekonstrukcje MPR (w tym Curved MPR), MIP, Volume Rendering, Cinematic Rendering, wirtualna endoskopia. |  |  |
|  | ### Narzędzia: Pomiary odległości, kątów, powierzchni, automatyczna anonimizacja danych, edycja metadanych DICOM |  |  |
|  | ### Interfejs: Język polski |  |  |
|  | Licencja: Niewygasająca (wieczysta) z min. 2-letnim okresem bezpłatnych aktualizacji. |  |  |
| 2 | Jednostka centralna (Typu Apple iMac 24" lub równoważna) Komputer typu All-in-One zintegrowany z monitorem pomocniczym: |  |  |
|  | System operacyjny: macOS (wersja min. 12.x). |  |  |
|  | Pamięć RAM: Min. 16 GB. |  |  |
|  | Dysk twardy: Min. 512 GB SSD. |  |  |
|  | Ekran zintegrowany: 24" Retina (min. 4.5K) służący jako monitor pomocniczy/opisowy. |  |  |
| 3 | Monitor diagnostyczny (Typu JVC CL-R211 lub równoważny) |  |  |
|  | Parametry matrycy: 21,3" IPS, kolorowy, rozdzielczość min. 1200 x 1600 (2 MP). |  |  |
|  | Jasność i Kontrast: Max. 500 cd/m² (kalibrowana do min. 250 cd/m²), kontrast min. 1800:1. |  |  |
|  | Zgodność: Pełna kalibracja zgodnie ze standardem DICOM Part 14. |  |  |
|  | Technologia: Dynamic Gamma (automatyczne rozróżnianie obrazów kolorowych i monochromatycznych), wbudowany przedni czujnik stabilizacji (Front Sensor). |  |  |
|  | Konfiguracja: System dwumonitorowy (2 szt.), fabrycznie parowany pod kątem spójności barw i jasności, ze świadectwem parowania. |  |  |
| 4 | Gwarancja i Serwis |  |  |
|  | Gwarancja na jednostkę centralną: Min. 36 miesięcy. |  |  |
|  | Gwarancja na monitory diagnostyczne: Min. 60 miesięcy. |  |  |
|  | Czas reakcji: Serwis u Klienta (On-site) lub system door-to-door. |  |  |
| 5 | Wdrożenie i usługi towarzyszące |  |  |
|  | Dostawa i montaż: Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż fizyczny stacji. |  |  |
|  | Konfiguracja: Podłączenie do sieci IT Zamawiającego, konfiguracja węzłów DICOM z serwerem PACS/RIS |  |  |
|  | Szkolenie: Przeszkolenie min. 2-3 pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i konserwacji sprzętu (min. 3 godziny). |  |  |

Uwagi dla oferentów:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż opisane.

- Przy oferowaniu zestawu dwumonitorowego, monitory muszą posiadać fabryczny certyfikat parowania.

- Oferent musi zapewnić instrukcję obsługi w języku polskim oraz certyfikat wyrobu medycznego dla oprogramowania.