Załącznik nr 3b do SWZ

Dotyczy postępowania: ZP/21/2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych .

- Inhalator 10 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

Gwarancja ……………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | Wartość / Opis | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Inhalator pneumatyczno-tłokowy (kompresorowy) |  |
| 2. | Tryb pracy | Ciągły (Heavy Duty) |  |
| 3. | Model nebulizatora | Z 4-stopniową regulacją wielkości cząsteczek |  |
| 4. | Wielkość cząsteczek (MMAD) | 2,56 µm / 3,62 µm / 4,67 µm / 5,80 µm (zależnie od trybu) |  |
| 5. | Frakcja respirabilna (FPF) | Od 51% do 82,2% (najwyższa w trybie "3") |  |
| 6. | Szybkość nebulizacji | Od 0,38 ml/min do 0,75 ml/min |  |
| 7. | Pojemność leku | Min. 2 ml; Max. 8 ml |  |
| 8. | Ciśnienie maksymalne | 3,5 bar (± 0,5 bar) |  |
| 9. | Wydajność kompresora | ok. 14 l/min |  |
| 10. | Poziom hałasu | ok. 55 dB (z odległości 1 m) |  |
| 12. | Waga | ok. 2,4 kg |  |
| 13. | Zasilanie | Sieciowe (230V / 50Hz) |  |