| lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry. podać, opisać, TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część I - Robot do automatyzacji produkcji cytostatyków wraz z wyposażeniem |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2026 | TAK |  |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu na terenie UE, deklaracja zgodności WE | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | Certyfikat badania typu wagi automatycznej wydany przez certyfikowaną jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 2014/32/EU | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć wzór tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu, zawierającej informacje o producencie, oznaczeniu CE, typie wagi, numerze certyfikatu, klasie dokładności wagi oraz innych parametrach wymaganych przepisami. | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | System automatycznego sporządzania złożonych preparatów dożylnych, w tym preparatów z lekami cytotoksycznymi oraz innymi. | TAK, podać |  |  |
|  | System przeznaczony do instalacji w komorze laminarnej | TAK, podać |  |  |
|  | System kompatybilny z dostarczaną komorą laminarną. Dołączyć potwierdzenie producenta komory lub autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | Urządzenie wykonane z materiałów bezpiecznych i odpornych na powszechnie stosowane środki czyszczące i dezynfekcyjne. | TAK, podać |  |  |
|  | System wykorzystujący bezpieczną technologię luer-lock oraz CSTD do przenoszenia leków cytotoksycznych pomiędzy fiolką z lekiem a pojemnikiem końcowym. Nie dopuszcza się urządzeń wykorzystujących igłę do nakłuwania fiolek. | TAK, opisać |  |  |
|  | System wspierający materiały eksploatacyjne systemów zamkniętych (CSTD) różnych producentów. | TAK, podać listę wspieranych materiałów eksploatacyjnych |  |  |
|  | System umożliwiający korzystanie ze wskazanych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych (tj. spike-ów do fiolek, strzykawek, pojemników na gotowy roztwór, etc.). Nie dopuszcza się systemów współpracujących jedynie z dedykowanymi materiałami eksploatacyjnymi. | TAK, podać listę wspieranych materiałów eksploatacyjnych |  |  |
|  | System wykorzystujący technologię zapobiegającą tworzeniu się aerozoli podczas pobierania leku z fiolki | TAK, opisać |  |  |
|  | System wykorzystujący strzykawki o pojemności min. 50 ml do przenoszenia leku pomiędzy fiolką z lekiem a pojemnikiem końcowym | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie obsługuje następujące typy pojemników końcowych min.: - worki (50 – 1000 ml) - worki z elementami systemu zamkniętego - butelki (50 – 1000 ml) - strzykawki ze złączem Luer Lock - pompy elastomerowe (infuzory) | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie obsługujące pobieranie leków w postaci płynnej, z fiolek o parametrach min.: - średnica korka 13mm i 20mm - maks. średnica fiolki ≥ 80 mm - maks. wysokość fiolki ≥ 110 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na podłączenie pojemnika z rozcieńczalnikiem do automatycznego przygotowywania preparatów w pompach elastomerowych. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość załadowania jednocześnie min. 24 szt. fiolek z lekiem i min. 10 pojemników z produktem końcowym (worek, butelka, strzykawka, pompa elastomerowa) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość załadunku pojemnika na odpady. W celu ograniczenia ryzyka ponownego wykorzystania odpadów, pozycja odpadowa powinna być dedykowaną pozycją w urządzeniu – niedopuszczalne jest wykorzystywanie pozycji wejściowej ani wyjściowej jako pozycji odpadowej. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość załadowania min. 5 strzykawek ze złączem Luer lock lub CSTD do przenoszenia leku pomiędzy fiolką z lekiem, a pojemnikiem końcowym | TAK, podać |  | 8 i więcej – 10 pkt Pozostałe 0 – pkt |
|  | Możliwość sporządzania preparatów dożylnych z co najmniej 5 różnych leków (substancji czynnych) w trakcie 1 cyklu | TAK, podać |  | 8 i więcej – 10 pkt Pozostałe 0 – pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w kamerę do rejestracji procesu ładowania leków oraz pojemników końcowych w trakcie procesu przygotowywania mieszania. | TAK, podać |  | Kamera zintegrowana w obudowie urządzenia – 10 pkt Kamera niezintegrowana – 0 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkową technologię rejestrowania leków oraz pojemników końcowych podczas załadunku i rozładunku oraz śledzenia tych elementów w trakcie procesu produkcji. | TAK, podać |  | Automatyczna RFID – 10 pkt Inne – 0 pkt |
|  | System zapobiegający krzyżowej kontaminacji oraz ponownemu wykorzystaniu strzykawek. | TAK, opisać |  |  |
|  | System obsługujący fiolki z adapterami umożliwiającymi bezpieczne pobranie leku | TAK, podać |  |  |
|  | System obsługujący Adaptery przeznaczone do fiolek o średnicy korka 13, 20mm | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w komplet adapterów do obsługi wszystkich wspieranych przez urządzenie typów pojemników końcowych. | TAK, podać |  |  |
|  | Obsługa systemu z: - Ekranu dotykowego o przekątnej ≥ 10” umieszczonego wewnątrz komory - Komputera umieszczonego na zewnątrz pracowni - Lokalizacji zewnętrznej, w obrębie sieci szpitalnej | TAK, podać |  |  |
|  | Wydajność pracy urządzenia: - minimalna ilość preparatów/1h (worki, butelki, strzykawki) ≥ 25 szt. Przy przenoszeniu min. 25ml leku. - minimalna ilość preparatów /1h (pompy elastomerowe) ≥ 10 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | System automatycznie identyfikujący pojemnik końcowy z przygotowanym preparatem podczas rozładunku. | TAK, podać |  |  |
|  | System wyposażony w możliwość instalacji drukarki etykiet do oznaczania fiolek z lekiem i pojemników końcowych | TAK, podać |  |  |
|  | System wykorzystujący kontrolę grawimetryczną produktu końcowego. | TAK, opisać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia 1150mm x 450mm x 650 mm ± 10% | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga urządzenia ≤ 65kg | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC ± 10%, 50 Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy ≤ 250W | TAK, podać |  |  |
|  | Poziom hałasu generowany przez urządzenie ≤ 70 dB(A) w odległości 1m | TAK, podać |  |  |
|  | Pełna integracja z dostarczoną komorą z nawiewem laminarnym | TAK, podać |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie - min. 60 | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie cytorobota |  |  |  |
|  | Interfejs oprogramowania w całości w języku polskim, wraz z funkcjami serwisowymi | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie wspierające tryby pracy min: - przygotowanie preparatów indywidualnych dla pacjenta, - przygotowanie ad hoc, - przygotowanie zestawu preparatów indywidualnych dla pacjentów - przygotowanie preparatów o różnych dawkach, w różnych pojemnikach końcowych (worek, butelka, pompa elastomerowa, strzykawka), w wykorzystaniem tego samego leku. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie możliwe do instalacji lokalnej i/lub w architekturze klient - serwer | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość definiowania wielu użytkowników z różnym poziomem uprawnień | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące listę leków do umieszczenia w urządzeniu wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy umieścić lek. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące listę pojemników na preparat końcowy do umieszczenia w urządzeniu wraz ze wskazaniem miejsca, w którym należy umieścić dany pojemnik. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące listę gotowych preparatów do pobrania po zakończeniu procesu produkcji. | TAK, podać |  |  |
|  | Etykiety mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne tworzenie dokumentacji grawimetrycznej procesu przygotowania preparatów dożylnych. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na tworzenie zleceń przygotowania preparatów | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie listą utworzonych zleceń: - modyfikacja, - usuwanie, - przesyłanie do wykonania | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie lekami nie wykorzystanymi w całości | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na import zleceń z systemów zewnętrznych. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące szczegółowe i skumulowane raporty dotyczące przygotowanych preparatów | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja etapów produkcji preparatów | TAK, podać |  |  |
|  | Tworzenie etykiet dla gotowych preparatów | TAK, podać |  |  |
|  | System przygotowany do dwukierunkowej integracji z zewnętrznym systemem zleceń elektronicznych | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania zleceń sporządzania preparatów poprzez aplikację sieciową | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość monitorowania realizacji zleceń poprzez aplikację sieciową | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługuje tryb automatycznego pobierania płynu z pojemnika z produktem końcowym w celu zapobiegnięcia przepełnienia gotowym preparatem | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące raporty dokładności przygotowania każdego preparatu. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie tworzące raporty czasu przygotowania każdego preparatu | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające raporty dotyczące prawidłowego przygotowania preparatu oraz alerty dotyczące błędów. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć teleinformatyczną | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość integracji z systemem zewnętrznym poprzez powszechnie stosowane protokoły | TAK, opisać |  |  |
|  | System cytorobota przygotowany do dwukierunkowej integracji z modułem/oprogramowaniem do zarządzania pracownią cytostatyków. | TAK |  |  |
|  | Licencja bezterminowa na dostarczone oprogramowanie | TAK, |  |  |
|  | Wolnostojąca komora laminarna, kompatybilna z cytorobotem. |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026 | TAK, podać |  |  |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, po demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  |  |
|  | Deklaracja WE dopuszczająca urządzenie do obrotu | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | ﻿Wolnostojąca komora laminarna bezpieczna, 3 –filtrowa, do pracy z cytostatykami oraz z lekami terapii genowej, o podwyższonym stopni ochrony dla personelu i preparatów. Deklaracja zgodności na zgodność z normą DIN 12980:2017-05. | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | ﻿Wymagane dołączenie do oferty deklaracji zgodności na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną. | TAK, dołączyć do oferty |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowane. | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary: Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: - szerokość max. 1700 - głębokość max. 1200 mm - wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2600 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość: min. 1550 mm - głębokość: min. 900 mm - wysokość: min. 690 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz. Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej – minimum 2 (na ścianie tylnej). | TAK, podać |  |  |
|  | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. Szyba frontowa bez dolnego obramowania ograniczającego pole widzenia operatora z możliwością otwarcia i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej. | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość maksymalna otwarcia szyby roboczej od poziomu blatu, ≥ 650 mm | TAK podać |  |  |
|  | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej - obudowa z blachy stalowej powleczonej farbą proszkową | TAK, podać |  |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, podzielony na segmenty, konstrukcja odporna na wibracje (RMS <=﻿5μm). | TAK, podać |  |  |
|  | System 3-filtrowy HEPA, w tym: - filtr główny bezpośrednio pod blatem roboczym, - filtr powietrza oczyszczonego, - filtr powietrza zanieczyszczonego. | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie min. H14 zgodnie z EN 1822-1 (lub równoważne). | TAK, podać |  |  |
|  | Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wymiany i pracy. Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (bez konieczności każdorazowej wymiany filtrów w sytuacji takiego zdarzenia). | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiana filtrów HEPA bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia poprzez dodatkowe zabezpieczenie filtrów (obudowa ze sztywnej siatki metalowej, lub równoważne). | TAK, podać |  |  |
|  | Rodzaj filtrów HEPA | Filtry kapsułowe Inne,podać |  |  |
|  | Elektroniczna, sterowana czujnikiem regulacja wentylatora. | TAK, podać |  |  |
|  | Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu bądź równoważne. | TAK, podać |  |  |
|  | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny („pracy”), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - nocny/spoczynkowy („stand-by”) - tryb serwisowy. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym: - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, - temperaturę w przestrzeni roboczej, - wilgotność w przestrzeni robocze - menu w języku polskim. | TAK, podać |  |  |
|  | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – min. USB x 2 sztuki (po lewej i prawej stronie komory) i CAT6. | TAK, podać |  |  |
|  | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia komory w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - strumienia powietrza wyjściowego, - stopnia zużycia filtrów HEPA. | TAK, podać |  |  |
|  | 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru wysokości ustawienia blatu roboczego w przedziale 680-950 mm +/- 50mm na etapie instalacji urządzenia | TAK |  |  |
|  | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 700 mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Szyba frontowa pochylona o 10° (± 10%) od frontu. | TAK, podać |  |  |
|  | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tym samym poziomie z możliwością oparcia rąk przez operatora na powierzchni roboczej bez zakłócenia przepływu powietrza. | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą, w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej. | TAK, podać |  |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 60 dB(A). | TAK, podać |  |  |
|  | Moc oświetlenia LED w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika w zakresie od 0 do min. 1000 lx | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie praca poniżej 850 W/h. | TAK, podać |  |  |
|  | Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w strumieniu powietrza w obszarze frontowym komory. | TAK, podać |  |  |
|  | System sygnalizacji optycznej aktualnego trybu pracy komory | TAK, podać |  |  |
|  | Oświetlenie wielokolorowe LED wskazujące status pracy komory | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w nasadkowe podłączenie do kanału wylotowego umożliwiające połączenie komory laminarnej z systemem wentylacji wyciągowej bez negatywnego sprzężenia zwrotnego i zgodnie z normami określonymi w DIN 12980 lub równoważne | TAK, podać |  |  |
|  | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim - format papierowy oraz PDF | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. Przedstawienie wykazu zalecanych środków myjących i dezynfekcyjnych (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, ewentualnie dodatkowo nazwy handlowe preparatów). | TAK, podać |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY, SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia we wskazane miejsce przez Zamawiającego / włącznie z koniecznością adaptacyjną pomieszczenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 60 miesiący | TAK, podać |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpłatne, min. 2 sześciogodzinne szkolenia w uzgodnionym terminie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK, podać |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej, zakończone wystawieniem certyfikatu sprawności technicznej. | TAK, podać |  |  |
|  | Licencja bezterminowa na dostarczone oprogramowanie | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek 24h/na dobę przez 365 dni w roku. | TAK, podać |  |  |
|  | Potwierdzeniem okresu trwania naprawy i jej wykonania, będzie raport serwisowy wystawiony przez Wykonawcę i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. | TAK, podać |  |  |
|  | W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy tj. od momentu zgłoszenia niesprawności aparatu do chwili przekazania naprawionego urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (wymagane przy dostawie sprzętu) | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcje wydrukowane oraz dostarczone na nośniku cyfrowym | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wyjęcia urządzenia z komory laminarnej, w celu konserwacji lub czyszczenia bez konieczności ingerencji serwisu | TAK, podać |  |  |
|  | Termotransferowa drukarka etykiet |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026 | TAK, podać |  |  |
|  | Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, po demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  |  |
|  | Łączność: bezprzewodowa / przewodowa | TAK |  |  |
|  | Typ użycia: Stacjonarna | TAK |  |  |
|  | Technologia druku: termiczna, termotransferowa | TAK |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość druku: 210 DPI | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość druku: max. do 110 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Kompatybilne z: komputerem, smartfonem, tabletem | TAK |  |  |
|  | Prędkość druku: min. 300 mm/s | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna długość wydruku: 4000 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna nośnika: do 210 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna gilzy z nośnikiem: 80 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Kompatybilny system operacyjny: MacOS, Android, Windows | TAK |  |  |
|  | Interfejs drukarki: USB, Ethernet LAN, Host USB, Bluetooth, RS232 | TAK |  |  |
|  | Języki programowania: ZPLII, ZPL, EPL, EPLII, ZBI2.0 | TAK, podać |  |  |
|  | Dostępne opcje dodatkowe: Dyspenser, gilotyna, nawijak | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz | TAK |  |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego (RTC) | TAK |  |  |
|  | Ruchomy czujnik etykiet | TAK |  |  |
|  | Pamięć (RAM/Flash) min. 256 MB / 256 MB | TAK, podać |  |  |
|  | Temperatura robocza 5°C do 40°C | TAK |  |  |
|  | Wilgotność robocza 20% - 85% (bez kondensacji) | TAK |  |  |
|  | Temperatura przechowywania -40°C do 60°C | TAK |  |  |
|  | Wymiary (szer. x dł. x wys.) max. 450 x 250 x 300 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Waga: max. 11 kg | TAK, podać |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY, SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 m-cy | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia. | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce | TAK, podać |  |  |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych minimum 10 lat. | TAK |  |  |
|  | Licencja bezterminowa na dostarczone oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (wymagane przy dostawie sprzętu) | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcje wydrukowane oraz dostarczone na nośniku cyfrowym | TAK, podać |  |  |
|  | Waga precyzyjna do przygotowywania leków cytotoksycznych |  |  |  |
|  | Maksymalny zakres ważenia 4,1 kg | TAK, należy podać |  |  |
|  | Odczyt 10 mg | TAK/NIE |  |  |
|  | Powtarzalność, typowa 4 mg | TAK, należy podać |  |  |
|  | Czas stabilizacji 1,2 s | TAK, należy podać |  |  |
|  | Adiustacja Wewnętrzna / proFACT Advanced | TAK, należy podać |  |  |
|  | Interfejsy, Bluetooth (opcja), Ethernet (LAN), RS232 (wbudowane / opcja), USB-A (do urządzenia), USB-B (do urządzenia) | TAK/NIE |  |  |
|  | Wyświetlacz min. 7" kolorowy ekran dotykowy TFT | TAK, należy podać |  |  |
|  | Zarządzanie prawami użytkowników. Nieograniczona liczba użytkowników, Prawa użytkownika | TAK, należy podać |  |  |
|  | Legalizacja | TAK, należy podać |  |  |
|  | Minimalna naważka (USP, 0,1%, typowa) 8,2 g | TAK, należy podać |  |  |
|  | Liniowość ±20 mg | TAK, należy podać |  |  |
|  | Wymiary szalki (SxG) 203 mm x 170 mm | TAK, należy podać |  |  |
|  | Wymiary (WxSxG) 102 mm x 214 mm x 411 mm | TAK, należy podać |  |  |
|  | Rozmiar terminala 7 cali | TAK, należy podać |  |  |
|  | Opcje zgodności: Historia dziennika (podstawowe metadane); Historia dziennika (zgodność z normą 21 CFR, część 11); Integralność danych; Ochrona hasłem | TAK, należy podać |  |  |
|  | Zatwierdzenie typu wagi | TAK, należy podać |  |  |
|  | Typ wagi: Waga precyzyjna | TAK, należy podać |  |  |
|  | Zakres ważenia 4 100 g | TAK/NIE |  |  |
|  | Zalecane do zastosowań biofarmaceutycznych | TAK, należy podać |  |  |
|  | Rozmiar wagi (głębokość) 411 mm | TAK, należy podać |  |  |
|  | Funkcje: Obsługa 21 CFR Part 11 (kompatybilna z LabX); Ochrona hasłem; Wskazówki dotyczące poziomowania; Zarządzanie prawami użytkowników | TAK, należy podać |  |  |
|  | Rozmiar wagi (szerokość) 194 mm | TAK, należy podać |  |  |
|  | Opcje dokumentacji: Automatyczna dokumentacja (zgodność z normą 21 CFR, część 11); Dokumentacja automatyczna; Drukowanie; Podstawowa dokumentacja elektroniczna | TAK, należy podać |  |  |
|  | Zarządzanie prawami użytkowników / Dziennik kontroli | TAK, należy podać |  |  |
|  | Dokładność odczytu (certyfikowana) 0,1 g | TAK/NIE |  |  |
|  | Dodatkowe | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 60 m-cy. | Tak |  |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  |  |
|  | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Załączyć kserokopie autoryzacji | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne podczas trwania gwarancji | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej, dostarczyć przy dostawie | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny do urządzenia (dostarczyć przy dostawie) | Tak |  |  |

Dokumenty składane jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym