Załącznik nr 5a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

| Upgrade rezonansu magnetycznego model Aera 1.5T, numer seryjny 141616 w celu realizacji projektu pn. Rozwój zdolności leczenia onkologicznego w SP ZOZ MSWiA w Lublinie poprzez utworzenie nowych oddziałów wraz z modernizacją bazy sprzętowej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PUNKTACJA TECHNICZNA | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | - | - | - |
|  | Aktualizacja rezonansu magnetycznego model Aera 1.5T, numer seryjny 141616 | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego z pozostawieniem istniejącego magnesu aparatu (szczegóły w sekcji 2) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego z pozostawieniem istniejącego systemu gradientowego (szczegóły w sekcji 3) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja systemu RF rezonansu magnetycznego do technologii obejmującej obsługę cewek biometrycznych (szczegóły w sekcji 4) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie cewek obrazujących (szczegóły w sekcji 5) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie wymiany stołu pacjenta na w pełni odłączany (szczegóły w sekcji 6) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie aktualizacji aplikacji klinicznych (szczegóły w sekcji 7) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie aktualizacji sekwencji obrazujących (szczegóły w sekcji 8) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja rezonansu magnetycznego o zaktualizowane parametry obrazowania (szczegóły w sekcji 9) | TAK, podać |  |  |
|  | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie wymiany konsoli operatorskiej na nową (szczegóły w sekcji 10) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y po modernizacji | ≤ 2,5 m; podać wartość [m] |  |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z po modernizacji | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] |  |  |
|  | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi, dla max FoV Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 45 mT/m; podać wartość [mT/m] |  |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 3.1. Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 200 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  |  |
|  | Wartości podane w pkt. 3.1. i 3.2. uzyskiwane jednocześnie | TAK |  |  |
|  | SYSTEM RF |  |  |  |
|  | Tor odbiorczy | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technologia obsługująca cewki biometryczne, dostrajające się do różnic anatomicznych oraz posiadające wbudowane czujniki funkcji życiowych pacjenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Maksymalna liczba kanałów – łączna liczba elementów obrazujących cewek odbiorczych podłączonych jednocześnie do aparatu i znajdujących się w maksymalnym zakresie skanowania, z przesuwem stołu pacjenta | ≥ 204; podać wartość [n] |  |  |
|  | Liczba rzeczywistych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wykorzystywanych jednocześnie w statycznym FoV, bez przesuwu stołu pacjenta | ≥ 48; podać wartość [n] |  |  |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | TAK podać nazwę |  |  |
|  | CEWKI |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta. Wymagana wymiana cewki aktualnie wykorzystywanej. | TAK podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi z możliwością zmiany kąta głowy pacjenta przynajmniej w 3 pozycjach oraz posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | TAK podać nazwę cewki |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT z wbudowanymi czujnikami oddechowymi | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 50 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | TAK podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka do badań całego tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT, każda z wbudowanym czujnikiem pulsu Wymagana wymiana cewki aktualnie wykorzystywanej. | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka do badań całego tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT, każda z wbudowanym czujnikiem pulsu | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Wymagana wymiana cewki aktualnie wykorzystywanej. | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami, przeznaczona do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT Wymagana wymiana cewki aktualnie wykorzystywanej. | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |  |
|  | Zestaw min. 2 elastycznych uniwersalnych cewek prostokątnych o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu iPAT | TAK podać nazwy cewek, liczbę elementów obrazujących [n] oraz wymiary każdej z nich [cm] |  |  |
|  | Cewka dedykowana do badań niewielkich obiektów np. stawu skroniowo-żuchwowego min. 4 elementy obrazowe | TAK podać nazwę cewki |  |  |
|  | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół pacjenta i odłączany, w pełni automatyczny, mobilny wyposażony we własny napęd elektryczny. Zintegrowana bateria stołu ładowana automatycznie po zadokowaniu stołu w gantry | TAK |  |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 250 kg; podać wartość [kg] |  |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 163 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | TAK |  |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | TAK |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | TAK |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie wyświetlacze dotykowe umieszczone po obu stronach przedniej obudowy gantry i zintegrowane z nią, umożliwiające sterowanie aparatem MR | TAK |  |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | TAK |  |  |
|  | System biometryczny monitorujący oddech wbudowany w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa | TAK |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls) - dla wyzwalania systemów synchronizujących | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa alertu pacjenta (np. "gruszka", przycisk) | TAK |  |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |
|  | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania pacjentów | TAK |  |  |
|  | Centrator laserowy | TAK |  |  |
|  | Zestaw audio video do relaksacji pacjenta w trakcie badania | TAK |  |  |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Badania neurologiczne |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – np. myExam Brain lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – np. myExam Spine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością non-single-shot, np. sekwencjami typu np. PSIF-Diffusion, lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 10 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI –np. Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach np. DWI – RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FoV, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości – np. ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – np. Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI | TAK |  |  |
|  | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Maksymalna liczba kierunków ≥ 256 | TAK podać |  |  |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach DTI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – np. Simultaneous Multi-Slice, SMS-DTI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie spektralne dyfuzji (DSI) charakteryzujące się większą rozdzielczością i dokładnością, w tym analizą włókien przecinających się w ramach pojedynczego voxela | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  |  |
|  | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach BOLD fMRI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – np. Simultaneous Multi-Slice, SMS-BOLD lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI – np. Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu typu ASL (Arterial Spin Labeling) wykorzystująca co najmniej technikę pCASL | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) |  |  |  |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki – np. Susceptibility Weighted Imaging, SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Spektroskopia protonowa (1H MRS) |  |  |  |
|  | 1H MRS typu np. Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 1H MRS typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 1H MRS typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Angiografia (MRA) i badania Serca |  |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – np. Compressed Sensing ToF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką np. Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – np. NATIVE SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – np. NATIVE TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania naczyń obwodowych – np. QISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Kontrastowe MRA (ceMRA) | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – np. TWIST lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – np. Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Obrazowanie morfologii w badaniach CMR | Tak |  |  |
|  | Dark Blood Imaging – badania CMR z tłumieniem sygnału krwi | Tak |  |  |
|  | First-Pass Perfusion – perfuzja pierwszego przejścia środka kontrastowego | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 2D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D | Tak |  |  |
|  | Delayed Enhancement 3D – ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  |  |
|  | Nawigator kardiologiczny z bramkowaniem w oparciu o monitorowanie ruchu przepony | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Przyspieszone obrazowanie funkcji serca w oparciu o sekwencję z rekonstrukcją iteracyjną, pozwalające na badania przy pojedynczym wstrzymaniu oddechu – u pacjentów z ograniczoną możliwością wstrzymania oddechu lub z arytmią, prezentacja wyników w czasie rzeczywistym w pętli filmowej typu cine (Compressed Sensing Cardiac Cine, CS Cardiac Cine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Mapowanie ilościowe tkanki mięśnia sercowego, z barwną prezentacją parametrycznych map T1 i T2 (MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań serca w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne lokalizowanie 5-ciu punktów orientacyjnych serca, - w pełni automatyczny proces planowania dwu-, trzy- i czterokomorowego, w krótkiej osi, z określonymi orientacjami zastawek, - zautomatyzowana lokalizacja widoków w osi krótkiej, (my Exam Cardiac Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  |  |
|  | Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – np. VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |  |
|  | Cholangiografia MR | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – np. REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – np. 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań wątroby w tym ocena stłuszczenia i indeks żelaza w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – np. myExam LiverLab lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Badania całego ciała |  |  |  |
|  | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – np. Dixon lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k – np. STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej – np. TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
|  | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  |  |
|  | Badania barku | TAK |  |  |
|  | Badania nadgarstka | TAK |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | TAK |  |  |
|  | Badania stawu skokowego | TAK |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – np. myExam Spine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kolana w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – np. myExam Knee lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów – np. SENSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k – np. GRAPPA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 16 n; podać wartość [n] |  |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone np. T1 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone np. T2 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu np. FLAIR – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych – np. WARP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT (Variable Angle Tilt) – np. SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT i realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – np. Compressed Sensing SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Techniki spektralnej saturacji |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  |  |
|  | Nowoczesne techniki korekty i redukcji czasu akwizycji |  |  |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji w celu zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji np. typu Spin Echo (SE) i Trubo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Gain lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji np. typu Spin Echo (SE) i Trubo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Sharp lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
|  | Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji np. typu Trubo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) (Deep Resolve Boost lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |  |
|  | SEKWENCJE OBRAZUJĄCE |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | TAK |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D np. FLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 2D i 3D np. FISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 2D i 3D np. Fast GRE z impulsami preparacyjnymi – np. TurboFLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Szybkie 3D GRE z saturacją tłuszczu (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu – np. VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing – np. TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu – np. TrueFISP with Fat Saturation lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | 2D i 3D np. GRE z RF-rephasing – PSIF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Turbo Spin Echo (TSE) | TAK |  |  |
|  | Multi-Shot | TAK |  |  |
|  | Single-Shot | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Turbo IR | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości – np. SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości realizowane przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – np. Compressed Sensing SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – np. DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN – np. 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów – np. 3D DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy np. typu T1 – PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 oraz w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej np. typu T1, T2 i PD – QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) | ≥ 45 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | TAK podać rozmiar [n x n] |  |  |
|  | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | TAK opisać |  |  |
|  | Pojemność HDD | ≥ 400 GB; podać wartość [GB] |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów na dyskach CD-R i DVD wraz z przeglądarką DICOM | TAK |  |  |
|  | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | TAK opisać |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 40 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | TAK |  |  |
|  | Monitory |  |  |  |
|  | Konsola 2-monitorowa | TAK |  |  |
|  | Przekątna monitorów | ≥ 24”; podać wartość [”] |  |  |
|  | Matryca monitorów | ≥ 1920x1200; podać rozmiar [n x m] |  |  |
|  | Oprogramowanie kliniczne |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |  |
|  | MPR | TAK |  |  |
|  | MIP | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje SSD | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny – np. Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Oprogramowanie do planowania badania dużych obszarów anatomicznych np. całego tułowia w kilku krokach, pozwalające na ustawienie protokołów badania dla wszystkich kroków jednorazowo – np. Tim Planning Suite lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość generowania map ADC z wybranych wartości b dyfuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdalnego przejęcia pracy na konsoli operatorskiej z poziomu stanowiska eksperckiego znajdującego się w obrębie tej samej zabezpieczonej sieci komputerowej – np. Expert-i lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |  |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  |  |
|  | SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |
|  | Dostawa serwera aplikacyjnego i stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient-serwer w oparciu o model pływających licencji. | TAK |  |  |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniżej podanych wymagań sprzętowych. W przypadku wyboru adaptacji/wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego możliwość wykorzystania licencji aplikacji MR posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) liczby licencji. | TAK podać |  |  |
|  | Minimalne parametry oferowanego serwera aplikacyjnego: - pamięć RAM: min. 192 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: min. 10 TB, zbudowana z użyciem dysków SSD - redundantne zasilanie możliwość jednoczesnej pracy dla min. 10 użytkowników | TAK podać parametry |  |  |
|  | Cztery stanowiska lekarskie (stacje klienckie), każde wyposażone w: - 2 diagnostyczne monitory kolorowe LCD, dla oceny diagnostycznej badań MR, CT, RTG, każdy o parametrach nie gorszych niż: przekątna min. 21”, rozdzielczość min. 2MP, - komputer PC z: min. 32 GB RAM, dysk twardy SSD min. 1TB, wbudowany napęd CD/DVD, karta graficzna dedykowana przez producenta dostarczonych monitorów medycznych, karta sieciowa 1Gb, system operacyjny typu Windows 11 Professional lub równoważny, - jeden monitor opisowy o przekątnej min. 23” z możliwością pracy w pozycji pionowej. Możliwość zainstalowania aplikacji systemu HIS/RIS, wykorzystywanych przez Zamawiającego. | TAK podać parametry |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve Storage - commitment | TAK |  |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego, w tym coroczne upgrade’y do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min.: - ilość poprzednich badań, - typ/modalność poprzednich badań, zakres daty poprzednich badań. | TAK |  |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. | TAK |  |  |
|  | APLIKACJE PODSTAWOWE SERWERA APLIKACYJNEGO – jednoczesny dostęp dla min. 10 użytkowników |  |  |  |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagającego zamykania załadowanych badań. | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, inne). elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych. | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP. | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne. | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna rejestracja i synchronizacja serii badań MR z badaniami CT. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | TAK |  |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR, w tym min.: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - operacje na obrazach MR: subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, - filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów np. całego ciała, angiografii MR czy całego kręgosłupa. Dopuszcza się zaoferowanie funkcjonalności łączenia realizowanej przez aparat MR. | TAK |  |  |
|  | Generowanie obrazów DWI o dowolnym współczynniku b na podstawie akwizycji DWI z minimum dwoma wartościami współczynnika b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania. Możliwość obliczania map ADC w oparciu o obliczone obrazy DWI o wybranym współczynniku b. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | TAK |  |  |
|  | APLIKACJE ZAAWANSOWANE SERWERA APLIKACYJNEGO |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji mózgu umożliwiające automatyczną kalkulację i prezentację w kolorze mam parametrycznych min.: - relCBF (relative Cerebral Blood Flow), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relMTT (relative Mean Transit Time), - TTP (Time To Peak), - TMax (Time to Maximum). - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji i dyfuzji mózgu wraz z możliwością automatycznego obliczania i prezentacji obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań spektroskopii MR umożliwiające: - automatyczne przetwarzanie wyników spektroskopii SVS (Single Voxel Spectroscopy) i CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D, - automatyczne tworzenie kolorowych map stężenia wybranych metabolitów i ich fuzji z obrazami anatomicznymi, - eksport danych i wyników - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań DTI (min. FA (Fractional Anisotropy), RD (Radial Diffusivity), AD (Axial Diffusivity)) z możliwością wyznaczania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji w 3D - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna traktografia całego mózgowia - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK | Dostęp dla min. 3 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 2 użytkowników – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników badań funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) z możliwością wyznaczania i wizualizacji obszarów aktywacji - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wyników analizy badania fMRI i traktografii w fuzji z obrazami anatomicznymi (np. T1) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Dostęp dla min. 2 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 1 użytkownika – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny badań mózgu z użyciem danych 3D T1 (MPRAGE) z możliwością: - automatycznej segmentacji mózgu i jego struktur, - automatycznego wyznaczania objętości poszczególnych struktur, - wyznaczania map odchyleń w odniesieniu do danych referencyjnych - obsługi badań porównawczych w celu oceny atrofii mózgu w przypadku chorób neurodegeneracyjnych automatycznego tworzenia raportów i eksport do archiwum PACS. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1, - raportowanie zgodne z PIRADS v2, - dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć, - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Rozszerzone funkcjonalności do oceny badań prostaty: - automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty, - eksport konturów RTSS na potrzeby wykonywania biopsji prostaty do aparatów USG z możliwością fuzji - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK | Dostęp dla min. 3 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 2 użytkownika – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: - dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów, - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę, - dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nieonkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki - ocenę progresji zmian zgodnie z RECIST - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych i oceny odpowiedzi na terapię na podstawie obrazowania dyfuzji i map ADC umożliwiające: - wyświetlanie histogramu wartości ADC i kodowanie kolorem różnych wartości ADC z nałożeniem na obrazy MR, - analizę histogramu i segmentację regionów z ograniczoną dyfuzyjnością, - obliczanie parametrów wysegmentowanych regionów (min. objętość, wartość średnia ADC), - porównywanie wielu punktów czasowych i tworzenie trendów śledzonych zmian - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Dostęp dla min. 2 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 1 użytkownika – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki, - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania parametrów funkcjonalnych lewej i prawej komory serca, w tym min.: - frakcji wyrzutowej (EF), - objętości wyrzutowej (SV), - objętości końcowoskurczowej (ESV), - objętości końcoworozkurczowej (EDV), - masy mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR umożliwiające: - segmentację naczyń jednym kliknięciem myszy, - kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - obliczanie parametrów przepływu - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: - rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia, - wyznaczaniem stopnia stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych CT: - automatyczna rejestracja, wyświetlanie badań bieżących i poprzednich - segmentacja zmian w płucach, - pomiar zmiany zgodnie z RECIST 1.1, WHO, Lung-RADS - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Dostęp dla min. 2 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 1 użytkownika – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor – zwiększenie gęstości HU, niebieski – zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika. | TAK | Dostęp dla min. 2 użytkowników – 1 pkt Dostęp dla min. 1 użytkownika – 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS, - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR, predefiniowane szablony. | TAK/NIE | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu i oferowanych cewek Dopuszczalne jest pozostawienie fantomów aktualnie wykorzystywanych | TAK |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwukanałowa z zewnętrznym kardiomonitorem | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor MRI |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 | TAK |  |  |
|  | Monitor przeznaczony do stosowania w pobliżu urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w polu magnetycznym o wartości do 3 Tesli (min. 10 000 Gauss), stosowany do monitorowania funkcji życiowych pacjentów podczas procedur MRI | TAK, podać |  |  |
|  | Menu użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Monitor przenośny, masa monitora max. 5 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowe urządzenie sterujące pozwalające na użytkowanie monitora w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni oraz w polu magnetycznym o wartości do 3 Tesli (min. 10 000 Gauss) | TAK |  |  |
|  | Barwny ekran LCD o przekątnej min. 10 cali sterowany dotykowo i za pomocą przycisków sterujących | TAK, opisać |  |  |
|  | Dedykowany do monitorowania wszystkich grup pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli) | TAK |  |  |
|  | Określenie typu pacjenta (noworodek, dziecko, dorosły) powodujące automatyczne ustawienie zakresów pomiarowych oraz alarmów | TAK/nie |  |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, techniczne i fizjologiczne, z możliwością ustawiania progów alarmowych dla poszczególnych parametrów | TAK |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowy moduł (EKG) zasilany akumulatorowo, zakres pomiarowy częstość pracy serca min. 30-240 ud/min | TAK, podać zakres |  |  |
|  | Masa bezprzewodowego modułu (EKG) bez elektrod max. 100 [g] | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł bezprzewodowy (EKG) pozwalający na użytkowanie w pełnym zakresie w polu magnetycznym o wartości min. 10 000 Gauss | TAK, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy moduł (SpO2) zasilany akumulatorowo, zakres pomiarowy saturacji min. 70-100% | TAK, podać |  |  |
|  | Masa bezprzewodowego modułu (SpO2) bez czujnika max. 100 [g] | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł bezprzewodowy (SpO2) pozwalający na użytkowanie w pełnym zakresie w polu magnetycznym o wartości min. 10 000 Gauss | TAK, podać |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiarowa NIBP, zakres pomiarowy od 30 do 270 mmHg | TAK, podać zakres |  |  |
|  | Pomiar NIBP automatyczny | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla (EtCO2), pomiar ze strumienia bocznego, zakres pomiarowy od 0 do 110 mmHg | TAK, podać zakres |  |  |
|  | Zasilanie monitora z wewnętrznego akumulatora na min. 7 h | TAK, podać wartość |  |  |
|  | Zasilanie modułów z wewnętrznego akumulatora na min. 11 h | TAK, podać wartość |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do poziomu 90%, max. 6 h | TAK, podać |  |  |
|  | System mocujący umożliwiający montaż na paramagnetycznym stojaku na kroplówki | TAK |  |  |
|  | Pompa infuzyjna MRI |  |  |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2026 | TAK |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna liniowa przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) do 3 Tesli (min. 10 000 Gauss’ów) | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w bezprzewodowe urządzenie sterujące pozwalające na użytkowanie pompy w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni | TAK, opisać |  |  |
|  | Wyposażona w drugi kanał podaży | TAK |  |  |
|  | Przystosowana do różnych zestawów infuzyjnych, min: strzykawka luer lock, przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  |  |
|  | Na wyposażeniu pompy zestawy akcesoriów jednorazowego użytku, w ilości pozwalającej na wykonanie 50 badań | TAK |  |  |
|  | Rozbudowany system parametrów infuzji przystosowany dla dorosłych i pacjentów pediatrycznych, min. VTBI, VI | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania w obu kanałach min: od 0,1 do 1300 [ml/h] | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja podaży dawki uderzeniowej BOLUS | TAK |  |  |
|  | Programowalny poziom ciśnienia okluzji, ustawiany zakres funkcji KVO | TAK |  |  |
|  | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy infuzji 125 [ml/h] min. 10 h | TAK, podać |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do poziomu 95%, max. 12 [h] | TAK, podać |  |  |
|  | System mocujący umożliwiający montaż na paramagnetycznym stojaku na kroplówki (stojak na wyposażeniu pompy) | Tak |  |  |
|  | WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Demontaż i usunięcie (za uprzednim powiadomieniem upoważnionego pracownika) z terenu siedziby Zmawiającego przeznaczonych do wymiany elementów używanych w obecnie zainstalowanym rezonansie magnetycznym oraz wyposażenia. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia do demontażu elementów urządzenia oraz wyposażenia i załadunku celem ich odbioru od Zamawiającego przez Wykonawcę. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie podlegające wymianie elementy rezonansu magnetycznego oraz wyposażenie, fabrycznie nowe (rok produkcji 2026). | Tak |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne personelu w siedzibie Zamawiającego prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z etapów musi trwać 5 dni i być prowadzony na etapie uruchamiania przedmiotu zamówienia (którego wykonanie warunkuje podpisanie protokołu odbioru). Drugi etap (trwający łącznie kolejne 5 dni) ma być wykonany po odbiorze aparatu (planowane wykonanie w pierwszym kwartale używania przedmiotu zamówienia) . Wykonawca oferuje stałe wsparcie aplikacyjne w miarę potrzeb Zamawiającego | Tak |  |  |
|  | Zaawansowane szkolenia aplikacyjne w ośrodkach referencyjnych lub centrach szkoleniowych krajowych w zakresie specjalistycznych funkcji oferowanego aparatu w tym udział w kongresach krajowych/zagranicznych. Powyższe obejmuje pełny koszt udziału w szkoleniach łącznie z kosztem dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania. Szkolenie obejmuje co najmniej 20 osobodni. | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Utrzymanie integracji rezonansu z systemem informatycznym | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki serwisowej urządzenia za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez tunel VPN, zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 60 miesięcy (podać w miesiącach od daty podpisania odbioru) | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie usterki – max. 3 dni robocze (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych elementu uprawniająca do wymiany tego elementu na nowy - maksymalnie 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie aparatu w pełnym zakresie | Tak |  |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |  |
|  | Czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 12 dni roboczych. | Tak |  |  |
|  | Nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 60 miesięcy. Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji systemu W ramach gwarancji, przeglądy okresowe w całym okresie jej trwania zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta (gwarancyjny i pogwarancyjny) na terenie Polski | Tak |  |  |
|  | Paszport techniczny (dołączyć przy dostawie) | Tak |  |  |

Dokument składany jest w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym