Nabór: KPOD.07.03-IP.10-001/25

Tytuł projektu: Usprawnienie funkcjonowania i poprawa jakości opieki medycznej świadczonej przez SP ZOZ MSWiA w Lublinie poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych

Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne wymagane)

Zakup oprogramowania do scentralizowanego i kompleksowego przeglądu podłączonych urządzeń Point-of-Care (POC) wraz z integracją z systemem HIS Zamawiającego oraz licencjami dla podłączenia 15 urządzeń POC.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i utrzymanie przez okres 36 miesięcy systemu informatycznego służącego do scentralizowanego zarządzania badaniami przy łóżku pacjenta (POC) oraz jego integracji z systemem Szpitalnym (HIS- AMMS firmy Asseco Poland Spółka Akcyjna) wraz z licencjami dla 15 urządzeń POC.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu oferty

- Wymagania funkcjonalne i techniczne

- System musi zapewniać kontrolę nad procesem diagnostycznym poprzez:

- Scentralizowane zarządzanie: Możliwość zdalnego monitorowania stanu technicznego, jakości (QC) oraz dostępności urządzeń podłączonych do sieci.

- Otwarta łączność: Wsparcie dla standardów komunikacyjnych (np. HL7, POCT1-A) umożliwiających przesyłanie wyników bezpośrednio do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w systemie HIS.

- Zarządzanie użytkownikami: Kontrola uprawnień personelu, w tym synchronizacja z bazą personelu w HIS.

- Bezpieczeństwo danych: Zgodność z wymogami ochrony danych osobowych 
i cyberbezpieczeństwa (np. szyfrowanie transmisji).

- Zarządzanie jakością: Automatyczna blokada urządzenia w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości (QC) lub upływu terminu ważności odczynników.

- System zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami w sprawie standardów organizacyjnych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych wykonywanych 
w materiale biologicznym

- Wymagania w zakresie zgodności rozwiązań ICT

- Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje albo może obejmować produkt ICT, usługę ICT lub proces ICT, wykonawca jest zobowiązany zaoferować wyłącznie takie produkty ICT, usługi ICT i procesy ICT, które na dzień składania ofert:

- nie są wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa;

- nie obejmują produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usługi ICT lub procesu ICT określonych w tej decyzji.

- Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania ICT, jest obowiązany jednoznacznie zidentyfikować w ofercie każde oferowane rozwiązanie ICT, w szczególności przez wskazanie:

- nazwy rozwiązania,

- producenta albo dostawcy,

- typu, modelu, wersji lub innego oznaczenia pozwalającego na jego identyfikację,

- funkcji pełnionej w ramach realizacji zamówienia.

- Brak możliwości jednoznacznej identyfikacji oferowanego rozwiązania ICT obciąża wykonawcę.

- Jeżeli z treści oferty, dokumentów złożonych wraz z ofertą albo wyjaśnień wykonawcy będzie wynikać, że oferta obejmuje rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 17 albo pkt 19 ustawy Pzp.

3. Zakres wdrożenia i integracji

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Instalacji i konfiguracji serwera/oprogramowania.

- Dostarczenia licencji na podłączenie 15 urządzeń POC kompatybilnych z dostarczonym systemem, w tym 12 urządzeń typu glukometr oraz 3 urządzeń wieloparametrowych.

- Podłączenie wskazanych urządzeń POC.

- Zapewnienia dwukierunkowej integracji: zlecenie badania w HIS,  realizacja na urządzeniu oraz powrót wyniku do karty pacjenta.

- Uzyskania niezbędnych zgód i certyfikatów od dostawcy systemu HIS na przeprowadzenie integracji.

- Wszelkie koszty związane z integracją z systemem HIS są częścią oferty.

4. Gwarancja, wsparcie i licencjonowanie

- Okres obowiązywania: 3 lata (36 miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualizacji oprogramowania, poprawek bezpieczeństwa oraz serwisu w języku polskim.

- Szkolenia: Przeszkolenie administratorów IT oraz personelu medycznego z zakresu obsługi systemu.

5. Przedmiotowe środki dowodowe

Przedmiotowe środki dowodowe dotyczące rozwiązań ICT:

- W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SOPZ -załącznik nr 1 , zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- wykazu oferowanych rozwiązań ICT, obejmującego co najmniej poniższe informacje:

- nazwy rozwiązania,

- producenta albo dostawcy,

- typu, modelu, wersji lub innego oznaczenia pozwalającego na jego identyfikację,

- funkcji pełnionej w ramach realizacji zamówienia.

- oświadczenia wykonawcy, że oferta w zakresie produktów ICT, usług ICT i procesów ICT nie obejmuje:

- produktów ICT, usług ICT ani procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20 i 252), stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa

- produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani usługi ICT lub procesu ICT określonych w tej decyzji

- Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na zasadach określonych w art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.