Załącznik nr 1 a

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagane parametry dotyczące sprzętu | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE oraz oferowane parametry (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator typu bench top w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie” fabrycznie nowy lub używany po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora nie starszy niż 2024 r. | TAK |  |
|  | Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę | TAK |  |
|  | Praktyczna wydajność testów ISE – nie mniej niż 160 testów na godzinę | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS | TAK |  |
|  | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne | TAK |  |
|  | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji poza analizatorem, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora | TAK |  |
|  | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do max 700 nm, minimum 14 filtrów | TAK |  |
|  | Igła próbkowa posiada detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność | TAK |  |
|  | Objętość martwa próbki pediatrycznej nie większa niż 100 µl. | TAK |  |
|  | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, białka specyficzne | TAK |  |
|  | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, podajnik na min. 400 kuwet | TAK |  |
|  | Automatyczne (minimum 10 x) wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
|  | Analizator pracujący z wodą destylowaną, zużywający nie więcej niż 3 l na godzinę pracy analizatora. Stacja uzdatniania wody zapewniona przez Wykonawcę. | TAK |  |
|  | Minimum 50 miejsc na odczynniki | TAK |  |
|  | Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne. | TAK |  |
|  | Minimum 60 miejsc na próbki. | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito” | TAK |  |
|  | Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. | TAK |  |
|  | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8° C, możliwość pozostawienie ich na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku dziennych raportów wyników. | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecającego lekarza czy oddziału | TAK |  |
|  | Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora – możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeninga i liczbowych). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
|  | Oferowane aparaty wraz z wyposażeniem oznakowane znakiem CE | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość bezpośredniego włączenia w LIS - koszt wpięcia analizatora po stronie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia profili badań. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacji dla testów np. obliczenia LDL i % HDL | TAK |  |
|  | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
|  | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzajów testów. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania badań po wyjściu z funkcji „standby” w ciągu 3 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych - minimum 5 | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji modemu serwisowego. | TAK |  |
|  | Analizator posiadający wbudowany komputer – jednostka sterująco-walidująca oraz wbudowany kolorowy ekran dotykowy min. 12 cali | TAK |  |
|  | PARAMETRY OCENIANY | PUNKTACJA |  |
|  | Zużycie wody destylowanej na godzinę pracy analizatora | powyżej 3 l - 0 pkt 3 l lub poniżej 3 l - 5 pkt. |  |
|  | Obecność na pokładzie analizatora niechłodzonych miejsc na odczynniki | NIE - 0 pkt TAK - 5 pkt |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

| Lp. | Parametry wymagane | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE oraz oferowane parametry (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na okres 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowani aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 3 | Gwarancja techniczna w okresie trwania umowy (w tym przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta analizatora na koszt firmy udzielającej dzierżawy) | TAK |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu w dni robocze max 24 h | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części – 3 dni | TAK |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części - 7 dni | TAK |  |
| 7 | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni roboczych (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |

Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

……………………………………………………………………………..