Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1  .ECHOENDOSKOP  ULUTRASONOGRAFICZNY - 1 kpl

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| Lp. | Minimalne Parametry wymagane | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica kanału roboczego min 3,8 mm dla bezpiecznego prowadzenia igły oraz odsysania | Tak |  |
| 2 | Średnica wziernika maks. 12,8 mm | Tak |  |
| 3 | Głębia ostrego widzenia min. 3-100 mm | Tak |  |
| 4 | Kąt skanowania głowicy ultradźwiękowej min 150 stopni. | Tak |  |
| 5 | Kąt widzenia video min. 120 stopni | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Podłączenie do procesora wizyjnego i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 7 | Min. 4 dowolne programowalne przyciski rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 8 | Możliwość mycia i dezynfekcji aparaty w środkach chemicznych różnych producentów – załączyć listę producenta endoskopu potwierdzającą spełnienie wymogu | Tak |  |
| 9 | Kąt obserwacji elementu wizyjnego min 40 stopni | Tak |  |
| 10 | Min .Zagięcia końcówki: - Góra w zakresie mieszczącym się między 160 - 150 stopni - dół w zakresie mieszczącym się między 150 - 130 stopni - lewo/prawo: 120/120 stopni | Tak |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy elastografii tkankowej w czasie rzeczywistym | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 12 | Częstotliwość akustyczna min. 5-13 Mhz | Tak |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 6 zakresów widma | Tak |  |
| 14 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 16 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO lub Plasma | Tak |  |
| 17 | Wyposażenie: Fiberoskop o średnicy maks. 5,2 mm, długość min. 600mm, 120 stopni kąt widzenia, ekran min 5 cali do wstępnej diagnostyki przed procedurą EUS | Tak |  |
| 18 | Współpraca z posiadanymi przez Szpital urzadzeniami: - Szafą endoskopową Endostore7 - Systemem Endobox w pełny zakresie - Posiadaną myjnią-dezynfektorem Endoclean2000 - Posiadanym wózkiem endoskopowym Pentax, monitorem Endovue - Na wyposażeniu oferowanego endoskopu: procesor wizyjny HDTV z wbudowanym oświetleniem ksenon 150W z pełnym menu w języku polskim, kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym (wózek, monitor, ssak) oraz systemem Endobox | Tak |  |

| Kliniczny Aparat USG do echoendoskopu EUS z funkcją DFI – 1 szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 20 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  |
| 21 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 22 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych | Min. 7 000 000 |  |
| 23 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  |
| 24 | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  |
| 25 | Dynamika systemu | Min. 290 dB |  |
| 26 | Monitor z matrycą OLED/LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. | Przekątna ekranu min. 22 cale |  |
| 27 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 28 | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
| 29 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |
| 30 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |
| 31 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 19 000 obrazów |  |
| 32 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 33 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 200 s |  |
| 34 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 35 cm |  |
| 35 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |  |
| 36 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| 37 | Stabilna podstawa | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 38 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
| 39 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |
| 40 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 350 obrazów/s |  |
| 41 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |  |
| 42 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 43 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
| 44 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.0,5 do 20 kHz |  |
| 45 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 46 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 47 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 48 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 6,0 m/s |  |
| 50 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,1 do 30 kHz |  |
| 51 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |
| 52 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 30 stopni |  |
| 53 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
| 54 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |
| 55 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
| 56 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
| 57 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |
| 58 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 59 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 60 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 61 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 62 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 63 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
| 64 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 65 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym | Min. 320 GB |  |
| 66 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
| 67 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 68 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 69 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 70 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 71 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 72 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 73 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x20 |  |
| 74 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  |
| 75 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |
| 76 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 77 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie wewnętrznym | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 78 | Pełne oprogramowanie do badań: - Pediatrycznych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Brzusznych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych | TAK |  |
| 79 | Oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi (Ultrasonografia Endoskopowa tzw. EUS ) | TAK |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadające kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |