Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Zakup Pomp infuzyjnych strzykawkowych- 15 szt.  wraz ze stacjami dokującymi do pomp infuzyjnych- 3 szt.

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa- 15 szt |  |  |  |  |
|  |  | Minimalne Parametry wymagane | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
|  |  | Klawiatura symboliczna i fizyczna lub wyświetlana na ekranie umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy | TAK |  |
|  |  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  |  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
|  |  | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych | TAK |  |
|  |  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
|  |  | Wbudowany akumulator litowo – jonowy/niklowo-metalowo-wodorowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz. Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
| Parametry |  |  |  |  |
|  |  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  |  | Strzykawki montowane od czoła. Mechanizm blokujący tłok strzykawki | TAK |  |
|  |  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  |  | Parametry infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq | TAK |  |
|  |  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |
|  |  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |
|  |  | Dokładność infuzji ± 2% | TAK |  |
|  |  | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | TAK |  |
|  |  | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | TAK |  |
|  |  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
|  |  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  |  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na minimum 30 kategorii lekowych. | TAK |  |
|  |  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  |  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |
|  |  | Kolorowy ekran pompy. | TAK |  |
|  |  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
|  |  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  |  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, minimum 9 poziomów. | TAK |  |
|  |  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | TAK |  |
|  |  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  |  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| STACJA DOKUJĄCA – 3 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej; - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |
|  |  | Zamawiający wymaga 3 stacji dokujących w dowolnej konfiguracji zgodnie z ilością zaoferowanych pomp infuzyjnych | TAK |  |
| Gwarancja/przeglądy |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny w Polsce - kontakt | TAK |  |

Zadanie 2: Zakup centrali kardiologicznej i kardiomonitorów funkcji życiowych ze statywem

- Centrala kardiologiczna z monitorami funkcji życiowych dla 9 stanowisk i jednostką centralną- 1 kpl

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW DLA CENTRALI KARDIOLOGICZNEJ 9 STANOWISK Z CENTRALĄ NADZORU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne Parametry wymagane | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
| PARAMETRY OGÓLNE KARDIOMONITORÓW CENTRALI KARDIOLOGICZNEJ – 9 szt |  |  |  |  |
| 1 |  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1200x1000 pikseli) wraz z miejscami na niezależne wyjmowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK |  |
| 2 |  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorów) | TAK |  |
| 3 |  | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, akumulatorem i z wszystkimi wymaganymi modułami - poniżej 10 kg | TAK |  |
| 4 |  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 12 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie (tj. 7 odprowadzeń ekg – I, II, III, aVr, aVl, aVf, V – z kabla 5 żyłowego, fali oddechu metodą reograficzną, krzywej pletyzmograficznej, fali inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i min. 1 fali z modułu ICG) | TAK |  |
| 5 |  | Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |
| 6 |  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy Możliwość zablokowania przez użytkownika reakcji ekranu na dotyk podczas transportu i czyszczenia | TAK |  |
| 7 |  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 8 |  | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 9 |  | W każdym z min. 300 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 6 różnych fal dynamicznych (tj. min. fali EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną, fali inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i fali z modułu ICG) | TAK |  |
| 10 |  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 12 fal dynamicznych (tj. 7 odprowadzeń EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną, fali inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i min. 1 fali z modułu ICG) z okresu min. 120 h | TAK |  |
| 11 |  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych parametrów i zmiany ich kolorów | TAK |  |
| 12 |  | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 13 |  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wymaganych wartości cyfrowych z min. 240 godzin monitorowania oraz wszystkich min. 12 fal dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury) Możliwość użycia złącz USB do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| 14 |  | Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| POMIARY |  |  |  |  |
| 15 |  | Niezależny, wyjmowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp (w każdym kardiomonitorze) - możliwość monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i jednocześnie 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza QT i QTc - analiza co najmniej 20 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy - dodatkowe wyposażenie do 9 kardiomonitorów: tylko 4 kable ekg 5 żyłowe wraz z 1 dodatkową końcówką umożliwiającą fatwą integrację z elektrodą endokawitarną | TAK |  |
| 16 |  | Niezależny, wyjmowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax (w każdym kardiomonitorze) - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
| 17 |  | Niezależny, wyjmowany moduł nieinwazyjnego ciśnienia (w każdym kardiomonitorze) - zakres pomiarowy: min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawienia górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 200 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: uniwersalny wężyk z szybkozłączkami i 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych | TAK |  |
| 18 |  | Niezależny, wyjmowany moduł temperatury (w każdym kardiomonitorze) - zakres pomiarowy: min. 0-50 ºC - pomiar w jednym miejscu ciała z prezentacją wartości - możliwość zmiany nazwy zależnie od miejsca pomiaru - wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda powierzchniowa | TAK |  |
| 19 |  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (w każdym kardiomonitorze) - prezentacja fali kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 5-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s - wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |
| 20 |  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (tylko 4 moduły na 9 kardiomonitorów - z możliwością wykorzystania modułu w każdym kardiomonitorze) - pomiar w min. zakresie od minus 50 mmHg do plus 320 mmHg - prezentacja fali ciśnienia i 3 wartości ciśnienia (SP, DP i MAP) wraz z wartością pulsu (PR) - wyposażenie do modułu: kabel interfejsowy i przetwornik | TAK |  |
| 21 |  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej ICG (tylko 4 moduły na 9 kardiomonitorów z możliwością wykorzystania modułu w każdym kardiomonitorze) - jednoczesny pomiar, zapamiętywanie i wydruk min. następujących parametrów z modułu ICG: HR, CO, CI, SV, SVRI, TFI - jednoczesne wyświetlanie 4 fal z modułu ICG - funkcja krzyża hemodynamicznego - wyposażenie do modułu: przewód 6-ciożyłowy do ICG, 2 paczki po 30 elektrod do ICG | TAK |  |
| 22 |  | Możliwość włączenia przez użytkownika trybu nocnego - konfigurowanie przez użytkownika min. przedziału czasowego, głośności alarmów i jasności ekranu w tym trybie | TAK |  |
| 23 |  | Kalkulator leków z tabelą rozcieńczeń i możliwością edytowania listy leków | TAK |  |
| 24 |  | Monitor wyposażony w funkcję prywatności: możliwość włączenia i wyłączenia przez personel wyświetlania na ekranie kardiomonitora danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 25 |  | Monitory montowane na uchwytach ramiennych do 9 pionowych paneli przyłóżkowych z koszyczkami na akcesoria | TAK |  |
| 26 |  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o inwazyjne ciśnienie w kolejnym kanale, saturację dualną, analizator gazów anestetycznych, rzut serca metodą termodylucji, funkcję przywoływania pielęgniarki, pomiar zwiotczenia mięśni NMT, monitorowanie BIS, monitorowanie EEG | TAK |  |
| Stacja centralnego monitorowania |  |  |  |  |
| 27 |  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 12 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje wyposażona Stacja wyposażona w dwie centrale do prezentacji różnych danych wg. preferencji użytkownika (np. na ekranie jednej centrali zbiorcza prezentacja wszystkich stanowisk a na ekranie drugiej centrali prezentacja wybranego stanowiska) | TAK |  |
| 28 |  | Komunikacja centrali z min. 9 opisanymi wyżej kardiomonitorami (w każdej centrali) | TAK |  |
| 29 |  | Kolorowy monitor LCD TFT o przekątnej ekranu min. 24 cale (rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali wraz z akumulatorem w jednej wspólnej obudowie (w każdej centrali) | TAK |  |
| 30 |  | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h pracy (w każdej centrali) | TAK |  |
| 31 |  | Możliwość obserwacji min. 9 monitorowanych stanowisk jednocześnie oraz możliwość ustawienia przez użytkownika wyświetlania dowolnie wybranego 1 stanowiska lub grupy stanowisk (w każdej centrali) | TAK |  |
| 32 |  | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 6 (tj. min. jednego odprowadzenia ekg, krzywej pletyzmograficznej, fali oddechu metodą reograficzną, fali inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i fali z modułu ICG). Możliwość konfigurowania ilości wyświetlanych fal przez użytkownika (w każdej centrali) | TAK |  |
| 33 |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową (w każdej centrali) | TAK |  |
| 34 |  | Możliwość wpisywania danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach (w każdej centrali) | TAK |  |
| 35 |  | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych (tj. jednocześnie: 7 odprowadzeń ekg, krzywej pletyzmograficznej, fali oddechu, fali inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i 4 fal z modułu ICG) ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 240 godz. monitorowania z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 godz. (tylko w 1 centrali) | TAK |  |
| 36 |  | Wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 (1 wspólna drukarka do obsługi obu central) | TAK |  |
| 37 |  | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali (w każdej centrali) | TAK |  |
| 38 |  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor (w każdej centrali) | TAK |  |
| 39 |  | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 (w każdej centrali) | TAK |  |
| 40 |  | Wyposażenie do stacji centralnego monitorowania: wspólna 1 drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z 2 central i z poszczególnych kardiomonitorów Wydruk w formacie A4 | TAK |  |
| Gwarancja/przeglądy |  |  |  |  |
| 41 |  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgdnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
| 42 |  | Paszport techniczny | TAK |  |
| 43 |  | Serwis gwarancyjny w Polsce - kontakt | TAK |  |
| 44 |  | Instrukcja w języku polskim wersja elektroniczna i papierowa | TAK |  |
| 45 |  | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |  |

- Kardiomonitor funkcji życiowych  ze statywem- 1 szt.

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| L.p. | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1200x1000 pikseli) wraz z miejscami na niezależne wyjmowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK |  |
| 2 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorów) | TAK |  |
| 3 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 10 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie (tj. 7 odprowadzeń ekg – I, II, III, aVr, aVl, aVf, V – z kabla 5 żyłowego, fali oddechu metodą reograficzną, krzywej pletyzmograficznej i fali kapnograficznej) | TAK |  |
| 4 | Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |
| 5 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy Możliwość zablokowania przez użytkownika reakcji ekranu na dotyk podczas transportu i czyszczenia | TAK |  |
| 6 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 7 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 8 | W każdym z min. 300 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 5 różnych fal dynamicznych (tj. min. fali EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną, fali kapnograficznej) | TAK |  |
| 9 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 10 fal dynamicznych (tj. 7 odprowadzeń EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną i fali kapnograficznej z okresu min. 120 h | TAK |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych parametrów i zmiany ich kolorów | TAK |  |
| 11 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 12 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wymaganych wartości cyfrowych z min. 240 godzin monitorowania oraz wszystkich min. 10 fal dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki, klawiatury) Możliwość użycia złącz USB do aktualizacji oprogramowania | TAK |  |
| POMIARY |  |  |  |
| 13 | EKG/ST/Arytm/Resp możliwość monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i jednocześnie 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza QT i QTc - analiza co najmniej 20 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |
| 14 | SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
|  | Temperatura zakres pomiarowy: min. 0-50 ºC - pomiar w jednym miejscu ciała z prezentacją wartości - możliwość zmiany nazwy zależnie od miejsca pomiaru wyposażenie do modułu: wielorazowa sonda powierzchniowa | TAK |  |
| 15 | NIBP nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia zakres pomiarowy: min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawienia górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 200 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: uniwersalny wężyk z szybkozłączkami i 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych | TAK |  |
| 16 | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej Prezentacja fali kapnograficznej - Monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 5-150/min. Z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50s - Wyposażenie do modułu; zestaw do pomiaru | TAK |  |
| 19 | Możliwość włączenia przez użytkownika trybu nocnego - konfigurowanie przez użytkownika min. przedziału czasowego, głośności alarmów i jasności ekranu w tym trybie | TAK |  |
| 20 | Stojak jezdny stal nierdzewna, koszyk na akcesoria, 6 łożyskowanych kół w tym z hamulcem | TAK |  |
| 21 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgdnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
| 23 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 24 | Serwis gwarancyjny w Polsce - kontakt | TAK |  |
| 25 | Instrukcja w języku polskim wersja elektroniczna i papierowa | TAK |  |
| 26 | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |  |

Zadanie 3: Zakup ssaków medycznych

- Ssak  medyczny – 4 szt.

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW DLA SSAKI MEDYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
|  |  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria | TAK |  |
|  |  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | TAK |  |
|  |  | Wyrób Klasa IIa, typ CF | TAK |  |
|  |  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |
|  |  | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa | TAK |  |
|  |  | Zmienna wydajność ssaka: 40, 50 i 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |
|  |  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
|  |  | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
|  |  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
|  |  | Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | TAK |  |
|  |  | Cicha praca (do 40 dB) | TAK |  |
|  |  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra. | TAK |  |
|  |  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  |  | Zbiornik 2,5l z poliwęglanu wielorazowy, skalowany co 100ml do wkładów jednorazowych z uchwytem naszynowym – 1 szt. | TAK |  |
|  |  | Nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne (nawet w 134⁰C) | TAK |  |
|  |  | Wkłady jednorazowe 2,5l - 40 szt. | TAK |  |
|  |  | Filtry bakteryjne - 5 szt. | TAK |  |
|  |  | Uchwyty do mocowania pojemników na szynach – 1szt | TAK |  |
|  |  | Dreny łączące | TAK |  |
| Gwarancja/przeglądy |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny w Polsce - kontakt | TAK |  |

- Ssak próżniowy wraz z niezbędnym osprzętem 5 szt.

Nazwa oferowanego asortymentu:

Producent:………………………………………….

Typ:…………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………..

| L.p. | MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymagań: Spełnia/ Nie spełnia oraz propozycja wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssak próżniowy wraz z niezbędnym osprzętem |  |  |  |
| 1. | Regulator próżni z system, który pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny kontrolować ssanie stosowane podczas terapii. | TAK |  |
| 2. | Kompaktowy i lekki system regulatora próżni dla celów medycznych wtyk AGA | TAK |  |
| 3. | Poziom ssania regulowany za pomocą łatwo dostępnego pokrętła zamontowanego od frontu | TAK |  |
| 4. | Wyłącznik włącz/wyłącz pozwalający na łatwe wznowienie wybranej wartości zredukowanego ciśnienia, gdy terapia została przerwana. | TAK |  |
| 5. | Wskaźniki w urządzeniu można łatwo obracać, dzięki czemu odczyt ciśnienia jest łatwy | TAK |  |
| 6. | Wskaźnik skali jest oznaczony w sekcjach kolorami, aby wyraźnie wskazywać poziom ssania | TAK |  |
| 7. | Dostępne minimum trzy wersje regulacji ciśnienia (-250, -600 i -1000 mbar) | TAK |  |
| 8. | System regulatora próżni zawiera słój bezpieczeństwa. stanowiący dodatkowe zabezpieczenie regulatora próżni i szpitalnej centralnej instalacji sieci próżni w przypadku przepełnienia słojów odbierających | TAK |  |
| 9. | Słój może być łatwo i bezpiecznie odłączony od reduktora i autoklawowany w temp 134 stopni (zgodnie z protokołami szpitalnymi). | TAK |  |
| 10. | Słój odbierający 2 ltr nietłukące z pokrywą na wkłady jednorazowe minimum 1 szt | TAK |  |
| 11. | Uchwyt zbiornika 2 ltr – na szynę 1 szt | TAK |  |
| 12. | Filtr antybakteryjny minimum 5 szt | TAK |  |
| 13. | Dreny silikonowe łączące elementy systemu próżni | TAK |  |
| 14. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie 1,5m | TAK |  |
| 15. | Wkłady jednorazowe do słojów w ilośći 50 szt | TAK |  |
| 16. | Szyna montażowa na ścianę z mocowaniem | TAK |  |
| 17. | Pojemnik na cewniki zawieszany na szynie ( tuba) | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny w Polsce - kontakt | TAK |  |