Załącznik nr 3 do SWZ

Tabela parametrów technicznych łóżka elektrycznego  szpitalnego  z materacem  i szafką przyłóżkową - 19 kpl -  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

|  | Wymagania minimalne | Parametry wymagane | Opis dokonany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łózko elektryczne szpitalne z materacem nowe nie starsze niż 2025 r., niepodemonstracyjne . | TAK, podać |  |
| 1 | Konstrukcja łóżka o maksymalnej stabilności leża przy obciążeniu i transporcie , wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy . | TAK |  |
| 3 | Łóżko zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub normą równoważną | TAK |  |
| 4 | Długość łóżka min 220 cm z możliwością wydłużania do min 248 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Leże łóżka – 4-sekcyjne , 3 segmenty leża ruchome | TAK |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna łóżka niezależna od pozycji barierek bocznych 945 - 103 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Leże wypełnione panelami tworzywowymi przeziernymi dla promieni RTG z systemem wspomagającym prawidłowe utrzymanie materaca . | TAK |  |
| 8 | Płyta leża wyposażona w uchwyty umożliwiające zamontowanie pasów bezpieczeństwa . | TAK |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. | TAK |  |
| 10 | Centralny hamulec umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca łóżka . | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w koło sterujące . | TAK |  |
| 12 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm | TAK , podać |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 320 mm do 750 mm (+/-50 mm ) | TAK ,podać |  |
| 14 | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy przycisków na panelu sterującym | TAK |  |
| 15 | Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 0-62⁰ +/-60 | TAK, podać |  |
| 16 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-36⁰ +/-60 | TAK, podać |  |
| 17 | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  |
| 18 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga 12⁰ +/-4⁰ | TAK, podać |  |
| 19 | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga 12⁰ +/-4⁰ | TAK, podać |  |
| 20 | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy , oznaczonego przycisku na panelu sterującym. | TAK |  |
| 21 | Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 22 | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem łóżka. | TAK |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego przy pomocy oznaczonego piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. | TAK |  |
| 24 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci . | TAK |  |
| 25 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 26 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców min 30⁰ . | TAK |  |
| 27 | Łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
| 28 | Szczyty łóżka , tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg . | TAK |  |
| 29 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy przycisków znajdujących się w górnych częściach barierek bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: min wysokość, kąt nachylenia pleców i uda | TAK |  |
| 30 | Centralny, wbudowany , panel sterowania elektrycznego wszystkimi funkcjami wyposażony w min. 3 piktogramy / panele odróżniające się kolorystycznie. | TAK |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźniki kątowe nachylenia min. segmentu pleców | TAK |  |
| 32 | Obciążenie robocze łóżka dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie min. 250kg. | TAK, podać |  |
| 33 | Możliwość natychmiastowego odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta i personelu | TAK |  |
| 34 | Łóżko wyposażone w narożnikach w min cztery gniazda do montażu wyposażenia dodatkowego np.: statyw do infuzji , wysięgnika ręki i inne . | TAK |  |
| 35 | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | TAK |  |
| 36 | Łóżko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel i akcesoria | TAK |  |
| 37 | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości ,wyposażony w min dwa haczyki . | TAK |  |
| 38 | Haczyki na worki urologiczne min 2szt ,po każdej stronie łóżka. |  |  |
|  | Materac | xxx | xxx |
| 39 | Materac piankowy, o gęstości min 40 [kg/m3], o wymiarach dopasowanych do wymiarów zaproponowanego leża , wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, lub normą równoważną ,o grubości min 17 cm . | TAK, podać |  |
| 40 | Materac , paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze dostosowany dla pacjentów o wadze do 250 kg | TAK |  |
| 41 | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości dla lepszej redystrybucji sił nacisku. | TAK |  |
| 42 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  |
| 43 | Pokrowiec materaca min . dwukierunkowo rozciągliwy z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  |
| 44 | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | xxx | xxx |
| 45 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym , nowa niedemonstracyjna nie starsza niż 2025 r., dwustronna z możliwością ustawiania po lewej lub prawej stronie łóżka, z zachowaniem jej funkcjonalności. | TAK, podać |  |
| 46 | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo odpornej na środki dezynfekcyjne . Możliwość wyboru min 4 kolory czół szuflady i drzwiczek | TAK |  |
| 47 | Szafka mobilna, wyposażona w 4 koła jezdne w tym min 2 koła z blokadą , wykonane z tworzywa niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 48 | Blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne , wysoką temperaturę i wilgoć | TAK |  |
| 49 | Wymiary szafki : szerokość 540 mmx głębokość 410mm x wysokość 820 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 50 | Dodatkowy blat boczny, składany w obrysie szafki , z regulacją wysokości . | TAK |  |
| 51 | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 900 – 1030 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 52 | Wymiary blatu bocznego : Szerokość 550 mm x głębokość 340 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 53 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę, szufladę i drzwiczki – otwierane dwustronnie | TAK |  |
| 54 | Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania | TAK |  |
| 55 | Szuflada z możliwością dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie z szafki . | TAK |  |
| 56 | Półka na obuwie lub basen . | TAK |  |
| II | INNE | xxx | xxx |
| 1 | Gwarancja łóżka szpitalnego z materacem i szafki przyłóżkowej z blatem bocznym min. 24 m-ce | TAK, podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia | TAK |  |
| 3 | ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 3. | Tak, podać |  |
| 4 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 5 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 6 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych – wstawienie łóżka zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę. | podać |  |
| 10 | Sposób zgłaszania usterek: faksem i/lub drogą elektroniczną (podać adres/numer). | podać |  |

- Oferta niespełniająca wymaganych warunków podlega odrzuceniu

- Oferowane  łóżka z materacem   i szafki przyłóżkowe  są  gotowe do pracy i nie wymagają  dodatkowych  kosztów związanych z  ich uruchomieniem.

Tabela parametrów technicznych łóżka elektrycznego  szpitalnego  z materacem  i szafką przyłóżkową - 12 kpl -  Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

|  | Wymagania minimalne | Parametry wymagane | Opis dokonany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łózko elektryczne szpitalne z materacem nowe nie starsze niż 2025 r., niepodemonstracyjne . | TAK, podać |  |
| 1 | Konstrukcja łóżka o maksymalnej stabilności leża przy obciążeniu i transporcie , wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 2 | Szczyt łóżka od strony głowy nieruchomy . | TAK |  |
| 3 | Łóżko zgodne z normą IEC 60601-2-52 lub normą równoważną | TAK |  |
| 4 | Długość łóżka min 220 cm z możliwością wydłużania do min 248 cm | TAK, podać |  |
| 5 | Leże łóżka – 4-sekcyjne , 3 segmenty leża ruchome | TAK |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna łóżka niezależna od pozycji barierek bocznych 945 - 103 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Leże wypełnione panelami tworzywowymi przeziernymi dla promieni RTG z systemem wspomagającym prawidłowe utrzymanie materaca . | TAK |  |
| 8 | Płyta leża wyposażona w uchwyty umożliwiające zamontowanie pasów bezpieczeństwa . | TAK |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. | TAK |  |
| 10 | Centralny hamulec umożliwiający zablokowanie i odblokowanie kół z dowolnego miejsca łóżka . | TAK |  |
| 11 | Łóżko wyposażone w koło sterujące . | TAK |  |
| 12 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm | TAK , podać |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 320 mm do 750 mm (+/-30 mm ) | TAK ,podać |  |
| 14 | Regulacja funkcji autokontur uzyskiwana przy pomocy przycisków na panelu sterującym | TAK |  |
| 15 | Regulacja elektryczna segmentu pleców w zakresie 0-62⁰ +/-60 | TAK, podać |  |
| 16 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-36⁰ +/-60 | TAK, podać |  |
| 17 | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  |
| 18 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga 12⁰ +/-4⁰ | TAK, podać |  |
| 19 | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga 12⁰ +/-4⁰ | TAK, podać |  |
| 20 | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy , oznaczonego przycisku na panelu sterującym. | TAK |  |
| 21 | Mechaniczna regulacja funkcji CPR przy pomocy oznaczonych dźwigni znajdujących się po obu stronach łóżka | TAK |  |
| 22 | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem łóżka. | TAK |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego przy pomocy oznaczonego piktogramem przycisku na panelu sterowniczym. | TAK |  |
| 24 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci . | TAK |  |
| 25 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 26 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców min 30⁰ . | TAK |  |
| 27 | Łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich bezpieczne opuszczanie i podnoszenie przy użyciu jednej ręki. | TAK |  |
| 28 | Szczyty łóżka , tworzywowe, wyjmowane od strony głowy i nóg | TAK |  |
| 29 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy przycisków znajdujących się w górnych częściach barierek bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: min wysokość, kąt nachylenia pleców i uda | TAK |  |
| 30 | Centralny, wbudowany , panel sterowania elektrycznego wszystkimi funkcjami wyposażony w min. 3 piktogramy / panele odróżniające się kolorystycznie. | TAK |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźniki kątowe nachylenia min. segmentu pleców | TAK |  |
| 32 | Obciążenie robocze łóżka dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie do 300 kg | TAK, podać |  |
| 33 | Możliwość natychmiastowego odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta i personelu | TAK |  |
| 34 | Łóżko wyposażone w narożnikach w min cztery gniazda do montażu wyposażenia dodatkowego np.: statyw do infuzji , wysięgnika ręki i inne . | TAK |  |
| 35 | Każdy narożnik łóżka wyposażony w odbojnik | TAK |  |
| 36 | Łóżko wyposażone w wysuwaną półkę na pościel i akcesoria | TAK |  |
| 37 | Statyw infuzyjny z regulacją wysokości ,wyposażony w min dwa haczyki . | TAK |  |
| 38 | Haczyki na worki urologiczne min 2szt ,po każdej stronie łóżka. |  |  |
|  | Materac | xxx | xxx |
| 39 | Materac piankowy, o gęstości min 40 [kg/m3], o wymiarach dopasowanych do wymiarów zaproponowanego leża , wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, lub normą równoważną ,o grubości min 17 cm . | TAK, podać |  |
| 40 | Materac , paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze dostosowany dla pacjentów o wadze do 250 kg | TAK |  |
| 41 | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości dla lepszej redystrybucji sił nacisku. | TAK |  |
| 42 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  |
| 43 | Pokrowiec materaca min . dwukierunkowo rozciągliwy z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  |
| 44 | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa | xxx | xxx |
| 45 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym , nowa niedemonstracyjna nie starsza niż 2025 r., dwustronna z możliwością ustawiania po lewej lub prawej stronie łóżka, z zachowaniem jej funkcjonalności. | TAK, podać |  |
| 46 | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo odpornej na środki dezynfekcyjne . Możliwość wyboru min 4 kolory czół szuflady i drzwiczek | TAK |  |
| 47 | Szafka mobilna, wyposażona w 4 koła jezdne w tym min 2 koła z blokadą , wykonane z tworzywa niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
| 48 | Blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne , wysoką temperaturę i wilgoć | TAK |  |
| 49 | Wymiary szafki : szerokość 540 mmx głębokość 410mm x wysokość 820 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 50 | Dodatkowy blat boczny, składany w obrysie szafki , z regulacją wysokości . | TAK |  |
| 51 | Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 900 – 1030 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 52 | Wymiary blatu bocznego : Szerokość 550 mm x głębokość 340 mm ( +/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 53 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę, szufladę i drzwiczki – otwierane dwustronnie | TAK |  |
| 54 | Szuflada i drzwiczki wyposażone w uchwyt do otwierania | TAK |  |
| 55 | Szuflada z możliwością dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie z szafki . | TAK |  |
| 56 | Półka na obuwie lub basen . | TAK |  |
| II | INNE | xxx | xxx |
| 1 | Gwarancja łóżka szpitalnego z materacem i szafki przyłóżkowej z blatem bocznym min. 24 m-ce | TAK, podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia | TAK |  |
| 3 | ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 3. | Tak, podać |  |
| 4 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 5 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 6 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę. | podać |  |
| 10 | Sposób zgłaszania usterek: faksem i/lub drogą elektroniczną (podać adres/numer). | podać |  |

- Oferta niespełniająca wymaganych warunków podlega odrzuceniu

- Oferowane  łóżka z materacem   i szafki przyłóżkowe  są  gotowe do pracy i nie wymagają  dodatkowych  kosztów związanych z  ich uruchomieniem.