Załącznik nr 4 do SWZ

Tabela parametrów technicznych

Elektrokardiograf z wózkiem – 2 zestawy

|  | Wymagania minimalne | Parametry wymagane | Opis dokonany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrokardiograf z wózkiem nowy nie starsze niż 2025 r., niepodemonstracyjny. | TAK, podać |  |
| 2 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 3 | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 i 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |
| 4 | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) | TAK |  |
| 5 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 6 | Rodzaje badań min. ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK, podać |  |
| 7 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK |  |
| 8 | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | TAK |  |
| 9 | Zapis wsteczny EKG max 1-30 sekund przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |
| 10 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeniach jednocześnie, następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |
| 11 | Możliwość wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. | TAK |  |
| 12 | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  |
| 13 | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
| 14 | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |
| 16 | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
| 17 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 18 | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG | TAK, podać |  |
| 19 | Możliwość przeglądania na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |
| 20 | Możliwość ciągłego pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 21 | Możliwość wykrywania i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
| 22 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |
| 23 | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| 25 | Możliwość wydruku z bazy pacjentów dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  |
| 26 | Możliwość wydruku na min drukarce aparatu | TAK |  |
| 27 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych min . 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych min. 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii min. 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
| 28 | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań | TAK, podać |  |
| 29 | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK, podać |  |
| 30 | Częstotliwość próbkowania: min 8000 Hz na kanał | TAK, podać |  |
| 31 | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi | TAK |  |
| 32 | Możliwość eksportu badań min do pamięci USB | TAK |  |
| 33 | Min trzy porty USB | TAK |  |
| 34 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | TAK |  |
| 35 | Możliwość przewodowej komunikacji z siecią LAN lub Internet | TAK |  |
| 36 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 lub normą równoważną (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 37 | CMMR >100dB, menu w j. polskim, | TAK |  |
| 38 | Rozdzielczość min 2,5 uV/bit | TAK |  |
| 39 | Pasmo przenoszenia min 0,05 -150 HZ | TAK |  |
| 40 | Impedancja wejściowa > 10 M | TAK |  |
| 41 | Zakres wysterowania min 10mVpp | TAK |  |
| 42 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, | TAK |  |
| 43 | Elektrokardiograf wyposażony w min - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - dedykowany papier min. 5 szt . - żel do EKG min 2 szt. | TAK, podać |  |
| 44 | Wózek medyczny kompatybilny z zaproponowanym elektrokardiografem | TAK |  |
| 45 | Wózek wyposażony w min. - wysięgnik na kabel pacjenta - pojemnik na akcesoria - min 2 kółka blokowane hamulcem - uchwyt do zawinięcia zwisających kabli | TAK |  |
| I | INNE | xxx | xxx |
| 1 | Gwarancja elektrokardiografu z wózkiem min. 24 m-ce | TAK, podać |  |
| 2 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia | TAK |  |
| 3 | ilość napraw tego samego elementu w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia lub elementu na nowe – maksymalnie 3. | Tak, podać |  |
| 4 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) bez użycia części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 5 | czas wykonania skutecznej naprawy (rozumianą jako realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności przedmiotu umowy) z użyciem części zamiennych (licząc od momentu zgłoszenia awarii) w dniach roboczych - czas nie dłuższy niż 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 6 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych – wstawienie łóżka zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat. | TAK |  |
| 7 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9 | nazwa, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu (podmiotów) świadczącego usługi gwarancyjne, dla którego wyżej określono czas reakcji na usterkę. | podać |  |
| 10 | Sposób zgłaszania usterek: faksem i/lub drogą elektroniczną (podać adres/numer). | podać |  |

- Oferta niespełniająca wymaganych warunków podlega odrzuceniu

- Oferowane urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga dodatkowych kosztów związanych z jego uruchomieniem.