Znak postępowania: ZP.19.AM.2026

Załącznik nr 2.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - Stoły operacyjne 3 szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Stoły operacyjne 3 szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stoły operacyjne 3 szt. | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Konfiguracja blatu stołu: - podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. |  |  |
| 2 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo. |  |  |
| 3 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem |  |  |
| 4 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji .występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE | NALEŻY PODAĆ |  |
| 5 | Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. |  |  |
| 6 | Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. |  |  |
| 7 | Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. |  |  |
| 8 | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. |  |  |
| 9 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu |  |  |
| 10 | Długość stołu z blatem: 2100 mm ( ±20 mm ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 11 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 12 | Szerokość materacy: min. 550 mm | NALEŻY PODAĆ |  |
| 13 | Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 14 | Regulacja oparcia pleców: - 45 0 do 80 0 ( ± 5 0 ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | Regulacja podgłówka: - 55 0 do 55 0 ( ± 5 0 ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 16 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 30 0 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 17 | Przechył Trendelenburga: min. 40 0 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 18 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 40 0 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 19 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90 0 do 30 0 ( ± 5 0 ) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 20 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | NALEŻY PODAĆ |  |
| 21 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: - regulacja wysokości blatu, - regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) - funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) - wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) - przechyły wzdłużne i boczne - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej, - przesuw wzdłużny blatu, - regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie), - blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek |  |  |
| 22 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. |  |  |
| 23 | Po włączeniu pilota na wyświetlaczu musi znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji musi wyświetlać się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru |  |  |
| 24 | Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0” |  |  |
| 25 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  |  |
| 26 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, poddana procesom elektropolerowania i pasywacji. Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji |  |  |
| 27 | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych. |  |  |
| 28 | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. |  |  |
| 29 | Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach zapewniających maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów. Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy min. 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych. |  |  |
| 30 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg | NALEŻY PODAĆ |  |
| 31 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | NALEŻY PODAĆ |  |
| 32 | Panel boczny sterujący, umożliwiający sterowanie napędem elektrohydraulicznym w stołach operacyjnych |  |  |
| 33 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |
| 34 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 2x Elementy wyposażenia stołu do operacji chirurgicznych |  |  |  |
| 1 | kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana klamrą zintegrowaną podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 2 | ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. |  |  |
| 3 | wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 2 szt. |  |  |
| 4 | przystawka dla pacjentów - zestaw poszerzenia blatów o 10-12 cm z każdej strony bariatrycznych – 1 komplet |  |  |
| 5 | podparcie stóp do stołów operacyjnych z adapterem wielopozycyjnym– 1 kpl. |  |  |
| 6 | oparcie boczne, do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu z profilowanym materacem z pianki poliuretanowej 2 szt. |  |  |
| 7 | oparcie łonowe, do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu z materacem z pianki poliuretanowej 2 szt. |  |  |
| 8 | pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 930 mm– 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 9 | pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 1400 mm– 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 10 | uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm i długości min 550 mm – 4 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 11 | pas podudzia do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 900 mm– 4 szt | NALEŻY PODAĆ |  |
| 12 | pas udowy, do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 1400 mm– 4 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 13 | podpory nóg z zapięciami na rzepy – 1 kpl. O poniższych parametrach: Ergonomicznie zaprojektowany but uchwytu, opracowany, by zapewnić redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek. Wytrzymała i lekka konstrukcja. Zdejmowana, przeznaczona do wielokrotnego użytku wkładka do butów z pianką z pamięcią kształtu chroniąca i zmniejszająca naprężenie kończyn pacjenta. Zakrzywiony wspornik pomocniczy eliminujący ryzyko przyszczypania. Zakres ruchu litotomii min. od -55 stopni do +85 stopni – zakres litotomii 140 stopni. Konstrukcja zapewniająca o 22 stopni większy zakres ruchów w litotomii niż tradycyjne strzemiona. Maksymalne obciążenie 180 kg. Podpory pod nogi wyposażone w zaciski mocujące (2 szt.) i wózek do transportu (1 szt.) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 14 | pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie może wyciekać, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | - Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej 280x240x140 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 16 | - Krążek pod głowę dla dorosłych 200x50mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 17 | - Pozycjoner boczny 720x500x160 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 18 | - Pozycjoner nóg w pozycji bocznej 650x400x230 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 19 | - Półwałek 200x80x50 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 20 | - Pozycjoner uniwersalny L 345x120x70 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 21 | - Pozycjoner uniwersalny M 290x100x60 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 22 | - Podkładka pod rękę 395x115x10 mm (±10mm) – 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 23 | - Podkładka na podpórkę nogi 400x250x10 mm - 2 szt. |  |  |
| 24 | specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 25 | materac próżniowy dzielony podudzie i stopy z zestawem naprawczym, wypełniony mikrokulkami styropianowymi, które są stabilizowane przez próżnię i tworzą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów. Redukcja ucisku na ciało pacjenta – materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru. Przystosowany do używania podczas RTG, MRI i CT. Wolny od lateksu, PVC i DEHP (ftalanów). Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej. Wymiary 75 x 200 cm. Warstwa wierzchnia folia poliuretanowa . Wyposażony w zawór zwrotny – 1 szt. |  |  |
| 26 | mata o wymiarze 35 x 25 cm, antypoślizgowa wielorazowego użytku poprawiająca stabilizację materaca podczas stosowaniu przechyłów stołu. Przystosowana do używania podczas RTG, MRI i CT. Wolna od lateksu, PVC i DEHP (ftalanów). Przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej – 4 szt. - pompa ręczna, kolor czerwony, materiał plastik, długość 45 cm, średnica 5,5 cm, długość przewodu: 50 cm, waga: 0,4kg – 1 szt. - zestaw naprawczy do materaca (klej i łata) – 1 kpl. |  |  |
| 27 | Wózek do wyposażenia ze stali nierdzewnej 1 szt |  |  |
| 1x Elementy wyposażenia stołu do operacji urologicznych i ginekologicznych |  |  |  |
| 1 | - kompletna podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym. Zwalnianie i blokowanie wszystkich 3 przegubów dokonywane za pomocą jednego pokrętła. Ramię podpórki składające się z dwóch sztyc (pomiędzy przegubami) o długości min. 190 mm każda. Zintegrowany uchwyt do montażu podpórki na listwie bocznej stołu. Całość konstrukcji nośnej wykonana ze stali nierdzewnej. Do ramienia montowana klamrą zintegrowaną podpórka ręki, z materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach min. 400 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x wysokość) – 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 2 | ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. |  |  |
| 3 | wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej – 1 szt. |  |  |
| 4 | przystawka dla pacjentów - zestaw poszerzenia blatów o 10-12 cm z każdej strony bariatrycznych – 1 komplet |  |  |
| 5 | podparcie stóp do stołów operacyjnych z adapterem wielopozycyjnym– 1 kpl. |  |  |
| 6 | oparcie boczne, do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu z profilowanym materacem z pianki poliuretanowej 2 szt. |  |  |
| 7 | oparcie klatki piersiowej – do podpierania pacjenta w pozycji bocznej od strony klatki piersiowej z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu z profilowanym materacem z pianki poliuretanowej o wymiarach 200x200 x40 mm ( (±10mm) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 8 | oparcie łonowe, do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza z możliwością regulacji wysokości, obrotu oraz wysuwu z materacem z pianki poliuretanowej 2 szt. |  |  |
| 9 | pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 930 mm– 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 10 | uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm i długości min 550 mm – 4 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 11 | pas podudzia do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 900 mm– 4 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 12 | pas udowy, do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm i długości min 1400 mm– 4 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 13 | podpory nóg z zapięciami na rzepy – 1 kpl. O poniższych parametrach: Ergonomicznie zaprojektowany but uchwytu, opracowany, by zapewnić redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek. Wytrzymała i lekka konstrukcja. Zdejmowana, przeznaczona do wielokrotnego użytku wkładka do butów z pianką z pamięcią kształtu chroniąca i zmniejszająca naprężenie kończyn pacjenta. Zakrzywiony wspornik pomocniczy eliminujący ryzyko przyszczypania. Zakres ruchu litotomii min. od -55 stopni do +85 stopni – zakres litotomii 140 stopni. konstrukcja zapewniająca o 22 stopni większy zakres ruchów w litotomii niż tradycyjne strzemiona. Maksymalne obciążenie 180 kg. Podpory pod nogi wyposażone w zaciski mocujące (2 szt.) i wózek do transportu (1 szt.) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 14 | pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie może wyciekać, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE:- | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej 280x240x140 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 16 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200x50mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 17 | Pozycjoner boczny 720x500x160 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 18 | Pozycjoner nóg w pozycji bocznej 650x400x230 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 19 | Półwałek 200x80x50 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 20 | Pozycjoner uniwersalny L 345x120x70 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 21 | Pozycjoner uniwersalny M 290x100x60 mm (±10mm) – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 22 | Podkładka pod rękę 395x115x10 mm (±10mm) – 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 23 | Podkładka na podpórkę nogi 400x250x10 mm 2 szt. |  |  |
| 24 | specjalistyczny pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma bocznymi, anatomiczny odlew z pianki z bezszwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, konstrukcja zapewniająca swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do czyszczenia środkami dezynfekującymi, produkt niezawierający lateksu, produkt nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT – 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 25 | materac próżniowy dzielony podudzie i stopy z zestawem naprawczym, wypełniony mikrokulkami styropianowymi, stabilizowanymi przez próżnię i tworzącą trwałą formę umożliwiającą optymalne pozycjonowanie pacjenta do zabiegów. Redukcja ucisku na ciało pacjenta – materac dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta i zapewniający redystrybucję ciężaru. Przystosowany do używania podczas RTG, MRI i CT. Wolny od lateksu, PVC i DEHP (ftalanów). Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej. Wymiary 75 x 200 cm. Warstwa wierzchnia folia poliuretanowa . Wyposażony w zawór zwrotny – 1 szt. |  |  |
| 26 | mata o wymiarze 35 x 25 cm, antypoślizgowa wielorazowego użytku poprawiająca stabilizację materaca podczas stosowaniu przechyłów stołu. Przystosowana do używania podczas RTG, MRI i CT. Wolna od lateksu, PVC i DEHP (ftalanów). Przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej – 4 szt. - pompa ręczna, kolor czerwony, materiał plastik, długość 45 cm, średnica 5,5 cm, długość przewodu: 50 cm, waga: 0,4kg – 1 szt. - zestaw naprawczy do materaca (klej i łata) – 1 kpl. |  |  |
| 27 | segment ginekologiczno-urologiczny – 1 szt. |  |  |
| 28 | miska urologiczna z odpływem ze stali nierdzewnej mocowana do stołu – 1 szt |  |  |
| 29 | Wózek do wyposażenia ze stali nierdzewnej 1 szt |  |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| 1 | materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalog, informacje dla użytkownika – dokumentujące i potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej części, wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) W przypadku braku potwierdzenia parametru w oryginalnych materiałach producenta Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych – powyższe nie dotyczy parametrów punktowanych |  |  |
| 2 | certyfikat CE producenta wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 3 | deklaracje zgodności (CE) producenta oferowanego sprzętu medycznego wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 4 | oświadczenie potwierdzające zgodność realizacji przedmiotu umowy z zasadą DNSH |  |  |
| 5 | Dokument potwierdzający zgłoszenie albo powiadomienie, albo wniosek lub wpis oferowanego sprzętu albo wyposażenia medycznego do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 6 | certyfikat zgodności z MDR dla wyrobów medycznych klasy IIa (jeżeli dotyczy) |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym