Znak postępowania: ZP.19.AM.2026

Załącznik nr 2.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2 - Sterylizator plazmowy

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Sterylizator plazmowy

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator plazmowy | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, kraj producenta, model, typ, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy, niskotemperaturowy sterylizator plazmowy, w wersji przelotowej, dwudrzwiowy, z możliwością pracy jako nieprzelotowy |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne trójfazowe 380 - 415 VAC, 50/60 Hz. Nie wymaga dodatkowych podłączeń (instalacji wodnej, ściekowej, wentylacyjnej) |  |  |
| 3 | Komora sterylizatora prostokątna wykonana z aluminium |  |  |
| 4 | Wymiary urządzenia: - wysokość – 1800 mm +/- 5% - głębokość – 1100 mm +/- 5% - szerokość – 770 mm +/- 5% | NALEŻY PODAĆ |  |
| 5 | Waga [kg] max 430 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 6 | Komora sterylizacyjna o pojemności całkowitej minimum 150l | NALEŻY PODAĆ |  |
| 7 | Wymiary komory sterylizacyjnej: - wysokość min 400 mm - głębokość min 735 mm - szerokość min 500 mm | NALEŻY PODAĆ |  |
| 8 | Urządzenie posiadające możliwość wprowadzania danych sterylizowanego sprzętu, tworzenie baz danych w systemie sterylizatora, celem wykorzystania jej przez użytkownika do rozpoznawania i kwalifikacji sterylizowanego sprzętu medycznego i narzędzi. | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 9 | Komora wyposażona w min. 2 wyjmowane półki o wymiarach min. szerokość 440 mm, głębokość 640mm | NALEŻY PODAĆ |  |
| 10 | Urządzenie posiadające system umożliwiający otwarcie drzwi komory sterylizacyjnej podczas załadunku bez użycia rąk (system nożny), drzwi otwierane pionowo napędem elektrycznym | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 11 | Blokada drzwi uniemożliwiająca ich otwarcie w czasie cyklu roboczego |  |  |
| 12 | Samoczynna i stała kontrola szczelności komory |  |  |
| 13 | Wbudowana lampa UV monitorująca stężenie nadtlenku wodoru w komorze |  |  |
| 14 | Sterylizator mobilny, z blokowanymi łożyskowanymi kółkami |  |  |
| 15 | Temperatura cyklu sterylizującego [0C] ≤ 56 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 16 | Czynnik sterylizacyjny – nabój z nadtlenkiem wodoru o stężeniu min. 58% o minimalnej pojemności w zasobniku wynoszącej 54ml | NALEŻY PODAĆ |  |
| 17 | Technologia plazmy usuwająca pozostałości nadtlenku wodoru z komory w postaci wody i tlenu. Nie ma obostrzeń do używania sprzętu z oddziałów okulistycznych | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 18 | Opakowania z czynnikiem sterylizującym zabezpieczone kodem kreskowym uniemożliwiającym zużycie przeterminowanego czynnika sterylizującego, technologia RFID | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 19 | Bezpieczny (ograniczający styczność personelu z czynnikiem sterylizującym), automatyczny system wprowadzania nadtlenku wodoru, zabezpieczający przed ekspozycją na nadtlenek wodoru personel obsługujący urządzenie, umożliwiający wcześniejsze wykrycie wycieku substancji sterylizującej – wymagany wskaźnik chemiczny wykazujący ewentualny wyciek nadtlenku wodoru | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 20 | Bezpieczny i automatyczny (bezdotykowy) system usuwania zużytych opakowań po czynniku sterylizującym bez konieczności kontaktu personelu z zużytymi opakowaniami, a w momencie usuwania opakowania z czynnikiem sterylizującym ze sterylizatora - podwójne zabezpieczenie przed kontaktem z personelem (dodatkowe opakowanie) | NALEŻY OPISAĆ |  |
| 21 | Minimum 4 cykle sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu: - cykl ekspresowy o czasie do 25 minut do sterylizacji m.in. endoskopów DaVinci i innych delikatnych narzędzi bezświatłowych - cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych w czasie nie dłuższym niż 48 min. - cykl przeznaczony do sterylizowania endoskopów giętkich w czasie nie dłuższym niż max. 42 min. - cykl zaawansowany (ekonomiczny) przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu medycznego takiego jak: bronchoskopy, histeroskopy, cystoskopy, choledochoskopy oraz endoskopy DaVinci w czasie nie dłuższym niż 60 minut, przy zastosowaniu trybu pracy urządzenia ze stężeniem środka sterylizującego 58-59% H2O2 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 22 | Urządzenie wyposażone w dodatkowy, odrębny cykl kontrolujący poprawność przygotowania wsadu do sterylizacji, informujący użytkownika o jakości załadowanego wsadu, weryfikujący ewentualne pozostałości wilgoci we wsadzie oraz umożliwiający jej eliminację ze wsadu przed uruchomieniem właściwego cyklu sterylizacji. Maksymalny czas trwania procesu weryfikacji 6 min. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których faza weryfikacji jest tylko częścią składową cykli podstawowych sterylizatora | NALEŻY PODAĆ |  |
| 23 | Każdy cykl sterylizacyjny składający się z dwóch powtarzalnych po sobie faz generowania plazmy, zachowujących takie same parametry: temperatury, ciśnienia i stężenia czynnika sterylizującego |  |  |
| 24 | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji |  |  |
| 25 | Sterowanie mikroprocesorowe |  |  |
| 26 | Plazma generowana bezpośrednio w komorze sterylizatora. Nie dopuszcza się rozwiązań, w których plazma jest generowana poza komorą sterylizacyjną lub proces sterylizacji przebiega bez generowania fazy plazmy |  |  |
| 27 | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji – temperatury, ciśnienia, fazy cyklu (przekroczenie wartości krytycznych powoduje zatrzymanie cyklu). System umożliwia generowanie raportów kontrolnych z przebiegu procesu sterylizacyjnego, zawierające szczegółowe dane obrazujące pracę urządzenia co 1 sekundę |  |  |
| 28 | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy dotykowy ekran LCD o rozdzielczości minimum 800 x 600 pikseli oraz przekątnej minimum 12" (cali). Urządzenie posiadające możliwość rozpoznawania użytkownika po wprowadzonym spersonizowanym kodzie. Ekran dotykowy o tych samych parametrach zarówno po stronie załadowczej jak i wyładowczej | NALEŻY PODAĆ |  |
| 29 | Po wyborze cyklu instrukcja w formie wizualizacji na ekranie pokazująca sposób ułożenia i rodzaj narzędzi dedykowanych do danego cyklu. |  |  |
| 30 | Strona internetowa lub równoważna baza danych zawierająca wykaz min. 20.000 urządzeń medycznych zakwalifikowanych do sterylizacji w zaoferowanym sterylizatorze ze wskazaniem wyboru cyklu. Kwalifikacja sprzętu przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych. Narzędzie umożliwiające wybór producenta oraz modelu urządzenia medycznego. Baza musi zawierać m.in: dane dotyczące takich producentów jak: Olympus, Aesculap, Karl Storz, Richard Wolf, Stryker, Intuitive. |  |  |
| 31 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych |  |  |
| 32 | Możliwość zapisywania przeprowadzonych cykli w pamięci urządzenia (minimum 200 procesów), na nośnikach zewnętrznych i przez sieć na zewnętrznym serwerze |  |  |
| 33 | Nabój z czynnikiem sterylizującym może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Nie dopuszcza się sterylizatorów, w których czynnik sterylizujący musi być chłodzony (zarówno po umieszczeniu w sterylizatorze, jak i podczas jego przechowywania). |  |  |
| 34 | Menu urządzenia, wydruk cyklu w j. polskim; wydruk musi zawierać pełne dane cyklu z numerem oraz minimalnie.: czas trwania i wartość ciśnienia każdej fazy, temperaturę, datę i godzinę, numer seryjny urządzenia oraz operatora. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 35 | System podawania czynnika sterylizującego poprzez pojemnik z nabojami zawierającymi odpowiednią dawkę sterylantu przeznaczoną na 1 cykl sterylizacyjny. Pojemnik z czynnikiem sterylizacyjnym po wprowadzeniu do urządzenia umożliwia przeprowadzenie minimum 5 procesów bez konieczności ponownego wprowadzania pojemnika z czynnikiem sterylizującym. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 36 | Możliwość wykonania min. 16 cykli ekonomicznych z jednego zasobnika bez konieczności ponownego wprowadzania pojemnika z czynnikiem sterylizującym | NALEŻY PODAĆ |  |
| 37 | Wbudowana drukarka zarówno po stronie wyładowczej jak i załadowczej |  |  |
| 38 | Sterylizator umożliwiający wybór trybu pracy urządzenia ze względu na stężenie czynnika sterylizującego w komorze pomiędzy 58% - 59% H2O2 a 80% - 95% H2O2 |  |  |
| 39 | Wyświetlanie kolejnych faz cyklu na ekranie |  |  |
| 40 | Sterylizator kompatybilny z czytnikiem testów biologicznych komunikujący się ze sterylizatorem w celu powiązania cyklu sterylizacyjnego z wykonaną próbą biologiczną, kompatybilny z testami biologicznymi o szybkim czasie odczytu nie dłuższym niż 15 minut. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czytnik testów biologicznych razem ze sterylizatorem. Minimalne wymagania czytnika testów biologicznych: - ekran dotykowy o minimalnej rozdzielczości 1024 x 500 pikseli, - minimum 2 porty USB 2.0 umożliwiające podłączenie klawiatury oraz czytnik kodów kresowych lub drukarkę oraz zewnętrzny dysk twardy, - złącze RJ45 umożliwiające komunikację z siecią Ethernet o przepustowości min 1000 Mbit - minimum 8 otworów testowych umożliwiających procesowanie prób biologicznych - dedykowana drukarka, umożliwiająca wydruk raportów z przeprowadzonych procesów sterylizacji - wbudowane czytnik kodów kreskowych oraz łączność z siecią pozwalająca na łatwą dokumentację przeprowadzonych sterylizacji. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 41 | Filtr węglowy do dodatkowego oczyszczania powietrza wylotowego z pomy próżniowej – w celu redukcji zanieczyszczeń i zapachów wydostających się z urządzenia |  |  |
| 42 | Czas sterylizacji w najkrótszym programie łącznie z odczytem testu biologicznego nieprzekraczający 40 minut | NALEŻY PODAĆ |  |
| 43 | Urządzenie wyposażone w pakiet startowy: - Kasety z czynnikiem sterylizującym umożliwiającym przeprowadzenie 20 cykli sterylizacyjnych - Testy biologiczne o czasie odczytu do 15 minut – 60 sztuk. Kompatybilne z zaoferowanym czytnikiem. Każdy test biologiczny musi być jednocześnie przyrządem PCD - Pudełko na zużyte naboje z czynnikiem sterylizującym - 10 sztuk - Rękaw Tyvek 42cmx70m - 2 rolki |  |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |  |
| 1 | materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalog, informacje dla użytkownika – dokumentujące i potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla danej części, wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) W przypadku braku potwierdzenia parametru w oryginalnych materiałach producenta Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych – powyższe nie dotyczy parametrów punktowanych |  |  |
| 2 | certyfikat CE producenta wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 3 | deklaracje zgodności (CE) producenta oferowanego sprzętu medycznego wraz z tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 4 | oświadczenie potwierdzające zgodność realizacji przedmiotu umowy z zasadą DNSH |  |  |
| 5 | Dokument potwierdzający zgłoszenie albo powiadomienie, albo wniosek lub wpis oferowanego sprzętu albo wyposażenia medycznego do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania wraz z jego tłumaczeniem na język polski (jeżeli dotyczy) |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym