Znak postępowania: ZP.25.AM.2026 – Sprzęt do PEO oraz CBO

Załącznik nr 2.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2 - Diatermia endoskopowa z przystawką argonową, wózek, nożny sterownik bezprzewodowy, okablowanie - 1 szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Diatermia endoskopowa z przystawką argonową, wózek, nożny sterownik okablowanie - 1 szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa diatermii endoskopowej z przystawką argonową, wózek, nożny sterownik, okablowanie | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Aparat umożliwiający pracę monopolarną, bipolarną standardardową i w osłonie argonu oraz funkcję bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej na wózku jezdnym przystosowanym do transportu butli z argonem. |  |  |
| 2 | Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 375 kHz +/- 10 % | NALEŻY PODAĆ |  |
| 3 | Aparat wyposażony w wielokolorowy, interaktywny ekran dotykowy, płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego , łatwy w utrzymaniu czystości - służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 9 cali | NALEŻY PODAĆ |  |
| 4 | Zamawiający wymaga aby aparat miał możliwość aktywacji/dezaktywacji blokady całego ekranu dotykowego za pomocą jednego przycisku/suwaka na ekranie dotykowym. |  |  |
| 5 | Funkcje wsparcia użytkownika: | NALEŻY PODAĆ |  |
| 5.1 | - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, | TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 |  |
| 5.2 | - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, | TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 |  |
| 5.3 | - sugestie dotyczące naprawienia błędu | TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 |  |
| 5.4 | - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, | TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 |  |
| 5.5 | - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 |  |
| 6 | Możliwość zapamiętania min. 250 programów i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim. Programy można zmieniać ze sterylnego pola włącznikiem nożnym, uchwytem do cięcia/koagulacja i manualnie z ekranu dotykowego | NALEŻY PODAĆ |  |
| 7 | Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: − monopolarne – 2 [szt.] - z minimalną wymaganą możliwością podłączenia kabli w standardzie: 3-pin oraz 1-pin - 4mm i 5mm bez stosowania dodatkowych adapterów, − bipolarne –2 [szt.] - z minimalną wymaganą możliwością podłączenia kabli w standardzie: 1-pin - 4mm oraz 2-pin - 28mm bez stosowania dodatkowych adapterów − elektrody neutralnej – 1 [szt.]. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 8 | Gniazdo elektrody neutralnej w systemie wtyczek jedno lub dwupinowych bez stosowania dalszych adapterów | NALEŻY PODAĆ |  |
| 9 | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | NALEŻY PODAĆ TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 10 | Min. jeden tryby cięcia monopolarnego z mocą regulowaną do min. 400 W | NALEŻY PODAĆ |  |
| 11 | jeden tryb koagulacji monopolarnej z mocą regulowaną do min. 250 W | NALEŻY PODAĆ TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 12 | Zamawiający wymaga aparatu z koagulacją monopolarną typu spray bez argonu i z argonem, z mocą regulowaną do min. 120W. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 13 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min 190 W | NALEŻY PODAĆ |  |
| 14 | Koagulacja bipolarna z mocą regulowaną do min. 120W | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | NALEŻY PODAĆ |  |
| 16 | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 17 | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 18 | Minimum dwa tryby koagulacji argonowej, które mogą być użyte z elastycznymi sondami argonowymi (zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi elastycznymi sondami argonowymi) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 19 | Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał możliwość używania wielorazowych oraz jednorazowych elastycznych sond argonowych | NALEŻY PODAĆ |  |
| 20 | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej bazujący na pomiarze rezystancji na dwóch częściach elektrody |  |  |
| 21 | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o jakości/wielkości rezystancji połączenia elektroda-skóra |  |  |
| 22 | Komunikacja bezprzewodowa lub przewodowa w celu aktualizacji, programowania i uzyskania raportów serwisowych |  |  |
| PRZYSTAWKA ARGONOWA |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w ekran dotykowy |  |  |
| 2 | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora |  |  |
| 3 | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego |  |  |
| 4 | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem |  |  |
| 5 | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora |  |  |
| 6 | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora |  |  |
| 7 | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1-10,0 l/min z krokiem maks. co 0,1 l/min. | NALEŻY PODAĆ TAK/NIE TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 8 | System ciągłego monitorowania przepływu argonu |  |  |
| 9 | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody |  |  |
| 10 | Wykrywanie niedrożności sondy |  |  |
| 11 | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø4mm - 2 szt. albo kabel monopolarny do endoskopii dł. 3-5m, wtyczka od strony instrumentu śr. 3mm, kompatybilna z instrumentami endoskopowymi dostępnymi na rynku, od strony aparatu wtyk kompatybilny z oferowanym aparatem | NALEŻY PODAĆ |  |
| 2 | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji albo kabel do sond argonowych z wtyczką od strony aparatu kompatybilną z oferowanym urządzeniem - 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 3 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu w bok, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji - 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 4 | Sonda jednorazowa, sterylna do koagulacji monopolarnej argonowej ze strumieniem plazmy ukierunkowanym na wprost, śr. kanału roboczego 2,3 mm., długość 2,2m. /1 op. = 10 szt./ 1 op. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 5 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) albo kabel o długości 5m - 2 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 6 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 107-112 cm2, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg /1 opakowanie = 100 szt./ – 1 op. albo elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone, z pasem okalającym każdą z dwóch części, dla dorosłych i dzieci powyżej 15kg, o wymiarach 122 x 176mm, powierzchnia kontaktowa 110 cm˛, podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki, do każdego pakietu 5 sztuk załączone 5 naklejek z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta opakowanie handlowe 50szt. – 2 op. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 7 | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i elektrycznym miernikiem ciśnienia - 1 szt. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 8 | Butla argonowa min. 4,8 L - szt.1 | NALEŻY PODAĆ |  |
| 9 | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem - szt. 1 | NALEŻY PODAĆ |  |
|  | Filtr argonowy antybakteryjny jednorazowy sterylny - 50 szt. |  |  |
|  | Wózek pod aparaturę na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem, z możliwością zainstalowania butli na argon |  |  |
|  | Szkolenie personelu pracowni endoskopowej w zakresie korzystania z diatermii |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym