Znak postępowania: ZP.25.AM.2026 – Sprzęt do PEO oraz CBO

Załącznik nr 2.3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 3 - Lodówka medyczna do przechowywania leków 21 szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Lodówka medyczna do przechowywania leków 18 szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż lodówek farmaceutycznych przeznaczonych do przechowywania produktów leczniczych takich jak szczepionki, insulina, itp.. w stałej temperaturze od +2 do+ 8 stopni C z zachowaniem histerezy max 2 stopnie od punktu nastawy ( wysoka stabilność pomiarów !), zewnętrzny wyświetlacz temperatury LED) - z całodobowym, automatycznym monitoringiem temperatury ( rejestrator, czujnik z sondą posiadający świadectwo wzorcowania PCA), - bezprzewodowym przekazaniem danych z monitoringu do każdego komputera w Oddziale, - z powiadomieniem SMS na telefon komórkowy oraz kontaktem do użytkownika (lodówka dzwoni- połączenie telefoniczne) -całodobowo minimum do 3 użytkowników informacja o przekroczeniach, - całodobowym zapisem pomiarów temperatury z możliwością archiwizacji w systemie i wydrukiem dla stosownych organów - z urządzeniem podtrzymującym dostawę energii (zasilanie awaryjne) | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| 2 | pojemność: 130 l (+/- 10 litrów) albo brutto 121 litrów / netto 106 litrów wymiary dla lodówek pod blatowych wymiar (SzxGxW) maksymalny 585 x 600 x 855 mm albo 595x615x810 mm albo 600x600x820 mm | NALEŻY PODAĆ |  |
| 3 | Zakres temperatury: od +2°C do +12 C | NALEŻY PODAĆ |  |
| 4 | Stabilność temperatury: odchylenie max 2 stopnie | NALEŻY PODAĆ |  |
| 5 | Podtrzymanie zasilania w przypadku awarii prądu zarówno dla elektroniki jak i sprężarki: min. 8 h | NALEŻY PODAĆ jak długo (czas) po zupełnej utracie zasilania (dodatkowe urządzenie awaryjne też przestało działać), lodówka "trzyma" temperaturę w zakresie +2 do +8 st. C |  |
| 6 | System alarmowy informujący o przekroczeniu zakresu temperatur oraz awarii zasilania |  |  |
| 7 | Drzwi przeszklone z zamkiem zabezpieczającym |  |  |
| 8 | Regulowane półki druciane |  |  |
| 9 | Wyświetlacz zewnętrzny temperatury z funkcją rejestracji i archiwizacji danych |  |  |
| 10 | Z możliwością kalibracji czujników temperatury - otwory walidacyjne |  |  |
| 11 | Zasilanie: 230V/50Hz |  |  |
| Wymagania dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania produktów leczniczych |  |  |  |
| 1 | Urządzenia chłodnicze, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych muszą być wyposażone w urządzenie do monitorowania temperatury |  |  |
| 2 | Urządzenia chłodnicze muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności. |  |  |
| 3 | Urządzenia chłodnicze muszą być zgodne z zapisem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia Apteki |  |  |
| 4 | Rejestrator czy czujnik z sondą będący na wyposażeniu lodówki zgodnie z Rozp. MZ musi posiadać świadectwo wzorcowania przez akredytowane laboratorium |  |  |
| 5 | Wyrób medyczny |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym