Znak postępowania: ZP.8.AM.2026 – Sprzęt do PEO oraz CBO

Załącznik nr 2.4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 4 - Łóżka bariatryczne 6 szt.

UWAGA:

Dokument stanowi integralną część Oferty, a tym samym nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie tego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nie może być powystawowy ani  używany.

Łóżka bariatryczne 6 szt.

| L.p. | Parametry wymagane Niespełnienie, któregokolwiek z podanych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia |  | Parametry oferowane Należy wypełnić tylko pola przy których wskazane jest – „NALEŻY PODAĆ” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa łóżek bariatrycznych | NALEŻY PODAĆ Nazwa, producent, numer katalogowy, rok produkcji |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. Od strony wewnętrznej wytłoczony wskaźnik wyznaczający środek szczytu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta idealnie na środku leża. |  |  |
| 2 | Krążki odbojowe stożkowe w każdym narożniku |  |  |
| 3 | Barierki boczne o wysokości min. 42 cm nad poziomem leża, dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne- po min. 2 uchwyty w każdej barierce. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 4 | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny za pomocą jednej ręki . |  |  |
| 5 | Uchwyt odblokowujący barierkę wbudowany bezpośrednio w barierkę, nie wystający poza jej obrys. |  |  |
| 6 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania |  |  |
| 7 | Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne) |  |  |
| 8 | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 9 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 190 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 10 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione czterema odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami z systemem zatrzaskiwania albo Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. 4 wypełnienia segmentów leża odczepiane z systemem zatrzaskowym wykonane z wytrzymałego i łatwego do dezynfekcji gładkiego tworzywa HPL o grubości 8 mm z otworami do wentylacji materaca oraz wycięciami dla pasów do unieruchomienia pacjenta. Sekcja siedzenia wypełniona tworzywowym odczepianym panelem ABS albo metalowym panelem wmontowanym na stałe. Dodatkowo w segmencie pleców i podudzia leże wypełnione metalowymi panelami wmontowanymi na stałe. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 11 | Tworzywowe uchwyty stabilizujące materac na leżu - min. 2 uchwyty po każdej stronie. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 12 | Pojedyncze koła tworzywowe o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 13 | Dźwignie hamulca umożliwiające lekką i płynną obsługę przy niskim obciążeniu fizycznym personelu. |  |  |
| 14 | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: • Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na barierce bocznej. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji • Paneli wbudowanych w obie barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, sterowanie min. segmentu pleców, uda, regulacja wysokości | NALEŻY PODAĆ |  |
| 15 | Panel centralny wyposażony w diodowe wskaźniki: - podłączenia do sieci elektrycznej - ładowanie akumulatorów - poziomu naładowania akumulatorów - konieczności wymiany baterii |  |  |
| 16 | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych |  |  |
| 17 | Długość zewnętrzna łóżka – 2190mm (+/-20mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm | NALEŻY PODAĆ |  |
| 18 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 19 | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 20 | Wymiary podstawy min. 1700 mm x 800 mm (+/- 20mm) | NALEŻY PODAĆ |  |
| 21 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 420 mm do 810 mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 22 | Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej poniżej 320mm – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu centralnym lub w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej. Sygnalizacja dźwiękowa informującą o rozpoczęciu regulacji do pozycji ekstraniskiej. |  |  |
| 23 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o +/- 5o | NALEŻY PODAĆ |  |
| 24 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o | NALEŻY PODAĆ |  |
| 25 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie z centralnego panelu sterowniczego |  |  |
| 26 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.5 cm, w segmencie uda: min.3cm. |  |  |
| 27 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  |  |
| 28 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18o (+/- 4o) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego | NALEŻY PODAĆ |  |
| 29 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 4º) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego. | NALEŻY PODAĆ |  |
| 30 | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej -sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym |  |  |
| 31 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym |  |  |
| 32 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na centralnym panelu sterowniczym |  |  |
| 33 | Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (leże schodzi do najniższej pozycji, segment pleców podnosi się maksymalnie, a segment nóg poziomuje się) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. |  |  |
| 34 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej |  |  |
| 35 | Diodowe wskaźniki informujące o aktywnych/ zablokowanych funkcjach łóżka. |  |  |
| 36 | Próba użycia zablokowanej funkcji uruchamia alarm dźwiękowy albo nie uruchamia alarmu dźwiękowego | NALEŻY PODAĆ |  |
| 37 | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |  |
| 38 | Łóżko posiadające tworzywową, wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania/zawieszenia centralnego panelu sterowniczego |  |  |
| 39 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR |  |  |
| 40 | 2 gniazda/tuleje od strony wezgłowia do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki |  |  |
| 41 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 300kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | NALEŻY PODAĆ |  |
| 42 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  |  |
| 43 | Możliwość wyposażenia łóżka w system monitorujący pacjenta. System informujący m.in. o obecności pacjenta w łóżku, jego aktywności ruchowej; przypominający o konieczności zmiany położenia pacjenta oraz monitorujący poziom wilgotności materaca |  |  |
| 44 | Wyposażenie: - Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Uchwyt na pasy unieruchamiające pacjenta min. 2 po każdej stronie leża |  |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym