## Arkusz1
Kolumna anestezjologiczna - 2 szt.
Nazwa:
Typ/Model:
Producent:
Dostawca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana
Kolumna anestezjologiczna do zawieszenia aparatu do znieczuleń - 2 szt.
1 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej | Tak
2 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak
3 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa. | Tak
4 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej. | Tak
5 | Ramię z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. | Tak
6 | Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 330o. Ramię kolumny dwuczęściowe, o zasięgu całkowitym min. 200 cm – zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej. Długość każdej części ramienia: 100 cm | Tak, podać
7 | Udźwig kolumny min. 200 kg | Tak, podać
8 | Pionowa obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi min. 330o. | Tak, podać
9 | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. | Tak
10 | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. | Tak
11 | Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli. | Tak
12 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji) min.: 2 x O2 2 x VAC 2 x AIR 2 x N2O 1 x odciąg gazów poanestatycznych AGSS | Tak, podać
13 | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm min.: 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz 8 x gniazdo ekwipotencjalne 1 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45. Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. | Tak, podać
14 | Wyposażenie kolumny: - 1 x półka o udźwigu min. 45 kg - 1 x Półka z szufladą o wymiarach całkowitych min. 60 x 40 cm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki min. 35 kg - Wysięgnik montowany na podwójnym ramieniu (min. 25 cm + 25 cm) | Tak, podać długość
15 | Fronty szuflady oraz powierzchnia odkładcza półki wykonana z tworzywa typu Corian. | Tak
16 | Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru. | Tak
17 | Wysokość konsoli: 100 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać
18 | Szerokość konsoli: 30 cm (± 2 cm) | Tak, podać
19 | Głębokość konsoli: 25 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać
Pozostałe wymagania
20 | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak, podać
21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać
22 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni | Tak, podać
23 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. | Tak, podać
24 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak, podać
25 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
26 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
27 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem .Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, podać
28 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu. | Tak, podać
29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi min. 1 dzień | Tak, podać
30 | Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych dołączyć do oferty certyfikaty i deklaracje zgodności. | Tak
31 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak
32 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | Tak
33 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | Tak
Kolumna chirurgiczna - 2 szt.
Nazwa:
Typ/Model:
Producent:
Dostawca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana
Kolumna chirurgiczna - 2 szt.
1 | Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej | Tak
2 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak
3 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa. | Tak
4 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej. | Tak
5 | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. | Tak
6 | Ramiona z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. | Tak
7 | Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 330o. Ramię kolumny dwuczęściowe, o zasięgu całkowitym min. 200 cm – zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej. Długość każdej części ramienia: 100 cm | Tak, podać
8 | Pionowa obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi min. 330°. | Tak, podać
9 | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. | Tak
10 | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półek. | Tak
11 | Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli. | Tak
12 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji): - min. 2 x 02 - min. 2 x VAC - min. 2 x AIR | Tak, podać
13 | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm min.: - 6 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz - 6 x gniazdo ekwipotencjalne - 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45. | Tak, podać
14 | Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią głowicy. | Tak
15 | Wyposażenie kolumny | Tak
16 | 1 x Półka o wymiarach całkowitych min. 60 x 40 cm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki min. 45 kg | Tak, podać
17 | 1 x Szuflada pojedyncza zamontowana pod półką, szuflada wyposażona w system samodomykania. Udźwig min. 35 kg | Tak, podać
18 | Fronty szuflad oraz powierzchnia odkładcza półek wykonana z tworzywa typu Corian. | Tak
19 | Kolumna wyposażona w szynę techniczną montowaną na frontowej ściance kolumny o wymiarach min. 2 x 1 x 45 cm | Tak, podać
20 | Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowego. | Tak, podać
21 | Wysokość konsoli: 100 cm (+/- 5 cm) | Tak, podać
22 | Szerokość konsoli: 30 cm (± 2 cm) | Tak, podać
23 | Głębokość konsoli: 20 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać
Pozostałe wymagania
24 | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak, podać
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać
26 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni | Tak, podać
27 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. | Tak, podać
28 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak, podać
29 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
30 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
31 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem .Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, podać
32 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu. | Tak, podać
33 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi min. 1 dzień | Tak, podać
34 | Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych certyfikaty i deklaracje zgodności - należy dołączyć do oferty. | Tak
35 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak
36 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | Tak
37 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | Tak
Kolumna POP - 4 szt.
Nazwa:
Typ/Model:
Producent:
Dostawca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana
Kolumna POP (Kolumna pacjenta dwustanowiskowa) - 4 szt.
1 | Sufitowa jednostka zasilająca przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej oraz sali intensywnej opieki medycznej. | Tak
3 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | Tak
4 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. | Tak
5 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej. | Tak
6 | Pionowa obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu mocowana do pionowego zawiesia sufitowego. | Tak
7 | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane dwie pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. Szyny wystające poza obrys głowicy. | Tak
8 | Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi min. 330° | Tak, podać
9 | Udźwig kolumny min. 150 kg | Tak, podać
10 | Kolumna wyposażona w dwa uchwyty zlokalizowane na bocznych ściankach przeznaczone do obrotu głowicy. Uchwyty zorientowane są pionowo. Nie dopuszcza się uchwytów zlokalizowanych na froncie półki, ściance frontowej lub tylnej głowicy. | Tak
11 | Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenia gniazd gazów medycznych na ścianie frontowej i tylnej konsoli. | Tak
12 | Punkty poboru gazów medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji): 2 x O2 2 x VAC 2 x AIR | Tak, podać
13 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu. | Tak
14 | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne w module 45x45 mm min.: 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz (w dwóch obwodach) 2 x podwójne gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat. 6 4 x gniazdo ekwipotencjalne | Tak, podać
15 | Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na tylnej ścianie konsoli, ściana usytuowana pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. | Tak
16 | Na frontowej ściance głowicy zamontowana 1 x półka o wymiarach całkowitych min. 60x45 cm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie; szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. | Tak, podać
17 | Powierzchnia odkładcza półki o wymiarach min.: 40 x 40 cm. Udźwig półki min. 45 kg | Tak, podać
18 | Powierzchnia odkładcza półki wykonana z tworzywa typu Corian. | Tak
19 | Konsola wyposażona w dodatkową szynę do mocowania akcesoriów zamontowana poziomo do pionowych prowadnic na froncie. | Tak
20 | Głowica pionowa wykonana z profili aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru. Nie dopuszcza się głowicy wykonanej z aluminium anodowanego. | Tak
21 | Wysokość głowicy: 100 cm (± 5 cm) | Tak, podać
22 | Szerokość głowicy: 30 cm (± 2 cm) | Tak, podać
23 | Głębokość głowicy: 22 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać
Pozostałe wymagania
24 | Gwarancja – min. 24 miesiące | Tak, podać
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać
26 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni | Tak, podać
27 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. | Tak, podać
28 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak, podać
29 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
30 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
31 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem .Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, podać
32 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu. | Tak, podać
33 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi min. 1 dzień | Tak, podać
34 | Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych certyfikaty i deklaracje zgodności. - dołączyć do oferty. | Tak
35 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak
36 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | Tak
37 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | Tak
Lampa sufitowa - 2 szt.
Nazwa:
Typ/Model:
Producent:
Dostawca:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji: (nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, niepowystawowy)
Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana
Lampa sufitowa dwuczaszowa - 2 szt.
1 | Lampa kompletna, gotowa do użycia po zainstalowaniu, bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcją obsługi w języku polskim (wraz z dostawą). | Tak
2 | Sufitowa, dwuczaszowa lampa operacyjna składająca się z kopuły głównej oraz satelitarnej. | Tak
3 | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN‑EN‑60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | Tak
4 | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. Wymaga się, aby lampa operacyjna była wyposażona w specjalną konstrukcję ramion, dostosowaną do sal o niskiej wysokości, minimalizującą zajmowanie przestrzeni roboczej | Tak
Kopuła główna:
5 | Maksymalne natężenie światła lampy Ec: 160 000 lux (± 10%) | Tak, podać
6 | Średnica oświetlanego pola d10 w zakresie 18-30 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać
7 | Stała Temperatura barwowa światła lampy - 4500 K | Tak, podać
8 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynniki: Ra min. 95 oraz R9 min. 95 | Tak, podać
9 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) 90 cm (± 5 cm) | Tak, podać
10 | Kopuła lampy w kształcie koła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak
11 | Średnica czaszy - max. 65 cm | Tak, podać
12 | Grubość kopuły max. 10 cm | Tak, podać
13 | Waga czaszy max. 15 kg. | Tak, podać
14 | Obrót ramienia wokół osi głównej lampy i przegubu pośredniego (pomiędzy ramieniem uchylnym i obrotowym) w zakresie min. 360° | Tak, podać
15 | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu min. 360° | Tak, podać
16 | Kopuła lampy wyposażona w umieszczony w osi symetrii kopuły, centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. min. 134ᵒC | Tak, podać
17 | W komplecie min. 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla kopuły. | Tak, podać
18 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły, przez które można przełożyć dłoń. | Tak, podać
19 | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający min.: a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | Tak, podać
20 | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. | Tak
21 | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do min. 50 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak, podać
22 | Czasza wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła regulowanym poniżej 5000 lux, światło białe, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak
23 | Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się ze zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Każdy moduł składa się z min. 3 diod LED. | Tak, podać
24 | Liczba diod w czaszy 50 sztuk (± 5 szt) | Tak, podać
Kopuła satelitarna:
25 | Maksymalne natężenie światła lampy Ec: 140 000 lux (±10%) | Tak, podać
26 | Średnica oświetlanego pola d10 w zakresie 15-25 cm (+/- 2 cm) | Tak, podać
27 | Stała Temperatura barwowa światła lampy - 4500 K | Tak, podać
28 | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynniki: Ra min. 95 oraz R9 min. 95 | Tak, podać
29 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) - 98 cm (± 2 cm) | Tak, podać
30 | Kopuła lampy w kształcie koła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. | Tak
31 | Średnica czaszy max. 55 cm | Tak, podać
32 | Grubość kopu max. 10 cm | Tak, podać
33 | Waga czaszy max. 15 kg. | Tak, podać
34 | Obrót ramienia wokół osi głównej lampy i przegubu pośredniego (pomiędzy ramieniem uchylnym i obrotowym) w zakresie min. 360° | Tak, podać
35 | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu min. 360° | Tak, podać
36 | Kopuła lampy wyposażona w umieszczony w osi symetrii kopuły, centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. min. 134ᵒC | Tak, podać
37 | W komplecie min. 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego dla kopuły. | Tak, podać
38 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły, przez które można przełożyć dłoń. | Tak, podać
39 | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający min.: a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy c) elektroniczą regulacją pola oświetlenia | Tak
40 | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła. | Tak, podać
41 | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do min. 50 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak, podać
42 | Czasza wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła regulowanym poniżej 5000 lux, światło białe, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak, podać
43 | Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. Moduły składające się ze zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Każdy moduł składa się z min. 3 diod LED. | Tak, podać
44 | Liczba diod w czaszy 35 sztuk (± 5 szt) | Tak, podać
Pozostałe wymagania
45 | Gwarancja – min. 5 lat | Tak, podać
46 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać
47 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 8-letni | Tak, podać
48 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki. | Tak, podać
49 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | Tak, podać
50 | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
51 | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 10 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak, podać
52 | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem .Przeglądy techniczne Urządzenia w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta i co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, podać
53 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu. | Tak, podać
54 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi min. 1 dzień | Tak, podać
55 | Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych certyfikaty i deklaracje zgodności. - dołączyć do oferty. | Tak
56 | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak
57 | Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby | Tak
58 | Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej | Tak