Załącznik nr 1

…………..………………………

DANE WYKONAWCY                                                                                                                      (miejscowość, data)

Nazwa:………………………………………………………….

Adres (ul., kod, miejscowość):……………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………..

REGON: …….………………………………..

NIP: ………………………………….

KRS: …………………………………..

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 170 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup defiblyratora.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zakup defiblyratora -zgodnie z załącznikiem do FO - Zestawieniem parametrów technicznych. | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | xxx |  |

* Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- OŚWIADCZAM, ŻE:

  - zapoznaliśmy się z projektem umowy i opisem przedmiotu zamówienia, akceptujemy ich treść oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania. Dokumenty te zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie),

  - przedmiot zamówienia odpowiada najwyższym standardom technicznym, aktualnej wiedzy medycznej  oraz nie może ze względu na technologię i zużycie stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

  - posiadamy niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujmy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi Zamawiający,

  - jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym w przedmiotowym postępowaniu,

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o niniejsze zapytanie ofertowe.*(wykreślić jeśli nie dotyczy).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016,str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  - PODLEGAM /  NIE PODLEGAM* wykluczeniu z postępowania w niniejszym zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (*niepotrzebne przekreślić).

  - wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

……………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 170 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup defiblyratora.

UWAGA:   Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie warunku | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Producent | Podać |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2026 | Podać |  |  |  |  |  |
| A. Charakterystyka techniczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci - możliwość przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko. Zabezpieczenie w trybie dziecięcym do max: 70J. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe, opisy i menu | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Defibrylator ze zintegrowanymi łyżkami twardymi dla dorosłych i dzieci wraz z przyciskami do ładowania oraz wyzwolenia energii | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwufazowa fala defibrylacji z kompensacją impedancji podczas defibrylacji. Impulsu defibrylacji dopasowany w zależności od impedancji ciała pacjenta. | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia defibrylatora | Tak |  |  |  |  |  |
| 6. | Waga defibrylator z elektrodami stałymi i akumulatorem max. 7 kg. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 7. | Wymienny akumulator przez użytkownika, dynamiczny ikona poziomu naładowania akumulatora widoczna na ekranie defibrylatora. Alarm sygnalizujący pracę ostatnich 10 minut pracy defibrylatora wraz z ikoną przedstawiającą ile minut pozostaje do wyłączenia urządzenia w okresie sygnalizacji alarmowej akumulatora. | Tak |  |  |  |  |  |
| 8. | Funkcja auto-testu wykonywanego automatycznie bezobsługowo. Auto-test z możliwością ustawienia dowolnej godziny wykonania testu (dostępna cała doba zegarowa o pełnej godzinie), wraz z możliwością ustawienia cykliczności wykonania testu w dniach min: 1- 25 dni, bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia , z wydrukiem czasu wykonania i wynikiem testu. Test wykonywany na zasilaniu sieciowym i bateryjnym | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 9. | Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem energii i czasu wykonania defibrylacji bez korzystania z testerów zewnętrznych | Tak |  |  |  |  |  |
| 10. | Urządzenie odporne na upadki, spełniające wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60601-2-4 i EN 60601-1 | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Dioda sygnalizująca nie sprawność urządzenia na panelu czołowym defibrylatora | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Możliwość przywracania ustawień fabrycznych zabezpieczona kodem serwisowym | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | Kolorowy ekran o przekątnej min: 6,5 cala, LCD TFT i rozdzielczością ekranu min: 640 x 480. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą klawiatury oraz wielofunkcyjnego pokrętła służącego do zmiany energii oraz przemieszczaniem się po menu urządzenia. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 15. | Zasilanie z sieci 110 – 230 VAC 50/60Hz. Zasilacz i ładowarka fabrycznie wbudowana w urządzenie | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 16. | Akumulator litowo jonowy, łatwo wymienialny w razie potrzeby bez udziału serwisu. Zasilanie z akumulatora min: 80 minut monitorowania lub 90 defibrylacji z maksymalną energią. Czas ładowania akumulatora do 4 godzin | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 17. | Alarmy trzystopniowe dla wszystkich mierzonych parametrów. Alarmy akustyczne i wizualne dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |  |  |  |  |
| 18. | Możliwość ustawiania, przez użytkownika, granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów, min: 3 zapamiętywane zestawy alarmów do wyboru Możliwość zawieszenia lub wyłączenia alarmu | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 19. | Wydzielone przyciski na panelu przednim do użycia najczęściej używanych funkcji: kardiowersja, stymulacja, AED, drukowanie, zwiększenie amplitudy EKG i tryb monitorowania | Tak |  |  |  |  |  |
| 20. | Tryb pracy defibrylatora: defibrylacja i monitowanie. | Tak |  |  |  |  |  |
| 21. | Wejście w zaawansowane ustawienia defibrylatora zabezpieczone kodem serwisowym | Tak |  |  |  |  |  |
| B. Defibrylacja ręczna i AED |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakres wyboru energii min: 1 – 300 J Zakres wyboru energii w trybie AED min: 30 – 300 J Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 10 sekund | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej w defibrylacji ręcznej min: 24 | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 3. | Defibrylacja ręczna: prowadzona przez twarde łyżki dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych. Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne zintegrowane z kablem. Kabel do elektrod o długości min: 190 cm. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| C. Kardiowersja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: - łyżek twardych z wykorzystaniem kabla EKG 3 odprowadzeniowego - łyżek twardych bez wykorzystaniem kabla EKG 3 odprowadzeniowego - elektrod wielofunkcyjnych | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji widoczne znaczniki nad załamkami R elektrokardiogramu. | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Informacja na ekranie defibrylatora o włączonym trybie kardiowersji. | Tak |  |  |  |  |  |
| D. Stymulacja przez skórna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym Częstotliwość stymulacji w zakresie min: 35-170 imp./min Natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 10-190 mA Szerokość impulsu min: 10-35ms regulowana płynnie co 1 ms. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Możliwość ustawienia przez użytkownika czasu refrakcji. Funkcja pozwalająca na zachowanie i promowanie własnego rytmu serca pacjenta przy stymulacji zewnętrznej, programowana w % | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Informacja na ekranie defibrylatora o włączonym trybie stymulacji wraz z podświetleniem diody przy przycisku stymulacji na panelu przednim. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne zintegrowane z kablem. Kabel do elektrod o długości min: 190 cm. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| E. Monitorowanie EKG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. 20-290 ud/min. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Monitorowanie odprowadzeń EKG: I, II, III przy użyciu kabla trójodprowadzeniowego. Sygnalizacja braku kabla EKG gdy nie jest podłączony lub braku kontaktu elektrod | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Sygnalizacja QRS: akustyczna i optyczna | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami | Tak |  |  |  |  |  |
| F. Monitorowanie saturacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przy niskiej perfuzji odporny na artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakres pomiaru min. 3 do 100% Dokładność pomiaru w zakres: 70 – 100% max. 2 punkty procentowe Częstość pulsu min. 25 – 290 1/min. Dokładność pomiaru pulsu: ±2 bpm | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji,i tętna, krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Pomiar przy zakłóceniach ruchowych oraz niskiej perfuzji. | Tak |  |  |  |  |  |
| G. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania . Ostatni przegląd miesiąc przed upływem terminu gwarancji. | Tak/Podać |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykonawca będzie bez odrębnej płatności sprawował autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie trwania gwarancji | Tak |  |  |  |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 48 godzin. | Tak |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat zastępczy w tej samej klasie i o tych samych lub wyższych parametrach na czas naprawy gwarancyjnej w przypadku nie dokonania naprawy w terminie 3 dni | Tak |  |  |  |  |  |
| 5. | Wykonawca zabezpieczy autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres min. 8 lat: nazwa serwisu, adres, nr telefonu | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 6. | W razie potrzeby wykonania naprawy w okresie gwarancji transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |  |  |  |
| H. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, karta gwarancyjna i paszport techniczny | Tak |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji. | Tak |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej