### Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (OPZ)

| ZAKRES NR 1 -Aparat USG – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | - Podstawowe dane oferowanego produktu |  |  |  | Wymagana wartość |  | Oferowana wartość |  |  |
| 1 |  | Nazwa |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 2 |  | Producent / kraj |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 3 |  | Model / typ |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 4 |  | Rok produkcji 2026 |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| Ilość |  |  | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2026. | TAK, podać |  |
|  | Wysokiej klasy nowoczesny aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych. Aparat o małych gabarytach umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, oddziałami. Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 80 kg. Zasilanie sieciowe 220-240V. Wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające przeprowadzenia badań do min. 1 godziny | TAK, podać |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu > 23’’. Ekran dotykowy do sterowania funkcjami o przekątnej >13 ’’ | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 20 cm | TAK, podać |  |
|  | TRYB PRACY |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. Min 10.000.000 kanałów przetwarzania | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu > 350 dB | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC Funkcja redukcji cieni powstałych za strukturami litymi, kośćmi. | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >13000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 48,0 cm | TAK, podać |  |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 3.500 obr./sek. | TAK, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 20 | TAK, podać |  |
|  | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach | TAK, podać |  |
|  | Tryb obrazowania Dopplerowskiego w trybie color Doppler z wysoką czułością zbliżony do prezentacji przepływu trójwymiarowego .Color doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s .Maksymalna prędkość odświeżania min. 400 obr/s | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane protokoły badań dopplerowskich przepływów w tętnicy pępowinowej, tętnicy macicznej, przepływów w sercu płodu, tętnicy środkowej mózgu, dla trybu Color doppler, doppler pulsacyjny z możliwością optymalizacji przez użytkownika | TAK, podać |  |
|  | Power Doppler (PD) i Power doppler z detekcją kierunku przepływu. z wysoką czułością zbliżony do prezentacji przepływu trójwymiarowego | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji min. 7.5 m/s | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-20 mm | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy doppler tkankowy na głowicach conwexowych, sektorowych, endowaginalnych | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny na głowicach conwexowych, sektorowych, endowaginalnych | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | M-mode, Anatomiczny M-Mode z min 2 kursorami | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie 3D połączone z color doppler, color doppler rozszerzony, power doppler, power doppler rozszerzony, z obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D na głowicach volumetrycznych. Oprogramowanie 3D w czasie rzeczywistym o prędkości obrazowania 100 obrazów 3D/s. Funkcja 3D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych w aparacie | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie płaszczyzn diagnostycznych w obrazowaniu trójwymiarowym 3D do oceny głowy płodu. Automatyczne wyznaczenie pomiarów BPD, HC, Vp, CM, Cerebellum, OFD, na obrazach zatrzymanych w trakcie badania i zaimportowanych z archiwum do późniejszej analizy. | TAK |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie w obrazowaniu 3 / 4D umożliwiające poprowadzenie dowolnej linii skanującej z wyświetleniem organów w trybie renderingu i manipulowanie płaszczyznami i obrazem poprzez dotykowy ekran. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kąta insonacji w trybie 2D poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej . Kąt insonacji sterowany za pomocą pokrętła w zakresie +/-90 º. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D. | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - płuc, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. | TAK |  |
|  | Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules , ADNEX). Protokół klasyfikacji macicy zgodny z ESHRE/ESGE i ASRM | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące obrazowanie 3D i elementy sztucznej inteligencji umożliwiające automatyczną detekcję i obliczanie objętości macicy, endometrium. Oprogramowanie umożliwiające automatyczną detekcję mięśniaków i przedstawiające je w modelu wizualizacji 3D do oceny przedoperacyjnej. | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: - automatyczna detekcja, obrys i pomiar w obrazie B-mode: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, pomiar BPD, HC, AC, HL, FL,CM, Cerebellum, Vp, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR Automatyczna detekcja pomiar FHR | TAK, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie usg | TAK |  |
|  | SYSTEM ARCHIWIZACJI |  |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD. | TAK |  |
|  | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka na pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem | TAK |  |
|  | Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu obrazów, pętli obrazowych na telefon za pomocą wifi lub bluetooth | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica endocavitarna. Głowica typu 2D/3D/4D do badań ginekologicznych, położniczych, urologicznych | TAK, podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 4,0 - 9,0 MHz.(+/- 1 MHz). | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B powyżej 180º | TAK, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min.192 | TAK, podać |  |
|  | Max. głębokość penetracji powyżej 15 cm. | TAK, podać |  |
|  | Głowica typu convex 2D do badań, jamy brzusznej, położniczych, urologicznych. | TAK, podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości min.2,0 – 5,0 MHz.(+/- 1 MHz). | TAK, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B min. 100º | TAK, podać |  |
|  | Głowica typu convex 2D/3D/4D do badań, jamy brzusznej, położniczych, urologicznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 2,0 – 7,0 MHz.(+/- 1 MHz). | TAK, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B min. 90º | TAK, podać |  |
|  | Głowica typu liniowa 2D do badań, małych narządów, naczyniowych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 5,0 – 11,0 MHz.(+/- 1 MHz) | TAK, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 45mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu 2D bezprzewodowa zintegrowana z aparatem typu-convex- liniowa do podstawowych badań położniczych, małych narządów, naczyniowych, pediatrycznych, Głowica wyświetlająca obraz na ekranie aparatu. Pracująca w trybie color doppler, doppler pulsacyjny | TAK |  |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Aparat posiada podłączenie do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Moduł umożliwiający przeładowanie oprogramowania aparatu, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK, podać |  |

** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

| L.P | # WYMAGANE INFORMACJE |  | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (min. 36 miesięcy). Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. | TAK, podać |  |
| 2. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniających do wymiany całego urządzenia na nowe – max 3 (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub wstępna diagnostyka zdalna) maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 4. | Przerwa w eksploatacji urządzenia łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny | TAK |  |
| 6. | Urządzenie wymaga okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji. | TAK / NIE |  |
| 7. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min. raz na 12 miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy i z własnej inicjatywy oraz po poinformowaniu użytkownika o czynności serwisowej. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu - ………… | TAK podać |  |
| 8. | W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy lub 10 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy. W przypadku gdy usunięcie awarii trwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę od tego obowiązku. W przypadku konieczności wymiany wadliwego aparatu lub podzespołu na nowy, gwarancja aparatu biegnie na nowo od chwili dostarczenia go do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone nowym protokołem odbioru lub kartą pracy. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (poza sterylnymi jednorazowymi) czyli takie materiały i części zamienne, które występują w integralnej części samego urządzenia łącznie z materiałami wymienianymi podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty sprzedaży urządzeń. | TAK, podać |  |
| 11. | Jeden darmowy przegląd techniczny wykonany przez Wykonawcę w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji (termin przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK/NIE (parametr punktowany, sposób przyznawania punków podano w rozdz. XVII SWZ) | TAK – 1PKT NIE – 0 PKT |

** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty(nie dotyczy punktu nr 6 warunków gwarancji)

OGÓLNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Dostawa przedmiotu zamówienia jest kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności  ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.

- Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi.

- Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w ramach jego zakupu (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia.

- Szkolenie personelu technicznego w zakresie diagnostyki i bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po okresie gwarancji. Szkolenie potwierdzone będzie wydaniem certyfikatu o przebytym szkoleniu podpisanym przez osobę upoważnioną do jego przeprowadzenia w imieniu Wykonawcy.

........................... dnia...........................

…………..............................................................

Podpis*

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych

| Zakres nr 2 – STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Podstawowe dane oferowanego produktu | Wymagana wartość | Oferowana wartość |
| Nazwa | Podać |  |
| Producent / kraj | Podać |  |
| Model / typ | Podać |  |
| Rok produkcji 2026 | Podać |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 szt. |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana wartość | Oferowana wartość (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz opisać parametr jeśli jest to wymagane** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami | TAK, podać |  |
|  | Koła o średnicy min. 140 mm +/- 15 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | TAK, podać |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | TAK, podać |  |
|  | Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu niecentralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min. 1450 mm od strony głowy oraz min. 980 mm od strony nóg. | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | TAK |  |
|  | Stół blokowany za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej. | TAK |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | TAK |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | TAK, podać |  |
|  | Gniazda wpustowe czytelnie oznaczone: blokada/zwolnienie blokady, bez konieczności przytrzymywania blokady do zdjęcia poszczególnych elementów. | TAK |  |
|  | Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii stołu i pilota. Sterowanie bluetooth | TAK, podać |  |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu(bez konieczności podłączania pilota do stołu). Ładowanie indukcyjne | TAK |  |
|  | Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację) | TAK |  |
|  | Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego | TAK, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm wykonywany z pilota | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 4 segmenty: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko (z wycięciem ginekologicznym lub bez do wyboru przez zamawiającego) - segment nożny dzielony | TAK, podać |  |
|  | Sekcja nóg 2-dzielna z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° - 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji segmentów nóg wspomaganej sprężyną gazową min. -90°/+10° | TAK, podać |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | TAK, podać |  |
|  | Sterowana za pomocą pilota regulacja elektrohydrauliczna następujących ruchów (wg zakresów podanych poniżej): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona | TAK, podać |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK, podać |  |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 62 do 110 cm bez materaca. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | TAK, podać |  |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/ +70° | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony. | TAK |  |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | TAK, podać |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | TAK, podać |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | TAK, podać |  |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu. | TAK |  |
|  | Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu. Przewód panelu niewidoczny, ukryty w kolumnie. Panel mocowany od strony głowy pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | TAK |  |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu | TAK, podać |  |
|  | Szyna sprzętowa ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm od strony głowy pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie robocze umożliwiające użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 355 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki z trzema przegubami kulowymi aktywowanymi jednym pokrętłem – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta dł min. 1250 mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych min. 200 mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ramka anestezjologiczna – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt nadgarstka mocowany do ramki anestezjologicznej – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Podpory barku mocowane do szyn bocznych – 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Podpory nóg typu Goepel mocowane do szyn bocznych – 1 para. | TAK, podać |  |
|  | Żelowy pozycjoner uniwersalny370 x 120 x 70 mm ±25mm – 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wózek na akcesoria z min. 4 szynami i koszem na akcesoria | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie akcesoria jednego producenta, z seryjnej produkcji. | TAK, podać |  |

** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

| L.P | # WYMAGANE INFORMACJE |  | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCYJNY |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (min. 36 m-cy). Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. | TAK, podać |  |
| 2. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniających do wymiany całego urządzenia na nowe – max 3 (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie – max 24 godziny w dni robocze, podjęta naprawa – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną. | TAK |  |
| 4. | Przerwa w eksploatacji urządzenia łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny. | TAK |  |
| 6. | Urządzenie wymaga okresowych przeglądów technicznych po okresie gwarancji. | TAK / NIE |  |
| 7. | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min. raz na 12 miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy i z własnej inicjatywy oraz po poinformowaniu użytkownika o czynności serwisowej. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu - ………… | TAK, podać |  |
| 8. | W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy lub 10 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy. W przypadku gdy usunięcie awarii trwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach, chyba że Zamawiający zwolni Wykonawcę od tego obowiązku. W przypadku konieczności wymiany wadliwego aparatu lub podzespołu na nowy, gwarancja aparatu biegnie na nowo od chwili dostarczenia go do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone nowym protokołem odbioru lub kartą pracy. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewni nieodpłatnie materiały zużywalne (poza sterylnymi jednorazowymi) czyli takie materiały i części zamienne, które występują w integralnej części samego urządzenia łącznie z materiałami wymienianymi podczas przeglądu okresowego. | TAK |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| 10. | Min. 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży | TAK |  |
| 11. | Jeden darmowy przegląd techniczny wykonany przez Wykonawcę w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu gwarancji (termin przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK/NIE (parametr punktowany, sposób przyznawania punków podano w rozdz. XVII SWZ) | TAK – 1PKT NIE – 0 PKT |

** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy punktu nr 6 warunków gwarancji).

OGÓLNE WARUNKI  REALIZACJI ZAMÓWIENIA

    - Dostawa przedmiotowego wyrobu kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności  ponoszenia     przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

    - Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.

    - Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi.

    - Szkolenie personelu z obsługi urządzenia w ramach jego zakupu (w dwóch terminach), po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia.

    - Szkolenie personelu technicznego w zakresie diagnostyki i bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po okresie gwarancji. Szkolenie potwierdzone będzie wydaniem certyfikatu o przebytym szkoleniu podpisanym przez osobę upoważnioną do jego przeprowadzenia w imieniu Wykonawcy.

........................... dnia...........................

…………..............................................................

Podpis*

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych

| ZAKRES NR 3 – RESEKTOSKOP |  |
| --- | --- |
| L.p.; Parametry wymagane; Ilość (szt.); ODPOWIEDŹ** (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz/lub opisać parametr jeśli jest to wymagane; Producent; Nr katalogowy; Cena jednostkowa netto (zł/szt.); Cena jednostkowa brutto (zł/szt.); Stawka VAT; Wartość netto; Wartość brutto. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.. 1; Optyka typu Hopkins, średnica 4 mm, długość 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym numerem katalogowym oraz numerem seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu – 4 szt.; 4. 2; Światłowód, w nieprzeziernej osłonie, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm – 2 szt.; 2. 3; Płaszcz wewnętrzny resektoskopu 26 Fr., z wkładką ceramiczną, obrotowy, do zastosowania z płaszczem zewnętrznym; 2. 4; Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., do zastosowania z płaszczem wewnętrznym – 2 szt.; 2. 5; Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny, wyposażony w uchwyty na palce. Element w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego optyką resektoskopową oraz płaszczami Karl Storz – 2 szt.; 2. 6; Obturator, kompatybilny z oferowanym płaszczem – 2 szt.; 2. 7; Pętla tnąca, bipolarna, 26 Fr., przepływ prądu realizowany pomiędzy biegunami elektrody z pominięciem płaszcza, opakowanie 6 szt. Pętle kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego resektoskopem Kark Storz; 6. 8; Przewód bipolarny, dł. 300 cm, kompatybilny z oferowanym resektoskopem oraz posiadaną przez Zamawiającego diatermią – 2 szt.; 2. 9; Taca druciana ze składanymi uchwytami, wym. 535 x 250 x 66 mm (+/-5 mm) – 2 szt.; 2. RAZEM. ** Kolumna z wymaganymi informacjami stanowi wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. WARUNKI OGÓLNE. L.p.; Parametry wymagane; ODPOWIEDŹ WYKONAWCY (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi oraz/lub opisać parametr. 1; Gwarancja minimum 24 miesiące; TAK/NIE podać. 2; Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; TAK/NIE. 3; Przeglądy techniczne w okresie gwarancji (min. raz na 12 miesięcy) wykonane będą na koszt Wykonawcy i z własnej inicjatywy oraz po poinformowaniu użytkownika o czynności serwisowej. Należy podać ile przeglądów rocznie jest wymaganych przez producenta sprzętu - …………; TAK/NIE podać. |

........................... dnia...........................

…………..............................................................

Podpis*

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych