Załącznik Nr 2 do SWZ

Numer postępowania: DZPiZ.2620.13.ZP.2026

Nazwa postępowania: „Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu ultrasonograficznego dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa oferowanego urządzenia: .........................................................

- Producent: ...........................................................................................

- Rok produkcji (2026): ..........................................................................

- Oferowany model/typ: ........................................................................

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Minimalne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.0 FUNKCJE UŻYTKOWE – Platforma ultrasonografu |  |  |  |  |
| 1.2 | Aparat USG, fabrycznie nowy, bez panelu dotykowego | TAK |  |
| 1.3 | Waga aparatu bez głowic max 90 kg | TAK |  |
| 1.4 | Stabilna platforma jezdna na min. 5 kółkach z możliwością blokady każdego z nich | TAK |  |
| 1.5 | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |
| 1.6 | Dynamika systemu min 180 dB | TAK |  |
| 1.7 | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 4 | TAK |  |
| 1.8 | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 19 cali | TAK |  |
| 1.9 | Możliwość obracania monitora praw/lewo min 170 stopni | TAK |  |
| 1.10 | Możliwość regulacji wysokości monitora wraz z panelem sterowania min 20cm. | TAK |  |
| 1.11 | Możliwość obrotu całej platformy aparatu o min. 350 stopni | TAK |  |
| 1.12 | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pen . | TAK |  |
| 1.13 | Min. 4 klawisze do zaprogramowania umiejscowione na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 1.14 | Długość filmu CINE LOOP min 28 s | TAK |  |
| 1.15 | Głębokość skanowania min 0,5cm – 30cm | TAK |  |
| 1.16 | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min 200 | TAK |  |
| 1.17 | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; CW, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 1.18 | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | TAK |  |
| 1.19 | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do urologii | TAK |  |
| 1.20 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,1 cm/s – 490 cm/s | TAK |  |
| 1.21 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze CW min 0,5 cm/s -1970 cm/s | TAK |  |
| 1.22 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,1 cm/s - 805 cm/s | TAK |  |
| 1.23 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20mm | TAK |  |
| 1.24 | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |
| 1.25 | Możliwość ustawienia indywidualnych presetów/ nastawów | TAK |  |
| 1.26 | Aparat wyposażony w ruchome uchwyty na głowice specjalistyczne typu: laparoskopowa, rektalna, umożliwiające bezpieczne ich odłożenie i odsunięcie poza panel aparatu za monitor | TAK |  |
| 1.27 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu robotycznego (płaszczyzna convex) kompatybilnej z Robotem da VINCI | TAK |  |
| 1.28 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną biplane (convex-convex) obrazującą w dwóch płaszczyznach w czasie rzeczywistym na ekranie USG | TAK |  |
| 2.0 GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Głowica typu convex do badania jamy brzusznej | TAK |  |
| 2.2 | częstotliwość pracy głowicy min. 2,5-5,0 MHz | TAK |  |
| 2.3 | Liczba elementów w głowicy min 180 | TAK |  |
| 2.4 | Pole widzenia głowicy min. 60 stopni | TAK |  |
| 2.5 | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy – zmianę głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu a także poprzez przytrzymanie przycisku wydrukowanie zdjęcia | TAK |  |
| 2.6 | Możliwość podpięcia przystawki biopsyjnej regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji (opcja) | TAK |  |
| 2.7 | Możliwość wykonania badania kontrastowego na głowicy (opcja) | TAK |  |
| 2.8 | Głowica liniowa do badań małych narządów | TAK |  |
| 2.9 | Częstotliwość pracy głowicy min 5-12MHz | TAK |  |
| 2.10 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 180 | TAK |  |
| 2.11 | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy – zmianę głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu a także poprzez przytrzymanie przycisku wydrukowanie zdjęcia | TAK |  |
| 2.12 | Szerokości pola widzenia głowicy max. 53mm | TAK |  |
| 2.13 | Możliwość wykonania biopsji za pomocą przystawki biopsyjnej, wielokrotnego użytku, z regulacją linii biopsyjnej pod min. trzema kątami: 30, 45 i 60 stopni (opcja) | TAK |  |
| 2.14 | Obrazowanie harmoniczne dostępne na głowicy | TAK |  |
| 2.15 | Głowica dwupłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-linia dedykowana do wykonania biopsji stercza metodą przezkroczową za pomocą urządzenia fuzyjnego MRI/USG | TAK |  |
| 2.16 | Częstotliwość pracy głowicy min 5-12 MHz | TAK |  |
| 2.17 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | TAK |  |
| 2.18 | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty | TAK |  |
| 2.19 | Min. dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania, zamrożenie i odmrożenie obrazu, aktywację głowicy, wydruk zdjęcia poprzez przytrzymanie przycisku lub przełącznik nożny o tożsamych funkcjach | TAK |  |
| 3.0 OPROGRAMOWANIE DO FUZJI OBRAZÓW MRI/USG |  |  |  |  |  |
| 3.1 | System fuzji obrazów MRI/USG | TAK |  |
| 3.2 | Zintegrowane i w pełni kompatybilne z oferowanym systemem USG wewnętrzne oprogramowanie do fuzji obrazów MRI/USG metodą przezkroczową | TAK |  |
| 3.3 | Obsługa urządzenia poprzez panel USG | TAK |  |
| 3.4 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym za pomocą głowicy dwupłaszczyznowej typu convex-linia | TAK |  |
| 3.5 | Oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu w trakcie biopsji | TAK |  |
| 3.6 | Oprogramowanie umożliwiające zaimportowanie obrazów MRI do systemu USG poprzez DVD, USB | TAK |  |
| 3.7 | Oprogramowanie umożliwiające możliwość wykonania biopsji fuzyjnej za pomocą głowicy dwupłaszczyznowej przezkroczowej o płaszczyznach: convex i liniowej obrazującej w czasie rzeczywistym na obu tych płaszczyznach | TAK |  |
| 3.8 | W zestawie statyw wraz ze stabilizererm do głowicy montowany obustronnie do fotela urologicznego zapewniającą stabilność podczas biopsji | TAK |  |
| 4.0 POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy na aparat i głowice | TAK |  |
| 4.2 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski | TAK |  |
| 4.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. | TAK |  |
| 4.3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
| 4.4 | Przeglądy wliczone w cenę urządzenia | TAK |  |

* UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- wartość przedmiotu zamówienia netto wynosi: …………………………………...……………….zł;

słownie: …………………………………………………………………………………..………złotych 00/100;

- stawka podatku VAT: …… %, kwota podatku VAT: ………………………………………zł;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi ……………………………………….……………..zł

słownie ………………………………………………………………………………………………złotych 00/100

- OKRES GWARANCJI: ………… miesięcy – należy podać ilość miesięcy, nie mniej niż 36 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy

…………………………………………………………………………….

(podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy lub pełnomocnika ze

wskazaniem stanowiska/funkcji w podmiocie)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).