Załącznik Nr 2 do SWZ

Numer postępowania: DZPiZ.2620.16.ZP.2026

Nazwa postępowania: „Dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem unitów stomatologicznych dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa oferowanego urządzenia: .........................................................

- Producent: ...........................................................................................

- Rok produkcji (2026): ..........................................................................

- Oferowany model/typ: ........................................................................

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Minimalne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.0 | KONSOLA LEKARZA (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: min.45cm) Z RĘKAWAMI OD GÓRY WYPOSAŻONA W 5 INSTRUMENTÓW: |  |  |
| 1.1 | moduł trójdrożnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji | TAK |  |
| 1.2 | moduł turbinowy ze światłem | TAK |  |
| 1.3 | moduł skalera piezoelektrycznego (standard gwintu do wyboru przez Zamawiającego: typ EMS, typ SATELEC) + min.1 ostrze i klucz dynamometryczny |  |  |
| 1.4 | moduł bezszczotkowego mikrosilnika ze światłem LED z płynną regulacją obrotów: min. 100-40 000 obr./min, minimalna moc 3 Ncm | TAK |  |
| 1.5 | moduł diodowej lampy polimeryzacyjnej z możliwością regulacji mocy i kształtu rękojeści | TAK |  |
| 1.6 | hamulce rękawów | TAK |  |
| 1.7 | odłączalne rękawy instrumentów | TAK |  |
| 1.8 | aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe | TAK |  |
| 1.9 | przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą | TAK |  |
| 1.10 | mechaniczny hamulec konsoli lekarza | TAK |  |
| 1.11 | obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza, możliwie duży rozmiar min. 25x35 cm | TAK |  |
| 2.0 | DOTYKOWY WYŚWIETLACZ/PANEL STEROWANIA OBSŁUGUJĄCY ITP.: | TAK |  |
| 2.1 | możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokłądnościa: 1% – turbina i skaler, 10 obr./min – mikrosilnik; zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy) | TAK |  |
| 2.2 | funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% | TAK |  |
| 2.3 | włącznik/wyłącznik światła w końcówkach | TAK |  |
| 2.4 | napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spluwaczki | TAK |  |
| 2.5 | możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (itp. Sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.) | TAK |  |
| 2.6 | włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej | TAK |  |
| 2.7 | sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie) | TAK |  |
| 2.8 | możliwość zaprogramowania 4 pozycji pracy; programowanie pozycji specjalnych: „zero”, „spluwaczkowej” oraz „ratunkowej” | TAK |  |
| 2.9 | zintegrowany negatoskop |  |  |
| 3.0 | ELEKTROMECHANICZNY FOTEL DENTYSTYCZNY (zakres ruchu min.: 40-80 cm, udźwig min.; 180 kg): | TAK |  |
| 3.1 | BLOKU SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA | TAK |  |
| 3.2 | zagłówek z blokadą pneumatyczną (regulowany w min. 3 płaszczyznach oraz blokowany w przesuwie pionowym) | TAK |  |
| 3.3 | zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia | TAK |  |
| 3.4 | jeden, przewodowy, naciskowy (góra-dół) lub wychyłowy (prawo-lewo) (do wyboru przez Zamawiającego) sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie i płynna regulacja mocy pracy instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej) | TAK |  |
| 3.5 | włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela | TAK |  |
| 3.6 | lewy podłokietnik | TAK |  |
| 3.7 | tapicerka z pianką z pamięcią kształtu pierwotnego (kolor obicia do wyboru spośród min. 10 próbek) | TAK |  |
| 4.0 | LEDOWA (diodowa) LAMPA OŚWIETLENIA POLA PRACY (z regulowaną temperaturą barwową): | TAK |  |
| 4.1 | płynna regulacja natężenia światłą w zakresie min. 5 000 do 50 000 luksów | TAK |  |
| 4.2 | praca głowicy w 3 płaszczyznach | TAK |  |
| 4.3 | bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia) | TAK |  |
| 4.4 | filtr przeciw-polimeryzacyjny (jako tryb światła nie przysłona) | TAK |  |
| 4.5 | możliwość zmiany barwy światła (min. stopniowo: ciepła/neutralna/zimna) | TAK |  |
| 4.6 | demontowane, sterylizowalne nasadki na rączki manewrująca głowicą lampy | TAK |  |
| 5.0 | BLOK SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA WYPOSAŻONY W CERAMICZNMĄ, RĘCZNIE ODCHYLANĄ, ZDEJMOWANĄ MISĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU W KIERUNKU PACJENTA (ZAKRES RUCHU min. 250°): | TAK |  |
| 5.1 | wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów) | TAK |  |
| 5.2 | konsola asystencka z podwójnym ramieniem wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument | TAK |  |
| 5.4 | system ssący suchy z pompą zrzutową (do zintegrowania z oferowaną pompą ssącą) | TAK |  |
| 6.0 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: | TAK |  |
| 6.1 | krzesełko asystenckie w kolorze tapicerki identycznej jak fotel pacjenta | TAK |  |
| 6.2 | krzesełko lekarskie w kolorze tapicerki identycznej jak fotel pacjenta |  |  |
| 6.3 | turbina ze światłem (moc min. 25W, ceramiczne łożyska) – 1 sztuka | TAK |  |
| 6.4 | szybkozłączka do oferowanej turbiny – 1 sztuka | TAK |  |
| 6.5 | kątnica 1:1 z chłodzeniem wewnętrznym ze światłowodem – 1 sztuka | TAK |  |
| 7.0 | KOMPRESOR I POMPA | TAK |  |
| 7.1 | kompresor z osuszaczem powietrza | TAK |  |
| 7.2 | zbiornik kompresora: min. 25L | TAK |  |
| 7.3 | wydajność kompresora: min. 60 l/min | TAK |  |
| 7.4 | pompa ssąca dostosowana do systemu ssącego suchego | TAK |  |
| 7.5 | wydajność pompy: min. 1000 l/min (maksymalna wielkość przepływu przy swobodnym przepływie) | TAK |  |
| 7.6 | urządzenia w jednej obudowie wygłuszającej | TAK |  |
| 7.7 | maksymalne wymiary: (WxDxH): 60x70x130 cm | TAK |  |
| 7.8 | głośność zestawu: maks. 50dB(A) | TAK |  |

* UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA za 2 szt.:

- wartość przedmiotu zamówienia netto wynosi: …………………………………...………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..………złotych 00/100

- stawka podatku VAT: …… %, kwota podatku VAT: ………………………………………zł

- wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi: ……………………………………….…………..zł

Słownie:…………………………………………………………………….…………………………złotych 00/100

- OKRES GWARANCJI: ………… miesięcy – należy podać ilość miesięcy, nie mniej niż 36 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy

…………………………………………………………………………….

(podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy lub pełnomocnika ze

wskazaniem stanowiska/funkcji w podmiocie)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).