Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Numer postępowania: DZPiZ.2621.15R.ZP.2026

Nazwa postępowania: „Zakup i dostawa pantomografu cyfrowego 2D firmy CARESTREAM wraz pełną integracją z posiadanym systemem cyfrowej obróbki obrazów dla SZPZLO Warszawa Praga-Północ”

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa oferowanego urządzenia: .........................................................

- Producent: ...........................................................................................

- Rok produkcji (2026): ..........................................................................

- Oferowany model/typ: ........................................................................

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stomatologicznego systemu cyfrowej obróbki obrazów (DIS) firmy CARESTREAM  poprzez zakup pantomografu cyfrowego 2D wraz z pełną integracją z posiadanym systemem cyfrowej obróbki obrazów  Dental Imaging Software (DIS)  w Centrum Diagnostyczno- Specjalistycznym przy

ul. Dąbrowszczaków 5a w Warszawie.

- Wymagane parametry poszczególnych składników zestawu:

| Lp. | Szczegółowa specyfikacja techniczna | Wymagane wartości graniczne | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maksymalne napięcie generatora | ≤ 90 kV |  |
|  | Minimalne napięcie generatora | ≥ 60 kV |  |
|  | Napięcie zasilania | 230-240 V 50/60 Hz |  |
|  | Maksymalny prąd lampy | ≤ 15 mA |  |
|  | Minimalny prąd lampy | ≥ 2 mA |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | ≥ 120 kHz |  |
|  | Ognisko lampy wg. normy IEC 336 | ≥ 0,5 mm |  |
|  | Filtracja całkowita | ≥ 2,5 mm Al |  |
|  | Napęd głowicy elektromagnetyczny | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania zdjęć na dowolną liczbę stanowisk | Tak |  |
| 1.11. | Rok produkcji 2026 | Tak |  |
|  | BADANIA PANTOMOGRAFICZNE | Tak |  |
|  | Technologia sensora CMOS | Tak |  |
|  | Pole obrazowania | ≥ 6 x 130 mm |  |
|  | Pole obrazowania tryb dziecięcy | ≥ 6 x 120 mm |  |
|  | Skala szarości | ≥ 12 bitów |  |
|  | Powiększenie | 1,2 |  |
|  | Czas ekspozycji - zależny od rodzaju badania | Max. ≤14 s Min. ≥ 1 s |  |
|  | Zmienna trajektoria ruchu głowicy | Tak |  |
|  | Kompensacja kształtu żuchwy | Tak |  |
|  | Kompensacja wad zgryzu | Tak |  |
|  | Program badania dzieci | Tak |  |
|  | Program pełnego pantomogramu | Tak |  |
|  | Program wykonywania segmentów pantomogramu | Tak |  |
|  | Program badania zatok szczękowych | Tak |  |
|  | Program badania stawów skroniowo-żuchwowych | Tak |  |
|  | Program badania stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | Tak |  |
|  | Brak linii laserowych do pozycjonowania pacjenta | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie pacjenta bez ustawiania linii kła | Tak |  |
|  | Pozycjonowanie pacjenta w pozycji „twarzą w twarz” (bez użycia lusterka) | Tak |  |
|  | Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (do wbudowania w aparat) |  |  |
|  | Rozbudowa urządzenia do tomografu CBCT 3D | Tak |  |
| 3.2. | Rozbudowa o przystawkę cefalometryczną | Tak |  |

* UWAGA!

1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując parametr i odpowiednio TAK lub NIE.

2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- wartość przedmiotu zamówienia netto wynosi: …………………………………...……………….zł;

słownie: …………………………………………………………………………………..………złotych 00/100;

- stawka podatku VAT: …… %, kwota podatku VAT: ………………………………………zł;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto wynosi ……………………………………….……………..zł

słownie ………………………………………………………………………………………………złotych 00/100

- OKRES GWARANCJI: ………… miesięcy – należy podać ilość miesięcy, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 60 miesięcy

…………………………………………………………………………….

(podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy lub pełnomocnika ze

wskazaniem stanowiska/funkcji w podmiocie)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).