Załącznik 4b do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia: 		System do autotransfuzji krwi

Ilość: 				1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane |  |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny aparat do autotransfuzji, tj. do gromadzenia, przetwarzania i reinfuzji własnej krwi pacjenta, utraconej przez niego w okresie okołooperacyjnym |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia. Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ / model Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw na wózku transportowym z minimum czterema kółkami i możliwością blokady |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Pompa centryfugalna w urządzeniu: - minimum 1500-5600 rpm - dokładność minimum +/- 50rpm Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wizualnej kontroli działania pompy |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna: Zakres przepływu minimum 10/1000 ml/min Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Pompa zainstalowana na wózku z zasilaniem zewnętrznym |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy na urządzeniu |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 8 cali Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalne podciśnienie: - w trybie śródoperacyjnym: -50 mmHg W trybie pooperacyjnym: -10 mmHg Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: - w trybie śródoperacyjnym: -300 mmHg W trybie pooperacyjnym: -100 mmHg Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania pompy próżniowej, jako oddzielnego urządzenia |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania programów: śródoperacyjnego, pooperacyjnego, preoperacyjnego odzyskującego plazmę i płytki, programu emergency - maksymalnie do 4 minut Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | System pozyskujący koncentrat krwinek czerwonych w oparciu o jeden, uniwersalny zestaw dedykowany dla wszystkich grup wiekowych pacjentów Opisać |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Automatyczne rozpoczęcie cyklu na podstawie objętości krwi w zbiorniku |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Sekwencyjne przeprowadzanie wielu cykli bez konieczności ingerencji operatora |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne zakończenie przypadku: opróżniany zbiornik, dokonywana koncentracja ostatniej porcji płynu w zbiorniku i opróżniana linia RBC bez ingerencji operatora |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Podwojona objętość przemywania w pojedynczym cyklu |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wielokrotne zwolnienie i przyspieszanie pracy wirówki w trakcie etapu przemywania danego cyklu |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Rozpoczynany automatycznie, gdy system wykryje, że pierwszy etap opróżniania nie zakończył się całkowitym opróżnieniem pojemnika |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Program umożliwiający powrót krwi z komory pompy do zbiornika do odzysku |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Program umożliwiający napełnienie torby RBC przed zbiornikiem do odzysku |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Program umożliwiający usunięcie powietrza z torby RBC |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Program umożliwiający wypełnienie torby RBC i pustych linii roztworem do przemywania |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Autotest sprawności elementów systemu |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysoki wskaźnik hematokrytu – w zależności od wybranego programu na poziomie minimum 60% Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysoki poziom usuwania heparyny, protein, albumin, potasu – w zależności od wybranego programu minimum 90% Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wysoki poziom usuwania tłuszczów – w programie usuwania tłuszczów minimum 98% Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury na wyjściu i wejściu z możliwością odczytu w przypadku użycia dowolnego dedykowanego do dostarczonego aparatu zestawu do odzysku RBC |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik RBC koncentracji czerwonych krwinek |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik linii na odpady |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik utraty płynu |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik pozycji, który wykrywa właściwe umiejscowienie i zablokowanie głowicy pojemnika |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna aplikacja linii drenów. Elektryczny klem pozwalający zdalnie ograniczyć przepływ |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość gromadzenia krwi w zbiorniku bez uruchamiania programu (wykorzystanie urządzenia jako dodatkowy ssak) |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych poszczególnych zestawów eksploatacyjnych |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Pokrywa pompy centryfugalnej automatycznie zablokowana w trakcie pracy |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć minimum 10 tys zabiegów z dostępem do danych bieżącego protokołu/programu Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Porty: 3xRS232,3xUSB,1x Ethernet, 1xRS422 Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Stosowane materiały eksploatacyjne jednokrotnego użytku: pojemniki wirówki (dzwony) o pojemnościach: co najmniej 125ml lub 135ml Podać |  |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 |  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim Opisać | TAK |  |  |  |
|  | 2 |  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim Opisać | TAK |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu: jeden dzień bezpośrednio po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu; drugi dzień w uzgodnionym z Zamawiającym terminie |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza, by w przypadku braku certyfikatu CE Dostawca wraz z przedmiotem umowy dostarczył deklarację zgodności CE producenta na wyrób medycznych (klasa I) |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy. Podać. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Podać. |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie usterek/awarii w okresie gwarancji: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 4-14, 16-41 |  |  |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość techniczna”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 15, 42.2 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.