Załącznik 4d do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia:		Asystor kaszlu

Ilość:				3 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Numer dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania ewakuacji i usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego (sztuczny kaszel) |  | Tak |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia Podać |  |  |  |  |  |
|  | Model Podać |  |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjna technika wspomagania w odrywaniu, przemieszczaniu i usuwaniu wydzielin z dróg oddechowych |  | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wykorzystywany w terapii dorosłych i dzieci |  | Tak |  |  |  |
|  | Sposoby nieinwazyjnego podłączenia pacjenta do aparatu poprzez maskę ustno-nosową i/lub ustnik |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do pacjenta zaintubowanego Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do pacjenta z uszczelnioną rurką tracheotomijną Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Zasada pracy urządzenia: jednoczesne naprzemiennie podawane powietrze pod ciśnieniem dodatnim (wdech) i ujemnym (wydech) z gwałtownym przejściem z jednego w drugie oraz zapewnienie drgań oscylacyjnych zarówno podczas wdechu jak i wydechu |  | Tak |  |  |  |
|  | Aparat działający w oparciu o powietrze zasysane z atmosfery |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia drgań oscylacyjnych dla poszczególnych faz wdechu i wydechu Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia amplitudy i częstotliwości drgań oscylacyjnych Opisać |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zastosowania mniejszego ciśnienia dla wdechu w stosunku do ciśnienia dla wydechu w celu uzyskania asymetrii wartości ciśnień Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie w czasie rzeczywistym wartości ciśnienia na wdechu i wydechu, czasu trwania wdechu i wydechu oraz pauzy |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie wartości szczytowego przepływu kaszlowego oraz objętości insuflacji po każdym cyklu kaszlowym |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania akcji serca oraz SpO2 Opisać |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wpisania w pamięć aparatu minimum 4-ech profili terapii i stosowania ich zamiennie bez konieczności ponownego programowania nastaw Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Tryby pracy: 1) tryb automatyczny; 2) tryb manualny 3) NIV 4) IPPB |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania automatycznej terapii, zsynchronizowanej z naturalnym oddechem pacjenta: automatyczny trigger reagujący na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta, wyzwalający terapię bez konieczności manualnego dostosowania Opisać |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Parametry nastawiane w trybie automatycznym: 1) ciśnienie dla wdechu 2) ciśnienie dla wydechu 3) czas trwania wdechu 4) czas trwania wydechu 5) czas pauzy po cyklu wdech-wydech 6) automatyczny trigger: wyzwalanie terapii w odpowiedzi na wysiłek oddechowy pacjenta |  | Tak |  |  |  |
|  | Parametry nastawiane w trybie ręcznym: 1) ciśnienie dla wdechu; 2) ciśnienie dla wydechu; 3) ręczne sterowanie czasem trwania wdechu i wydechu |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu podczas wdechu w obydwu trybach na jednym z trzech poziomów: 1) poziom szybki 2) poziom średni 3) poziom niski Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie insuflacji 3 cmH2O do 70 cmH2O Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie eksuflacji -3 cmH2O do -70 cmH2O Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Czas insuflacji i eksuflacji od 0,5 do 5 s. Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowane łącze Ethernet, USB, karta SD Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany w aparat ekran dotykowy, przeznaczony do programowania terapii i prezentacji parametrów pracy Przekątna minimum 5 cali Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlane dane na ekranie: 1)Szczytowy przepływ kaszlu 2) Objętość insuflacji 3) Ciśnienie przepływu 4) Tętno 5) SpO2 6) Zastosowana sesja 7) Średnia długość sesji |  | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w pilot ręczny oraz przełącznik nożny, wykorzystywany do sterowania urządzeniem |  | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowana w aparat pamięć do zapisu i odczytu danych terapii Podać [Gb] |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych nośnikach pamięci Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Brak konieczności kalibracji aparatu |  | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu kompatybilnego pulsoksymetru z prezentacją wartości na ekranie aparatu. Opisać |  | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim Opisać |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i/lub wewnętrznej baterii |  | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu przy zasilaniu z baterii nie mniejszy niż 60 min (przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej) Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Waga aparatu wraz z wewnętrzną baterią: nie większa niż 5kg lub waga aparatu wraz z zewnętrzną baterią dodatkową: nie większa niż 5kg Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  | Tak |  |  |  |
|  | 1 | Kompletny układ pacjenta (filtr antybakteryjny, rura karbowana o długości minimum 180 cm, maska o rozmiarze średnim, łącznik tracheo) – 10 kompletów dla 1 aparatu | Tak |  |  |  |
|  | 2 | Torba przenośna, dedykowana do aparatu – 3 sztuki | Tak |  |  |  |
|  | 3 | Bateria do bezprzewodowej pracy aparatu – 3 sztuki |  |  |  |  |
|  | 4 | Wózek umożliwiający stabilne i bezpieczne zamocowanie aparatu – 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji i zakresu bezpiecznej pracy |  | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | Tak |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  | Tak |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | Tak |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesiące Podać |  | Tak |  |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy i naprawy, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia |  | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski Podać nazwę i siedzibę serwisu |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii Codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku |  | Tak |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji: w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia |  | Tak |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy |  | Tak |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V. Pkt. 1 lit a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 7-11, 13-15, 17, 18, 20-33 |  |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII. Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 12, 16, 19 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie 
z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.