Załącznik 4e do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia:		Przenośny aparat USG

Ilość:				5 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny, bezprzewodowy aparat ultrasonograficzny przeznaczony do szybkiego i mobilnego obrazowania | TAK |  |  |  |
|  | Tryb obrazowania B-mode, M-mode, Color Doppler | TAK |  |  |  |
|  | Edycja krzywej TGC | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z co najmniej dwoma najpopularniejszymi mobilnymi systemami operacyjnymi dostępnymi na rynku. Podać wersje oprogramowania | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane złącze DICOM | TAK |  |  |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 50 min Podać | TAK |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa ładowarka z kablem zasilającym | TAK |  |  |  |
|  | Wymiary: maksimum 65x135x35 mm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania transmisji i przechowywania | TAK |  |  |  |
|  | Głowica 1 typu – 4 sztuki Podać model, nazwę i kraj pochodzenia producenta | TAK |  |  |  |
|  | Podwójna, dwustronna głowica łącząca z jednej strony głowicę liniową oraz z drugiej głowicę convex | TAK |  |  |  |
|  | Głowica convex: Częstotliwość minimum: 2 – 5 MHz Zasięg minimum: 24 cm Liczba elementów minimum: 128 Kąt obrazowania minimum: 60 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głowica liniowa: Częstotliwość minimum: 3 – 12 MHz Zasięg minimum: 8 cm Liczba elementów minimum: 192 Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głowica 2 typu – 1 sztuka Podać model, nazwę i kraj pochodzenia producenta | TAK |  |  |  |
|  | Podwójna, dwustronna głowica łącząca z jednej strony głowicę liniową oraz z drugiej głowicę sektorową | TAK |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa: Częstotliwość minimum: 1,6 – 3,7 MHz Zasięg minimum: 24 cm Liczba elementów minimum: 64 Kąt obrazowania do 90 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głowica liniowa: Częstotliwość minimum: 3 – 12 MHz Zasięg minimum: 8 cm Liczba elementów minimum: 192 Podać | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie obrazujące – 5 sztuk Podać model, nazwę i kraj pochodzenia producenta | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna minimum 6 GB Pamięć wewnętrzna minimum 128 GB Podać | TAK |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system operacyjny umożliwiający instalacje i uruchomienie aplikacji do obsługi oferowanej głowicy ultrasonograficznej | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja - przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic za pomocą przewodu poprzez port USB lub bezprzewodowo | TAK |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej ekranu min: 10 cali o rozdzielczości min: 1920 x 1200 Podać | TAK |  |  |  |
|  | Aplikacja obsługująca oferowane głowice - bezpłatnie dostępna do pobrania z platformy internetowej | TAK |  |  |  |
|  | Nieograniczona ilość licencji (urządzeń do podłączenia) pozwalająca na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji i trybów pracy głowicy ultrasonograficznej | TAK |  |  |  |
|  | Aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Torba transportowa – 5 sztuk | TAK |  |  |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe | TAK |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji i zakresu bezpiecznej pracy | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesiące Podać | TAK |  | ≥48 miesięcy – 10 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy i naprawy, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii Codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji: w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia | TAK |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V. Pkt. 1 lit a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych: Punkt: 2-5, 7, 9-10, 12-14, 16-18, 21, 23, 27 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.