ZAŁĄCZNIK NR 4g do SWZ

Numer postępowania: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia:	Ultrasonograf

Ilość:				1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Kryterium jakość techniczna) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
|  | Aparat najnowszej dostępnej technologii. | TAK |  |  |  |
|  | Waga aparatu z wózkiem oraz 3 głowicami max 60 kg. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie minimum 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice. Opisać | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości o minimum 16 cm. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna, zawierająca schematy badania pacjentów chorych na COVID –min. 150 filmów. | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem o przekątnej minimum 10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję. Opisać i podać | TAK |  |  |  |
|  | Co najmniej następujące funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne w formie klawiszy fizycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia pulpitu w zakresie minimum od 15 do 40 stopni. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej minimum 90 minut. Podać | TAK |  | ≥ 120 minut – 10 punktów < 120 minut – 0 punktów |  |
|  | Dioda sygnalizująca stan naładowania baterii dostępna po zamknięciu urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu (z maksymalnie naładowaną baterią) nie przekraczający 20 sekund oraz wybudzenie z trybu stand-by poniżej 2 sekund. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Monitor LCD wykonanych w technologii PCAP o przekątnej minimum 21 cala (duże pole obrazu z głowicy: 311x233 mm), dotykowy z możliwością regulacji głębokości oraz wzmocnienia oraz funkcji autogain Opisać | TAK |  |  |  |
|  | Monitor zamocowany na ramieniu, umożliwiający ruch monitora co najmniej: poziomo 12 cm, pionowo 5 cm. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu Full HD 1600x1200 | TAK |  |  |  |
|  | Dynamika systemu minimum 183 dB, częstotliwość pracy aparatu w zakresie co najmniej 1-45 MHz. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne THI | TAK |  |  |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego | TAK |  |  |  |
|  | Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne. | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie Duplex. | TAK |  |  |  |
|  | Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami, zapisywanie presetów głowicy oraz wyglądu menu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), minimum 10 sekund. Podać | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia | TAK |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - możliwość powiększania obrazu |  |  |  |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów | TAK |  |  |  |
|  | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego | TAK |  |  |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG. Doppler TCD | TAK |  |  |  |
|  | Wizualizacja igły w technice IN-PLANE, działająca z każdą igłą bez użycia dodatkowych narzędzi. Automatyczne identyfikacja kąta prowadzenia igły | TAK |  |  |  |
|  | Linia centrująca do wkłuć OUT-OF-PLANE wraz z fabrycznym oznaczeniem środka głowic | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane sterowanie głosowe urządzeniem. Sterowanie głosowe funkcjami: regulacja głębokości, regulacja wzmocnienia, frezze, uruchomienie funkcji color doppler, uruchomienie wizualizacji igły, uruchomienie linii centrującej, zachowanie obrazu statycznego oraz video | TAK/NIE |  | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Tryb pracy, który nie pozwala urządzeniu przejść w standby lub autofreeze. Urządzenie będzie zawsze aktywne, gotowe do pracy. Szczególnie ważny podczas wykonywania ważnych i precyzyjnych zabiegów | TAK |  |  |  |
|  | Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy | TAK |  |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Wszystkie głowice odporne na upadki (minimum z wys. 100 cm), wstrząsy i wibracje, potwierdzone przez Producenta. | TAK |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości co najmniej 3-12 MHz Podać | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy minimum 38 mm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głębokość obrazowania 9 cm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Ilość elementów głowicy 192 Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK/NIE |  | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Model, typ – podać | TAK |  |  |  |
|  | Producent - podać | TAK |  |  |  |
|  | Głowica liniowa ultra wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości co najmniej 20-46 MHz Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głębokość obrazowania co najmniej 4-30 mm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy 15 mm (+/- 2 mm) Podać | TAK |  |  |  |
|  | Ilość elementów 256 Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK/NIE |  | TAK – 5 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Model, typ – podać | TAK |  |  |  |
|  | Producent - podać | TAK |  |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań. | TAK |  |  |  |
|  | Minimum: 2 Porty USB 3.0 , 2 porty USB 2.0 (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi. Wbudowany moduł DICOM. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia profili użytkowników zabezpieczonych hasłem. | TAK |  |  |  |
|  | Inne możliwości |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzucha, OB oraz ginekologii Zakres częstotliwości pracy minimum 3-10 MHz Głębokość penetracji: do 18 cm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową Zakres częstotliwości pracy minimum 3-8 MHz Głębokość penetracji: 4-18 cm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Blokowanie ekranu dotykowego jednym przyciskiem na nieograniczony czas, bez konieczności wyłączania aparatu. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący. | TAK |  |  |  |
| - GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny | TAK |  |  |  |
|  | Model, typ, producent aparatu - podać | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym certyfikat CE, powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracje zgodności producenta | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji – 2026 | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzeń z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 48 miesięcy (na aparat) Podać | TAK |  |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej m.in. przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne wraz z wszystkimi częściami niezbędnymi do napraw i przeglądów, aktualizację oprogramowania - zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji | TAK |  |  |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dostawy | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski Podać nazwę, adres, telefony kontaktowe | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia usterki | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu po uruchomieniu i instalacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt: 2-4, 6-8, 10-34, 36, 39, 41-44, 49-52, 58-60, 62-64 |  |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość techniczna”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt: 5, 9, 35, 45, 53 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maksimum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.