Załącznik 4h do SWZ

NS: 78/TP/2026

Przedmiot zamówienia:		Urządzenie do ogrzewania pacjenta

Ilość: 				 9 sztuk

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Kryterium Jakość Techniczna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System ogrzewania pacjenta ciepłym powietrzem | TAK |  |  |
|  | Wykorzystuje wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego ogrzewania ciała pacjenta oraz płynów infuzyjnych i krwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu na stojaku lub wózku transportowym z blokadą wszystkich kół i przestrzenią przechowywania | TAK |  |  |
|  | Maksymalne wymiary: 36 x 36 x 36 cm Podać. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny ciężar netto: 8 kg Podać. | TAK |  |  |
|  | Filtr powietrza MERV14 | TAK |  |  |
|  | Minimum 4 zakresy temperatury ogrzewania: 43°C, 38°C, 32°C i temperatura otoczenia Podać. | TAK |  |  |
|  | Minimum 2 zakresy przepływu powietrza Podać. | TAK |  |  |
|  | Minimalny przepływ powietrza 20 l/s | TAK |  | przepływ powietrza > 20 l/s – 10 punktów |
|  | Automatyczny wybór wysokiego przepływu powietrza: a) temperatura mierzona na końcu przewodu grzewczego przy ciele pacjenta b) czas ogrzewania konkretną obecną temperaturą c) całkowity czas pracy urządzenia d) kody błędów i usterek Opisać. | TAK |  |  |
|  | System alarmów dźwiękowych | TAK |  |  |
|  | Oddzielne od wyświetlacza alfanumerycznego wskaźniki a) przegrzania b) uszkodzenia c) temperatury w zakresie | TAK |  |  |
|  | Dokładność temperatury mierzonej na końcu węża +/-1,5°C Podać. | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas osiągnięcia temperatury roboczej 5 min (od 23°C do 37°C) Podać. | TAK |  |  |
|  | Minimum 3 czujniki temperatury | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |  |
|  | Długość przewodu zasilającego minimum 4,5 m Podać. | TAK |  |  |
|  | Średni pobór mocy maksymalnie 800W Podać. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie współpracujące z materacami i kołdrami grzewczymi, możliwość zastosowania minimum 25 różnych rodzajów materacy i kołder (w tym specjalistycznych, oraz pediatrycznych) Opisać. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie na podstawie jezdnej (wózek), wyposażonej w półkę na kołdry, oraz 4 koła skrętne | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym certyfikat CE, powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracje zgodności producenta | TAK |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia systemu – podać. |  |  |  |
|  | Model / typ systemu – podać. |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy Podać | TAK |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej m.in. przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne wraz z wszystkimi częściami niezbędnymi do napraw i przeglądów, aktualizację oprogramowania - zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji | TAK |  |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dostawy | TAK |  |  |
|  | Reakcja serwisu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze | TAK |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski Podać nazwę, adres, telefony kontaktowe | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |
|  | Naprawa w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia usterki | TAK |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu po uruchomieniu i instalacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt 2-20 |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty, o których w Rozdziale XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (kolumna „Kryterium Jakość techniczna”) Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkt 6, 32 |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.