……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

NS: 108/TP/2026

Przedmiot zamówienia: 	APARAT DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW HEMATOLOGICZNYCH

Ilość: 				1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na okres 36 miesięcy aparatu do automatycznego barwienia hematologicznych preparatów mikroskopowych o parametrach wg poniższych wymagań. |  | TAK |  |  | x |
| Część I: Wymagania dotyczące aparatu |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastosowana technologia napylania barwników, zapewniająca równomierne pokrycie preparatów barwnikami. Opisać. |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Wbudowane automatyczne tryby pracy, zgodnie ze standardami Wright-Giemsa i May-Grunwald Giemsa. |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania urządzenia do wykonania preparatów cytospinowych. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Wyposażenie urządzenia w minimum dwa rotory o różnej pojemności: - rotor na minimum 30 pozycji (ale nie więcej niż 35); - rotor na minimum 12 pozycji (ale nie więcej niż 18). Podać. |  | TAK |  |  |  |
| 6 | Czas cyklu barwienia pojedynczego preparatu – podać. |  | TAK |  | < 10 minut – 5 pkt ≥ 10 minut – 0 pkt |  |
| 7 | Możliwość zaprogramowania i zapisania w pamięci urządzenia minimum 5 różnych własnych protokołów barwienia. Podać. |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Możliwość dostosowania przez użytkownika parametrów barwienia (minimum: czas płukania, proporcje barwników, intensywność wybarwiania, czas suszenia). Opisać. |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Stosowanie świeżej porcji odczynnika do zabarwienia każdego preparatu (brak możliwości wzajemnej kontaminacji próbek). Opisać. |  | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10 | Automatyczne czyszczenie i płukanie urządzenia po każdym cyklu, bez konieczności interwencji użytkownika. |  | TAK |  |  |  |
| 11 | Kontrola poziomu odczynników załadowanych na pokład urządzenia. Opisać. |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Alarmowanie o osiągnięciu niskiego poziomu odczynników. | TAK |  |  |  |
| 12 | Pojemnik na ścieki z czujnikiem poziomu. |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na wodę z czujnikiem poziomu. |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Interfejs użytkownika: wbudowany dotykowy kolorowy ekran LCD. |  | TAK |  |  |  |
| 15 | Aparat wyposażony w port USB umożliwiający eksport danych oraz instalowanie aktualizacji. |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Komunikacja operatora z aparatem w języku polskim lub angielskim. Opisać. |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Rok produkcji aparatu – podać. |  | TAK |  |  | x |
| 19 | Producent i kraj pochodzenia aparatu – podać. |  |  |  |  | x |
| 20 | Typ i model aparatu – podać. |  |  |  |  | x |
| 21 | Aparat - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro posiadający oznaczenie CE IVD. Urządzenia posiadające dokumenty zgodne z rozporządzeniem IVDR. |  | TAK |  |  | x |
| Część II: Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. |  | TAK |  |  | x |
| 23 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i dokładną datę następnego przeglądu (dzień/miesiąc/rok). Paszport techniczny dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. |  | TAK |  |  | x |
| 24 | Aktualizacja oprogramowania aparatu w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  | TAK |  |  | x |
| 25 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy wraz z dostawą części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez autoryzowany serwis producenta sprzętu przeglądów technicznych w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, przed terminem upływu ważności aktualnych przeglądów. |  | TAK |  |  | x |
| 26 | Możliwość zgłaszania w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Podać dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, nr telefonu). |  | TAK |  |  | x |
| 27 | Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego systemu bądź jego elementu w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. |  | TAK |  |  | x |
| 28 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu dzierżawy. |  | TAK |  |  | x |
| 29 | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X. pkt 1 lit a i b . Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Części I punkty 2-17 (z wyłączeniem punktów: 4, 6, 9) i 21 Załączyć do oferty. Oferent zobowiązuje się wypełnić kolumnę „Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów” podając nazwę dokumentu producenta oraz numer strony/stron na której/których opisane są oferowane parametry. |  |  |  |  | x |
| 30 | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych stanowiących warunek jakościowy, Wykonawca złoży wraz z ofertą materiały informacyjne takie jak instrukcja obsługi urządzenia, karty katalogowe, ulotki odczynnikowe lub inne materiały. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Części I punkty 4, 6, 9 Załączyć do oferty. Oferent zobowiązuje się wypełnić kolumnę „Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów” podając nazwę dokumentu producenta oraz numer strony/stron na której/których opisane są oferowane parametry. |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot najmu, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.