ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

NS: 126/PN/2026

..........................dnia....................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7

80-952 Gdańsk

Wykonawca:

…………………………………………………………………..………….………………………………………...

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………...…….………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Przedmiot zamówienia: 	ANALIZATOR DO OZNACZEŃ METODĄ ELISA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

| L.p. | Parametry wymagane |  |  |  |  |  |  |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na okres 36 miesięcy analizatora ELISA wraz z wyposażeniem dodatkowym, o parametrach spełniających poniższe wymagania. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| Część I: Wymagania dotyczące analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizator immunologiczny pracujący w systemie otwartym umożliwiającym pracę z każdą standardową mikropłytką. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 3 | Możliwość jednoczesnej, niezależnej realizacji badań na co najmniej dwóch mikropłytkach. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 4 | W pełni automatyczna realizacja procesu badania (bez konieczności interwencji operatora w trakcie trwania analizy), obejmująca co najmniej: - dozowanie próbek i odczynników; - inkubację; - płukanie płytek; - odczyt wyników. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 5 | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  |  | Możliwość pracy z probówkami o różnych wymiarach, w tym co najmniej w zakresie: - średnica 10 – 16 mm - wysokość 40 – 100 mm. |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 6 | Wbudowany inkubator. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Jednoczesna inkubacja co najmniej dwóch mikropłytek. |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Możliwość programowania temperatury w zakresie obejmującym co najmniej 37 ˚C. |  | TAK |  | X |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Niezależne programowanie temperatury dla każdej płytki. |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Możliwość niezależnego programowania czasu inkubacji dla każdej płytki. |  | TAK |  | X |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Jednorodność temperatury na całej powierzchni płytki nie gorsza niż ±1˚C przy temperaturze 37˚C. |  | TAK |  | X |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Funkcja wytrząsania w trakcie inkubacji (tryb ciągły lub okresowy). |  | TAK |  | X |  |
| 7 | Wbudowana automatyczna płuczka. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Możliwość programowania do co najmniej 9 cykli płukania. |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Możliwość programowania objętości dozowania w zakresie co najmniej 50 – 1 000 µl. |  |  | TAK |  | X |  |
| 8 | Wbudowana stacja automatycznego pipetowania próbek i odczynników wykorzystująca jednorazowe końcówki. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Możliwość jednorazowego załadunku: - co najmniej 216 końcówek przeznaczonych do dozowania próbek pacjentów; - co najmniej 20 końcówek przeznaczonych do dozowania odczynników. | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Precyzja pipetowania: - <3%CV dla zakresu dozowania 10 – 250 µl (dla końcówki do próbek pacjentów), - <3%CV dla zakresu dozowania 20 – 1 000 µl (dla końcówki do odczynników) | TAK |  | X |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Możliwość wstępnego rozcieńczania surowic. | TAK |  | X |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | Możliwość programowania czasu nasiąkania w zakresie minimum 0 – 999 s. | TAK |  | X |  |
| 9 | Pojemność analizatora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 1 |  |  |  | Co najmniej 100 pozycji na próbki pierwotne. |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  |  |  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek. |  |  |  | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | 3 |  |  |  | Co najmniej 18 pozycji na odczynniki. |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 4 |  |  |  | Co najmniej 24 pozycje na materiały kontrolne/kalibracyjne. |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 10 | Układ detekcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | 1 |  | Co najmniej 5 wbudowanych filtrów umożliwiających odczyt absorbancji w zakresie fali od 405 nm do 690 nm. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  | Analizator posiadający minimum 12 kanałów pomiarowych oraz kanał referencyjny. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 3 |  | Możliwość pomiaru w trybie pojedynczej oraz podwójnej długości fali. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 4 |  | Czas odczytu nie dłuższy niż: - 30 sekund dla fali pojedynczej; - 50 sekund dla fali podwójnej. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 5 |  | Zakres pomiaru absorbacji co najmniej: 0,000 – 3,000 OD. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 6 |  | Dokładność pomiaru: ±0,005 OD lub ±2,5% (w zależności od tego, która wartość jest większa). |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 7 |  | Precyzja pomiarów: - < 1%CV dla pomiarów <2,0 OD; - < 2%CV dla pomiarów 2,0 – 3,0 OD. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 11 | Oprogramowanie analizatora zapewniające nadzór nad kluczowymi etapami procesu analitycznego w celu kontroli jakości wykonywanych badań, w tym: - detekcja poziomu cieczy dla próbek, odczynników i kontroli; - wykrywanie nieprawidłowego dozowania płynów; - wykrywanie obecności skrzepów i piany w próbkach; - weryfikacja prawidłowego napełnienia/dozowania dołków mikropłytki. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 12 | Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowania różnych rodzajów krzywych standardowych. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 13 | Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich, ujemnych i szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 14 | Możliwość zaprogramowania co najmniej 500 różnych protokołów. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 15 | Dwustronna komunikacja analizatora z istniejącym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS Zamawiającego oraz zapewnienia pełnej integracji systemowej. |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 16 | Analizator sterowany komputerem typu PC. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 |  | Komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników badań oraz ich wyszukiwanie i przeglądnie. |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 |  | Komputer wyposażony w monitor o przekątnej minimum 17”. |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
|  | 3 |  | Drukarka HP umożliwiająca wydruk wyników. |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 17 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych dla prób pacjentów. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 18 | Analizator wyposażony w zestaw obejmujący drukarkę kodów kreskowych oraz skaner kodów kreskowych, umożliwiający drukowanie etykiet z kodami wtórnymi oraz ich odczyt. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 19 | Zestaw komputerowy (poza komputerem obsługującym programy analizatora), umożliwiający dwustronną komunikację analizatora z LIS Zamawiającego i przesyłanie wyników badań do LIS. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
|  | 1 |  | Skład zestawu: komputer, klawiatura, mysz, monitor LCD z przekątną minimum 24”. |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
|  | 2 |  | System operacyjny komputera posiadający aktualne wsparcie producenta. W przypadku utraty wsparcia producenta dla systemu operacyjnego w okresie obowiązywania dzierżawy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jego aktualizacji lub migracji do wersji wspieranej, zapewniającej dalszą poprawną pracę systemu i integrację z LIS. |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 20 | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim lub angielskim. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 21 | Zasilanie analizatora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz poprzez zasilacz awaryjny (UPS). |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
| 22 | Producent analizatora, kraj pochodzenia – podać. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |
| 23 | Nazwa i typ analizatora – podać. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |
| 24 | Rok produkcji – podać. |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |
| 25 | Analizator – wyrób do diagnostyki in vitro posiadający oznaczenie CE IVD. Analizator posiadający dokumenty zgodne z rozporządzeniem IVDR. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| Część II: Wyposażenie dodatkowe – backup umożliwiający manualne wykonanie testów ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Czytnik mikropłytek – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 | Czytnik wyposażony w filtr z możliwością wyboru długości fali z zakresu co najmniej 400 nm ÷ 700 nm z krokiem nie większym niż 1 nm. |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 | Producent i typ czytnika – podać. |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 27 | Płuczka – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 1 | Metoda sekwencyjnego odsysania i dozowania w jednej procedurze. |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 2 | Panel z co najmniej 8 igłami płuczącymi |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X |  |
|  | 3 | Producent i typ urządzenia – podać. |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| Część III: Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zapewnienie udziału w zewnętrznym systemie kontroli jakości wskazanym przez laboratorium. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 30 | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i dokładną datę następnego przeglądu (dzień/miesiąc/rok). Paszport techniczny dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 31 | Aktualizacja oprogramowania analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 32 | Okres gwarancji: 36 miesięcy (cały okres dzierżawy). |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 33 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja, naprawy wraz z dostawą części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez autoryzowany serwis producenta sprzętu przeglądów technicznych w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, przed terminem upływu ważności aktualnych przeglądów. Dostarczyć wraz z przedmiotem dzierżawy oświadczenie producenta/autoryzowanego serwisu dotyczące zasad wykonywania przeglądów technicznych. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 34 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez każdy dzień w roku. Podać dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, nr telefonu). |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 35 | Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego aparatu lub jego elementu w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 36 | Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu dzierżawy. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  | X | X |
| 37 | Potwierdzenie spełnienia każdego z wymaganych i zaoferowanych parametrów, wyszczególnione w instrukcji obsługi urządzenia, kartach katalogowych, ulotkach odczynnikowych lub innych materiałach. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: część I punkty 2 – 21 (bez punktów 15.1, 16.2, 16.3, 19, 19.1, 19.2), część II punkty 26 – 27 (bez punktów 26.2, 27.3). Oferent zobowiązuje się wypełnić kolumnę „Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów” podając nazwę dokumentu oraz numer strony/stron na której/których opisane są oferowane parametry. |  |  |  |  |  |  |  | TAK |  |  | x |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot dzierżawy, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………….…………………………

Podpis Wynajmującego