ZAŁĄCZNIK NR 4e do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 5

Przedmiot zamówienia:		Wideobronchoskop ultrasonograficzny

Ilość:				2 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry techniczne oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Kryterium jakość techniczna) | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzenia parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS typ 1 – 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Model Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i kraj producenta Podać |  |  |  |  |
|  | Rodzaj obrazu wideohybrydowy, oparty o obrazowód | TAK |  |  |  |
|  | Pole Widzenia minimum 80 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Kierunek widzenia: Skośny minimum 20 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głębia Ostrości: minimum od 2 do 50 milimetrów Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki maksimum 6,8 milimetra Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy maksimum 6,4 milimetra Podać | TAK |  |  |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki co najmniej: Góra: 160 stopni Dół: 70 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Długość robocza sondy: minimum 600 milimetrów Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego maksimum 2,3 milimetra Podać | TAK |  |  |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: minimum 3 przyciski Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | TAK |  |  |  |
|  | Zakres skanowania EBUS: minimum 65 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne minimum: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode | TAK |  |  |  |
|  | Bronchoskop kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym cv-1500 oraz zaoferowanym procesorem | TAK |  |  |  |
|  | Przewód sygnału ultrasonograficznego umożliwiający podłączenie oferowanego endoskopu do procesora ultrasonograficznego – 1 sztuka | TAK |  |  |  |
|  | Wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS typ 2 – 1 sztuka |  |  |  |  |
|  | Model Podać |  |  |  |  |
|  | Nazwa i kraj producenta Podać |  |  |  |  |
|  | Rodzaj obrazu wideohybrydowy, oparty o obrazowód | TAK |  |  |  |
|  | Pole Widzenia minimum 80 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Kierunek widzenia: Skośny minimum 14 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Głębia Ostrości: minimum od 2 do 50 milimetrów Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki maksimum 6 milimetrów Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy maksimum 5,8 milimetra Podać | TAK |  |  |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki co najmniej: Góra: 170 stopni Dół: 70 stopni Podać | TAK |  |  |  |
|  | Długość robocza sondy: minimum 600 milimetrów Podać | TAK |  |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego maksimum 1,8 milimetra Podać | TAK |  |  |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: minimum 3 przyciski Podać | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | TAK |  |  |  |
|  | Długość całkowita minimum 850 mm Podać | TAK |  |  |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne minimum: B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode | TAK |  |  |  |
|  | Bronchoskop kompatybilny z posiadanym torem wizyjnym cv-1500 oraz zaoferowanym procesorem | TAK |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający certyfikaty i dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym certyfikat CE, powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, deklaracje zgodności producenta | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie użytkownika w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy Podać | TAK |  | ≥ 48 mcy – 10 punktów < 48 mcy – 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji i naprawy gwarancyjne; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK/NIE |  | TAK – 10 punktów NIE – 0 punktów |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu po uruchomieniu i instalacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie awarii w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 3-15, 20-31 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej,

Zamawiający przyznaje:

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

- 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

- Maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.