ZAŁĄCZNIK NR 4f do SWZ

Numer postępowania: 134/PN/2026

Cześć 6

Przedmiot zamówienia: 		Podnośnik pacjenta typu 1

Ilość: 				 4 sztuki

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach (Warunek jakościowy) | Nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej |  |  |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia Podać |  |  |  |  |  |
|  | Typ / model Podać |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze: do minimum 270 kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Napęd elektryczny ułatwiający przemieszczanie i kierowanie podnośnikiem podczas przenoszenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Hamulce nożne umieszczone na podstawie podnośnika |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja dodatkowego opuszczania w przypadku awarii Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Ruchome nogi podstawy z opcją otwierania i zamykania |  | TAK |  |  |  |
|  | Rama czteropunktowa |  | TAK |  |  |  |
|  | System mocowania ramy umożliwiający jej zdjęcie lub wymianę |  | TAK |  |  |  |
|  | Akumulator z ładowarką naścienną |  | TAK |  |  |  |
|  | Pilot do sterowania podnośnikiem |  | TAK |  |  |  |
|  | Panel sterowania na podnośniku |  | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna wysokość podnoszenia: co najmniej 1540 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Minimalna wysokość podnoszenia: co najmniej 110 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres podnoszenia: co najmniej 1400 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Długość podnośnika: maksymalnie 1330 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zewnętrzna szerokość z zamkniętymi nogami podstawy: maksymalnie 750 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zewnętrzna szerokość z rozstawionymi nogami podstawy: maksymalnie 1220 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzna szerokość z zamkniętymi nogami podstawy: 614 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wewnętrzna szerokość z rozstawionymi nogami podstawy: maksymalnie 1090 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Średnica skrętu: co najmniej 1300 mm Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Prędkość podnoszenia: minimum 40 mm/s Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora |  | TAK |  |  |  |
|  | Licznik cykli |  | TAK |  |  |  |
|  | Wskaźnik przeciążenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed zgnieceniem |  | TAK |  |  |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana zintegrowana waga |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność wagi +/- 0,2 kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Masa podnośnika nie większa niż 76 kg Podać |  | TAK |  |  |  |
|  | Zestaw |  | TAK |  |  |  |
|  | Nosidła kąpielowe – 4 sztuki Rozmiary dopasowane do potrzeb użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Akumulator – 2 sztuki |  | TAK |  |  |  |
|  | Ładowarka do akumulatorów – 1 sztuka |  | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej |  | TAK |  |  |  |
|  | Dokument z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć przy odbiorze |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji: 2026 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza, by w przypadku braku certyfikatu CE Dostawca wraz z przedmiotem umowy dostarczył deklarację zgodności CE producenta na wyrób medycznych (klasa I) |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy. Podać. |  | TAK |  |  |  |
|  | 1 | Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy. Podać. | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania, zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w okresie gwarancji przez 24 godz. na dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |  |  |
|  | Usunięcie usterek/awarii w okresie gwarancji: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. |  | TAK/NIE |  | TAK - 10 punktów NIE - 0 punktów |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach potwierdzenia spełnienia wymaganych i zaoferowanych parametrów technicznych, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 lit. a. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotyczy parametrów zaoferowanych w: Punkty: 3-30 |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest niższa niż wymagane minimum lub większa niż wymagane maximum;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie lub ocenie podlega wartość parametru i wartość oferowanego parametru jest wyższa niż wymagane minimum lub niższa niż wymagane maximum

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.